[image: ]
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE LAGUNA CARAPÃ
“Terra do Pé de Soja Solteiro”
 


[bookmark: _GoBack]MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PROCESSO Nº 125/2024
DISPENSA SIMPLIFICADA Nº 064/2024
OBJETO : Constitui objeto a Locação de Comando e Gerador compatível com o aparelho de Raio X SAWAE LDM 206 para atender ao Hospital Municipal de Laguna Carapã/MS, solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde.
PROPOSTA
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UN
	QUANTIDADE
	VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL
	VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL

	1. 
	Equipamentos - comando e gerador de alta tensão: gerador de raios-x microprocessado, de alta frequência; potência mínima: 50 kW; alimentação elétrica trifásica: 220 vca - 50/ 60 hz; seleção de 40 a 150 kV no mínimo; incremento de 1 kV; faixa de mA 50 ou menor, até 800 mA ou mais; seleção de tempo de exposição de
0,004 ou menor a 5,0 segundos ou mais; indicação digital de kV, mA e mAs; dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede. Conjunto emissor de raios-x: proteção térmica do tubo de raios-x; par de cabos de alta tensão para isolação de até 150 kV com 7,5 m de comprimento ou que for necessário; tubo de raios x 150 kV, capacidade térmica do anodo giratório 300 khu; rotação do anodo mínimo 9500 rpm; foco fino de 0,6 mm ou menor e grosso de 1,2 mm ou menor; colimador luminoso: ajuste da área radiada através de botões; lâminas planas para corte em profundidade; campo luminoso indicação da área e indicador de centralização; acionamento e desligamento automático da lâmpada após 30 seg; rotação do colimador 360 graus (+/- 180); goniômetro para indicação da angulação do tubo.
	MÊS
	06
	
	



Valor Global da Proposta: 
Validade da Proposta: 60 dias 
No valor ofertado estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto. 
Razão social: xxxxxxxxxxxxx CNPJ: xxxxxxxxxxxxxx 
Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Termo de Referência. 
Laguna Carapã/MS, ________ de ____________________ de 2024. 
____________________________________ Assinatura do Responsável CPF: 
Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ.
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