MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO

PROCESSO Nº 125/2024

DISPENSA SIMPLIFICADA Nº 064/2024

OBJETO : Constitui objeto a Locação de Comando e Gerador compatível com o aparelho de Raio X SAWAE LDM 206 para atender ao Hospital Municipal de Laguna Carapã/MS, solicitados pelo Fundo Municipal de Saúde.

PROPOSTA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL | VALOR TOTAL MÁXIMO ACEITÁVEL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Equipamentos - comando e gerador de alta tensão: gerador de raios-x microprocessado, de alta frequência; potência mínima: 50 kW; alimentação elétrica trifásica: 220 vca - 50/ 60 hz; seleção de 40 a 150 kV no mínimo; incremento de 1 kV; faixa de mA 50 ou menor, até 800 mA ou mais; seleção de tempo de exposição de 0,004 ou menor a 5,0 segundos ou mais; indicação digital de kV, mA e mAs; dispositivo de proteção contra sobrecarga e compensação automática de rede. Conjunto emissor de raios-x: proteção térmica do tubo de raios-x; par de cabos de alta tensão para isolação de até 150 kV com 7,5 m de comprimento ou que for necessário; tubo de raios x 150 kV, capacidade térmica do anodo giratório 300 khu; rotação do anodo mínimo 9500 rpm; foco fino de 0,6 mm ou menor e grosso de 1,2 mm ou menor; colimador luminoso: ajuste da área radiada através de botões; lâminas planas para corte em profundidade; campo luminoso indicação da área e indicador de centralização; acionamento e desligamento automático da lâmpada após 30 seg; rotação do colimador 360 graus (+/- 180); goniômetro para indicação da angulação do tubo. | MÊS | 06 |  |  |

Valor Global da Proposta:

Validade da Proposta: 60 dias

No valor ofertado estão incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto.

Razão social: xxxxxxxxxxxxx CNPJ: xxxxxxxxxxxxxx

Endereço: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Apresentamos nossa proposta conforme o Item e preço, estabelecidos no Termo de Referência.

Laguna Carapã/MS, ________ de ____________________ de 2024.

____________________________________ Assinatura do Responsável CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ.