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1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

	A polícia técnica – científica é composta de um conjunto de elementos fundamentais na prevenção e elucidação de casos de infrações penais. Sendo cada vez mais requerida nos processos judiciários. Como é do conhecimento de todos, a casuística de violência, em nossa sociedade, vem crescendo. A nossa Carta Magna preconiza que a segurança dos cidadãos é um dever precípuo do Estado. Nesse cenário, cabe às instituições competentes coibir, veementemente, a violência. Para que isso aconteça, deve ocorrer uma robusta atuação das polícias preventiva, repressiva e judiciária.
	Dessa forma, para que haja acentuada conclusão de casos policiais e judiciários e com isso uma redução da criminalidade e impunidade, é de fundamental importância, a sociedade dispor de uma perícia científica de excelência. O Núcleo de Toxicologia Forense (NUTOF) da Coordenadoria de Análises Laboratoriais Forenses – CALF apresenta uma carta de serviços com atividades desempenhadas na realização de análises para constatação de drogas apreendidas pela Polícia Judiciária e/ou coletadas pelos Peritos Criminais e a pesquisa de substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas, de uso proscrito ou controlado regulados pela portaria nº 344/98 da ANVISA/MS, ou de substâncias que possam estar relacionadas com casos suspeitos de intoxicação, acidentes de trânsito, suicídio e causa mortis desconhecida.
	Visando resultados mais robustos e céleres, faz-se necessário a aquisição de equipamentos com tecnologias mais avançadas e, consequentemente, um aumento de disponibilidade de variadas técnicas, tais como Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas simples e sequencial, Cromatografia Gasosa acoplada à Detector de Ionização de Chama, Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detector Ultravioleta-Visível (UV-VIS / DAD) e Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas Sequencial. 
	Para uso da técnica de cromatografia líquida é de suma importância os processos de filtração e desgaseificação dos reagentes que compõe a fase móvel; informação descrita em diversos guias de maximização de performance das análises de Cromatografia Liquida. Considerando, que a qualidade dos resultados das análises depende também da qualidade dos solventes e das soluções químicas utilizadas no processo; que a presença de impurezas nos solventes pode levar à alteração dos resultados e comprometer a precisão das análises é importante a utilização de um equipamento de banho ultrassônico. 
	Esses banhos utilizam ondas sonoras de alta frequência para agitar e limpar soluções químicas. As ondas sonoras geram cavitação nas soluções, ou seja, formam bolhas de ar que se expandem e contraem rapidamente, criando pressão e vazios no líquido. Esse processo remove impurezas e partículas das soluções químicas, garantindo a pureza e a homogeneidade dos solventes e das soluções. 
	O processo de banho ultrassônico é rápido e eficiente, permitindo a preparação de grandes volumes de soluções e solventes em um curto espaço de tempo. Além disso, o processo pode ser automatizado, conforme o equipamento, sem intervenção manual, o que aumenta a segurança do processo e reduz a possibilidade de contaminação.
[bookmark: page82R_mcid0]	O processo de desgaseificação das soluções utilizadas nos sistemas cromatográficos permite uma melhor eficiência dos resultados obtidos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, não ocorrendo instabilidade no sistema, mudança de tempo de retenção de picos e até surgimentos de picos indesejados, além de evitar desgaste prematuro de peças, acessórios e componentes dos equipamentos.
	Dentre os equipamentos inseridos no Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários - MAPP nº 38 deflagrou uma licitação para a aquisição de Banho ultrassônico a serem instalados no Núcleo de Toxicologia Forense – Capital e interior.
	Com a finalidade de evitar estes problemas que podem refletir diretamente nos resultados das análises do laboratório de Toxicologia Forense e, consequentemente, nos laudos periciais, os gases dissolvidos podem ser retirados pelos processos de sonicação, isto é, utilização de equipamento de ultrassom. Sendo uma decisão técnica acertada para qualquer laboratório que utilize equipamentos de cromatografia HPLC (CLAE) e necessite de soluções químicas e solventes de alta pureza e qualidade. Pleitando-se, assim, a aquisição de 05 (cinco) Banhos ultrassônicos.

1.1 ITENS:

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	APRES.

	01
	Banho ultrassônico -    2,75 litros
· Sistema de transdutor de alta frequência - 37KHz (faixa de controle -2,5 / + 5,5 kHz); 
· Tanque de limpeza em aço inox resistente a cavitação; 
· Painel de operação fácil e amigável, e a prova d'agua; 
· Função de início automático para início de limpeza com temperatura controlada; 
· Unidade de controle digital com teclado de membrana limpável e display de fácil leitura para exibir todos os estados operacionais; 
· Feedback óptico e acústico, por ex. no final da limpeza ou quando a temperatura limite for atingida; 
· Menu de configuração para ajuste individual das funções do dispositivo;
· Desligamento automático de segurança após 8 horas; 
· Caixa à prova de respingos e tanque de limpeza feito de aço inoxidável; 
· Pré-seleção do tempo de limpeza: tempo de limpeza ajustável entre 1 minuto e 6 horas; 
· 4 posições de memória para programas de limpeza, disponíveis por meio de seleção rápida; 
· Deve possuir pelo menos 5 modos ultrassônicos para distribuição de campo sonoro baseada na necessidade no banho ultrassônico:
· Modo eco: limpeza suave com operação mais silenciosa, executando o modo de varredura em uma intensidade ligeiramente mais baixa;
· Modo de varredura: Limpeza uniforme através da distribuição uniforme do campo sonoro no banho ultrassônico;
· Modo de pulso: Remoção de contaminação teimosa por meio da distribuição de campo sonoro pulsante;
· Modo dinâmico: Combinação dos modos ultrassônicos de varredura e pulso para aumentar o desempenho de limpeza;
· Modo de desgaseificação: Desgaseificação rápida do líquido de limpeza e para aplicações especiais em laboratório.
· Proteção contra aquecimento em corrida seca; 
· Alças laterais em plástico; 
· Controle eletrônico de temperatura ajustável em etapas de 5 ° C de 25-80 ° C (pode ser alterado para ° F; tolerância de temperatura -5 / + 8 ° C). 
· Acessórios inclusos:  Tampa, Manual de operação, Cabo de alimentação com conector de borracha (2 m de comprimento). 
· Deve acompanhar: Cesto em aço inox com alças revestidas com plástico;
· Especificações Técnicas:
· Volume do tanque - 2,75 litros, 
· Classe de proteção – IP20, 
· Frequência ultrassônica – 37KHz, 
· Potência efetiva ultrassônica – 80W, 
· Pico ultrassônico máximo – 320W, Tensão - 220-240V 50/60Hz, 
· Dimensões mínimas para trabalho: 
· Dimensões externas (L xP x A) -  300 X 179 X 214 mm, 
· Dimensões internas (L xP x A) - 240 X 137 X 100 mm,
· Dimensões da cesta (L xP x A) - 198 X 106 X 50 mm
· A garantia de 2 anos (24 meses) do equipamento que inclua a reposição de peças que apresentarem defeitos durante este período de mão de obra com todos os custos da visita do técnico ao laboratório da PEFOCE, situado:
· Capital: 
· Avenida Castelo Branco, 901 – Moura Brasil – CEP: 60010-000  - Fortaleza – Ceará; 
· Interior: 
· Sobral 
· Av. John Sanford, 2895 – Nossa Senhora de Fátima – CEP: 62.034-001 – Sobral – Ceará;
·  Juazeiro do Norte:
· Av. Tenente Raimundo Rocha – s/n-  Planalto – CEP: 60.040-360  -Juazeiro do Norte – Ceará. 
· Após a instalação do equipamento, será dado um treinamento operacional de manuseio do equipamento sem custos adicionais.

	

	02
	Banho ultrassônico -    5,75 litros
· Sistema de transdutor de alta frequência - 37KHz (faixa de controle -2,5 / + 5,5 kHz); 
· Tanque de limpeza em aço inox resistente a cavitação; 
· Painel de operação fácil e amigável, e a prova d'agua; 
· Função de início automático para início de limpeza com temperatura controlada; 
· Unidade de controle digital com teclado de membrana limpável e display de fácil leitura para exibir todos os estados operacionais; 
· Feedback óptico e acústico, por ex. no final da limpeza ou quando a temperatura limite for atingida; 
· Menu de configuração para ajuste individual das funções do dispositivo;
· Desligamento automático de segurança após 8 horas; 
· Caixa à prova de respingos e tanque de limpeza feito de aço inoxidável; 
· Pré-seleção do tempo de limpeza: tempo de limpeza ajustável entre 1 minuto e 6 horas; 
· 4 posições de memória para programas de limpeza, disponíveis por meio de seleção rápida; 
· Deve possuir pelo menos 5 modos ultrassônicos para distribuição de campo sonoro baseada na necessidade no banho ultrassônico:
· Modo eco: limpeza suave com operação mais silenciosa, executando o modo de varredura em uma intensidade ligeiramente mais baixa;
· Modo de varredura: Limpeza uniforme através da distribuição uniforme do campo sonoro no banho ultrassônico;
· Modo de pulso: Remoção de contaminação teimosa por meio da distribuição de campo sonoro pulsante;
· Modo dinâmico: Combinação dos modos ultrassônicos de varredura e pulso para aumentar o desempenho de limpeza;
· Modo de desgaseificação: Desgaseificação rápida do líquido de limpeza e para aplicações especiais em laboratório.
· Proteção contra aquecimento em corrida seca; 
· Alças laterais em plástico; 
· Controle eletrônico de temperatura ajustável em etapas de 5 ° C de 25-80 ° C (pode ser alterado para ° F; tolerância de temperatura -5 / + 8 ° C). 
· Acessórios inclusos:  Tampa, Manual de operação, Cabo de alimentação com conector de borracha (2 m de comprimento). 
· Deve acompanhar: Cesto em aço inox com alças revestidas com plástico;
· Especificações Técnicas:
· Volume do tanque - 5,75 litros, 
· Classe de proteção – IP20, 
· Frequência ultrassônica – 37KHz, 
· Potência efetiva ultrassônica – 150W, 
· Pico ultrassônico máximo – 600W, 
· Tensão - 220-240V 50/60Hz, 
· Dimensões mínimas para trabalho: 
· Dimensões externas (L xP x A) -  365 X 186 X 264 mm, 
· Dimensões internas (L xP x A) - 300 X 151 X 150 mm,
· Dimensões da cesta (L xP x A) - 255 X 115 X 750 mm
· A garantia de 2 anos (24 meses) do equipamento que inclua a reposição de peças que apresentarem defeitos durante este período de mão de obra com todos os custos da visita do técnico ao laboratório da PEFOCE, situado:
· Capital: 
· Avenida Castelo Branco, 901 – Moura Brasil – CEP: 60010-000  - Fortaleza – Ceará; 
· Interior: 
· Sobral 
· Av. John Sanford, 2895 – Nossa Senhora de Fátima – CEP: 62.034-001 – Sobral – Ceará;
·  Juazeiro do Norte:
· Av. Tenente Raimundo Rocha – s/n-  Planalto – CEP: 60.040-360  -Juazeiro do Norte – Ceará. 
· Após a instalação do equipamento, será dado um treinamento operacional de manuseio do equipamento sem custos adicionais.

	



Obs.: Havendo divergências entre as especificações deste Anexo e as dos sistemas, prevalecerão as deste Anexo.


2. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

	Respeitar a legislação relativa à disposição final ambientalmente adequada dos resíduos gerados, mitigação dos danos ambientais por meio de medidas condicionantes e de compensação ambiental e outros, conforme previsto em lei.
	Comprometer-se com os critérios de sustentabilidade ambiental dispostos nos artigos 2º a 6º da instrução normativa SLTI/MP nº 01, de 19 de janeiro de 2010, adotando as seguintes práticas, no que couber:
a) Que, no que couber, o bem ofertado e seus componentes deverá ser constituído, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2.
b) Observar os requisitos ambientais para a obtenção de certificado do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO, como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.
c) Garantir que bem ofertado e seus componentes estejam livres de substâncias perigosas em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances, tais como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádimo (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).


2.1. CONDIÇÕES QUE DEVERÃO CONSTAR NO EDITAL:

	Não se aplica a este caso.	


2.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

	Não se aplica a este caso.

2.3. ENTREGA DO OBJETO:

	A entrega será integral, uma vez que o quantitativo solicitado será destinado a diferentes locais e sua utilização junto ao equipamento de HPLC é de extrema relevância.


2.4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

	A empresa fica responsável pela instalação dos equipamentos na instituição (PEFOCE), capital e interior; caso necessário, os custos de viagem e hospedagem deverá ser por CONTA DA CONTRATADA.
	Durante o período de garantia, quaisquer peças, componentes ou outros materiais que apresentarem vício ou defeitos de fabricação ou danos não decorrentes de uso em condições normais, incluso os sofridos durante o transporte até as dependências da PEFOCE, deverão ser substituídos por originais e novos, sem qualquer ônus adicional à Instituição.
	As despesas tais como, frete, impostos, tarifas e seguros dos equipamentos e/ou componentes substituídos serão de inteira responsabilidade da Contratada/fornecedora.
	O Treinamento Operacional será ofertado durante a instalação dos equipamentos e deverá ocorrer na instituição (PEFOCE), capital e interior; caso necessário, os custos de viagem e hospedagem deverá ser por CONTA DA CONTRATADA.


3. LEVANTAMENTO DE MERCADO

	Pesquisa de preço realizada em conformidade com o Decreto 35.322/23,seguindo a ordem de prioridades, foram apresentadas cotações das empresas referenciadas, informamos que serão acatados os orçamentos para cálculo do valor médio estimado do TR.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

	Foi optado pela compra do equipamento, uma vez que era mais vantajoso, já que esse equipamento é de uso permanente.
	Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns nos termos do inciso XIII do art. 6º c/c o art. 20 ambos da Lei nº 14.133/2021 e e o Decreto nº. 5.450/05, por possuir padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.



5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

	ITEM
	ESPECIFICAÇÃO
	UNIDADE
	QUANT.

	01
	Banho ultrassônico -    2,75 litros
· Sistema de transdutor de alta frequência - 37KHz (faixa de controle -2,5 / + 5,5 kHz); 
· Tanque de limpeza em aço inox resistente a cavitação; 
· Painel de operação fácil e amigável, e a prova d'agua; 
· Função de início automático para início de limpeza com temperatura controlada; 
· Unidade de controle digital com teclado de membrana limpável e display de fácil leitura para exibir todos os estados operacionais; 
· Feedback óptico e acústico, por ex. no final da limpeza ou quando a temperatura limite for atingida; 
· Menu de configuração para ajuste individual das funções do dispositivo;
· Desligamento automático de segurança após 8 horas; 
· Caixa à prova de respingos e tanque de limpeza feito de aço inoxidável; 
· Pré-seleção do tempo de limpeza: tempo de limpeza ajustável entre 1 minuto e 6 horas; 
· 4 posições de memória para programas de limpeza, disponíveis por meio de seleção rápida; 
· Deve possuir pelo menos 5 modos ultrassônicos para distribuição de campo sonoro baseada na necessidade no banho ultrassônico:
· Modo eco: limpeza suave com operação mais silenciosa, executando o modo de varredura em uma intensidade ligeiramente mais baixa;
· Modo de varredura: Limpeza uniforme através da distribuição uniforme do campo sonoro no banho ultrassônico;
· Modo de pulso: Remoção de contaminação teimosa por meio da distribuição de campo sonoro pulsante;
· Modo dinâmico: Combinação dos modos ultrassônicos de varredura e pulso para aumentar o desempenho de limpeza;
· Modo de desgaseificação: Desgaseificação rápida do líquido de limpeza e para aplicações especiais em laboratório.
· Proteção contra aquecimento em corrida seca; 
· Alças laterais em plástico; 
· Controle eletrônico de temperatura ajustável em etapas de 5 ° C de 25-80 ° C (pode ser alterado para ° F; tolerância de temperatura -5 / + 8 ° C). 
· Acessórios inclusos:  Tampa, Manual de operação, Cabo de alimentação com conector de borracha (2 m de comprimento). 
· Deve acompanhar: Cesto em aço inox com alças revestidas com plástico;
· Especificações Técnicas:
· Volume do tanque - 2,75 litros, 
· Classe de proteção – IP20, 
· Frequência ultrassônica – 37KHz, 
· Potência efetiva ultrassônica – 80W, 
· Pico ultrassônico máximo – 320W, Tensão - 220-240V 50/60Hz, 
· Dimensões mínimas para trabalho: 
· Dimensões externas (L xP x A) -  300 X 179 X 214 mm, 
· Dimensões internas (L xP x A) - 240 X 137 X 100 mm,
· Dimensões da cesta (L xP x A) - 198 X 106 X 50 mm
· A garantia de 2 anos (24 meses) do equipamento que inclua a reposição de peças que apresentarem defeitos durante este período de mão de obra com todos os custos da visita do técnico ao laboratório da PEFOCE, situado:
· Capital: 
· Avenida Castelo Branco, 901 – Moura Brasil – CEP: 60010-000  - Fortaleza – Ceará; 
· Interior: 
· Sobral 
· Av. John Sanford, 2895 – Nossa Senhora de Fátima – CEP: 62.034-001 – Sobral – Ceará;
·  Juazeiro do Norte:
· Av. Tenente Raimundo Rocha – s/n-  Planalto – CEP: 60.040-360  -Juazeiro do Norte – Ceará. 
· Após a instalação do equipamento, será dado um treinamento operacional de manuseio do equipamento sem custos adicionais.
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	02
	Banho ultrassônico -    5,75 litros
· Sistema de transdutor de alta frequência - 37KHz (faixa de controle -2,5 / + 5,5 kHz); 
· Tanque de limpeza em aço inox resistente a cavitação; 
· Painel de operação fácil e amigável, e a prova d'agua; 
· Função de início automático para início de limpeza com temperatura controlada; 
· Unidade de controle digital com teclado de membrana limpável e display de fácil leitura para exibir todos os estados operacionais; 
· Feedback óptico e acústico, por ex. no final da limpeza ou quando a temperatura limite for atingida; 
· Menu de configuração para ajuste individual das funções do dispositivo;
· Desligamento automático de segurança após 8 horas; 
· Caixa à prova de respingos e tanque de limpeza feito de aço inoxidável; 
· Pré-seleção do tempo de limpeza: tempo de limpeza ajustável entre 1 minuto e 6 horas; 
· 4 posições de memória para programas de limpeza, disponíveis por meio de seleção rápida; 
· Deve possuir pelo menos 5 modos ultrassônicos para distribuição de campo sonoro baseada na necessidade no banho ultrassônico:
· Modo eco: limpeza suave com operação mais silenciosa, executando o modo de varredura em uma intensidade ligeiramente mais baixa;
· Modo de varredura: Limpeza uniforme através da distribuição uniforme do campo sonoro no banho ultrassônico;
· Modo de pulso: Remoção de contaminação teimosa por meio da distribuição de campo sonoro pulsante;
· Modo dinâmico: Combinação dos modos ultrassônicos de varredura e pulso para aumentar o desempenho de limpeza;
· Modo de desgaseificação: Desgaseificação rápida do líquido de limpeza e para aplicações especiais em laboratório.
· Proteção contra aquecimento em corrida seca; 
· Alças laterais em plástico; 
· Controle eletrônico de temperatura ajustável em etapas de 5 ° C de 25-80 ° C (pode ser alterado para ° F; tolerância de temperatura -5 / + 8 ° C). 
· Acessórios inclusos:  Tampa, Manual de operação, Cabo de alimentação com conector de borracha (2 m de comprimento). 
· Deve acompanhar: Cesto em aço inox com alças revestidas com plástico;
· Especificações Técnicas:
· Volume do tanque - 5,75 litros, 
· Classe de proteção – IP20, 
· Frequência ultrassônica – 37KHz, 
· Potência efetiva ultrassônica – 150W, 
· Pico ultrassônico máximo – 600W, 
· Tensão - 220-240V 50/60Hz, 
· Dimensões mínimas para trabalho: 
· Dimensões externas (L xP x A) -  365 X 186 X 264 mm, 
· Dimensões internas (L xP x A) - 300 X 151 X 150 mm,
· Dimensões da cesta (L xP x A) - 255 X 115 X 750 mm
· A garantia de 2 anos (24 meses) do equipamento que inclua a reposição de peças que apresentarem defeitos durante este período de mão de obra com todos os custos da visita do técnico ao laboratório da PEFOCE, situado:
· Capital: 
· Avenida Castelo Branco, 901 – Moura Brasil – CEP: 60010-000  - Fortaleza – Ceará; 
· Interior: 
· Sobral 
· Av. John Sanford, 2895 – Nossa Senhora de Fátima – CEP: 62.034-001 – Sobral – Ceará;
·  Juazeiro do Norte:
· Av. Tenente Raimundo Rocha – s/n-  Planalto – CEP: 60.040-360  -Juazeiro do Norte – Ceará. 
· Após a instalação do equipamento, será dado um treinamento operacional de manuseio do equipamento sem custos adicionais.
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6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Considerando que para o caso em análise não há variedade de soluções disponíveis, visto que a única opção é a aquisição dos itens descritos no tópico “1 - NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO”, informamos que o Mapa de Preços a ser elaborado, após a pesquisa de mercado, será vinculado a este instrumento para fins de estimativa de valor da contratação. 


7. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

Informamos que os equipamentos englobados neste processo possuem compatibilidade entre si, e que será mais vantajoso para a instituição a aquisição de forma agrupada.
Desta forma, haverá a necessidade de agrupamento dos mesmos. 


8. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

	Não se aplica a este caso.


9. DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

	A contratação proposta está em conformidade e encontra apoio no MAPP 38. Esse recursos de investimento foram destinados a PEFOCE, e aprovado para utilização no ano de 2023.

10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

	A aquisição dos banhos ultrassônicos terá a finalidade de evitar problemas, como instabilidade no sistema cromatográfico, mudança de tempo de retenção de picos, surgimentos de picos indesejados, que podem refletir diretamente nos resultados das análises do laboratório de Toxicologia Forense e, consequentemente, nos laudos periciais. 
	Além disso, esse equipamento permite aumentar a vida útil dos HPLC, pois evita desgaste prematuro de peças, acessórios e componentes dos equipamentos.
	Por fim, é importante destacar que a aquisição de um equipamento de banho ultrassônico representa um investimento a longo prazo. O equipamento tem uma vida útil longa e pode ser utilizado em diversos processos químicos, além de garantir a qualidade e a precisão das análises químicas.

11. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROMOTORA DA LICITAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO

Não há necessidade a adaptação do ambiente para recebimento do equipamento supracitado.


12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS

	Sem impacto Ambiental significativo.


13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

	Garantir com a aquisição desses itens o aumento na vida útil dos equipamentos de HPLC presente na PEFOCE, assim como possibilitar que os resultados neles obtidos, apresentem melhor qualidade, permitindo a reprodutibilidade, o aumentando da sensibilidade e a diminuição de sinais ruídos. 


Fortaleza, ________ de _____________ de 2023.
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