TERMO DE REFERÊNCIA

1.CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

A presente solicitação tem por objeto a abertura de processo licitatório para aquisição e instalação de detectores digitais (DR), destinados aos aparelhos de raio X instalados no Centro de Especialidades Médicas Dr. Francisco Taveira e no Hospital Municipal Antônio Batista da Silva, visando à modernização do sistema de radiologia convencional atualmente utilizado pelas unidades.

| ITEM | QTD. | UND | DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | UN | Detector digital (DR) com conexão sem fio, adaptável a equipamentos de Raios X analógicos fixos sem necessidade de adaptação ou alteração dos mesmos, utilizando cintilador de Iodeto de Césio (CsI), área útil aproximada de 35 cm x 43 cm, peso máximo de 2,8 kg com fonte de energia, tamanho de pixel de aproximadamente 150 μm, profundidade de imagem de 16 bits, capacidade de suportar 300 kg distribuídos sobre a superfície do detector, resistente a impactos e quedas, proteção certificada IP56 ou superior, acabamento em fibra de carbono e conexão com estação de comando por Wi-Fi. O detector deverá possuir fonte de energia própria (bateria, capacitor ou tecnologia similar), com autonomia mínima de 4 horas de funcionamento ou capacidade para aquisição de pelo menos 150 imagens por carga. Para detectores com bateria removível, deverão acompanhar o equipamento, além da bateria principal, 03 (três) baterias adicionais por detector e 01 (um) carregador compatível. A vida útil da fonte de energia deverá ser de, no mínimo, 03 (três) anos. O sistema deverá ser compatível com o equipamento de Raios X Philips Compacto Plus 800 existente na unidade, incluindo instalação, configuração, integração e testes operacionais necessários ao pleno funcionamento do sistema digital. Estação de aquisição e processamento de imagens para visualização e ajuste das imagens radiográficas, com exibição das imagens em até 5 segundos após a exposição, incluindo licenças definitivas de todos os softwares fornecidos. Composta por monitor touchscreen LED ou superior, mínimo de 21 polegadas, resolução mínima de 1920 x 1080 pixels, CPU com memória RAM mínima de 4 GB, disco rígido de no mínimo 500 GB, leitor e gravador de CD/DVD, capacidade de armazenamento de pelo menos 10.000 imagens, mínimo de 04 (quatro) portas USB integradas, teclado, mouse e conexão Fast Ethernet. A estação deverá permitir cadastro manual de pacientes ou integração por DICOM Worklist, inserção de textos editáveis, aplicação de zoom, rotação e inversão de imagens, realização de exames de emergência sem cadastro prévio do paciente e compatibilidade com leitor de código de barras. Deverá possuir, no mínimo, os seguintes softwares: DICOM Store, DICOM Print, DICOM Modality Worklist Management, software para gravação de imagens em CD/DVD, pendrive e HD externo com visualizador DICOM integrado, software de processamento automático e pós-processamento de imagens com ajustes automáticos e manuais, software para impressão de mais de 06 (seis) imagens diagnósticas por película, integração RIS/HIS, software para eliminação de linhas de grade e software para escurecimento automático das bordas. Todos os softwares deverão ser compatíveis com o padrão DICOM 3.0 ou superior. O equipamento deverá ser fornecido com todos os cabos, conectores, adaptadores, nobreak e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento. A contratada será responsável pela instalação, configuração, integração, testes operacionais e entrega do sistema em pleno funcionamento na unidade de saúde, sem ônus adicional para a Administração. Deverá estar incluso treinamento operacional dos usuários, assistência técnica comprovada em território nacional, garantia mínima de 12 (doze) meses, Registro válido na ANVISA e Certificação ANATEL, quando aplicável. As especificações técnicas descritas representam os requisitos mínimos necessários, sendo aceitos equipamentos com características técnicas superiores. |
| 02 | 01 | UN | Detector digital (DR) com conexão sem fio, adaptável a equipamentos de Raios X analógicos fixos sem necessidade de adaptação ou alteração dos mesmos, utilizando cintilador de Iodeto de Césio (CsI), área útil aproximada de 35 cm x 43 cm, peso máximo de 3,15 kg com duas baterias, tamanho de pixel de aproximadamente 140 μm, profundidade de imagem de 16 bits, resolução mínima de 2560 x 3072 pixels, capacidade de suportar 380 kg distribuídos sobre sua superfície e 200 kg pontuais em raio de 4 cm, resistente a impactos e quedas, com proteção certificada IP67 ou superior, acabamento em fibra de carbono e alumínio, conexão com estação de comando via Wi-Fi e compatível com aparelho de Raios X Telecomandado Flexavision HB, marca Shimadzu. O detector deverá possuir fonte de energia própria (bateria, capacitor ou tecnologia similar), com autonomia mínima de 4 horas de funcionamento ou capacidade para aquisição de pelo menos 150 imagens por carga. Para modelos com bateria removível, deverão acompanhar o equipamento, além da bateria principal, duas baterias adicionais por detector e um carregador compatível. A vida útil da fonte de energia deverá ser de, no mínimo, 3 anos. Estação de aquisição e processamento de imagens para visualização e ajuste das imagens radiográficas, com exibição das imagens em até 5 segundos após a exposição, incluindo licenças definitivas de todos os softwares fornecidos. Composta por monitor touchscreen LED ou superior, mínimo de 21 polegadas, resolução mínima de 1920 x 1080 pixels, CPU com memória RAM mínima de 4 GB, disco rígido de no mínimo 500 GB, leitor e gravador de CD/DVD, capacidade de armazenamento de pelo menos 10.000 imagens, mínimo de quatro portas USB integradas, teclado, mouse e conexão Fast Ethernet.A estação deverá permitir cadastro manual de pacientes ou integração por DICOM Worklist, inserção de textos editáveis, aplicação de zoom, rotação e inversão de imagens, realização de exames de emergência sem cadastro prévio do paciente e compatibilidade com leitor de código de barras.Deverá possuir, no mínimo, os seguintes softwares: DICOM Store, DICOM Print, DICOM Modality Worklist Management, software para gravação de imagens em CD/DVD, pendrive e HD externo com visualizador DICOM integrado, software de processamento automático e pós-processamento de imagens com ajustes automáticos e manuais, software para impressão de mais de seis imagens diagnósticas por película, integração RIS/HIS, software para eliminação de linhas de grade e software para escurecimento automático das bordas. Todos os softwares deverão ser compatíveis com o padrão DICOM 3.0 ou superior. O equipamento deverá ser fornecido com todos os cabos, conectores, adaptadores, nobreak e demais acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, incluindo instalação completa na unidade, treinamento operacional dos usuários, assistência técnica comprovada em território nacional, garantia mínima de 12 meses, Registro na ANVISA e Certificação ANATEL. Serão aceitos equipamentos com características superiores ou equivalentes tecnicamente, desde que comprovadamente compatíveis com o equipamento existente. |

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Federal nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

Os bens objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

O prazo de vigência contratual será de 12 (doze) meses, contados da assinatura do contrato, suficiente para o cumprimento das obrigações de entrega, instalação, configuração, treinamento, testes operacionais, garantia e eventuais ajustes decorrentes do recebimento definitivo, vedada a prorrogação automática, salvo nas hipóteses legalmente admitidas.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

Segue em anexo a cotação do Portal Nacional de Contratações – PNCP.

2.JUSTIFICATIVA

A aquisição dos equipamentos se faz necessária em razão da necessidade de atualização tecnológica dos serviços de diagnóstico por imagem, proporcionando maior eficiência operacional, melhoria na qualidade das imagens radiográficas, redução do tempo de processamento dos exames e maior segurança aos pacientes e profissionais envolvidos.

A implementação da tecnologia digital (DR) permitirá a substituição do sistema convencional baseado em processamento analógico, promovendo maior agilidade na realização e disponibilização dos exames, otimização do fluxo de atendimento, redução de custos operacionais relacionados ao uso de filmes e produtos químicos, além de contribuir para a sustentabilidade ambiental.

Adicionalmente, os detectores digitais possibilitam melhor definição das imagens diagnósticas, favorecendo maior precisão na emissão de laudos médicos e contribuindo diretamente para a qualidade da assistência prestada à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS.

A contratação pretendida encontra respaldo no interesse público, considerando a necessidade de garantir a continuidade, eficiência e modernização dos serviços de saúde ofertados pelo Município, em conformidade com os princípios da economicidade, eficiência e qualidade da administração pública.

3.FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação fundamenta-se na necessidade de modernização e aprimoramento dos serviços de diagnóstico por imagem realizados no Centro de Especialidades Médicas Dr. Francisco Taveira e no Hospital Municipal Antônio Batista da Silva, considerando que os aparelhos de raio X atualmente existentes operam com sistema convencional, cuja tecnologia apresenta limitações operacionais, maior tempo de processamento dos exames e custos contínuos com insumos específicos.

A aquisição de detectores digitais (DR) visa proporcionar maior eficiência, agilidade e qualidade na execução dos exames radiográficos, permitindo a digitalização imediata das imagens, redução do tempo de atendimento aos pacientes e melhoria significativa na definição das imagens diagnósticas, contribuindo para maior precisão na emissão de laudos médicos.

A necessidade da contratação também decorre da busca pela otimização dos serviços públicos de saúde, especialmente quanto à ampliação da capacidade operacional dos setores de radiologia, redução de retrabalho, diminuição de falhas relacionadas ao processamento convencional e melhor gerenciamento e armazenamento eletrônico das imagens.

Além disso, a implantação da tecnologia digital contribuirá para redução de custos operacionais a médio e longo prazo, eliminando despesas com filmes radiográficos, químicos reveladores e manutenção de processadoras, bem como promoverá benefícios ambientais em razão da diminuição de resíduos químicos decorrentes do processamento convencional.

A contratação encontra respaldo no dever da Administração Pública de assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços de saúde prestados à população, em observância aos princípios da eficiência, economicidade, interesse público e melhoria contínua da assistência ofertada no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

A solução proposta consiste na aquisição de detectores digitais (DR) compatíveis com os aparelhos de raio X atualmente instalados no Centro de Especialidades Médicas Dr. Francisco Taveira e no Hospital Municipal Antônio Batista da Silva, incluindo todos os componentes, acessórios, softwares, licenças e demais itens necessários ao pleno funcionamento da solução de radiologia digital.

A contratação contempla solução tecnológica capaz de converter o sistema de radiologia convencional em sistema digital, permitindo captura, processamento, armazenamento e visualização eletrônica das imagens radiográficas, proporcionando maior agilidade, qualidade diagnóstica e eficiência operacional aos serviços de saúde municipais.

Considerando o ciclo de vida do objeto, a solução deverá apresentar durabilidade, confiabilidade operacional, compatibilidade com os equipamentos existentes e disponibilidade de suporte técnico e assistência técnica especializada, garantindo a continuidade da prestação dos serviços durante toda a vida útil estimada do equipamento.

A solução deverá ainda observar critérios de sustentabilidade, economicidade e eficiência administrativa, promovendo redução do consumo de insumos utilizados no sistema convencional, especialmente filmes radiográficos e produtos químicos utilizados em revelação, além da redução de custos de manutenção relacionados ao sistema analógico atualmente empregado.

A contratação será realizada na modalidade pregão, em sua forma eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o menor preço por item, com fornecimento em entrega única.

5.MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Condições de Entrega

O fornecimento do objeto ocorrerá em entrega única, contemplando, sem ônus adicional para a Administração, a entrega, instalação, configuração, integração, treinamento operacional dos usuários e realização dos testes necessários ao pleno funcionamento dos equipamentos.

O prazo para entrega, instalação, configuração, treinamento e conclusão dos testes operacionais dos equipamentos será de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da ordem de fornecimento ou documento equivalente emitido pela Administração.

Os bens deverão ser entregues de segunda a sexta-feira, no Centro de Especialidades Médicas Dr Francisco Taveira, com endereço situado à Rua Adelino Roque nº 391, setor Centro, Bela Vista de Goiás, Telefone de Contato: 62 3551-7019, das 08:00h às 11:00h e 13:00h às 17:00h; no Hospital Municipal Antonio Batista da Silva, com endereço situado a Rua Inácio Pinheiro Quadra 16, Lote: Apm02 - Setor Ulisses Guimarães, Bela Vista de Goiás, no horário das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Os equipamentos deverão ser fornecidos com garantia mínima de 12 (doze) meses, sem prejuízo da garantia legal cabível, contada a partir do recebimento definitivo

6. MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

6.1. A contratação deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas estabelecidas neste Termo de Referência, no edital, na proposta vencedora e nas disposições da Lei nº 14.133/2021, respondendo cada parte pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. A execução do objeto compreenderá o fornecimento dos detectores digitais (DR), em entrega única, contemplando, sem ônus adicional para a Administração, a entrega, instalação, configuração, integração, treinamento operacional dos usuários e realização de testes operacionais, até o pleno funcionamento dos equipamentos nas unidades de saúde indicadas.

6.3. A comunicação entre a Administração e a contratada deverá ocorrer, preferencialmente, por escrito, admitindo-se o uso de correio eletrônico institucional ou outro meio formalmente aceito, inclusive para encaminhamento de solicitações, notificações, esclarecimentos e demais providências relacionadas à execução do objeto.

6.4. A execução da contratação deverá ser acompanhada e fiscalizada por servidor formalmente designado, nos termos da Lei nº 14.133/2021 e da regulamentação municipal aplicável, competindo-lhe verificar o cumprimento das obrigações assumidas, a conformidade dos bens fornecidos, da instalação, da configuração, do treinamento e dos testes operacionais realizados.

6.5. Caberá ao fiscal da contratação, entre outras atribuições compatíveis com o objeto:
I – acompanhar a entrega, instalação, configuração e entrada em funcionamento dos equipamentos;
II – verificar a conformidade dos bens entregues com as especificações técnicas constantes deste Termo de Referência e da proposta vencedora;
III – registrar ocorrências relacionadas à execução do objeto e adotar as providências necessárias à regularização de falhas, defeitos ou desconformidades identificadas;
IV – atestar o recebimento provisório e, após verificação do cumprimento integral das obrigações, propor o recebimento definitivo;
V – conferir a documentação apresentada para fins de liquidação e pagamento, encaminhando-a ao setor competente;
VI – comunicar à autoridade competente eventual descumprimento contratual, para adoção das medidas cabíveis, inclusive aplicação de sanções, quando for o caso.

6.6. A contratada deverá prestar todos os esclarecimentos e adotar, de imediato, as medidas corretivas necessárias ao saneamento de falhas, vícios, defeitos ou inconsistências constatadas durante a execução do objeto, inclusive aquelas verificadas na instalação, configuração, integração, treinamento ou testes operacionais.

6.7. Constatadas irregularidades no fornecimento, na instalação ou no funcionamento dos equipamentos, a contratada será notificada para promover a correção ou substituição do que for necessário, no prazo fixado pela Administração, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

6.8. O acompanhamento e a fiscalização da execução não excluem nem reduzem a responsabilidade da contratada pelos danos causados à Administração ou a terceiros, resultantes de sua conduta na execução do objeto, nem por vícios, defeitos ou inadequações dos bens fornecidos.

6.9. Encerrada a execução do objeto e verificado o cumprimento integral das obrigações assumidas, será promovido o recebimento definitivo, observadas as disposições deste Termo de Referência.

7.CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

O recebimento provisório ocorrerá após a entrega física dos equipamentos, instalação inicial e apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, para verificação preliminar da conformidade do objeto com as especificações do Termo de Referência.

Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerá em até 30 (trinta) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da conformidade dos bens, da instalação, configuração, integração, treinamento operacional e testes realizados, com emissão de termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

Prazo de pagamento

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados do atesto de recebimento na nota fiscal.

Forma de pagamento

O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

O recurso para a aquisição dos materiais advém da conta: 30.194-9, agência: 2852-5, tendo como origem saldos residuais de emendas executadas anteriormente. Lembramos que os equipamentos a serem adquiridos com esses saldos são dentro da mesma linha de ação e atenção a saúde das emendas originais, e consequentemente, beneficiará as mesmas Unidades de Saúde das propostas iniciais, atendendo aos preceitos legais.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRONICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO POR ITEM.

Exigências de habilitação

Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz.

Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaração de Aptidão ao Pronaf – DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4º, §2º do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matrícula no Cadastro Específico do INSS – CEI, que comprove a qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação, ou de sociedade simples;

Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

Qualificação Técnica

Comprovação através de no mínimo de 01 (um) atestado técnico, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante forneceu de maneira satisfatória produtos semelhantes aos que formam o objeto deste Edital. O atestado deverá conter no mínimo os seguintes requisitos: a) Razão social e dado de identificação da instituição emitente em papel timbrado; b) Local e data de emissão; c) Nome, cargo e assinatura do responsável pelas informações; d) Telefone, E-mail, para contato; e) Objeto (Item Fornecido) – (Produto).

Alvará da vigilância sanitária vigente;

9.ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

O custo estimado da contratação será realizado pelo Departamento de Compras e estará disponível no site do município.

10.ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação serão custeadas com recursos provenientes de emenda parlamentar, consignados no Orçamento Geral do Município de Bela Vista de Goiás, em dotação a ser especificada pelo departamento de contabilidade no curso do processo licitatório.

Bela Vista de Goiás, 23 de junho de 2026.

LANA PAULA DINIZ TERRA DE SIQUEIRA

Secretária Municipal de Saúde

Decreto nº 013/2025