OBJETO: Aquisição de 01 (uma) Autoclave Hospitalar Horizontal de Esterilização a Vapor, com capacidade de 100 litros e tecnologia de vácuo, incluindo transporte, instalação técnica, testes de qualificação (IQ, OQ e PQ) e treinamento operacional, visando atender a Central de Material e Esterilização (CME) do Hospital Municipal de Arame/MA.

| Item | Descrição | Unid. | Quant. | V. Unit. | V. total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Item 01: Autoclave Hospitalar horizontal de Barreira – 100 Litros. Autoclave Horizontal de Esterilização a Vapor 100 Litros OBJETO: Aquisição de autoclave horizontal de esterilização a vapor, com tecnologia de vácuo, projetada para esterilização e secagem de materiais e instruções médico-hospitalares em conformidade com as normas vigentes. CAPACIDADE: Capacidade nominal da câmara interna de, no mínimo, 100 litros; CÂMARA: câmara interna em aço inoxidável (mínimo AISI 304L, idealmente 316L, com acabamento polido sanitário e dreno. Câmara externa (jaqueta) em aço inoxidável (mínimo AISI 304); Construção de câmara dupla ou simples, com resistência à corrosão e espessura adequada; Tubulação interna construída em aço inoxidável (mínimo AISI 304); Isolação térmica eficaz; testadas hidrostaticamente conforme normas aplicáveis (NR 13 ASME); SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA: Portas deslizantes automáticas tipas guilhotinas ou sistema de braços concêntricos com volante central, assegurando vedação perfeita ou uniforme. Trava de segurança mecânica que impeça a abertura da porta com pressão/temperatura elevada. Sistema de vedação da porta com guarnição em silicone. Em equipamentos de porta dupla, luzes indicativas de status; SISTEMA DE VÁCUO: Bomba de vácuo para processamento de pré-vácuo pulsante, e secagem eficiente por extração de umidade; GERADOR DE VAPOR: Gerador de vapor incorporado ao equipamento, fabricado em aço inoxidável (mínimo AISI 304), funcionamento elétrico. Controle de nível de água por eletrodos ou boia e abastecimento automático por bomba. Opcional, operação com vapor em rede. Testado hidrostaticamente conforme normas aplicáveis. CONTROLE DE MONITORAMENTO (MICROPROCESSADOR): Controle eletrônico automático microprocessador (CLP com IHM Touchscreen). Mínimo de 8 programas de operação pré-programados e configuráveis. Capacidade de programação de temperatura (mínimo 90°C a 135°C) e tempo de esterilização e secagem (mínimo 0 a 99 minutos). Visualização digital em tempo real dos parâmetros do ciclo. Função “Bowie Dick” (ou equivalente) e “Leak Teste” (ou equivalente). Recursos como auto calibração de pressão e relógio em tempo real. Interface em múltiplos idiomas (mínimo português do Brasil ou Inglês. Opcional: Comunicação com impressora serial e software supervisório, cálculo de F0 incorporado. INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO E CONTROLE: Chave liga-desliga com indicação luminosa, manômetro indicativo da pressão da câmara externa/gerador de vapor, mano vacuômetro indicativo de pressão/vácuo na câmara interna, botão de emergência, sensores de temperatura tipo PT-100 classe 1, transdutores de pressão digital. Registro de agulha acoplado à câmara interna e registro de controle de vazão entre as câmaras; SISTEMA DE SEGURANÇA: Válvulas de segurança calibradas e lacradas, válvula manual para descarga total de vapor/pressão em emergência, pressostatos de segurança e controle, controle de nível de água por eletrodos/boia, filtro de ar bacteriológico na entrada de ar (retém partículas > 0,1 micron), proteção contra superaquecimento do motor; POTÊNCIA/TENSÃO: Resistência elétricas com potência adequada, tensão de alimentação trifásica (ex. 220 V ou 380 V); ACESSÓRIOS INCLUSOS (mínimo): Cesto(s) aramado(s) em aço inoxidável, rack(s) em aço inoxidável, manual do usuário em português do Brasil e do comando, relatório de teste hidrostáticos e prontuários conforme legislação. Sistema de tratamento de água por osmose reserva; GABINETE: Estrutura em aço com tratamento anticorrosivo e pintura de fácil limpeza, acabamento externo em aço inoxidável. Apoio em pés reguláveis. REGULAMENTAÇÃO E CERTIFICAÇÕES: O equipamento deverá possuir registro na ANVISA, ABNT NBR 11816:2003 e outros pertinentes. | UNID. | 01 | R$136.333,33 | R$136.333,33 |
| VALOR GLOBAL: Cento e trinta e seis mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos. |  |  |  |  | R$136.333,33 |