ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Processo Administrativo nº 206/2025

Pregão Eletrônico nº 067/2025

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Aquisição de microscópios, itens fracassados no Processo Administrativo nº 150/2025 e Pregão Eletrônico nº 043/2025, visando atender às necessidades do Laboratório de Análises Clínicas Central e do Pronto Socorro Municipal de Bataguassu/MS, em conformidade com as especificações, condições e quantidades estabelecidas no Termo de Referência anexo ao Edital.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Qtd. | Valor Un. | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR, destinado a análises laboratoriais de rotina e ensino, com sistema óptico de alta qualidade, estrutura ergonômica e compatibilidade com múltiplas técnicas de observação. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS As especificações abaixo descritas são mínimas, servindo apenas como referência de desempenho, qualidade e funcionalidade pretendidas. Serão aceitos produtos equivalentes ou superiores, desde que comprovadamente atendam ou superem as condições técnicas aqui estabelecidas e estejam devidamente regularizados junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). SISTEMA ÓPTICO • Sistema óptico com correção de aberrações cromáticas e esféricas, com tratamento antifúngico; • Preferencialmente do tipo infinito ou equivalente que assegure a mesma qualidade óptica e planicidade de campo. ESTRUTURA E ERGONOMIA • Base ergonômica com comando micrométrico e movimentação X e Y integrados à platina; • Foco macrométrico e micrométrico coaxiais, bilaterais, permitindo operação por destros e canhotos; • Ajuste de tensão no comando de foco e movimento suave e preciso; • Curso de foco macrométrico mínimo de 37,7 mm (ou superior); • Curso micrométrico de 0,2 mm por rotação (ou menor). TUBO DE OBSERVAÇÃO • Binocular, com inclinação de 25° e rotação de 360°; • Distância interpupilar ajustável entre 50 mm (ou menor) e 75 mm (ou maior); • Compatível com sistemas de co-observação (frente a frente, lado a lado ou equivalente), permitindo expansão para múltiplos observadores; • Possibilidade de ajuste de altura mediante espaçador para tubo binocular ou trinocular. OCULARES E OBJETIVAS • Par de oculares 10x, campo mínimo de 20 mm (F.N. 20), com ajuste de dioptria bilateral e compatibilidade com oculares de campo ampliado (até 22 mm); • Compatível com aquisição futura de objetiva de 15x; • Revólver quíntuplo (no mínimo), com movimento rotativo suave, podendo ser invertido ou equivalente, garantindo proteção das objetivas; • Jogo de objetivas planas acromáticas com as seguintes especificações mínimas: o 4x (N.A. 0.10 ou superior; W.D. 30 mm ou maior); o 10x (N.A. 0.25 ou superior; W.D. 7 mm ou maior); o 40x retrátil (N.A. 0.65 ou superior; W.D. 0.65 mm ou maior); o 100x retrátil (imersão em óleo, N.A. 1.25 ou superior; W.D. 0.23 mm ou maior). PLATINA E MOVIMENTO • Platina mecânica com área de trabalho mínima de 76 x 52 mm ou superior; • Movimento X e Y coaxial, suave e preciso; • Charriot posicionado lateralmente para operação confortável; • Movimento por pinhão e cremalheira. CONDENSADOR E TÉCNICAS DE OBSERVAÇÃO • Condensador tipo Abbe, N.A. 1.25, com diafragma de íris regulável e escala indicativa; • Verticalmente móvel e centralizável; • Compatível com acessórios para campo escuro, contraste de fase, fluorescência diascópica e polarização simples; • Sistema de iluminação compatível com técnicas de campo claro, contraste de fase, fluorescência diascópica, campo escuro e polarização simples; • Possibilidade de contraste de fase nas objetivas de 10x, 20x, 40x e 100x; • Sistema de fluorescência integrado como padrão, demandando apenas a aquisição dos filtros específicos (ex.: GFP, FITC, Alexa 488). ILUMINAÇÃO • Iluminação por LED de alta intensidade, potência mínima equivalente a 3W, com vida útil estimada em 50.000 horas ou superior; • Sistema de iluminação com correção de cor, dispensando ou minimizando a necessidade de filtros ópticos adicionais; • Display eletrônico com indicação da magnificação em uso e potência de iluminação; • Sistema de reconhecimento de objetiva e ajuste automático da iluminação correspondente, com indicação no display; • Função de desligamento automático após período sem uso. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA • Bivolt automático (110–240V), com proteção contra sobrecarga e risco elétrico; • Fonte interna ou externa, conforme design do fabricante. DIMENSÕES E PESO • Estrutura robusta e compacta, com peso aproximado até 7 kg (admitindo variação conforme acessórios). ACESSÓRIOS E DOCUMENTAÇÃO • Capa de proteção contra poeira e umidade em material vinílico ou equivalente não higroscópico; • O fornecedor deverá fornecer 1 lâmpada extra de reposição, compatível com o sistema de iluminação do microscópio. • Manual de instruções em português; • Catálogo técnico original do fabricante, acompanhado de tradução para o português, quando necessário; • Registro válido na ANVISA, conforme legislação vigente, comprovado mediante apresentação do número de registro ou notificação no órgão regulador. OBSERVAÇÕES GERAIS • Todos os componentes ópticos e mecânicos devem ser originais de fábrica e pertencentes a uma mesma linha de produção, garantindo compatibilidade e desempenho. • O equipamento deve ser novo, de primeiro uso, e acompanhado de garantia mínima de 12 meses. • Serão aceitos modelos equivalentes ou superiores que atendam integralmente às especificações e ao desempenho técnico descritos, conforme o art. 41 da Lei nº 14.133/2021. • O produto deverá possuir registro ativo na ANVISA, em conformidade com a RDC nº 36/2015 e demais normas aplicáveis a equipamentos laboratoriais de diagnóstico ou pesquisa. Equipamento deve ser capaz de leituras nas técnicas de campo claro, contraste de fase, fluorescência diascópica, campo escuro e polarização simples. Foco macrométrico com movimento de mínimo 37,7 mm (ou Maior) Micrométrico de 0,2 mm por rotação (ou menor) Jogo de objetivas: Objetiva Plana Acromática de 4X (N.A. 0.10 ou superior; W.D.30 mm); Ou distancia de trabalho maior Objetiva Plana Acromática de 10X (N.A. 0.25 ou superior; W.D. 7 mm); Ou distancia de trabalho maior Objetiva Plana Acromática de 40X retrátil (N.A. 0.65 ou superior; W.D.0.65mm); Ou distancia de trabalho maior Objetiva Plana Acromática 100X retrátil imersão óleo (N.A. 1.25 ou superior; W.D.0.23mm); Ou distancia de trabalho maior. Display eletronico que informe para checar a magnificação em uso e potência da lâmpada em uso. Revolver com reconhecimento de objetiva e iluminação para cada objetiva mostrando no display. Ajuste para desligamento automático após um tempo sem uso. Possibilidade de Contraste de phase nas objetivas de 10,20, 40 e 100x Sistema de Fluorescência pré-existente como padrão, demandando somente a aquisição de filtros de FL (por exemplo para GFP, FITC e Alexa 488). Peso inferior a 7 kg, devido condições de bancada da instalação. Catálogo original do fabricante em português. | UN | 02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor total: |  |  |  | R$0,00 | R$0,00 |

Valor total do(s) item(s): R$ _______ (....)

Validade da proposta não inferior: 60 (sessenta) dias.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

Os materiais deverão ser entregues integralmente e em parcela única, mediante a emissão de Autorização de Fornecimento, com entrega no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal.

Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias, o objeto com avarias ou defeitos

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

GARANTIA, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

A garantia, a manutenção e a assistência técnica referentes ao objeto desta licitação deverão atender, integralmente, às disposições constantes no Termo de Referência, anexo a este Edital, parte integrante e indissociável deste instrumento convocatório.

DECLARO, que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital, Termo de Referência.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA