ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Processo Administrativo nº 093/2026

Pregão Eletrônico nº 030/2026

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Locação de aparelho analisador automatizado de bioquímica de bancada, com acessórios e sistema integrado, incluindo o fornecimento de insumos, manutenção e assistência técnica, visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bataguassu/MS, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

| Item | Código | Descrição do Produto/Serviço | Unidade | Qtd. | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 010.006.041 | Locação de Analisador Automatizado de Bioquímica de bancada, incluindo instalação, treinamento operacional, assistência técnica contínua, manutenção preventiva e corretiva, além do fornecimento integral de todos os reagentes, insumos, consumíveis, acessórios, materiais e equipamentos complementares necessários ao pleno funcionamento do sistema, durante todo o período contratual. Todos os itens fornecidos deverão ser integralmente integrados, compatíveis e validados para uso no analisador ofertado, garantindo desempenho analítico, segurança operacional e rastreabilidade dos resultados. Aceita-se o fornecimento de equipamentos tecnicamente superiores, desde que atendam ou superem as especificações mínimas deste descritivo, sem gerar custos adicionais à Administração. Especificações Técnicas Mínimas do Equipamento (Equipamentos superiores ou equivalentes serão aceitos). O equipamento deverá atender, no mínimo, às seguintes características, sendo aceitos modelos equivalentes ou superiores, desde que comprovada equivalência técnica por Ela me plogo, manual, ficha técnica ou documento oficial do fabricante. Capacidade Analítica • Capacidade mínima = 200 testes fotométricos/hora. • Mínimo de 80 posições para reagentes, com tolerância para pequenas variações justificadas pela tecnologia do fabricante. • Mínimo de 60 posições para amostras, admitindo variações tecnicamente justificáveis. • Mínimo de 50 cubetas de reação (descartáveis ou reutilizáveis). • Volume de reação entre 150 µL e 400 µL, admitindo-se variações justificadas pela tecnologia do equipamento. Sistema Óptico e de Leitura • Mínimo de 8 comprimentos de onda (aceitando-se valores superiores). • Leitura monocromática ou bicromática (ambas aceitas). • Compatibilidade com métodos cinéticos e de ponto final. • Execução de testes de bioquímica e turbidimetria. Detecção e Segurança • Sistema de detecção de nível de amostra e/ou líquido. • Proteção contra colisão da sonda/probe. • Sistema automático de lavagem das cubetas, sem exigência de quantidade fixa de etapas. • Leitor de código de barras integrado ou compatível com leitor externo. Automação e Processamento • Suporte a calibração linear e/ou não linear. • Capacidade para realizar ensaios que demandem hemólise ou pré-tratamento (automático ou manual). • Fonte de luz por lâmpada halógena, LED ou equivalente. Componentes e Acessórios Inclusos na Locação A contratada deverá fornecer, instalar e configurar todos os itens abaixo, plenamente integrados e compatíveis com o analisador ofertado: • Computador compatível com o software do equipamento (Windows ou equivalente). • Monitor, teclado e mouse. • Nobreak compatível com a potência total do sistema. • Impressora configurada para emissão de relatórios e laudos. • Softwares operacionais, de calibração, controle de qualidade e emissão de laudos. • Sistema de tratamento de água (osmose reversa ou equivalente), quando exigido pelo fabricante. • Todos os cabos, conectores, suportes, interfaces e acessórios necessários ao funcionamento integrado do conjunto. Fornecimento de Reagentes, Consumíveis e Insumos (Responsabilidade integral da contratada.) Durante toda a vigência contratual, a contratada deverá fornecer insumos integralmente compatíveis com o analisador proposto sem que seja gerado qualquer cobrança adicional, incluindo: • Reagentes compatíveis • Cubetas, ponteiras, soluções de lavagem, detergentes, tampões e kits complementares. • Calibradores, controles e padrões. • Insumos essenciais à manutenção de rotina. • Suporte técnico associado ao uso dos insumos. O fornecimento deve garantir abastecimento contínuo, sem interrupção do serviço. Justificativa técnica da exigência: as validações são necessárias para garantia de rastreabilidade, integridade metodológica e segurança dos resultados, conforme boas práticas laboratoriais. Integração do Sistema Todo o sistema deve ser totalmente integrado, garantindo comunicação contínua, funcionamento conjunto e transferência de dados sem falhas. Documentação Manual completo em português. Certificados de calibração e conformidade técnica, quando aplicáveis. Registro ativo na ANVISA. Instalação e Treinamento Instalação completa do equipamento e treinamento operacional da equipe usuária, sob responsabilidade da empresa contratada. Garantia e Assistência Técnica Garantia durante toda a vigência do contrato, incluindo peças, mão de obra e deslocamento técnico. Assistência técnica preventiva e corretiva, sempre que necessária, com prazo máximo de resposta de 48 horas a partir da abertura formal do chamado. Serviços realizados por profissionais habilitados com registro ativo no CFT ou CREA. Observações Gerais As especificações descritas representam requisitos mínimos obrigatórios. Serão aceitos equipamentos com características superiores ou adicionais. A empresa contratada deve entregar o equipamento em pleno funcionamento, acompanhado de todos os acessórios e materiais descritos. | MES | 12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Valor total do item: R$ _______ (....)

Validade da proposta não inferior 60 (sessenta) dias.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E EXECUÇÃO:

Prazo para instalação dos equipamentos e treinamento de pessoal: em até 15 (quinze) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, considerando o caráter essencial do serviço.

Os serviços serão prestados no seguinte local: Laboratório de Análises Clínicas do Pronto Socorro Municipal, localizada na Av. Dias Barroso, nº 220, Centro, em Bataguassu-MS.

GARANTIA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

A garantia, a manutenção preventiva e corretiva e a assistência técnica referentes ao objeto desta licitação deverão atender, integralmente, às disposições constantes no anexo II - Termo de Referência, anexo a este Edital, parte integrante e indissociável deste instrumento convocatório.

DECLARO, que os serviços/produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital, Termo de Referência, anexo a este Edital, parte integrante e indissociável deste instrumento convocatório.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA