ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

Processo Administrativo nº 006/2026

Pregão Eletrônico nº 004/2026

Empresa:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:

Telefone:                               E-mail:

Banco:                           Agencia:                           C/C:

OBJETO: Aquisição de materiais permanentes (aparelho de ar-condicionado tipo split de 12.000 BTUs, autoclave analógica horizontal de 21 litros e cadeira odontológica com dois mochos de encosto anatômico), para atender a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) do Município de Bataguassu/MS, com recurso proveniente do Programa Estadual de Reestruturação da Saúde Bucal Prisional (Processo nº 27/034120/2024, OB nº 2024OB20274, Resolução SES/MS nº 264/2024), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

| Item | Descrição do Produto/Serviço | Unid. | Qtd. | Valor Un. | Valor Total | Cota Reservada ou Exclusiva ME/EEP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparelho de Ar Condicionado Tipo Split 12.000 BTUs: Ciclo frio, inverter, gás R410A ecológico, tensão 220V, classificação A no INMETRO, display digital, controle remoto, garantia mínima 1 ano. CAT MAT 618525. Instalações inclusas onde aplicável. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 2 | Autoclave Analógica Horizontal 21 Litros: Bivolt automático, pressão 1,3 a 2,4 kgf/cm², temperatura 121°C a 136°C, sistema de segurança avançado, câmara em aço inox, garantia mínima 12 meses. CAT MAT 435568. Instalações inclusas onde aplicável. | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| 3 | Cadeira Odontológica com Dois Mochos de Encosto Anatômico UN 1 Características mínimas obrigatórias: A cadeira odontológica deverá atender à norma NBR IEC 60601-1 e possuir registro na ANVISA, garantindo conformidade legal e segurança elétrica. A estrutura deve ser confeccionada em aço maciço com tratamento antioxidante e pintura anticorrosiva branca, com base antiderrapante e proteção lateral contra infiltração de água, além de sistema pantográfico de elevação em chapa de aço com capacidade para até 200 kg. A elevação da base deverá ser estável, mesmo quando o paciente for obeso. O equipamento deve dispor de caixa de ligação integrada, botão ON/OFF de fácil acesso e estofamento em couro ou PVC na cor verde clara, com acabamento liso, sem costuras aparentes, resistente e antideformante, garantindo conforto ao paciente. A alimentação deve ser bivolt (110/220 V, 50/60Hz), com sistema eletromecânico de elevação acionado por motorredutor de baixa tensão (24 V) e fusíveis de proteção. O pedal deve ser ambidestro tipo joystick, permitindo ajuste do encosto e assento, com mínimo de três posições programáveis, retorno automático à posição zero e acionamento do refletor e das peças de mão. A cabeceira deve ser anatômica, removível, biarticulável, com regulagem de altura e sistema de trava para fixação na posição desejada. O refletor de LED deve possuir 3 LEDs, sensor de proximidade para acionamento, seleção de intensidade luminosa, fonte de luz fria que não gera calor no campo operatório, cabeçote com giro de 620º, protetor frontal removível em material resistente e transparente, puxadores bilaterais em formato de alça e intensidade luminosa mínima de 20.000 LUX. Não deve produzir sombra, todos os leds devem convergir em um único ponto e formar uma iluminação única. A unidade auxiliar deverá incluir 1 sugador e 1 cuba de porcelana ou cerâmica com regulagem de quantidade de água e reservatório translúcido com capacidade mínima de 1000 ml. O equipo deverá ser acoplado à cadeira, articulado com trava pneumática, confeccionado em material resistente com pintura anticorrosiva branca, tampo de inox removível e, no mínimo, três terminais: • 1 seringa tríplice (bico giratório, removível e autoclavável) • 1 terminal para baixa rotação sem spray • 1 terminal para alta rotação com spray As mangueiras devem ser lisas, sem ranhuras ou estrias, acionamento pneumático com suporte para cada ponta e presença do sistema Flush. Manual em Português. O equipamento deve acompanhar dois mochos com encosto anatômico, revestidos em couro ou PVC verde claro, acabamento liso, cantos arredondados, estofamento rígido, resistente, antideformante e sem costuras aparentes. A base dos mochos deve possuir 5 rodízios resistentes; o assento deve ter ajuste de altura por sistema central de elevação por alavanca ou manopla, e o encosto regulagem de inclinação também por alavanca ou manopla. Manual em Português. Garantia e Assistência Técnica • O conjunto deve ter garantia mínima de 1 (um) ano, tanto para a cadeira quanto para os mochos. • Assistência técnica autorizada pela fabricante com prazo máximo de atendimento de até 48 horas à contar da solicitação. • Disponibilidade de peças de reposição por, no mínimo, 5 anos; Instalação e Treinamento • A empresa deverá entregar o equipamento devidamente instalado e em pleno funcionamento, não sendo gerada cobrança adicional pela instalação. • Fornecer treinamento operacional para a equipe odontológica, não sendo gerada cobrança adicional pelo treinamento. Registro na ANVISA • O conjunto deverá possuir registro válido/vigente na ANVISA. Observação: As características descritas constituem o mínimo aceitável; serão aceitos equipamentos que apresentem especificações superiores, sem redução de qualquer item exigido | UN | 1 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Exclusivo ME/EPP |
| VALOR TOTAL R$ 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Valor total do(s) iten(s): R$ _______ (....)

Validade da proposta não inferior: 60 (sessenta) dias.

A proposta econômica apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

Os Equipamentos deverão ser entregues no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da autorização de fornecimento, prorrogáveis mediante autorização da contratante.

Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central, sito à Rua dos Anjos, nº 628, Bairro Jardim São Francisco, Município de Bataguassu/MS, no horário das 08:00hs às 12:00hs e das 14:00hs às 17:00hs (horário oficial de Brasília).

Os Equipamentos deverão ser entregues em perfeitas condições de uso, conforme as especificações técnicas constantes no Termo de Referência, acompanhadas da respectiva nota fiscal, na qual deverão constar informações como: tipo de produto, características, especificações técnicas, fabricante, procedência e garantia mínima padrão.

Garantia, Manutenção e Assistência Técnica

A garantia, a manutenção e a assistência técnica referentes ao objeto desta licitação deverão atender, integralmente, às disposições constantes no Termo de Referência, anexo a este Edital, parte integrante e indissociável deste instrumento convocatório.

DECLARO, que os produtos constantes desta proposta comercial ofertada atendem fielmente as especificações constantes no Edital, Termo de Referência.

CARIMBO COM CNPJ E ASSINATURA DO

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA