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Memorando nº 025/2026 NVEAS
Jataí, 12 de março de 2026.

Da Coordenação da Vigilância Epidemiológica 

Ao Secretário Municipal da Saúde 

Élio Caetano de Assis
Assunto: Contratação de Empresa para fornecimento de balança antropométrica pediátrica digital
Senhor Secretário,

Solicitamos a contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamento eletrônico de pesagem de alta precisão, especificamente projetado para o monitoramento antropométrico de pacientes neonatais e pediátricos, destinado ao uso em serviços de saúde, a fim de atender às necessidades da Vigilância Epidemiológica/Programa de Imunização – Rede de Frio, conforme descrições e especificações constantes no Termo de Referência.
	ITEM
	QTD
	UNIDADE MEDIDA
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

	01
	01
	Unidade
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA DIGITAL 
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS (SISTEMA DE PESAGEM) Capacidade Máxima: 25 kg (vinte e cinco quilogramas).  Sistema de Divisão: Operação em Dupla Escala automática (bi-intervalada), com resolução de 2g (zero a 10 kg) e 5g (10,005 kg a 25 kg).  Tecnologia de Sensor: Célula de carga de alta resistência com limitador de sobrecarga mecânico e eletrônico. Certificação: Obrigatória a apresentação de selo e lacre de verificação inicial do INMETRO (em conformidade com a Portaria 236/94).

FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE E PROCESSAMENTO 

Estabilização Dinâmica (Função HOLD): Algoritmo inteligente que realiza a leitura e o travamento do peso no display mesmo diante da movimentação do paciente (essencial para agitação infantil).  Função TARA: Capacidade de subtrair o peso de acessórios (fraldas, mantas e suportes) em até 100% da carga, permitindo a leitura líquida e real.  Interface de Operação: Teclado de membrana de alta durabilidade, com feedback tátil e vedação contra infiltração de líquidos e umidade.

CONSTRUÇÃO E ERGONOMIA

Concha Pediátrica: Removível, fabricada em polipropileno injetado (grau médico), atóxico, antialérgico, com formato anatômico e bordas arredondadas para segurança do lactente. Gabinete: Estrutura em termoplástico ABS de alta resistência mecânica, com acabamento que suporte assepsia com álcool 70% ou quaternário de amônia. Nivelamento: Equipado com pés reguláveis em borracha antiderrapante e indicador de nível (bolha) integrado ao chassi.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPLAY E ELÉTRICA

Visualização: Display em Cristal Líquido (LCD) com retroiluminação (Backlight), assegurando leitura em ângulos críticos e ambientes com pouca luz. Alimentação: Fonte chaveada externa automática com entrada 90V a 240V (Full Range). Economia: Sistema automático de desligamento do backlight após período de inatividade (Modo ECO).

DIMENSÕES APROXIMADAS

Concha: Mínimo de 540mm de comprimento e 300mm de largura.  Base: Design compacto para ocupação otimizada de bancadas e mesas de triagem.
Referência: Equipamento com especificações técnicas iguais ou superiores às descritas neste descritivo.



Atenciosamente,

Araceli Rezende Farias Chaves

Diretora Vigilância Epidemiológica

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

Contratação via Dispensa de Licitação Emergencial, art. 75, inciso VIII nos termos da Lei 14.133/2021, de Empresa especializada para o fornecimento equipamento eletrônico de pesagem de alta precisão, para atender as necessidades da Vigilância Epidemiológica/Programa de Imunização, conforme descritivo abaixo. 
2. JUSTIFICATIVA:
Considerando que, no final do mês de fevereiro do corrente ano, foi disponibilizado ao município de Jataí o imunobiológico nirsevimabe, destinado à prevenção de infecções causadas pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em recém-nascidos prematuros e crianças elegíveis, conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

Considerando que, conforme protocolo técnico estabelecido para administração do referido imunobiológico, é obrigatória a realização da pesagem da criança no momento da aplicação, sendo o peso atual um critério essencial para definição da dose correta a ser administrada, bem como para o adequado registro das informações no prontuário e nos sistemas oficiais de informação em saúde;

Considerando que a inexistência de equipamento adequado para pesagem no momento da administração do imunobiológico pode comprometer a segurança do procedimento, a definição correta da dose e a rastreabilidade das informações clínicas, configurando risco assistencial e sanitário;

Considerando que as balanças infantis atualmente disponíveis no município encontram-se em uso contínuo nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para atendimento da rotina assistencial, especialmente nas atividades de acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil, não havendo disponibilidade exclusiva para a execução dessa nova demanda;

Considerando que o uso compartilhado dos equipamentos entre diferentes unidades e serviços tem gerado dificuldades operacionais, como indisponibilidade no momento necessário, o que pode comprometer a organização do fluxo assistencial e a oferta oportuna do imunobiológico às crianças elegíveis;

Considerando que a administração do nirsevimabe constitui ação estratégica de saúde pública voltada à proteção de crianças em maior vulnerabilidade clínica, sendo necessária a adoção de medidas que assegurem a execução adequada e segura do procedimento;

Considerando que a ausência do equipamento necessário pode prejudicar a continuidade e a regularidade da assistência, além de comprometer o cumprimento das diretrizes técnicas estabelecidas pelo Ministério da Saúde;

Considerando que o referido equipamento não está inserido em nenhum processo licitatório vigente da Secretaria da Saúde de Jataí-Go;

A licitação pode ser dispensada quando a conveniência administrativa, aliada ao interesse público específico são enquadráveis nas previsões do art. 75 da Lei nº 14.133/2021; 
Reza o art. 75, inciso VIII da Lei nº 14.133/2021: “nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de/ pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedadas a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto neste inciso;” 

A realização de Licitação é regra e a não licitação é exceção, sendo que as exceções são os casos previstos na Lei nº 14.133/2021;
Justifica-se a aquisição emergencial de balança infantil, com a finalidade de garantir a adequada realização da pesagem no momento da administração do imunobiológico, assegurar a correta definição da dose, manter a segurança do procedimento e preservar a continuidade das ações de saúde voltadas à proteção da população infantil do município de Jataí. Conforme memória de cálculo, anexo I.
​3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVAS:

	ITEM
	QTD
	UNIDADE MEDIDA
	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

	01
	01
	Unidade
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA DIGITAL 
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS (SISTEMA DE PESAGEM) Capacidade Máxima: 25 kg (vinte e cinco quilogramas).  Sistema de Divisão: Operação em Dupla Escala automática (bi-intervalada), com resolução de 2g (zero a 10 kg) e 5g (10,005 kg a 25 kg).  Tecnologia de Sensor: Célula de carga de alta resistência com limitador de sobrecarga mecânico e eletrônico. Certificação: Obrigatória a apresentação de selo e lacre de verificação inicial do INMETRO (em conformidade com a Portaria 236/94).

FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE E PROCESSAMENTO 

Estabilização Dinâmica (Função HOLD): Algoritmo inteligente que realiza a leitura e o travamento do peso no display mesmo diante da movimentação do paciente (essencial para agitação infantil).  Função TARA: Capacidade de subtrair o peso de acessórios (fraldas, mantas e suportes) em até 100% da carga, permitindo a leitura líquida e real.  Interface de Operação: Teclado de membrana de alta durabilidade, com feedback tátil e vedação contra infiltração de líquidos e umidade.

CONSTRUÇÃO E ERGONOMIA

Concha Pediátrica: Removível, fabricada em polipropileno injetado (grau médico), atóxico, antialérgico, com formato anatômico e bordas arredondadas para segurança do lactente. Gabinete: Estrutura em termoplástico ABS de alta resistência mecânica, com acabamento que suporte assepsia com álcool 70% ou quaternário de amônia. Nivelamento: Equipado com pés reguláveis em borracha antiderrapante e indicador de nível (bolha) integrado ao chassi.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPLAY E ELÉTRICA

Visualização: Display em Cristal Líquido (LCD) com retroiluminação (Backlight), assegurando leitura em ângulos críticos e ambientes com pouca luz. Alimentação: Fonte chaveada externa automática com entrada 90V a 240V (Full Range). Economia: Sistema automático de desligamento do backlight após período de inatividade (Modo ECO).

DIMENSÕES APROXIMADAS

Concha: Mínimo de 540mm de comprimento e 300mm de largura.  Base: Design compacto para ocupação otimizada de bancadas e mesas de triagem.
Referência: Equipamento com especificações técnicas iguais ou superiores às descritas neste descritivo.


As quantidades solicitadas foram definidas com base na memória de cálculo apresentada no Anexo I 
4. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:

O critério de avaliação das propostas será menor preço por item.
5. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:
Os produtos serão entregues de acordo com as especificações deste Termo de Referência nas seguintes condições: 

O fornecimento será efetuado de forma total com prazo de entrega não superior a 05 dias, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento ou da assinatura do instrumento de contrato.


A entrega deverá ser realizada no almoxarifado da Policlínica: Rua Deputado Manoel da Costa Lima, 1661, Setor Santa Maria.  

Os materiais deverão ser entregues devidamente embalados, acompanhados da OF (Ordem de Fornecimento) e da respectiva Nota Fiscal, entre os horários de atendimento: 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00. 

 Não serão recebidos materiais cujas embalagens estejam violadas, com adulteração ou qualquer outra alteração que descaracterize e/ou comprometa a integridade e qualidade do produto.
6. REQUISITOS DE ACEITABILIDADE/RECEBIMENTO DOS BENS OU SERVIÇOS:

6.1. Admitida à conformidade quantitativa e qualitativa, os materiais serão recebidos definitivamente, mediante “atesto” na Nota Fiscal/Fatura, com a consequente aceitação dos objetos. 
6.2. Não admitida à conformidade quantitativa e/ou qualitativa, o(s) fornecedor(es) será(ão) notificado(s) para efetuar a troca do(s) objeto(s) no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas, a contar da comprovação de recebimento da notificação, sob pena de aplicação de penalidade.
7. FORMA DE PAGAMENTO:

O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após o recebimento do produto, acompanhado da Nota Fiscal.
8. GARANTIA OU VALIDADE DO BEM:
O produto deverá ter garantia mínima de 12 (doze) meses.
9. FISCALIZAÇÃO/ ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO:

a) O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade dos produtos ofertados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representante da Contratante, especialmente designados, na forma do artigo 117 da Lei 14.133/2021.

b) A verificação da adequação do produto deverá ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referência.

c) O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente necessária, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos 91 e 132 da Lei nº 14.133/2021.

d) A conformidade do produto a ser entregue deverá ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas.
e) O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto no artigo 117 da Lei 14.133/2021.

f) O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto na Lei 14.133/2021.

g) Fica designado o servidor abaixo qualificado para exercer a fiscalização e o acompanhamento do atesto da nota fiscal, nos termos disciplinados nos art. 117 da Lei 14.133/2021.

	Servidor
	Andryelle Freitas de Rezende

	Matricula
	13946


h) A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material ou serviço inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com a Lei 14.133/2021.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
 10.1 Entregar o produto nas condições estabelecidas no termo de referência e seus anexos e atender todos os pedidos de contratação durante a vigência contratual, a partir de sua assinatura, independentemente da quantidade do pedido ou de valor mínimo, de acordo com a sua capacidade de fornecimento fixada na proposta de preço de sua titularidade, observando as quantidades, prazos e locais estabelecidos pelo Órgão Contratante. 

10.2. Manter, durante a vigência do contrato, a compatibilidade de todas as obrigações assumidas e as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
10.3. Substituir os materiais recusados pelo órgão ou entidade, sem qualquer ônus para a Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente da aplicação das penalidades cabíveis. 

10.3. Receber os respectivos pagamentos nas condições pactuadas neste contrato. 

10.5. Arcar com os custos diretos e indiretos, inclusive despesas com transporte, taxas de frete ou seguro, tributos, encargos trabalhistas, previdenciários e demais despesas envolvidas na entrega.
10.6. Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

11.1. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual. 

11.2. Comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a entrega do produto ofertado. 

11.3. Providenciar os pagamentos à CONTRATADA, à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas, pelo setor competente. 

11.4. Responder no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a solicitação de dilação do prazo de entrega.

11.5. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das obrigações decorrentes da presente licitação, consoante estabelece a Lei no 14.133/2021. 

11.6. Comunicar, por escrito, à CONTRATADA o não-recebimento do(s) material(is) ou serviços, apontando as razões, quando for o caso, da(s) sua(s) não-adequação(ões) aos termos contratuais.
12. AVALIAÇÃO DO CUSTO

O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo.
13. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
13.1.
Para contratação exposto neste termo, deverão ser observados os termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações posteriores.

13.2.
A empresa deverá apresentar os documentos previstos no Artigos 66 a 70 da Lei nº 14.133/2021, relativas à qualificação: I - jurídica; II - técnica; III - fiscal, social e trabalhista; IV - econômico-financeira.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS

14.1 A empresa vencedora deverá observar as normas e regulamentos sanitários municipais para a execução do objeto, sob pena de multa prevista em Decreto pertinente.

14.2 Para aferição do valor dos produtos deverá ser seguido o previsto no inciso IV do § 1º do Artigo 23 da nova lei de licitações, com a realização de pesquisa direta com no mínimo 3 (três) fornecedores, mediante solicitação formal de cotação, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedência da data de divulgação do edital.

14.3 Nos termos do parágrafo 3º do Artigo 75 da Lei nº 14.133/2021, a presente contratação será procedida sem a publicação de aviso prévio em razão do exíguo tempo para o atendimento da demanda, visando se tratar de contratação para atendimento uma demanda emergencial da população.
Jataí, 12 de março de 2026.
Araceli Rezende Farias Chaves

Diretora Vigilância Epidemiológica
ANEXO I 
MEMÓRIA DE CÁLCULO

	ITEM
	CÓD.
	DESCRITIVO
	CÁLCULO/

JUSTIFICATIVA
	UNID.
	QTDE

	01
	 - 
	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PEDIÁTRICA DIGITAL 
CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS (SISTEMA DE PESAGEM) Capacidade Máxima: 25 kg (vinte e cinco quilogramas).  Sistema de Divisão: Operação em Dupla Escala automática (bi-intervalada), com resolução de 2g (zero a 10 kg) e 5g (10,005 kg a 25 kg).  Tecnologia de Sensor: Célula de carga de alta resistência com limitador de sobrecarga mecânico e eletrônico. Certificação: Obrigatória a apresentação de selo e lacre de verificação inicial do INMETRO (em conformidade com a Portaria 236/94).

FUNCIONALIDADES DO SOFTWARE E PROCESSAMENTO 

Estabilização Dinâmica (Função HOLD): Algoritmo inteligente que realiza a leitura e o travamento do peso no display mesmo diante da movimentação do paciente (essencial para agitação infantil).  Função TARA: Capacidade de subtrair o peso de acessórios (fraldas, mantas e suportes) em até 100% da carga, permitindo a leitura líquida e real.  Interface de Operação: Teclado de membrana de alta durabilidade, com feedback tátil e vedação contra infiltração de líquidos e umidade.

CONSTRUÇÃO E ERGONOMIA

Concha Pediátrica: Removível, fabricada em polipropileno injetado (grau médico), atóxico, antialérgico, com formato anatômico e bordas arredondadas para segurança do lactente. Gabinete: Estrutura em termoplástico ABS de alta resistência mecânica, com acabamento que suporte assepsia com álcool 70% ou quaternário de amônia. Nivelamento: Equipado com pés reguláveis em borracha antiderrapante e indicador de nível (bolha) integrado ao chassi.

ESPECIFICAÇÕES DO DISPLAY E ELÉTRICA

Visualização: Display em Cristal Líquido (LCD) com retroiluminação (Backlight), assegurando leitura em ângulos críticos e ambientes com pouca luz. Alimentação: Fonte chaveada externa automática com entrada 90V a 240V (Full Range). Economia: Sistema automático de desligamento do backlight após período de inatividade (Modo ECO).

DIMENSÕES APROXIMADAS

Concha: Mínimo de 540mm de comprimento e 300mm de largura.  Base: Design compacto para ocupação otimizada de bancadas e mesas de triagem.
Referência: Equipamento com especificações técnicas iguais ou superiores às descritas neste descritivo.
	Considerando a necessidade de equipar a Rede de Frio da Vigilância Epidemiológica/Programa de Imunização, sendo necessária a aquisição de 01 (uma) balança pediátrica eletrônica para atendimento das atividades do setor.

	Unidade
	01


Araceli Rezende Farias Chaves

Diretora Vigilância Epidemiológica
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