## 1 - Balança antropométrica
BALANÇA ELETRÔNICA ANTROPOMÉTRICA |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Balança eletrônica antropométrica para pacientes adultos;
1.2 | Uso em ambiente hospitalar para medição de massa corpórea e de altura.
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Plataforma em aço carbono com tapete de borracha anti-derrapante;
2.2 | Pintura feita sobre tratamento antiferruginoso;
2.3 | Coluna em tubo de aço ou similar;
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Visor digital de LED ou LCD;
3.2 | Display para leitura com no mínimo 6 dígitos;
3.3 | Teclado em membrana com proteção contra umidade;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Capacidade para suportar pacientes com peso de até 300 Kg
4.2 | Régua antropométrica com escala mínima de 1,00m a 2,00m e divisões a cada centímetro, feita em material metálico e resistente à corrosão;
4.3 | Resolução de leitura: pelo menos 50g;
4.4 | Função "tara";
5 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
5.1 | Sistema de proteção contra sobrecarga na plataforma;
6 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Tensão de alimentação elétrica bivolt automático ou manual, 50/60Hz
7 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
7.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
7.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
7.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
7.4 | Homologação pelo IPEM/INMETRO
8 | GERAL
8.1 | Manual operacional em Português
8.2 | Garantia de 36 meses
8.3 | Deve acompanhar certificado de calibração

## 2 - Balança para cadeirante
BALANÇA PARA CADEIRANTE |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Balança eletrônica antropométrica para pacientes cadeirantes
1.2 | Uso em ambiente hospitalar para medição de massa corpórea.
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Plataforma em aço carbono com tapete de borracha anti-derrapante, com dimensões mínimas de 1 x 1m;
2.2 | Pintura feita sobre tratamento antiferruginoso;
2.3 | Possuir plataforma de acesso que facilite a subida do cadeirante
Possuir suporte do indicador a uma altura aproximada de 1m;
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Visor digital de LED ou LCD;
3.2 | Display para leitura com no mínimo 6 dígitos;
3.3 | Teclado em membrana com proteção contra umidade;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Capacidade para suportar pacientes com peso de até 500 Kg
4.2 | Possuir teclado de fácil digitação e confirmação de operação através de bip sonoro
4.4 | Função "tara";
5 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
5.1 | Sistema de proteção contra sobrecarga na plataforma;
6 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Tensão de alimentação elétrica bivolt automático ou manual, 50/60Hz
7 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
7.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
7.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
7.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
7.4 | Homologação pelo IPEM/INMETRO
8 | GERAL
8.1 | Manual operacional em Português
8.2 | Garantia de 24 meses
8.3 | Deve acompanhar certificado de calibração

## 3 - Balança pediátrica
BALANÇA ELETRÔNICA PEDIÁTRICA |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Balança para pesagens rápidas, simples e confiáveis de bebês
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Concha anatômica em polipropileno, totalmente higienizável e atóxica.
2.2 | Possuir estrutura em chapa de aço carbono ou ABS ou superior;
2.3 | Pés antiderrapantes em borracha sintética permitindo a correção do nivelamento e maior aderência ao balcão/mesa
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Possuir display em LCD ou LED com no mínimo 5 dígitos;
3.2 | Saída para ligação a computadores e outros periféricos;
3.3 | Saída para Impressora Matricial;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Faixa de medição antropométrica na conha de 0 a 54 cm;
4.2 | Capacidade de pesagem de no mínimo 15Kg;
4.3 | Função TARA até capacidade máxima da balança;
4.4 | Indicação em zero entre as pesagens, dispensando acionamentos manuais;
5 | ACESSÓRIOS
5.1 | Capa almofada antigermes, totalmente higienizável
6 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Tensão de alimentação elétrica bivolt automático ou manual, 50/60Hz
7 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
7.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
7.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
7.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
7.4 | Homologação pelo IPEM/INMETRO
8 | GERAL
8.1 | Manual operacional em Português
8.2 | Garantia de 36 meses
8.3 | Deve acompanhar certificado de calibração

## 4 - Banho maria digital
BANHO MARIA |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Com aplicação para aquecimento de qualquer substância, (líquida ou sólida), para uso em lactários
1.2 | Gabinete em aço inox com controlador digital de temperatura
2 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.1 | Com Capacidade para 24 mamadeiras ou superior
2.2 | Cuba em aço inox
2.3 | Capacidade aproximada de 15 litros.
2.4 | Com circulação de água através de bomba recirculante, garantindo homogeneidade da temperatura
2.5 | Tampa tipo pingadeiraem aço inox ou em plástico e estrutura externa em aço inox ou aço ferro pintado
2.6 | Aquecimento através de resistência blindada tipo tubular
2.7 | Estante, ou rack, única (o) para mamadeiras
2.8 | Controlador digital de temperatura com display
2.9 | Drenagem da água com saída inferior da cuba e descarga lateral
2.10 | Temperatura de trabalho de 36°C, com precisão de mais ou menos 0,5°C
2.11 | Resolução do display de 0,1°C
2.12 | Deve acompanhar todos os itens/acessórios/componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.
3 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
3.1 | Tensão de Entrada 127V ou sistema Bivolt automático de tensão
4 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
4.1 | O aparelho deverá estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis
4.2 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
4.3 | Fornecimento de manual de operação original e atualizado, inclu-indo lista de peças e seus respectivos códigos, rotinas de calibração, manutenção e autoteste

## 5 - Câmara de conservação
CÂMARA DE CONSERVAÇÃO TERMOLÁBEIS 420L |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Câmara para conservação de medicamentos termolábeis, modelo vertical, formato interno e externo retangular
1.2 | Capacidade de armazenamento de, no mínimo, 420 litros (úteis)
1.3 | Refrigeração com circulação de ar forçado
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Equipado com rodízios especiais com freio
2.2 | Montada em gabinete vertical com porta de vidro e painel microcontrolado.
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Câmara interna em aço inoxidável
3.2 | Deve dispor de 5 (cinco) prateleiras fabricadas em aço inoxidável com sistema de contra portas
3.3 | Isolamento térmico em poliuretano injetado de alta densidade com espessura de 75mm
3.4 | Compressor hermético
3.5 | Gás R-134
3.6 | Isento de CFC
3.7 | Porta de acesso vertical com visor de vidro triplo com sistema anti-embaçamento
3.8 | Degelo automático com evaporação de condensado
3.9 | Painel de comando montado na parte superior da câmara com chave geral
3.10 | Fusíveis de proteção na parte posterior
3.11 | Painel frontal do tipo membrana com teclas soft-touch
3.12 | Display em LCD ou LED com apresentação simultânea de temperaturas de momento, mínimas e máximas atingidas e alarmes
3.13 | Saída USB com conexão de pen drive diretamente no equipamento para registro e armazenamento de temperaturas, alarmes e eventos de forma autônoma, sem a necessidade de software ou computador externo e que permita armazenamento em qualquer tipo de pen drive;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Faixa de trabalho: entre 2°C e 8°C, com ponto programável pelo usuário
4.2 | Luz interna através de lâmpadas de LED com acionamento automático na abertura de porta
4.3 | Discador telefônico para até seis números (celulares ou fixos)
4.4 | Sistema de emergência integrado que mantém a temperatura ideal do equipamento por 36 horas sem energia elétrica
4.5 | Data-logger: aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular
4.6 | Suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração
5 | ALARMES E INDICADORES
5.1 | Sinalização de falta de energia elétrica da rede
5.2 | Falha de sensor
5.3 | Bateria fraca
5.4 | Alerta de manutenção preventiva
5.5 | Simulador de alarmes de temperatura
5.6 | Controle de tensão da rede elétrica
5.7 | Falha no sistema de refrigeração
5.8 | Indicador de limpeza do condensador com ajuste dos parâmetros
5.9 | Sistema de verificação automática da programação
5.10 | Sistema de travamento da programação contra manuseio inadvertido
5.11 | Sistema que restabelece os parâmetros programados mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento
5.12 | Filtro contra ruídos eletromagnéticos
5.13 | Apresentação de data e horário
6 | ACESSÓRIOS
6.1 | Não se aplica
7 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Tensão de alimentação elétrica 110/220V, de acordo com a necessidade do Hospital Universitário Federal requisitante, ou sistema de alimentação Bivolt automático.
7.2 | Bateria para sistema de emergência
8 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
8.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
8.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 – Define requisitos de compatibilidade eletromagnética ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
8.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
9 | GERAL
9.1 | Manual operacional em Português e manual técnico (Inglês ou Português)
9.2 | Treinamento técnico básico e operacional
9.3 | Garantia de 36 meses

## 6 - Eletrocardiógrafo
ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Eletrocardiógrafo para a aquisição simultânea das 12 derivações de ECG
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Deve ser fornecido sobre carrinho de transporte.
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Sistema de registro com impressora térmica de alta resolução;
3.2 | Tela de alta resolução colorida LCD ou LED de, no mínimo, 5” (cinco polegadas);
3.3 | Teclado alfanumérico completo para operação e inserção de dados de identificação do paciente;
3.4 | Alimentação auxiliar por bateria recarregável interna com carregador interno ao equipamento, com autonomia mínima de 06 horas;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Possuir 12 canais de aquisição;
4.2 | Modo de operação automático: registro simultâneo das 12 derivações de ECG por um período de tempo mínimo de 10 segundos;
4.3 | Modo de operação manual: deve permitir a escolha da derivação desejada;
4.4 | Registrar no mínimo 03 canais simultaneamente em papel termo sensível e milimetrado;
4.5 | Sistema de registro: Permitir inserir os dados de identificação do paciente;
4.6 | Sistema de registro: Análise e interpretação automática das medidas;
4.7 | Aquisição e impressão das 12 derivações;
4.8 | Deve permitir alterar o formato impresso;
4.9 | Cópia automática do último exame realizado;
4.10 | Impressão da frequência cardíaca, identificação das derivações, identificação do paciente;
4.11 | Ganho selecionável N, 2N e N/2;
4.12 | Compensação automática de linha base;
4.13 | Faixa mínima de frequência cardíaca de 30 a 250 BPM;
4.14 | Apresentar relação de rejeição de modo comum (CMRR) de no mínimo 100dB (informação deve estar disponível em manual técnico ou operacional);
4.15 | Apresentar taxa de amostragem mínima de 600 amostras/segundo por canal (informação comprovada em manual técnico ou operacional);
4.16 | Possuir banda de passagem de no mínimo 0,05Hz a 150Hz com filtros para tremor muscular, linha de base e rede elétrica;
4.17 | Apresentar sensibilidade de no mínimo 5uV;
4.18 | Permitir ajuste da velocidade do traçado: 25mm/s ou 50mm/s (opções mínimas);
4.19 | Permitir impressão colorida e preto e branco em folha A4 comum;
5 | ALARMES E INDICADORES
5.1 | Indicador de eletrodo solto, falta de papel e filtro ativo;
5.2 | Indicador luminoso dos estados de cargas da bateria;
5.3 | Detecção automática de pulso de marca-passo;
6 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
6.1 | Circuito de entrada flutuante;
6.2 | Circuito de proteção contra desfibrilador e bisturi eletrônico;
6.3 | Filtros para eliminação de interferência de: 60 Hz, de tremor muscular, flutuação da linha de base e artefatos de movimento;
6.4 | Sinal de calibração: 1 milivolt + ou - 3%;
6.5 | Possibilitar exportação do exame no padrão DICOM;
7 | ACESSÓRIOS
7.1 | 03 (três) unidades de cabo de paciente de 10 vias, reutilizáveis, para aquisição das 12 derivações, garras tipo jacaré;
7.2 | Deverá ser fornecido 1 conjunto de cardioclips (4 unidades);
7.3 | Deverá ser fornecido 1 conjunto de eletrodos precordiais, composto por pêras de silicone reutilizáveis, contendo 6 unidades;
7.4 | 01 (uma) unidade de transporte, para o equipamento e seus acessórios, com trava em no mínimo 02 rodas;
7.5 | 20 (vinte) rolos de papel, ou equivalente, para impressão de exames;
7.6 | 03 tubos de gel de condução;
7.7 | Todos os cabos e acessórios indispensáveis ao pleno funcionamento do equipamento.
8 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | Tensão de alimentação Bivolt automático.
9 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
9.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
9.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR ISO 60601-2-25 – Estabelece requisitos particulares de segurança e desempenho de eletrocardiógrafos ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 – Define requisitos de compatibilidade eletromagnética ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
9.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
10 | GERAL
10.1 | Manual operacional em Português e manual técnico (Inglês ou Português)
10.2 | Treinamento técnico básico e operacional
10.3 | Garantia de 36 meses

## 7 - Estufa bacteriológica
ESTUFA BACTERIOLÓGICA |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Estufa de cultura bacteriológica construída em aço com tratamento anti-corrosivo e acabamento em pintura eletrostática.
1.2 | Porta interna envidraçada, que permite a vistoria, sem necessidade da abertura da mesma.
1.3 | Porta externa com vedação em silicone e fecho tipo rolete.
1.4 | Temperatura de trabalho de 10ºC acima da temperatura ambiente até 70ºC ou mais, com aferição especial em 37º e 56ºC.
1.5 | Resistência tubular blindada em inox com potência de aproximadamente 400W
1.6 | Circulação de ar forçado através de ventilador, livre de ruídos, proporcionando maior homogeneidade de temperatura no interior da câmara.
1.7 | Orifício superior para respiro e introdução de termômetro de aferição.
1.8 | Controle de temperatura PID micro-processado, com indicação digital.
1.9 | Sensor tipo PT-100 com encapsulamento em inox.
1.10 | Painel frontal em policarbonato, com comandos e lâmpadas indicadoras de função. Isolação entre a câmara interna e o gabinete, com lã de vidro (roofing).
1.11 | Incluso termômetro de vidro e temporizador.
1.12 | Volume aproximado: 100 Litros – 3 Prateleiras
2 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
2.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021
2.2 | Garantia mínima de 24 meses;
2.3 | Apresentar certificado de calibração;

## 8 - Freezer para Ag. Transf
Freezer científico |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento utilizado para armazenamento de hemocomponentes congelados e crioprecipitado.
1.2 | Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular.
2 | Características físicas
2.1 | Capacidade para armazenamento de aproximadamente 120 litros (+-20%)
2.2 | Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçada de ar;
2.3 | Painel de comandos e controles frontal e superior de fácil acesso, com sistema micro processado pelo display em LCD, programável de -15°C a -30°C com temperatura controlada automaticamente a -30°C por solução diatérmica, apresentando simultaneamente: a visualização das temperaturas no momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da bateria;
2.4 | Saída USB com conexão de pen drive diretamente no equipamento para registro e armazenamento de temperaturas, alarmes e eventos de forma autônoma, sem a necessidade de software ou computador externo e que permita armazenamento em qualquer tipo de pen drive;
2.5 | Circulação de ar interno por sistema difusor direcionado para cada gaveta/prateleira possibilitando maior estabilidade da temperatura interna;
2.6 | Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional;
2.7 | Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia;
2.8 | De no mínimo, 02 (duas) gavetas fabricadas em aço inoxidável, deslizantes, com trilhos telescópicos para seu total deslocamento do interior da câmara;
2.9 | Até 3 (três) portas (orifícios de acesso lateral para validação);
2.10 | Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC;
2.11 | Iluminação interna com tempo programável pelo usuário em LED de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no painel;
2.12 | Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregável para registros de eventos de máxima e mínima temperatura, falta de energia, porta aberta e/ou ausência de do pen drive;
2.13 | Silenciador de alarme sonoro de apenas um toque;
2.14 | Acesso do usuário ao ajuste de parâmetros através de senha diretamente no display;
2.15 | Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento;
2.16 | Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia;
2.17 | Equipado com 04 (quatro) rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento;
2.18 | Chave geral de energia;
2.19 | No mínimo, 06 (seis), gavetas fabricadas em aço inoxidável.
2.20 | Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas.
3 | Sistema de alimentação
3.1 | Tensão de Entrada 220V ± 10%, 60Hz ou sistema bivolt automático de tensão
3.2 | O aparelho deverá estar em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis
3.3 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações corre-latas
3.4 | Fornecimento de manual de operação original e atualizado, inclu-indo lista de peças e seus respectivos códigos, rotinas de calibração, manutenção e autoteste

## 9 - Lipoaspirador
LIPOASPIRADOR |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento gerador de pressão negativa utilizada para sucção de células adiposas em cirurgia
2 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
2.1 | Equipamento transportável, montado em carro de transporte com 04 (quatro) rodízios com, ao menos, 02 (duas) travas de movimentos
2.2 | Possuir: chave liga/desliga, regulagem de potência e manômetro no painel frontal
2.3 | Vacuômetro integrado com capacidade na faixa mínima de 0-650mmHg
2.4 | Suporte para ao menos 02 (dois) frascos coletores
2.5 | possuir filtro hidrofóbico na entrada da mangueira de aspiração
2.6 | Possuir pedal acionador
2.7 | Carcaça em plástico de alta resistência
2.8 | Regulador de vácuo com membrana dupla
2.9 | Unidade de acionamento do pistão/cilindro de longa vida útil;
3 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
3.1 | Modo de operação: contínuo e pedal
3.2 | Fluxo de aspiração: 0-60l/min, no mínimo
3.3 | Modo de operação: contínuo e pedal
3.4 | Potência de vácuo: pelo menos até 700mmHg
3.5 | Nível de ruído não superior a 40dB
3.6 | Alimentação elétrica: 127V ou bivolt automático
4 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
4.1 | Possuir sistema de segurança para prevenção de extravasamento
4.2 | Proteção contra estouro mecânica
4.3 | Grau de proteção mínimo de IP21
5 | ACESSÓRIOS
5.1 | Acompanhar 04 (quatro) frascos coletores de ao menos 03 (três) litros, com dispositivo antitransbordamento, e graduação
5.2 | Acompanhar mangueira de silicone
5.3 | Demais cabos e conectores necessários ao pleno funcionamento do item

## 10 - Coagulador de argônio
COAGULADOR DE ARGÔNIO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Possuir display digital de cristal líquido com menu de operações interativo que disponibiliza informações sobre instalação do equipamento, vazamentos, fluxo (l/min), modo de operação, quantidade de gás nos cilindros, alarme de falta de gás, erros de operação.
1.2 | Apresentar auto-teste;
1.3 | Possuir indicação de fluxo de gás com controle ajustável continuamente entre 0 a 10L/min;
1.4 | Possuir sistema de detecção automática de vazamentos ou falta de gás e erro de operação.
1.5 | Possuir entrada para 02 cilindros de gás com mudança automática de reservatório ao final da carga garantindo a continuidade do procedimento sem interrupções por falta de gás, além de checar e indicar automaticamente a quantidade de gás em cada cilindro.
1.6 | Possuir tecla purgar no painel frontal que permite a eliminação de resíduo de gás no circuito de saída com segurança na desconexão do cilindro.
1.7 | Possuir 02 estágios de regulação de pressão com válvula de sobrepressão na saída.
1.8 | Possuir acionamento das funções através de pedal ou da caneta de comando manual;
1.9 | Possuir os seguintes modos de operação: corte e coagulação convencional, corte e coagulação por gás argônio - todas com
1.10 | possibilidade de acionamento através da caneta de comando manual;
1.11 | Possuir conectores isolados que não permitam conexão em saídas trocadas;
1.12 | Possuir sistema de proteção contra acidentes que possam causar queimaduras;
1.13 | Ser compatível com bisturi WEM SS501SX disponível na instituição
1.14 | Possuir tensão de entrada de 127V/ 60Hz;
2 | ACESSÓRIOS:
2.1 | 01 carro de transporte com rodízios;
2.2 | 02 canetas porta-eletrodo de comando manual multifuncional com 04 funções distintas;
2.3 | 01 caneta porta-eletrodo de comando por pedal;
2.4 | 01 eletrodo médico especial com medida aproximada de 70 mm para coagulação com gás,
2.5 | 10 cateteres descartáveis para endoscopia com medida aproximada de 2,0 m comprimento,
2.6 | 01 pedal para acionamento do conjunto bisturi elétrico/coagulador argônio;
2.7 | 02 conjuntos de mangueira/manipulo.
3 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
3.1 | Equipamento Tipo CF;
3.2 | Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-2;
3.3 | O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;
3.4 | Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas;
3.5 | Apresentar Manual de Manutenção, instalação e operação com o mesmo conteúdo apresentado à Anvisa

## 11 - Aparelho de urodinâmica
APARELHO DE URODINÂMICA |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento utilizado para realização de análise do funcionamento do trato urinário inferior (bexiga e uretra) nas suas funções de armazenamento, transporte e esvaziamento de urina
2 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
2.1 | Equipamento com no mínimo 16 canais de aquisição de dados, capaz de realizar os exames: de fluxometria, cistometria, estudo miccional (esvaziamento da bexiga, fluxo e volume urinado, pressão vesical e abdominal)
3 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
3.1 | Eletromiografia
3.2 | 10 Nomogramas com pelo menos 12 fórmulas distintas: Abrams-Griffiths, Blaivas, Watt Factor, Chess Classification, Combinado, Ghoniem, Haylen, Schäffer, Siroky e ICS
4 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
4.1 | Apresentação dos gráficos em tempo real;
4.2 | Controle da bomba de infusão e marcação da curva de volume infundido via software
4.3 | Possibilidade de equiparar a pressão abdominal à vesical, facilitando ajuste inicial
5 | Acessórios
5.1 | Deve acompanhar os sensores/ transdutores: fluxo, volume, pressão (vesical, retal)
5.2 | 01 célula de carga para urofluxometria;
5.3 | 01 Captador de pressão do tipo membrana ativa 100 kpas, escalas automáticas de - 50 a + 350 cm H2O, ABDOMINAL
5.4 | 01 Captador de pressão do tipo membrana ativa 100 kpas, escalas automáticas de - 50 a + 350 cm H2O, VESICAL
5.5 | 01 amplificador para eletromiografia
5.6 | 01 um cabo para realização de EMG com pelo menos 10 eletrodos e agulhas monopolares
5.7 | 01 (um) computador com processador mínimo de 2,0 GHz; Memória RAM com capacidade de armazenamento mínima de 4,0 Gb; Placa de captura de imagens coloridas de vídeo com entradas de vídeo compatível com o sistema.
5.8 | 01 Monitor colorido em LCD ou LED com tela de dimensão mínima de 14 polegadas;
5.9 | 01 um teclado padrão ABNT e 01 um Mouse tipo óptico;
5.10 | 01 uma impressora jato de tinta;
5.11 | 01 um estabilizador de tensão com 04 quatro tomadas;
5.12 | Driver Software de instalação da placa de captura de vídeo compatível com o sistema operacional do computador;
5.13 | Software de urodinâmica, vídeo, laudos;
5.14 | 01 um Rack para acomodação do equipamento,
5.15 | 01 cadeira para urodinâmica,
5.16 | 01 suporte ortostático,
5.17 | 01 suporte de soro
5.18 | 02 coletores de urina 1000mL,
5.19 | 01 suporte para sensor de volume
5.20 | Demais cabos e acessórios necessários ao funcionamento do sistema

## 12 -Equipamento para alto fluxo
TERAPIA DE ALTO FLUXO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Sistema de Terapia de Alto Fluxo
2 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
2.1 | Sistema de terapia de alto fluxo microprocessado com umidificador aquecido, operando de forma autônoma, sem necessidade de equipamento adicional.
2.2 | Utilizado para oxigenoterapia de baixo e alto fluxo, com controle eletrônico de temperatura, FiO₂ e fluxo, através de painel frontal com botão de comando. Detecta pressão de entrada dos gases e determina a oferta de fluxo com base na demanda. Indicado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos.
3 | TIPO DE MONTAGEM
3.1 | Sobre suporte com rodas (carrinho compatível) ou fixação em suporte de soro.
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Temperatura ajustável: 33°C a 39°C (resolução de 1°C);
4.2 | FiO₂ ajustável: 21% a 100% (resolução de 1%);
4.3 | Fluxo de baixo fluxo: 1 a 8 L/min (resolução de 0,5 LPM);
4.4 | Fluxo de alto fluxo: 5 a 40 L/min ou superior (resolução de 1 LPM);
4.5 | Todos os parâmetros ajustáveis via painel frontal.
5 | ALARMES
5.1 | Falta de energia;
5.2 | Funcionamento com bateria;
5.3 | Tubo bloqueado;
5.4 | Falta de água;
5.5 | Falta de gás;
5.6 | Falha geral;
5.7 | Todos alarmes visuais e sonoros com exibição no painel;
6 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
6.1 | Conexões padrão não intercambiáveis para oxigênio e ar comprimido;
6.2 | Autoteste, automonitoramento e autocalibração dos sensores internos;
6.3 | Blender e fluxômetro eletrônicos integrados;
7 | GASES MEDICINAIS
7.1 | Conexões para oxigênio e ar comprimido da rede de gases;
7.2 | Mangueiras de conexão incluídas;
8 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
8.1 | Bivolt automático ou 127V;
8.2 | Bateria de backup com no mínimo 15 minutos de autonomia;
8.3 | Cabo de alimentação compatível com o padrão da instituição;
9 | ACESSÓRIOS
9.1 | Mangueiras de conexão de O₂ e ar comprimido;
9.2 | 8 filtros de entrada de gás (AR e O₂), de engate rápido;
9.3 | 10 circuitos de alto fluxo com 10 cânulas tamanho “pediátrico pequeno”;
9.4 | 16 circuitos de baixo fluxo: 5 cânulas “infantil intermediária”, 5 “infantil”, 3 “neonatal”, 3 “prematuro”;
9.5 | 10 circuitos de alto fluxo com 10 cânulas tamanho adulto;
9.6 | Demais acessórios necessários e imprescindíveis para sua utilização.
10 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
10.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
11 | GERAL
11.1 | Treinamento operacional
11.2 | Manual operacional
11.3 | Garantia mínima de 12 meses

## 13 - FIbroendoscópio
FIBROBRONCOSCÓPIO PEDIÁTRICO FLEXÍVEL |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento composto por endoscópio eletrônico flexível, fonte de luz xenon ou LED, para utilização em procedimentos de broncoscopia para a geração e visualização de partes internas do trato respiratório, aplicável em diagnóstico e terapêutica em pacientes pediátricos, podendo oferecer visualização diretamente em ocular e em monitor LCD;
1.2 | Possuir iluminação externa
1.3 | Possuir capacidade de inserção de instrumentos pelo canal de trabalho
1.4 | Sistema óptico com campo de visão 0º, ângulo de visão de pelo menos 90º; profundidade de campo de visão entre 3 e 50 mm, minimamente;
1.5 | Possuir capacidade de angulação mínima de 180º para cima, 130º para baixo;
1.6 | Possuir diâmetro distal aproximado de 4mm
1.7 | Possuir canal de trabalho com diâmetro entre 1,2 e 1,5mm
1.8 | Possuir comprimento de trabalho aproximado de 600 mm
1.9 | Possuir comprimento total de aproximadamente 850mm;
1.10 | Esterilizável a baixa temperatura e resistente a desinfecção de alto nível
2 | CARACTERÍSTICAS DA FONTE DE LUZ
2.1 | Fonte de luz branca, compatível com o equipamento ofertado.
2.2 | Potência mínima de 175W
2.3 | Com ajuste de itensidade
2.4 | Acompanhar cabo de fibra ótica
2.5 | Acompanhar cabos, conectores e adaptadores necessários ao pleno funcionamento do item
3 | ACESSÓRIOS
3.1 | 01 fonte de luz;
3.2 | 01 lâmpada sobressalente
3.3 | 01 conjunto completo para limpeza e desinfecção (escovas e limpador de lente);
3.4 | 01 frasco com óleo para lubrificação caso necessário;
3.5 | 03 bocais para uso em paciente pediátrico;
3.6 | 01 conjunto de o-rings/anéis sobressalentes caso necessário;
3.7 | Mala para transporte e acondicionamento do equipamento;
3.8 | Cabos, conectores e adaptadores necessários ao funcionamento e conservação do equipamento.
4 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
4.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021
4.2 | Garantia mínima de 24 meses;

## 14 - Oxímetro de pulso portátil
OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.2 | Equipamento Portátil para medição de Parâmetros Vitais de modo não contínuo para uso desde pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento;
1.3 | Possuir no mínimo a monitorização dos parâmetros de SpO2, Pulso e índice de perfusão;
2 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
2.1 | Apresentar Display LCD, colorido e retro iluminado, com tamanho de no mínimo 2,5 polegadas ± 0,1 polegada;
2.2 | Apresentar peso máximo de 500g (sem fonte de energia);
2.3 | Apresentar simultaneamente em tela a indicação numérica dos valores de saturação e pulso, os níveis ajustados de alarme para saturação e pulso, a curva plestimográfica e barra de pulsação;
2.4 | Apresentar alimentação através de bateria ou pilhas recarregáveis;
3 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
3.1 | Possuir Medição de SpO2 com faixa mínima de 1% a 100%, com resolução mínima de 1% e com precisão de no mínimo 2%;
3.2 | Possuir medição de Pulso com faixa mínima de 30 a 250 bpm, com resolução de no mínimo 1 bpm e com precisão de no mínimo 2%;
3.3 | Possuir medição do índice de perfusão com faixa mínima de 0,03 a 20%;
3.4 | Apresentar tecnologia Nellcor, Masimo ou similar (com acurácia e tempo de resposta comprovadamente semelhantes aos dessas tecnologias);
4 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
4.1 | Possuir alarmes audiovisuais para parâmetros de saturação e pulso fora de faixas e para sensor desconectado;
4.2 | Possuir indicação para bateria com carga baixa;
4.3 | Apresentar grau de proteção mínimo IPX1;
5 | ACESSÓRIOS
5.1 | 01 Capa de Proteção contra impacto em TPU, Silicone ou similar;
5.2 | 01 Capa para transporte com alça tira colo, permitindo a realização do teste de caminhada;
5.3 | 03 Sensores de SPO2 de dedo completos reutilizáveis (tipo soft) para uso Adulto;
5.4 | 03 Sensores de SPO2 completos reutilizáveis para uso Infantil/Neonatal;
5.5 | Base carregadora (se aplicável) ou carregador de baterias/pilhas utilizadas no equipamento;
5.6 | Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas.
6 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
6.1 | Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1 e NBR ISO 80601-2-61;
6.2 | O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;
6.3 | Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas;
6.4 | Apresentar manual técnico e de operação;
6.5 | Certificado de calibração

## 15 - Bisturi alta frequência
GERADOR ELETROCIRURGICO DE ALTA FREQUÊNCIA AVANÇADO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Gerador Eletrocirúrgico de Alta Frequência, com tecnologia avançada para corte, coagulação, vaporização e selagem de tecidos, otimizado para procedimentos minimamente invasivos em diversas especialidades cirúrgicas, com ênfase em Ginecologia Oncológica e Urologia, especialmente para a realização de Ressecção Transuretral (RTU) bipolar em solução salina isotônica
2 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E MODOS DE OPERAÇÃO
2.1 | Gerador eletrocirúrgico de alta frequência capaz de operar em modos monopolar e bipolar.
2.2 | Painel de controle intuitivo, preferencialmente com tela touchscreen colorida. Visualização clara dos parâmetros de energia selecionados e status do equipamento. Capacidade de programar e armazenar configurações de usuário/procedimento para recuperação rápida e fácil. Ativação via pedal (pedal duplo para modos monopolar e bipolar, preferencialmente). Conexões de fácil acesso e identificação para instrumentais e acessórios.
2.3 | Modo monopolar: Corte Puro (Pure Cut) com alta precisão. Corte com Coagulação (Blend) para hemostasia simultânea. Coagulação Forçada/Spray para hemostasia superficial e rápida. Coagulação Suave/Desiccating para coagulação mais controlada e profunda com menor carbonização.
2.4 | Potência máxima de saída para corte monopolar: 300 a 400W;
2.5 | Modo Bipolar: Coagulação Bipolar precisa. Capacidade de selagem de vasos (Vessel Sealing) com controle automatizado, para selagem segura de vasos de diâmetro relevante. |  | Modo Bipolar: Coagulação Bipolar precisa. Capacidade de selagem de vasos (Vessel Sealing) com controle automatizado, para selagem segura de vasos de diâmetro relevante.
2.6 | Potência máxima de saída para para modo bipolar: 100 a 200W;
2.7 | Capacidade para RTU Bipolar: Obrigatoriamente, o equipamento deverá ser capaz de realizar Ressecção Transuretral (RTU) Bipolar, utilizando solução salina isotônica (soro fisiológico a 0,9%) como meio de irrigação. Modo específico e otimizado para ressecção e vaporização de tecido prostático e de bexiga em solução salina.
3 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
3.1 | Apresentar Controle Inteligente de Potência e Feedback, monitorando em tempo real a impedância do tecido e ajustando automaticamente a potência de saída
3.2 | Possuir sistema de Monitoramento do Eletrodo de Retorno (REM - Return Electrode Monitoring ou equivalente) para eletrodos monopolares, garantindo o contato seguro da placa dispersiva com o paciente e minimizando o risco de queimaduras
3.3 | Alarmes visuais e sonoros para condições de falha, mau funcionamento, ou contato inadequado da placa de retorno.
3.4 | Proteção contra sobrecarga e auto-diagnóstico do sistema.
3.5 | Saídas isoladas para minimizar o risco de choques elétricos.
3.6 | Deverá ser compatível com linha de instrumentais de RTU bipolar Karl Storz já existente na instituição;
4 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
4.1 | Tensão de alimentação: Bivolt (110-127 V / 220-240 V) com seleção automática ou manual, e frequência de 50/60 Hz
5 | ACESSÓRIOS
5.1 | 03 cabos para eletrodo monopolar
5.2 | 03 cabos para eletrodo bipolar
5.3 | 02 pedais duplos de ativação
5.4 | 03 cabos para conexão de placas de retorno descartáveis
5.5 | 20 placas de retorno bipartidas descartáveis
5.6 | 01 carro de transporte para o equipamento e acessórios
6 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS OU NORMATIVAS
6.1 | Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, ABNT NBR IEC 60601-1-2 e ABNT NBR IEC 60601-2-2;
6.2 | O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;
6.3 | Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
6.4 | Garantia de 24 meses

## 16 - Serra de esternotomia
SERRA PARA ESTERNOTOMIA |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Serra óssea para esternotomia
2 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
2.1 | Equipamento para uso com as mãos, em aço inoxidável
2.2 | Cabeçote com sistema de corte oscilatório
2.3 | Serra reciprocante com protetor de pleura
2.4 | Sistema de encaixe de lâminas sem uso de ferramentas especiais
2.5 | Peça de mão: tipo pistola e gatilho simples
3 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
3.1 | Sistema totalmente isolado, com elevada classe de proteção contra penetração de fluídos
3.2 | Equipamento e acessórios devem ser autoclaváveis
3.3 | Acabamento: anatômico com trava de segurança contra acionamento acidental
3.4 | Largura de corte: aproximadamente 80mm
3.5 | Nível de ruído igual ou inferior a 90dB
3.6 | Velocidade: com ajuste de velocidade e trava para a velocidade definida
3.7 | Rotação do motor: faixa mínima de 11.000 a 12.000rpm
3.8 | Potência consumida: aproximadamente 600W
3.9 | Alimentação à bateria
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | 05 (cinco) lâminas para esterno, formato circular
4.2 | 05 (cinco) lâminas para esterno, formato reta
4.3 | 05 (cinco) lâminas para esterno, formato meia lua
4.4 | 01 (um) carregador de baterias, com pelo menos 04 (quatro) slots para carregamento simultâneo, e com display indicador de status de carga da bateria
4.5 | 04 (quatro) baterias (íons de lítio) autoclaváveis, ou com containers autoclaváveis, recarregáveis
4.6 | Óleo para lubrificação, se aplicáve
4.7 | Cesto para esterilização, se aplicável
4.8 | Conteiner (Maleta) da mesma marca para acondicionamento do equipamento e seus acessórios
4.9 | Demais acessórios necessários e imprescindíveis ao funcionamento do equipamento na configuração e aplicação solicitada
5 | EXIGÊNCIAS GERAIS
5.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
5.2 | Fornecimento de manual de operação original
5.3 | Garantia mínima de 24 meses

## 17 - Aparelho de bioimpedância
APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Analisador de composição corporal com sistema tetrapolar de 8 eletrodos com método de medição sem estimativas empíricas;
1.2 | Realizar medidas de impedância utilizando-se no mínimo 6 frequências nos 5 segmentos corporais;
1.3 | Realizar medidas de reatância e ângulo de fase utilizando-se no mínimo 3 frequências;
1.4 | Permitir análise de composição corporal em pacientes adultos e pediátricos, com faixa mínima de peso entre 10 e 250kg;
1.5 | Possuir memória para armazenamento de exames e permitir armazenamento em mídia pen drive;
1.6 | Permitir transferência de dados para computador através de bluetooth, wi-fi e USB;
1.7 | Deve conter no mínimo 8 eletrodos e fornecer no mínimo os seguintes dados:
1.8 | Massa de Gordura, Massa Muscular, Massa magra e análise de gordura segmentares;
1.9 | IMC, Gráfico de Composição Corporal, Água Total, Água Extra Celular, Balanço Hídrico, BIVA, Gordura Visceral, Ângulo de Fase, Índice de edema corporal e segmentar;
1.10 | Apresentar monitor touchscreen e com software para interface externa.
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | 01 carrinho de transporte com suporte para acomodar os acessórios
2.2 | 01 cabo de rede para comunicação
2.3 | 01 fita para medição de cintura
2.4 | 100 eletrodos descartáveis pré-gel
2.5 | 01 cabo de força
2.6 | Software de análise dos resultados, com atualizações inclusas
2.7 | 01 maleta de transporte
2.8 | Demais acessórios para o perfeito funcionamento do item
3 | Geral
3.1 | Manual operacional em Português
3.2 | Garantia de 24 meses
3.3 | Deve acompanhar certificado de calibração

## 18 - Manômetro esofágico
MANÔMETRO ESOFÁGICO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Aparelho de manometria esofágica de alta resolução, com pelo menos 24 canais para avaliação da função motora do esôfago e da transição esofagogástrica
2 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
2.1 | Possuir desing compacto e transportável;
2.2 | Possuir bomba de perfusão líquida, com sistema de pressurização contínua;
2.3 | Possuir conector único com no mínimo 24 vias para cateter de conexão única, devendo ser distribuídos ao longo do cateter de modo a garantir a cobertura completa do esôfago e esfíncteres;
3 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
3.1 | Possuir frequência de amostragem de pelo menos 20Hz por canal, garantindo a captura de eventos rápidos
3.2 | Possuir módulo de calibração eletrônica ou manual (coluna de água) para calibração regular e precisa dos sensores de pressão
3.3 | Dispositivo de limpeza de todos os canais com conector único
3.4 | Permitir análise automática de degluticação, junção esofago-gástrica, esfíncter superior do esófago
3.5 | Software para manometria esofageana com gráficos coloridos e adaptados para classificação de Chicago 4.0
3.6 | Apresentação de mapas topográficos de pressão em 2D e 3D para visualização clara da motilidade esofágica
3.7 | Detecção automática de eventos (deglutições, relaxamento do EEI, ondas peristálticas, atividades de transição esofagogástrica), conforme classificação de Chicago 4.0 ou superior
3.8 | Cálculo e exibição dos principais parâmetros:
3.9 | Pressão de repouso do esfíncter esofágico superior
3.10 | integração de pressão de relaxamento do esfíncter esofágico inferior
3.11 | latência distal - DL
3.12 | contratilidade distal integrada - DCI
3.13 | velocidade de propagação da onda - VPO
3.14 | variação do ponto contrátil - VPC - ou quebras de peristalse
3.15 | Pressões residuais e duração do relaxamento do EEI
3.16 | Pressãos intrabolo
3.17 | Geração de relatórios completos e persolanizáveis, com gráficos, tabelas e interpretação, exportáveis em pdf
3.18 | Possuir sistema de gerenciamento de pacientes e exames;
3.19 | Possibilitar atualizações de software de acordo com futuras versões da Classificação de Chicago
3.20 | Interface em Português
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | 01 computador com as seguintes características mínimas: processador intel Core i5 (10 geração ou superior) ou AMD Ryzen; memória RAM DDR4 8Gb; armazenamento de 256Gb SSD; Windows 10 Pro ou versão superior; pelo menos 3 portas USB; portas de vídeo; Monitor 21 polegadas, Full HD;
4.2 | Carro de transporte que acomode todo o sistema, inclusive computador, para execução do exame;
4.3 | 03 cateteres de manometria esofágica de alta resolução
5 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
5.1 | Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1;
5.2 | O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;
5.3 | Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas;
5.4 | Apresentar manual técnico e de operação;
5.5 | Certificado de calibração
5.6 | Garantia mínima de 24 meses

## 19 - pHmetro esofágico
PHMETRO ESOFÁGICO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento portátil para monitorar o pH e a impedância esofágica
1.2 | Capacidade de leitura de pelo menos 4 canais de pH e 7 canais de impedâncio
1.3 | Gravação de período mínimo de 24h
1.4 | Capacidade de armazenar de pelo menos 10 exames em sua memória interna
1.5 | Conexão USB
1.6 | Conexão de sonda com fixação de segurança através de parafusos manuais
1.7 | Teclas para marcação de eventos durante os exames com opções deitado, refeição, sintoma 1 e 2
1.8 | Display retro‐iluminado com relógio
1.9 | Software para windows com análise automática dos traçados e detecção refluxos ácidos, não ácidos, gasosos, cálculo de probabilidade de associação de sintomas, índice de sintoma, índice de sensibilidade a sintoma, índices de Demeester, Boix Ocho, ZMD, Yvan Vandenplas, MNBI e PSPW, tabela de períodos com os tempos de duração dos refluxos e suas percentagens, permitir a geração de laudos automáticos e personalizados, utilizando editores de texto com código aberto e gratuitos, em formato .rtf, .pdf
2 | ALIMENTAÇÃO
2.1 | Funcionamento a pilha alcalina ou baterias
3 | ACESSÓRIOS
3.1 | 01 (uma) bolsa de suporte com alça
3.2 | 02 (duas) sondas de phmetria esofágica de 2 canais reutilizáveis
3.3 | 5 (cinco) sondas de impedânciophmetria esofágica reutilizável
3.4 | 1 (uma) solução tampão pH 1
3.5 | 1 (uma) solução tampão pH 7
3.6 | 1 (um) gel eletrolíco para phmetria
3.7 | 1 (um) kit para calibração com 3 tubos de ensaio
3.8 | 3 (três) rolhas para os tubos
3.9 | 1 (um) suporte para tubos em acrílico
3.10 | 10 (dez) curativos transparentes
3.11 | Deverá ser fornecido também demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento
4 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
4.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
4.2 | Fornecimento de manual de operação original
4.3 | Garantia mínima de 24 meses

## 20 -Estufa aquecimento de soluç
AQUECEDOR DE FLUIDOS |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Armazenamento adequado de bolsas de soro e demais fluidos que necessitem temperatura controlada
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Plataforma em aço carbono ou superior;
2.2 | Pintura feita sobre tratamento antiferruginoso;
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Visor digital de LED ou LCD para indicação da temperatura interna
3.2 | Porta em vidro com chave e fechadura, permitindo visibilidade adequada do material no seu interior;
3.3 | Capacidade mínima para 50 frascos de 50ml;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Sistema que promova a uniformização da temperatura no interior do equipamento;
4.2 | Equipamento para aquecimento a seco de frascos, com controle digital da temperatura interna ajustada em 37oC + 2oC;
5 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
5.1 | Com sistema de segurança para prevenir sobretemperatura;
6 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Tensão de alimentação elétrica bivolt automático ou manual, 50/60Hz
7 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
7.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
7.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
7.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
8 | GERAL
8.1 | Manual operacional em Português
8.2 | Garantia de 24 meses
8.3 | Deve acompanhar certificado de calibração

## 21 - Cistoscópio flexível
CISTOSCÓPIO FLEXÍVEL |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Uretrocistoscópio Flexível, com utilização principalmente em avaliação uretrocistoscópica de diagnóstico por visualização e biópsia, assim como complementação em tratamentos nefroscópicos percutâneos;
1.2 | Comprimento aproximado de 40 cm +-10%;
1.3 | Canal de trabalho de aproximadamente 6,6 Fr e camisa de aproximadamente 16Fr; +-10%
1.4 | Compatível com torre de video confiance medical
1.5 | Apresentar campo de visão de 120º e ângulo de visão 0º
1.6 | Autoclavável;
1.7 | Permitir angulação reversa
1.8 | Possuir válvula de succção
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | Caixa metálica inoxidável perfurada, para esterilização e armazenamento do endoscópio acima.
2.2 | Demais itens necessários para o perfeito funcionamento do equipamento
2.3 | Com devidos cabos, pinças de biópsia e apreensão, escovas de limpeza, acessórios e maleta.
3 | EXIGÊNCIAS GERAIS
8.1 | Manual operacional em Português
8.2 | Garantia de 24 meses

## 22 - COAGULAÇÃO ATIVADA TCA
| Monitor de Coagulação Ativada | Manual do Equipamento registrado na ANVISA e/ou Relatório Técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprova o atendimento do requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Utilizado para medir o tempo de coagulação sanguínea em procedimentos que necessitam da administração dos anticoagulantes, tais como: cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, hemodiálise, hemodinâmica, terapias de distúrbios tromboembolíticos e trombólise
1.2 | Tempo de Medida: 65 a 999 segundos
1.3 | Peso máxímo 1,4 kg
1.4 | Alarmes sonoro e visual
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | 03 Kit de reagente
2.2 | 01 cabo de Energia
2.3 | 01 Manual
2.4 | 01 tampa à prova d’água
2.5 | Todos os itens/acessórios/componentes necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas

## 23 - Dermátomo
DERMÁTOMO ELÉTRICO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Dermatomo elétrico autoclavável utilizado para extração de pele em pacientes pediátricos e adultos
1.2 | Permitir ajuste da largura de corte, com no mínimo 3 ajustes entre 30mm e 45mm;
1.3 | Permitir ajuste da espessura de corte minimamente entre 0,1 a 1,2 mm, com passos de 0,1mm;
1.4 | Possuir comprimentomáximo de 300mm
1.5 | Funcionamento a bateria, com duração mínima de 45 minutos em funcionamento ininterrupto ;
1.6 | Estrutura leve e resistente
2 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
2.1 | Possuir trava de segurança para ajuste de espessura;
2.2 | Permitir a troca de lâminas sem necessidade de ferramentas;
2.3 | Apresentar recipiente para autoclavagem com encaixe que impeça a esterilização acidental do motor e bateria
3 | ACESSÓRIOS:
3.1 | 04 kits com 10 lâminas de reposição;
3.2 | 01 carregador de baterias 127V;
3.3 | 01 container para autoclave;
3.4 | 01 pinça;
3.5 | 01 guia para esterilização
3.6 | 01 bateria sobressalente
3.7 | Kit com guias de redução de corte disponíveis
3.8 | Demais itens necessários para o pleno funcionamento
4 | EXIGÊNCIAS GERAIS
4.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
4.2 | Garantia mínima de 24 meses

## 24 - Dermatoscópio
DERMATOSCÓPIO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento para avaliação de lesões na pele;
2 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.1 | Portátil, digital;
2.2 | Constituído de material resistente à desinfecções com produtos de uso hospitalar
2.3 | Possuir sistema óptico acromático
2.4 | Possibilitar visão clara independente da distância de trabalho;
2.5 | Possibilitar ampliação de imagem de pelo menos 10x;
2.6 | Possuir iluminação em LED;
2.7 | Possuir opções de luz polarizada e não polarizada, alternáveis através de botão no corpo do equipamento;
2.8 | Possibilitar captura de imagens diretamente no dermatoscópio;
2.9 | Possuir temperatura de cor ajustável, em pelo menos 4 níveis de branco;
2.10 | Possuir ajuste de intensidade luminosa;
2.11 | Possibilitar ajuste de foco através da ocular;
2.12 | Apresentar campo de visão real de aproximadamente 30mm;
3 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
3.1 | Uso com bateria recarregável sem efeito memória;
3.2 | Possuir duração mínima de 4 horas de utilização contínua
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | 01 bateria sobressalente
4.2 | 01 carregador de baterias compatível
4.3 | Placa de contato com escala, autoclavável
4.4 | Placa de contato pequena para lesões em áreas de difícil acesso
4.5 | Adaptadores universais para smartphones;
4.6 | Software para visualização e gerenciamento de imagens e pacientes;
4.7 | Estojo para armazenamento e transporte
5 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
5.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
6 | GERAL
6.1 | Manual de instruções em português
6.2 | Garantia mínima de 36 meses;

## 25 - Eletroneuromiógrafo
ELETRONEUROMIÓGRAFO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento de no mínimo 04 canais para eletromiografia e potenciais evocados auditivo, visual e somatossensitivo
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Deve ser fornecido sobre carrinho de transporte.
2.2 | Processamento de dados em um computador com sistema operacional Windows 10;
3 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
3.1 | Possuir no mínimo 04 canais para eletromiografia e potenciais evocados auditivo, visual e somatossensitivo
3.2 | Possibilidade de programar no mínimo 384 condições diferentes de exames;
3.3 | Possibilidade de abrir até 08 (oito) protocolos simultaneamente através da do sistema multi-tarefas do windows;
3.4 | Painel de operação dedicado a fim de facilitar o manuseio do equipamento;
3.5 | Filtro de artefato de estímulo;
3.6 | Disparo e ajustes de intensidade no próprio estimulador elétrico;
3.7 | Pedal com possibilidade de ajuste de funções;
3.8 | Faixa de latências definidas pelo usuário alterando a cor caso exceda o limite pré- estabelecido, facilitando a identificação se a latência está dentro dos limites;
3.9 | Possibilidade de armazenar pelo menos 99 aquisições de ondas cada uma com pelo menos 600 segundos contínuos de eletromiografia;
3.10 | Monitorização contínua antes e durante a aquisição da forma de onda;
3.11 | Protocolos básicos existentes no equipamento possibilitando os seguintes exames: eletromiografia, velocidade de condução motora, velocidade de condução sensitiva, estimulação repetitiva, Blink reflex, onda F, reflexo H, potencial evocado sensitivo, potencial evocado sensitivo de curta latência, potencial evocado sensitivo disparado pelo ECG, potencial evocado da medula espinhal, potencial evocado auditivo (ABR), resposta lenta do vertex (SVR), resposta de latência média (MLR), eletrocócleograma (EcochG), potencial evocado visual (VEP), eletroretinograma (ERG), eletroóculograma (EOG); CNV, MCRP, P300, eletromiografia quantitativa e macro EMG e teste do sistema nervoso autonômico;
3.12 | Amplificadores com impedância de entrada maior ou igual a 200MΩ em modo diferencial, ruído de 0,6 μVrms ou menor, rejeição de modo comum de 100 dB ou maior, sensibilidade na faixa mínima entre 2uV (rms) e 6 mV (rms), filtro de passa alta com supressão na faixa mínima de 0,01Hz a 3 KHz, filtro de passa baixa com supressão na faixa mínima de 10 KHz e 20 KHz, checagem de impedância da pele com indicação entre 2 e 20 kΩ ou superior;
3.13 | Conversor A/D de no mínimo 18 bits;
3.14 | Estimulador elétrico com intensidade na faixa mínima entre de 0 mA e 100 mA;
3.15 | Estimulador auditivo com intensidade na faixa mínima entre 0 e 135 dB SPL;
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | Óculos de led para estimulação por flash;
4.2 | Braço articulado para suporte do equipamento de aquisição e acessórios;
4.3 | Computador com sistema operacional Windows 10 com configuração compatível com a aplicação do eletroneuromiógrafo;
4.4 | Carrinho com rodízios para acondicionamento do computador;
4.5 | Todos os itens/acessórios/componentes/ necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas, assim como estruturas ou adaptações que se fizerem necessárias;
5 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
5.1 | Tensão de alimentação Bivolt automático.
5.2
6 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
6.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
6.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-2-10: Norma que estabelece requisitos de segurança para estimuladores neuromusculares, incluindo eletroneuromiógrafos. ABNT NBR IEC 60601-1-2:2017 – Define requisitos de compatibilidade eletromagnética ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
6.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
7 | GERAL
7.1 | Manual operacional em Português e manual técnico (Inglês ou Português)
7.2 | Treinamento técnico básico e operacional
7.3 | Garantia de 36 meses

## 26 - FLEBOSCÓPIO
FLEBOSCÓPIO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
*medcaptain
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Visualizador de veias digital, destinado a localizar veias subcutâneas por meio de escaneamento e projeção sobre a pele
2 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.1 | Equipamento digital, sem contato com a pele, portátil (de mesa);
2.2 | Deve realizar o escaneamento das veias subcutâneas, e projetar a imagem das veias sobre a pele, dando a indicação exata da posição das veias;
2.3 | Utiliza luz no espectro infravermelho (laser);
2.4 | Confeccionado em material termoplástico;
2.5 | Possibilidade de uso em pacientes adultos e pediátricos;
2.6 | Possuibilitar visualização em difrentes cores, garantindo eficácia em diferentes circunstâncias e pacientes;
2.7 | Possuir distância focal mínima de 20cm;
2.8 | Possibilitar ajuste de brilho
2.9 | Detectar vasos com profundidade de até 10 mm, pelo menos;
2.10 | Possibilitar captura e armazenamento de imagens para acompanhamento de patologias vasculares e análise de casos
2.11 | Deve possuir Display em LCD ou Led para exibição de parâmetros;
2.12 | Deve possuir indicador digital de status de bateria;
2.13 | Deve possuir bateria recarregável;
2.14 | Possibilitar a inversão de cores entre cor da veia e cor da pele durante a projeção;
2.15 | Alimentação elétrica que atenda a rede de 127V, 60Hz ou bivolt automático;
3 | ACESSÓRIOS
3.1 | Carregador de bateria;
3.2 | Suporte com rodizio
3.3 | Demais acessórios para utilização de todas as funcionalidades do equipamento;

## 27 - Lavadora de endoscópios
Lavadora de endoscópios |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Lavadora de Endoscópios, Microprocessada, para desinfeção de endoscópios;
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Apresentar reservatório externo para solução desinfectante;
2.2 | Ser utilizada em bancada, sendo necessário apenas ponto de água, alimentação elétrica e ponto de esgoto para seu funcionamento;
2.3
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Possuir painel de comando, com Tela LCD, para seleção do programa de desinfeção;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Possuir tecnologia de desinfeção através de água e produto(s) de desinfeção, com as seguintes fases mínimas: lavagem, desinfeção, enxágue e secagem;
4.2 | Permitir o uso dos seguintes produtos desinfetantes (no mínimo): glutaraldeído e ácido peracético;
4.3 | Permitir a desinfeção no mínimo de Videogastroscópios, Videocolonoscópios, Videobroncoscópios, Videoduodenoscópios e Videorinolaringoscópios;
4.4 | Possuir Programas de Desinfeção pré-configurados e permitir ajuste dos parâmetros destes programas;
4.5 | Possuir Impressora, acoplada ao equipamento, e que imprima no mínimo os seguintes dados: 27 fases do ciclo com data e hora, garantindo rastreamento de todo o processo;
4.6 | Possuir sistema de limpeza automática do reservatório de desinfetante, da cuba de desinfeção de endoscópios e das mangueiras de desinfeção dos canais de endoscópios;
5 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
5.1 | Possuir sistema de proteção que realize teste de infiltração no endoscópio antes de iniciar o ciclo, interrompendo o início do programa em caso de resultado positivo;
5.2 | Possuir sistema de reutilização do produto desinfetante;
5.3 | Possuir monitoramento e sinalização do prazo de validade do produto desinfetante, tanto por tempo quanto por número de ciclos;
5.4 | Possuir sinalização para: final da execução do ciclo, falta de água, tampa/porta aberta;
6 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Tensão de alimentação elétrica 127 ou 220V, 60Hz
7 | ACESSÓRIOS
7.1 | sistema de filtragem de água e seus elementos filtrantes compatível com a qualidade de água necessária para o processo de desinfecção do endoscópio
7.2 | 100 Bobinas de Papel para Impressora;
7.3 | 10 Fitas de Impressão para Impressora (caso seja Impressora Matricial);
7.4 | Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas.
8 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
8.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
8.2 | O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;
8.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
9 | GERAL
9.1 | Manual operacional em Português
9.2 | Garantia de 36 meses
9.3 | Treinamento de usuários
9.4 | Treinamento técnico
9.5 | Manual técnico

## 28 - OSTEÓTOMO PIEZOELÉTRICO
OSTEÓTOMO PIEZOELÉTRICO
1 | Descrição
1.1 | Finalidade: cirurgias em corte de ossos delicados ou em regiões ricamente vascularizadas e com terminações nervosas
1.2 | Aplicação: pequenos procedimentos cirúrgicos buco-maxilo-faciais
2 | ESPECIFICAÇÕES
2.1 | Aparelho de bancada que propicia cortes precisos pela geração de ultrassom decorrentes de efeito piezoelétrico (pastilhas cerâmicas), com geração de ondas ultrassônicas no range de 28kHz a 30kHz na peça de mão;
2.2 | Cortes seletivos para tecidos duros, preservando tecidos moles, com ausência de trepidação ou necessidade de força mecânica durante o corte, propiciando maior precisão;
2.3 | Pré-programado para, no mínimo, funções óssea, periodontia e endodontia;
2.4 | Dotado de tela LCD para apresentação de modos de operação, seleção de nível de potência de corte e de fluxo de irrigação de água;
2.5 | Comandos disponíveis também via pedal para potência de corte, modo de operação e nível de irrigação;
2.6 | Pontas, motor e peças manuais autoclaváveis
2.7 | Deve possuir bomba peristáltica para irrigar e refrigerar a ponta ativa sempre que ativada;
2.8 | Desligamento automático de água e energia em caso de uso incorreto da peça de mão;
2.9 | Função de autolimpeza na tubulação de água;
2.10 | Acessórios que devem acompanhar o equipamento: 5 pontas ativas, além das que já acompanham o equipamento;
2.11 | Deve acompanhar kit de ponteiras próprias para cirurgia óssea nos formatos cinzel, serra, raspador, descolador, desbastador, perfurador.
2.12 | Fornecimento de cabos, suporte e demais componentes para instalação e uso adequado do equipamento
2.13 | Deve acompanhar kit de ponteiras próprias para cirurgia óssea nos formatos cinzel, serra, raspador, descolado desbastador, perfurador
2.14 | Com caixa de inox para esterilização para esterilização;
2.15 | Deve possuir registro na ANVISA.
3 | EXIGÊNCIAS GERAIS
3.1 | Garantia mínima de 24 meses

## 29 - Torniquete pneumático
TORNIQUETE PNEUMÁTICO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento eletrônico microcontrolado para uso em centro cirúrgico em procedimentos ortopédicos, que atenda pacientes infantil e adulto.
2 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.1 | Equipamento microcontrolado confeccionado em aço inox e com pintura epóxi, com possibilidade de conexão de 1 manguito;
2.2 | Deve possuir auto-compressor interno;
2.3 | Controle de pressão e tempo;
2.4 | Ajuste de pressão individual que atenda a faixa de 0 a 600 mmhg com compensação de pressão;
2.5 | Displays em LCD ou LED para exibição dos valores ajustados de pressão e tempo;
2.6 | Painel com teclas para configuração dos parâmetros;
2.7 | Alarmes audiovisual com possibilidade de silenciar;
2.8 | Controle de Tempo programável, com cronometro de contagem regressiva e alarme;
2.9 | Bateria interna recarregável, com autonomia para aproximadamente 2 horas;
2.10 | Deve compensar a pressão em caso de vazamentos;
3 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
3.1 | Equipamento com alimentação elétrica de 127 volts, frequência 60Hz podendo ser bivolt automático;
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | Garrotes completos, acompanhando abraçadeira para membros superiores e inferiores, dimensões aproximadas: 45,50 cm x 7,50 cm; 52,50 cm x 9,50cm; 64,50 cm x 9,50 cm; 92,00 cm x 9,50 cm; 100,00 cm x 13,00 cm; 114,0, x 17,00.
4.2 | Cabo de ligação com o manguito;
4.3 | Pedestal com rodízio;
5 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
5.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
5.2 | Fornecimento de manual de operação original
5.3 | Garantia mínima de 24 meses

## 30 - Ventilômetro
VENTILÔMETRO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Ventilômetro de Wright usado para medir volumes e capacidades pulmonares.
1.2 | Equipamento mecânico analógico para medição do volume de gases expirados pelo paciente;
1.3 | Deve ser confeccionado em aço inoxidável;
1.4 | Com sistema de medição mecânico/analógico com precisão de +/- 3% para vol/min excedente 5LPM e Volume Corrente +/- 4% para vol/min de 4LPM
1.5 | Precisão +/- 2% a 16LPM e Fluxo Contínuo + 5 para 10% a 60LPM;
1.6 | Mostrador pequeno interno grava 0-1 litro e mostrador grande externo grava 0-100 litros, ou tecnologia similar
1.7 | Ventilômetro com escala de leitura de volume corrente e volume minuto com intervalo de medição de 0-1l/min e o 0-100l/min;
1.8 | Visor com diametro mínimo de 35 mm;
1.9 | Com os seguintes adaptadores: 01 (um) adaptador fêmea para fêmea de 22mm e 01 (um) adaptador fêmea para macho 22mm para 15mm BS/ISO;
1.10 | Deve acompanhar maleta ou estojo protetor para acondicionamento do equipamento;
1.11 | Deve ser esterilizável em ETO;
1.12 | Deve acompanhar todos os itens/acessórios/componentes/ necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas, assim como estruturas ou adaptações que se fizerem necessárias;
2 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
2.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
2.2 | Fornecimento de manual de operação original
2.3 | Garantia mínima de 24 meses

## 31 - Umidificador
UMIDIFICADOR |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Umidificador Aquecido, microprocessado, para umidificação aquecida fazendo uso de "ventilação invasiva" e de "ventilação não invasiva com máscara e cânula nasal, incluindo Terapia de Alto Fluxo de Oxigênio", em pacientes neonatais até adulto, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento;
1.2 | Permitir uso em conjunto com Ventiladores Pulmonares;
1.3 | Possuir display LCD
1.4 | Possuir teclas, botão rotacional e/ou tela sensível ao toque (touchscreen) que permita a seleção do modo de operação e ainda a programação dos demais parâmetros do equipamento;
2 | MODOS DE OPERAÇÃO E FAIXAS DE AJUSTE
2.1 | INVASIVO, ou similar, para umidificação aquecida fazendo uso de "ventilação invasiva", e empregando circuito ventilatório com aquecimento ativo, ou seja, circuito ventilatório que possui traqueia(s) com resistência(s) elétrica(s) interna(s);
2.2 | ◦Permitir fluxo de até 60L/min;
2.3 | ◦ Possuir sistema de controle automático de temperatura da via aérea entre 35ºC e 40ºC;
2.4 | NÃO INVASIVO, ou similar, para umidificação aquecida fazendo uso de "ventilação não invasiva com máscara e cânula nasal, incluindo Terapia de Alto Fluxo de Oxigênio", e empregando circuito ventilatório com aquecimento ativo, ou seja, circuito ventilatório que possui traqueia(s) com resistência(s) elétrica(s) interna(s);
2.5 | ◦ Permitir fluxo de até 120 L/min;
2.6 | ◦ Possuir sistema de controle automático de temperatura da via aérea na faixa de 28°C a 34 °C
2.7 | MANUAL, ou similar, para umidificação aquecida fazendo uso de "ventilação invasiva" e de "ventilação não invasiva com máscara e cânula nasal", e empregando circuito ventilatório sem aquecimento ativo, ou seja, circuito ventilatório que não possui traqueia (s) com resistência(s) elétrica(s) interna(s).
2.8 | ◦ Permitir fluxo de até 120 L/min;
2.9 | ◦ Permitir seleção de no mínimo 03 níveis de temperatura da base aquecedora na faixa de 30°C a 75°C
3 | ALARMES E OUTROS RECURSOS
3.1 | Possuir sistema de alarme para alta temperatura da umidificação aquecida e para baixa temperatura da umidificação aquecida;
4 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
4.1 | Tensão de entrada: 127V ou bivolt automático;
5 | ACESSÓRIOS
5.1 | 02 Kits de Cabos e Sensores para uso em conjunto com circuito ventilatório com aquecimento ativo e de ramo único (inspiratório);
5.2 | 05 Circuitos Ventilatórios Neonatal com aquecimento ativo e de ramo único (inspiratório), contendo traqueia auxiliar (ventilador pulmonar-umidificador), traqueia inspiratória (umidificador-paciente), jarra com boia, conectores/adaptadores etc., e possuindo ainda orifícios na traqueia e/ou nos conectores/adaptadores para conexões dos Cabos e Sensores;
5.3 | 05 Circuitos Ventilatórios adulto com aquecimento ativo e de ramo único (inspiratório), contendo traqueia auxiliar (ventilador pulmonar-umidificador), traqueia inspiratória (umidificador-paciente), jarra com boia, conectores/adaptadores etc., e possuindo ainda orifícios na traqueia e/ou nos conectores/adaptadores para conexões dos Cabos e Sensores;
5.4 | 02 Cânulas Nasais Neonatal para Terapia de Alto Fluxo de Oxigênio, que permita fluxo até 8 L/min;
5.5 | 02 Cânulas NasaisInfantil para Terapia de Alto Fluxo de Oxigênio, que permita fluxo até 20 L/min;
5.6 | 02 Cânulas Nasais adulto para Terapia de Alto Fluxo de Oxigênio, que permita fluxo até 60 L/min;
6 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
6.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
6.2 | Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-1-2;
6.3 | Fornecimento de manual de operação original
6.4 | Garantia mínima de 24 meses

## 32 - Osmose reversa portátil
OSMOSE REVERSA PORTÁTIL |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Sistema de osmose reversa portátil para diálise em pacientes agudos, adequado para uso em enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva
1.2 | Gabinete constituído de material com rigidez elevada para absorção de impactos e pintura resistente à corrosão e produtos de limpeza e desinfecção hospitalares e com revestimento para baixo nível de ruídos
1.3 | Dotado de rodízios com freios;
1.4 | Controle automático microprocessado;
1.5 | Sistema de partida com quadro elétrico completo;
1.6 | Bomba de alta pressão;
1.7 | Sistema de pré-filtragem composto no mínimo de filtro de cartucho de carvão ativo e filtro de 1 micron OU 5 micron;
1.8 | Com membraba de osmose reversa;
1.9 | Sistema de Instrumentação com no mínimo 02 (dois) manômetros e 01 (um) sensor de condutividade em linha e com alarme visual e sonoro e setpoint ajustável;
1.10 | Com horímetro total para controle de parâmetros;
1.11 | Sistema integrado de desinfecção ou kit para desinfecção química das membranas;
1.12 | Capacidade de atender no mínimo duas máquinas de hemodiálise de proporção simultaneamente
2 | PARÂMETROS E RECURSOS
2.1 | Vazão mínima de procução de água: 90 L/h
2.2 | Com alarme para falta de água;
2.3 | Com recirculação automática de água, possibilitando economia;
2.4 | Alarme de condutividade alta
3 | Alimentação Elétrica
3.1 | Alimentação Elétrica: Tensão de alimentação bivolt automático (110~240V) ou de acordo com a tensão solicitada; 60Hz.
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | Fornecimento de todas as partes, peças, acessórios, cabos, mangueiras e conexões em PP (tipo engate rápido de 3/4") para o perfeito funcionamento do equipamento;
5 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
5.1 | Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas;
5.2 | Apresentar manual técnico e de operação;
5.3 | Garantia mínima de 12 meses

## 33 - Videomediastinoscópio
VIDEOMEDIASTINOSCÓPIO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Apresentar acoplamento ótico universal;
1.2 | Tamanho da haste (espátula): de 160mm a 200mm;
1.3 | Movimentação das espátulas: separadas, permitindo a movimentação radial e paralela;
1.4 | Fibras de iluminação incorporadas;
1.5 | Material resistente, autoclavável e inoxidável;
1.6 | Deve possuir sistema de irrigação da ótica e aspiração de fumaça.
2 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
2.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
2.2 | Fornecimento de manual de operação original
2.3 | Garantia mínima de 24 meses

## 34Tomógrafo de coerência óptica
TOMÓGRAFO DE COERÊNCIA ÓPTICA |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | TOMÓGRAFO DE COERÊNCIA ÓPTICA PARA SEGUIMENTO POSTERIOR COM OCT-A (OCT ANGIOGRAPHY);
1.2 | Permitir visualização em corte das camadas histológicas da Retina, Nervo Óptico com alta definição;
1.3 | Taxa de Aquisição de imagens (Scan speed): Igual ou superior a 60.000 scans/segundo;
1.4 | Modo Color fundus associado (retinografia);
1.5 | Tecnologia Spectral Domain ou Swept Source;
1.6 | Apresentar apoio de Queixo do Paciente para exame, com altura regulável
1.7 | Possibilitar arquivamento dos exames para exportação eletrônica e/ou gravação externa ou impresso.
1.8 | Deverá possuir base de dados para Glaucoma, Estudo de Fibras Nervosas e Células Ganglionares;
1.9 | Análise do Mapeamento da Espessura RNFL
1.10 | Análise do Mapeamento da Espessura Macular
1.11 | Análise do Mapeamento da Espessura Macular
1.12 | Mapa do Disco para Análise do Nervo Óptico: Possibilidade de examinar a Cabeça do Nervo Óptico e a espessura da camada de Fibras Nervosas da Retina;
1.13 | Angiografia OCT da mácula disponível em 3x3mm a 9x9mm
2 | SOFTWARES
2.1 | Os softwares obrigatórios relacionados abaixo, deverão estar acompanhados das respectivas licenças vigentes e de qualquer acessório necessário para aplicação deste
2.2 | Devera ter software específico para escaneamento de Retina, que possibilite as análises: Mapeamento completo de Retina, Exame 3D da Retina;
2.3 | Deverá possuir Software específico para realizar escaneamento de Glaucoma.
2.4 | Software de Gerenciamento de Imagens, Importação e Exportação com Conectividade DICOM. Conectividade com outros aparelhos de tecnologia compatível.
3 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
3.1 | 127V, 60Hz ou bivolt automático
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | Computador Desktop ou Notebook, se necessário para o aparelho, com configurações recomendadas pelo fabricante
4.2 | Mesa para suporte do aparelho com elevação motorizada, com medidas superiores a área da base do OCT; altura variável da mesa; alimentação 110/220V - 60Hz;
4.3 | Rack auxiliar para suporte do Computador/Notebook, se necessário; Tampo com extensão para suporte de teclado e mouse; prateleira abaixo do tampo para acondicionar CPU no caso de Desktop, e o Nobreak para todo conjunto, se necessários.
4.4 | Nobreak 110V/220v (entrada e saída), 60Hz, Padrão BR, homologado pelo fabricante com tecnologia on-line, senoidal puro e interativo, com capacidade para alimentar todo conjunto, por 1h no mínimo;
4.5 | Demais acessórios fornecidos pelo fabricante, fundamentais ao bom funcionamento do equipamento e que não tenham sido mencionados neste edital.
5 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
5.1 | Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-
5.2 | O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;
5.3 | Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas;
5.4 | Apresentar manual técnico e de operação;
5.5 | Garantia mínima de 24 meses

## 35 - Retinógrafo
RETINÓGRAFO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Retinografo não midriatico color fundus, autofluorescência, angiografia com fluorescência, angiografia com indocianina verde;
2 | FUNCIONALIDADES
2.1 | Campo normal, 45°, 90°, 135°;
2.2 | Modalidades de Imagem: Colorida, InfraVermelho, Autofluorescência, Foto e Vídeo Angiografia Fluorescente, Foto e Vídeo Angiografia por Indocianina;
2.3 | Compatibilidade DICOM
3 | SOFTWARES INCLUSOS
3.1 | Gestão de Pacientes;
3.2 | Registros e Análise da Retina
3.3 | Múltiplas Estações de Revisão;
4 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
4.1 | 127V, 60Hz ou bivolt automático
5 | ACESSÓRIOS
5.1 | Computador PC, Monitor, com softwares aplicativos instalados e compatibilizados com o Retinógrafo.
5.2 | Mesa motorizada para suporte do Retinógrado, capacidade de ajuste contínuo de elevação.
5.3 | Suporte para todo o sistema
6 | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
6.1 | O equipamento deve ter interface com o usuário no idioma Português;
6.2 | Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas;
6.3 | Apresentar manual técnico e de operação;

## 36 - Balança para pesar fralda
BALANÇA ELETRÔNICA DE PRECISÃO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Balança para pesagem de fraldas
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Função de peso de tara com apenas um toque;
2.2 | Tamanho da plataforma aproximado: 120 mm;
2.3 | Pés antiderrapantes em borracha sintética permitindo a correção do nivelamento e maior aderência ao balcão/mesa
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Possuir display em LCD ou LED com no mínimo 5 dígitos;
3.2 | Saída para ligação a computadores e outros periféricos;
3.3 | Dimensão aproximada: 140 (l) x 185 (c) x 35 (a) mm;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Capacidade de pesagem de no mínimo 5Kg;
4.2 | Função TARA até capacidade máxima da balança;
4.3 | Indicação em zero entre as pesagens, dispensando acionamentos manuais;
4.4 | Sensibilidade: 1 g;
4.5 | Desligar automaticamente depois de 2 minutos sem uso
5 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
5.1 | Tensão de alimentação elétrica bivolt automático ou manual, 50/60Hz
6 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
6.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
6.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
6.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
6.4 | Homologação pelo IPEM/INMETRO
7 | GERAL
7.1 | Manual operacional em Português
7.2 | Garantia de 36 meses
7.3 | Deve acompanhar certificado de calibração

## 37 - Boroscópio
BOROSCÓPIO FLEXÍVEL DIGITAL DE GRAU MÉDICO |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento permite iluminação e ampliação para auxiliar na inspeção visual de interna dispositivos de uso hospitalar, especialmente os canulados, que não são facilmente visíveis, podendo acumular sujidade.
2 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.1 | Boroscópio para inspeção interna de lúmens - endoscópios, ureteroscópios, drills etc
2.2 | Possibilitar detecção visual da presença de resíduos ou danos nas partes internas de lúmens, reduzindo riscos de contaminação, bem como indicando necessidade de manutenção de forma precoce;
2.3 | Possibilitar registro de imagens através de fotos e vídeos;
2.4 | Possuir ajuste de intensidade da fonte de luz
2.5 | Ser impermeável
2.6 | Resistente ao processo de desinfecção química
2.7 | Possibilitar uso com diferentes tamanhos de fibras
2.8 | Possuir display de alta resolução com no mínimo 5" ou conexão com monitor externo ou tablet/ computador
3 | ACESSÓRIOS
3.1 | 01 Fio de inspeção com comprimento aproximado de 60 cm e diâmetro máximo de 1,9mm
3.2 | 01 fio de inspeção com comprimento aproximado de 100 cm e diâmetro máximo de 1,9mm
3.3 | Demais cabos e acessórios necessários ao pleno funcionamento

## 38 - Tomógrafo de córnea
TOMÓGRAFO DE CÓRNEA |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento de mesa, fixo
1.2 | Mesa motorizada para movimentos verticais
1.3 | Suporte do apoio para o queixo com ajuste manual
1.4 | Joystick com botão de acionamento de captura
1.5 | WorkStation ou computador, acompanhando monitor (mínimo 23pol), mouse e teclado
1.6 | Iluminação de observação: NIR (near-infrared) LED, aproximadamente 810nm
1.7 | Iluminação de Scheimpflug: Blue LED (UV-free), aproximadamente 470nm
1.8 | Iluminação de Plácido: NIR (near-infrared) LED, aproximadamente 750nm
1.9 | Sistema intuitivo em língua portuguesa
1.10 | Princípio de medida: Combinação dos sensores ópticos A-Scan para digitalização rotacional das Câmeras de Scheimpflug com as imagens de plácido e visão superior das imagens
1.11 | Aquisição da imagem: 3 câmeras CCD de alta definição
1.12 | Software ilimitado (todas as funcionalidades disponíveis) e vitalício para visão das imagens capturadas
1.13 | Análise 3D da câmara anterior
1.14 | Mapas de topografia das superfícies anterior e posterior da córnea
1.15 | Mapas de elevação das superfícies anteriores e posteriores da córnea
1.16 | Mapas de paquimetria
1.17 | Tomografia do segmento anterior
1.18 | Detecção e classificação topométricas de ceratocone, mapas refrativos
1.19 | Análise comparativa e diferencial de 2 exames
1.20 | Comparação e superposição de imagens Scheimplug
1.21 | Pacote refrativo
1.22 | Ectasia Belin/Ambrosio, adaptação de lentes de contato
1.23 | Velocidade: pelo menos 60 imagens em 1 segundo
1.24 | Quantidade de pontos medidos (Scheimpflug/Plácido): igual ou superior a 100.000 pontos
1.25 | Cobertura do mapa exibido: 10 mm
1.26 | Comprimento Axial: 14-40 mm (default 14-35 mm)
1.27 | Paquimetria: faixa mínima de 250-800 μm
1.28 | Profundidade da Câmara Anterior: 1,5-6,5 mm
1.29 | Espessura da Lente: 0,5-6,5 mm
1.30 | Ceratometria: 25-75 D (4,5-13,5 mm)
1.31 | Branco-a-Branco: 6-14 mm
1.32 | Pupilometria: 0,5-10 mm
1.33 | Repetibilidade in vivo do Comprimento do Olho: ± 0,025 mm
1.34 | Repetibilidade in vivo da Paquimetria: ±2 μm
1.35 | Repetibilidade in vivo da Profundidade da Câmara Anterior: ± 0,034 mm
1.36 | Repetibilidade in vivo da Espessura da Lente: ± 0,034 mm
1.37 | Repetibilidade in vivo da Ceratometria: ± 0,1 D
1.38 | Comprimento de Onda da Biometria: 880 nm
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | Cabo de Força 1,5mts
2.2 | Demais acessórios necessários e imprescindíveis ao funcionamento do equipamento na configuração e aplicação solicitada
3 | EXIGÊNCIAS GERAIS
3.1 | Garantia mínima de 24 meses;