## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição Produtos para Saúde: Insumos para Hemodiálise, Urologia, Neurologia e Oncologia
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição Produtos para Saúde: Insumos para Hemodiálise, Urologia, Neurologia e Oncologia
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Código EBSERH | CATMAT | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade total | Quantidade de amostras | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 400319 | EBS12197 | 456485 | INFUSOR ELASTOMERICO 100 ML X 2ML/H - EBS12197 | BOMBA DE INFUSÃO ELASTOMÉRICA PORTÁTIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 100 ML E FLUXO PRÉ-DEFINIDO DE 2,0ML/H – 2,1ML/H, PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS, COMPOSTOS POR: RESERVATÓRIO ELASTOMÉRICO COM MEMBRANA INTERNA SINTÉTICA, ISENTA DE LÁTEX E CAPA PROTETORA EXTERNA RÍGIDA EM PVC OU SIMILAR, TRANSPARENTE; VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO ROSQUEÁVEL PARA ACESSO DE SERINGA SEM AGULHA, E TAMPA PROTETORA; LINHA DE INFUSÃO, CONECTADA AO RESERVATÓRIO, ISENTA DE DEHP, INCOLOR, TRANSPARENTE, COM APROXIMADAMENTE 115CM, FILTRO DE 1,2 MICRA PARA PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, PINÇA CORTA FLUXO E DISPOSITIVO REGULADOR DE FLUXO, E PONTA DISTAL COM CONEXÃO ROSQUEÁVEL, PARA AJUSTE AO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TAMPA PROTETORA. ACOMPANHA BOLSA, TIPO POCHETE, DE TECIDO MACIO, PARA ACOMODAR O INFUSOR JUNTO AO PACIENTE. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR FLUXO E UTILIZAÇÃO SEGURA E FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL INFORMATIVO COM CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL E INSTRUÇÕES DE USO. | UNIDADE | 1160 | 1 | 0.75%
2 | 400320 | EBS02149 | 452512 | INFUSOR ELASTOMERICO 270 ML X 2ML/H - EBS02149 | BOMBA DE INFUSÃO ELASTOMÉRICA PORTÁTIL. DESCARTÁVEL, QUE OFERECE UM MÉTODO FLEXÍVEL E EXATO PARA A ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS. MATERIAL: CÂMARA EM SILICONE, ISENTO DEHP. CAPACIDADE: CERCA DE 250 ML, VAZÃO: COM FLUXO DE INFUSÃO DE 2,0ML/H – 2,1ML/H. COMPOSTOS POR: RESERVATÓRIO ELASTOMÉRICO COM MEMBRANA INTERNA SINTÉTICA, ISENTA DE LÁTEX E CAPA PROTETORA EXTERNA RÍGIDA EM PVC OU SIMILAR, TRANSPARENTE; VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO LUER LOCK PARA SERINGAS E TAMPA PROTETORA. DOTADO DE RESERVATÓRIO ELASTOMÉRICO, ISENTO DE PVC E DE LÁTEX. TUBO EXTENSOR CONECTADO AO RESERVATÓRIO COM FILTRO DE PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, CLAMP PARA FECHAMENTO DA LINHA DE INFUSÃO, DISPOSITIVO REGULADOR DE VAZÃO E PONTA DISTAL LUER LOCK PARA CONEXÃO EM SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO. ESTÉRIL, USO ÚNICO. ACOMPANHA BOLSA PARA ACOMODAÇÃO DO INFUSOR APÓS INSTALAÇÃO EM PACIENTE OU DISPOSITIVOS DE FIXAÇÃO. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE VALIDADE, LOTE, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 50 | 1 | 0.75%
3 | 404166 | EBS012198 | 452512 | INFUSOR ELASTOMERICO 270 ML X 5ML/H - EBS012198 | BOMBA DE INFUSÃO ELASTOMÉRICA PORTÁTIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 270 A 300 ML E FLUXO PRÉ-DEFINIDO DE 5 ML/H, PARA ADMINISTRAÇÃO DE QUIMIOTERÁPICOS, COMPOSTOS POR: RESERVATÓRIO ELASTOMÉRICO COM MEMBRANA INTERNA SINTÉTICA, ISENTA DE LÁTEX E CAPA PROTETORA EXTERNA RÍGIDA EM PVC OU SIMILAR, TRANSPARENTE; VÁLVULA PARA PREENCHIMENTO EM SISTEMA FECHADO, COM CONEXÃO ROSQUEÁVEL PARA ACESSO DE SERINGA SEM AGULHA, E TAMPA PROTETORA; LINHA DE INFUSÃO, CONECTADA AO RESERVATÓRIO, ISENTA DE DEHP, INCOLOR, TRANSPARENTE, COM APROXIMADAMENTE 115CM, FILTRO DE 1,2 MICRA PARA PARTÍCULAS, FILTRO DE AR, PINÇA CORTA FLUXO E DISPOSITIVO REGULADOR DE FLUXO, E PONTA DISTAL COM CONEXÃO ROSQUEÁVEL, PARA AJUSTE AO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO, COM TAMPA PROTETORA. ACOMPANHA BOLSA, TIPO POCHETE, DE TECIDO MACIO, PARA ACOMODAR O INFUSOR JUNTO AO PACIENTE. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR FLUXO E UTILIZAÇÃO SEGURA E FÁCIL MANUSEIO. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. DEVE ACOMPANHAR MATERIAL INFORMATIVO COM CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL E INSTRUÇÕES DE USO. | UNIDADE | 110 | 1 | 0.75%
4 | 258385 | EBS03090 | 413956 | CATETER PARA HEMODIALISE TRIPLO LUMEN 12FR X 20CM - EBS03090 | CATETER DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, DIÂMETRO DE 12 FR, COMPRIMENTO 20 CM, CATETER TRIPLO LÚMEN, COM CONEXÕES RETAS. RADIOPACO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO ARTERIAL, UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO VENOSA, E UMA VIA PARA INFUSÃO DE FLUIDOS, CLAMP DE SEGURANÇA EM CADA VIA, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE VIA ARTERIAL E VENOSA IMPRESSA EM CADA UMA DAS RESPECTIVAS VIAS. COMPATÍVEIS COM ANTISSEPSIA COM SOLUÇÃO ALCOÓLICA, COM FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA CURVA EM FORMATO DE J, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, COM DISPENSADOR DESLIZANTE, BISTURI LÂMINA NÚMERO 11, SERINGA DE 5 ML, AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 0,7 MM, DILATADOR E INTRODUTOR PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK) E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS E SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM SEGURA, TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS, QUE PROPORCIONE ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. | UNIDADE | 30 | 1 | 0.75%
5 | 401068 | EBS03078 | 436597 | CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 12,5 FR (+ 0,5FR) X 15CM - EBS03078 | CATETER DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, COM EXTENSÕES RETAS, DIÂMETRO MÍNIMO DE 12,5 FR (+ 0,5 FR), COMPRIMENTO 15 CM, CATETER DUPLO LÚMEN, COM EXTENSÕES RETAS, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO. DEMARCAÇÃO SEGURA, UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO ARTERIAL, E OUTRA VIA COM IDENTIFICAÇÃO VENOSA, COM CLAMP DE SEGURANÇA EM CADA VIA, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE VIA ARTERIAL E VENOSA IMPRESSA EM CADA UMA DAS RESPECTIVAS VIAS. COMPATÍVEIS COM ANTISSEPSIA COM SOLUÇÃO ALCOÓLICA, COM FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA CURVA EM FORMATO DE J, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, COM DISPENSADOR DESLIZANTE, BISTURI LÂMINA NÚMERO 11, SERINGA DE 5 ML, AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 0,7 MM, DILATADOR E INTRODUTOR PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK) E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS E SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM SEGURA, TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS, QUE PROPORCIONE ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. | UNIDADE | 50 | 1 | 0.75%
6 | 401414 | EBS03079 | 437118 | CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 12,5 FR (+0,5 FR) X 20CM - EBS03079 | CATETER DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, DIÂMETRO MÍNIMO DE 12,5 FR (+ 0,5 FR), COMPRIMENTO 20 CM, CATETER DUPLO LÚMEN, COM EXTENSÕES RETAS; RADIOPACO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO. DEMARCAÇÃO SEGURA, UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO ARTERIAL, E OUTRA VIA COM IDENTIFICAÇÃO VENOSA, CLAMP DE SEGURANÇA EM CADA VIA, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE VIA ARTERIAL E VENOSA IMPRESSA EM CADA UMA DAS RESPECTIVAS VIAS. COMPATÍVEIS COM ANTISSEPSIA COM SOLUÇÃO ALCOÓLICA, COM FIO GUIA EM AÇO INOXIDÁVEL, FLEXÍVEL, COM PONTA CURVA EM FORMATO DE J, REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, COM DISPENSADOR DESLIZANTE, BISTURI LÂMINA NÚMERO 11, SERINGA DE 5 ML, AGULHA HIPODÉRMICA 30 X 0,7 MM, DILATADOR E INTRODUTOR PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK) E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS E SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM SEGURA, TRANSPARENTE, QUE PERMITA VISUALIZAÇÃO DOS COMPONENTES INTERNOS, QUE PROPORCIONE ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. | UNIDADE | 30 | 1 | 0.75%
7 | 406041 | EBS03068 | 437118 | CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 13,5 FR (+/- 0,5) X 16 CM (+/-1) - EBS03068 | CATETER DE HEMODIÁLISE ADULTO, DE CURTA PERMANÊNCIA, ALTO FLUXO: DIÂMETRO DE 13,5 FR (+/- 0,5), COMPRIMENTO: 16 CM (+/-1), CATETER DE DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO. DEMARCAÇÃO SEGURA, RAMOS ARTERIAL E VENOSO IDENTIFICADOS COM CLAMPS DE SEGURANÇA EM CADA RAMO, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE CADA RAMO, GUIA METÁLICO, DILATADOR E DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK). DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS E SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO ANVISA/MS. | UNIDADE | 50 | 1 | 0.75%
8 | 406046 | EBS04839 | 437118 | CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 13,5 FR (+/- 0,5) X 20 CM (+/-1) - EBS04839 | CATETER DE HEMODIÁLISE ADULTO, DE CURTA PERMANÊNCIA, ALTO FLUXO: DIÂMETRO DE 13,5 FR (+/- 0,5), COMPRIMENTO: 20 CM (+/-1), CATETER DE DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO. DEMARCAÇÃO SEGURA, RAMOS ARTERIAL E VENOSO IDENTIFICADOS COM CLAMPS DE SEGURANÇA EM CADA RAMO, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE CADA RAMO, GUIA METÁLICO, DILATADOR E DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK). DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS E SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO ANVISA/MS. | UNIDADE | 20 | 1 | 0.75%
9 | 405634 | EBS04840 | 437118 | CATETER PARA HEMODIALISE DUPLO LUMEN 13,5 FR (+/- 0,5) X 30 CM (+/-5) - EBS04840 | CATETER DE HEMODIÁLISE ADULTO, DE CURTA PERMANÊNCIA, ALTO FLUXO: DIÂMETRO DE 13,5 FR (+/- 0,5), COMPRIMENTO: 30 CM (+/-5), CATETER DE DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO. DEMARCAÇÃO SEGURA, RAMOS ARTERIAL E VENOSO IDENTIFICADOS COM CLAMPS DE SEGURANÇA EM CADA RAMO, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE CADA RAMO, GUIA METÁLICO, DILATADOR E DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK). DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS E SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO ANVISA/MS. | UNIDADE | 24 | 1 | 0.75%
10 | 406857 | EBS05086 | 459979 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FORGATY 3FR - EBS05086 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA, TIPO FOGARTY, TAMANHO 3 FR X CERCA DE 80 CM, COM BALÃO, MATERIAL POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 10 | 1 | 0.75%
11 | 406860 | EBS5087 | 459978 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FORGATY 4FR - EBS5087 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA, TIPO FOGARTY, TAMANHO 4 FR X CERCA DE 80 CM, COM BALÃO, MATERIAL POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 10 | 1 | 0.75%
12 | 406862 | EBS05088 | 459973 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA TIPO FORGATY 5FR - EBS05088 | CATETER PARA EMBOLECTOMIA, TIPO FOGARTY, TAMANHO 5 FR X CERCA DE 80 CM, COM BALÃO, MATERIAL POLÍMERO BIOCOMPATÍVEL, FLEXÍVEL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 5 | 1 | 0.75%
13 | 403950 | EBS11661 | 460680 | RESERVATORIO OMAYA INTRACRANIANO ADULTO - EBS11661 | CATETER CENTRAL, APLICAÇÃO INTRACRANIANO, TOTALMENTE IMPLANTÁVEL, RESERVATÓRIO OMMAYA, DIÂMETRO CERCA DE 1,4 CM, EM SILICONE, TAMANHO ADULTO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA HP BIO. | UNIDADE | 2 | 1 | 0.5%
14 | 406590 | EBS05113 | 457566 | CATETER DE DRENAGEM GERAL PERCUTANEO 10 FR - EBS05113 | CATETER DE DRENAGEM GERAL PERCUTÂNEO, 10 FR. EM POLIURETANO MALEÁVEL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, PONTA DESENHADA E TRAVA PIGTAIL, COM ORIFÍCIOS LATERAIS. CONJUNTO COMPOSTO POR CATETER, CÂNULA METÁLICA E MANDRIL COM PONTA TROCAR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA BIOTEC. | UNIDADE | 10 | 1 | 0.5%
15 | 406592 | EBS05114 | 455977 | CATETER DE DRENAGEM GERAL PERCUTANEO 12 FR - EBS05114 | CATETER DE DRENAGEM GERAL PERCUTÂNEO, 12 FR. EM POLIURETANO MALEÁVEL COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, PONTA DESENHADA E TRAVA PIGTAIL, COM ORIFÍCIOS LATERAIS. CONJUNTO COMPOSTO POR CATETER, CÂNULA METÁLICA E MANDRIL COM PONTA TROCAR. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA BIOTEC. | UNIDADE | 12 | 1 | 0.75%
16 | 405462 | EBS07421 | 455974 | CONJUNTO DRENAGEM BILIAR PIGTAIL 10 FR - EBS07421 | CONJUNTO DE DRENAGEM PERCUTÂNEA BILIAR, CATETER POLÍMERO PONTA PIGTAIL, CERCA DE 10 FR X 40 CM, MARCAS RADIOPACAS, COM SISTEMA INTRODUTOR, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. | UNIDADE | 6 | 1 | 0.5%
17 | 405472 | EBS15242 | 616106 | CONJUNTO DRENAGEM MULTIPROPOSITO PIGTAIL 14FR - EBS15242 | CONJUNTO DRENAGEM PERCUTÂNEA MULTIPROPÓSITO, PONTA PIGTAIL, 14 FR X 25 A 30 CM, CATETER POLÍMERO, MODELO HIDROFÍLICO, COM MARCAS RADIOPACAS, COM SISTEMA INTRODUTOR. AGULHA DE PUNÇÃO 18 G X 20 CM, AGULHA CHIBA 22 G X 20 CM, FIO GUIA 0.035'' COM PONTA DISTAL EM J, DILATADORES 12 FR, 14 FR E 16 FR. TUBO DE DRENAGEM COM 30 CM. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM RESISTENTE COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 12 | 1 | 0.75%
18 | 179698 | EBS05522 | 454507 | KIT DE NEFROSTOMIA 12FR PONTA PIGTAIL - EBS05522 | KIT DE NEFROSTOMIA. COMPOSTO POR: CATETER DE DRENAGEM TIPO PIGTAIL 12 FR X 30 A 60 CM. AGULHA DE PUNÇÃO 18 G, GUIA METÁLICO 0,035 POLEGADAS COM PONTA J, BOLSA DE DRENAGEM EXTERNA ADAPTÁVEL AO CATÉTER DE DRENAGEM, DILATADORES FACIAIS 6 FR, 8 FR, 10 FR, 12 FR E 14 FR, COM DISCO FIXADOR A PELE. REVESTIMENTO HIDROFÍLICO, RADIOPACO, ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 10 | 1 | 0.75%
19 | 403464 | EBS06255 | 601057 | ELETRODO MARCAPASSO TEMPORARIO - EBS06255 | CONJUNTO COMPLETO PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO TRANSVENOSO, COM ELETRODO TEMPORÁRIO E INTRODUTOR PARA CABO MARCAPASSO TEMPORÁRIO COMPATÍVEL COM GERADOR. DIÂMETRO 5 FR, DO TIPO TRANSVENOSO, COM POLOS POSITIVO E NEGATIVO, IDENTIFICAÇÃO DOS POLOS DISTAIS COMO POSITIVO E NEGATIVO E MARCAS DE PROFUNDIDADE A CADA 10 CM. FABRICADO EM POLIURETANO RADIOPACO. COMPOSIÇÃO: AGULHA PARA PUNÇÃO 18 G EM AÇO, INTRODUTOR PEEL-AWAY 6 CM, ENVOLTÓRIO PLÁSTICO ESTÉRIL PARA PROTEÇÃO DO ELETRODO (SLEEVE), COMPONENTE ADICIONAL FIO GUIA METÁLICA 0,35 POLEGADAS X 45 CM COM EXTREMIDADE DISTAL EM J OU RETA, COMPRIMENTO 110 CM, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, 2 CONECTORES UNIVERSAIS. POSSUIR REGISTRO NA ANVISA/MS. OBS.: MATERIAL DEVE SER COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO BIOTRONIK EDP 20/A. DEVE TER COM ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. APRESENTAÇÃO: UNIDADE. | UNIDADE | 4 | 1 | 0.5%
20 | 401242 | EBS03104 | 454381 | DIALISADOR ALTO FLUXO FX100 / DORA B - 20 H - EBS03104 | DIALISADOR CAPILAR PARA HEMODIÁLISE ALTO FLUXO, ÁREA 1,9 M² A 2,2 M². MEMBRANA 100% SINTÉTICA. ESTERILIZADO EM PROCESSO LIVRE DE AGENTES RESIDUAIS QUÍMICOS E FÍSICOS. CONTENDO: TAMPAS REMOVÍVEIS PARA ENTRADA E SAÍDA DE SANGUE COM ADAPTAÇÕES PARA LINHA ARTERIAL E VENOSA E PARA A MÁQUINA. MATERIAL ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, APIROGÊNICO E ALERGIZANTES, RESÍDUOS E IMPUREZAS, COM CONECTORES ROSQUEÁVEIS PARA AJUSTES ÀS LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA E GARRAS DE HANSEN. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL. RÓTULO E EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, REGISTRO DE PRIME E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 160 | 1 | 0.75%
21 | 401240 | EBS03102 | 454381 | DIALISADOR ALTO FLUXO FX80 / DORA B - 18 H F - EBS03102 | DIALISADOR CAPILAR PARA HEMODIÁLISE ALTO FLUXO, ÁREA 1.7 A 1.8 M². MEMBRANA 100% SINTÉTICA. ESTERILIZADO EM PROCESSOS LIVRE DE AGENTES RESIDUAIS QUÍMICOS E FÍSICOS. MATERIAL APIROGÊNICO, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, ALERGIZANTES, RESÍDUOS, IMPUREZAS, COM CONECTORES ROSQUEÁVEIS PARA AJUSTES ÀS LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA E GARRAS DE HANSEN. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL E DE USO ÚNICO. RÓTULO E EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, REGISTRO DE PRIME E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO, VALIDADE E LOTE, COM INDICAÇÃO DE ¨PROIBIDO REPROCESSAR | UNIDADE | 15 | 1 | 0.75%
22 | 401678 | EBS06756 | 463006 | ELETRODO CIRURGICO UROLOGICO, 24 FR, TIPO ALCA ANGULADA - EBS06756 | ELETRODO TIPO ALÇA ANGULADA DE RESSECÇÃO TRANSURETRAL PARA RESSECAR O TECIDO PROSTÁTICO NOS CASOS DE HPB OU CÂNCER DE PRÓSTATA. COMPATÍVEL COM MATERIAL STORZ. CALIBRE 24FR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO ALÇA ANGULADA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, REUTILIZÁVEL, AUTOCLAVÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO ANVISA/MS. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 10 | 1 | 0.75%
23 | 402350 | EBS06458 | 428911 | EXTRATOR TIPO DORMIA 2,4 FR X 90MM - EBS06458 | EXTRATOR TIPO DORMIA COMPOSTO DE CATETER RADIOPACO, FIO, CABO, MEDINDO 90CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE DE 2,4 FR, DIÂMETRO DE 16MM CONTENDO CESTO COM 4 FIOS PARA RETIRADA DE CÁLCULOS –SEGURA USANDO EM CIRURGIAS UROLÓGICAS, MATERIAL ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO ANVISA/MS. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 5 | 1 | 0.5%
24 | 402351 | EBS05536 | 428901 | EXTRATOR TIPO DORMIA 3,0FR X 120CM - EBS05536 | EXTRATOR TIPO DORMIA COMPOSTO DE CATETER RADIOPACO, FIO, CABO, MEDINDO 120 CM DE COMPRIMENTO, CALIBRE DE 3,0FR/0/ DIÂMETRO 16MM CONTENDO 4 FIOS PARA RETIRADA DE CÁLCULOS –SEGURA USANDO EM CIRURGIAS UROLÓGICAS, MATERIAL ESTÉRIL. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. REGISTRO ANVISA/MS. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 5 | 1 | 0.5%
25 | 403952 | EBS07026 | 459203 | VALVULA HIDROCEFALIA ADULTO DVP ALTA PRESSAO - EBS07026 | KIT PARA HIDROCEFALIA DE ALTA PRESSÃO ADULTO (CATETER VENTRICULAR; CATETER PERITONEAL; VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA DE ALTA PRESSÃO ADULTO). COMPOSTO POR: A) CATETER VENTRICULAR; MATERIAL: SILICONE; RADIOPACO; RETO; PRESENÇA DE MANDRIL, DIMENSÕES: 2,2 A 2,5 MM (DIÂMETRO EXTERNO) X 15 A 20 CM (COMPRIMENTO); COM MARCAS EXTERNAS, PELO MENOS, A CADA 5 CM; EXTREMIDADE COM PONTA CÔNICA E ORIFÍCIOS LATERAIS; NÃO PODE CONTER FRANJAS OU RESERVATÓRIO INTEGRADO. B) CATETER PERITONEAL; MATERIAL: SILICONE; RADIOPACO; DIMENSÕES: 2,2 A 2,5 MM (DIÂMETRO EXTERNO) X 90 A 120 CM (COMPRIMENTO). C) VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA DE ALTA PRESSÃO ADULTO; MATERIAL: POLIPROPILENO E/OU SILICONE; DIMENSÕES: 5 A 8 MM (ALTURA) X 25 A 32 MM (COMPRIMENTO) (EXCLUÍDOS OS CONECTORES); PRESSÃO MÉDIA: 100 A 140 MMH2O EM FLUXO DE 20 ML/H; COMPATÍVEL COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; NÃO PODE CONTER CONECTOR DE METAL; NÃO PODE REPOUSAR SOBRE O ORIFÍCIO DE TREPANO; ACOMPANHADA DE RESERVATÓRIO COM BASE RÍGIDA PARA PUNÇÃO LIQUÓRICA. KIT ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. COM ETIQUETA DE RASTREABILIDADE. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA HP BIO. | KIT | 2 | 1 | 0.5%
26 | 403953 | EBS07027 | 459199 | VALVULA HIDROCEFALIA ADULTO DVP MEDIA PRESSAO - EBS07027 | KIT PARA HIDROCEFALIA DE MÉDIA PRESSÃO ADULTO (CATETER VENTRICULAR; CATETER PERITONEAL; VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA DE MÉDIA PRESSÃO ADULTO). COMPOSTO POR: A) CATETER VENTRICULAR; MATERIAL: SILICONE; RADIOPACO; RETO; PRESENÇA DE MANDRIL, DIMENSÕES: 2,2 A 2,5 MM (DIÂMETRO EXTERNO) X 15 A 20 CM (COMPRIMENTO); COM MARCAS EXTERNAS, PELO MENOS, A CADA 5 CM; EXTREMIDADE COM PONTA CÔNICA E ORIFÍCIOS LATERAIS; NÃO PODE CONTER FRANJAS OU RESERVATÓRIO INTEGRADO. B) CATETER PERITONEAL; MATERIAL: SILICONE; RADIOPACO; DIMENSÕES: 2,2 A 2,5 MM (DIÂMETRO EXTERNO) X 90 A 120 CM (COMPRIMENTO). C) VÁLVULA PARA HIDROCEFALIA DE MÉDIA PRESSÃO ADULTO; MATERIAL: POLIPROPILENO E/OU SILICONE; DIMENSÕES: 5 A 8 MM (ALTURA) X 25 A 32 MM (COMPRIMENTO) (EXCLUÍDOS OS CONECTORES); PRESSÃO MÉDIA: 60 A 130 MMH2O EM FLUXO DE 20 ML/H; COMPATÍVEL COM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA; NÃO PODE CONTER CONECTOR DE METAL; NÃO PODE REPOUSAR SOBRE O ORIFÍCIO DE TREPANO; ACOMPANHADA DE RESERVATÓRIO COM BASE RÍGIDA PARA PUNÇÃO LIQUÓRICA. KIT ESTÉRIL, DE USO ÚNICO. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA HP BIO. | UNIDADE | 2 | 1 | 0.5%
27 | 402648 | EBS03112 | 406715 | KIT LINHA ARTERIAL, VENOSA E ISOLADOR PARA HEMODIALISE - EBS03112 | KIT ARTERIOVENOSO PARA HEMODIÁLISE - LINHAS ARTERIAL, VENOSA E ISOLADOR DE PRESSÃO. EM PVC OU SIMILAR, TRANSPARENTE E INCOLOR. LINHA VENOSA COM CATABOLHA E LINHA ARTERIAL SEM CATABOLHA. LINHA ARTERIAL COM SEGMENTO LONGO PARA ENTRADA DE SOLUÇÃO SALINA, SEGMENTO PARA ADAPTAÇÃO A BOMBA COM 8 MM COM CÂMARA FLEXÍVEL, DUAS ENTRADAS EXTRAS, SENDO UMA COM 30 CM, COM ISOLADOR DE PRESSÃO, E SEGMENTO PARA HEPARINIZAÇÃO COM NO MÍNIMO 36 CM, COM PINÇA CORTA FLUXO. EXTREMIDADE DA LINHA DO PACIENTE COM PINÇA CORTA FLUXO. LINHA VENOSA, RECIRCULADOR E ISOLADOR DE PRESSÃO. CÂMARA CATABOLHA FLEXÍVEL COM FILTRO INTERNO. DUAS ENTRADAS EXTRAS, SENDO UMA COM 29 CM E PINÇA CORTA FLUXO. MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, COM FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS E ALERGIZANTES, RESÍDUOS E IMPUREZAS, APIROGÊNICO COM TODAS AS CONEXÕES ROSQUEÁVEIS E COM TAMPAS PROTETORAS. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 150 | 1 | 0.75%
28 | 239720 | EBS04964 | 455946 | KIT SONDA URETERAL DUPLO "J" 6.0FR COM FIO GUIA 150CM - EBS04964 | KIT PARA DRENAGEM URETERAL CATETER DUPLO J (RABO DE PORCO) 6 FR X 26 CM. CONFECCIONADO EM POLIURETANO COM FIO GUIA HIDROFÍLICO PONTA J MÍNIMO DE 150 CM. EMPURRADOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 40 CM. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE, LOTE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 60 | 1 | 0.75%
29 | 401292 | EBS05438 | 452064 | FIO GUIA DUPLO "J" 150CM - EBS05438 | FIO GUIA EM NITINOL PARA USO EM UROLOGIA. DIÂMETRO 0,035 POLEGADAS, TIPO BENTSON, COM TAMANHO DE 150 CM COM REVESTIMENTO HIDROFÍLICO E RADIOPACO SOBRE TODA A SUPERFÍCIE DO FIO. RESISTENTE À TORÇÃO. CORPO PADRÃO E PONTA RETA DE 8 CM. ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 15 | 1 | 0.75%
30 | 400150 | EBS08597 | 456172 | ELETRODO DE BIS - EBS08597 | SENSOR DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA ADULTO, PARA MONITORIZAÇÃO DE NÍVEL DE CONSCIÊNCIA EM ANESTESIA, CONFECCIONADO EM POLÍMERO COM GEL, MODELO TESTA, FIXAÇÃO POR ADESIVO. DESCARTÁVEL, COMPATIBILIDADE COM MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS PHILIPS, GE E BIS VISTA QUE POSSUEM MÓDULO DE MONITORIZAÇÃO DO ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA OU MONITOR STAND ALONE. CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, ORIENTAÇÃO DE USO, Nº DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, DATA DE VALIDADE DO PRODUTO E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ ANVISA. - APRESENTAÇÃO: UNIDADE. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA BIS QUATRO MEDITRONIC. | UNIDADE | 90 | 1 | 0.75%
31 | 403965 | EBS08349 | 459209 | SISTEMA DE DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNA ADULTO - EBS08349 | SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA (DVE), TAMANHO: ADULTO, CATETER VENTRICULAR DE SILICONE, BOLSA DE DRENAGEM, GUIA, CONJUNTO LINHAS, BOTÃO FIXADOR PARA FLAP CRÂNIO, CONECTORES INTEGRADOS, ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, SEGURA CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. DEVE ATENDER LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 2 | 1 | 0.5%
32 | 403954 | PROVPPS018750 | 459201 | VALVULA HIDROCEFALIA NEONATAL DVP MEDIA PRESSAO - PROVPPS018750 | VÁLVULA HIDROCEFALIA NEONATAL EM SILICONE, MÉDIA PRESSÃO. SISTEMA DE DERIVAÇÃO VENTRICULAR PERITONEAL DE BAIXO PERFIL NEONATAL, MEDIA PRESSÃO, COM KIT ESTÉRIL RADIOPACO EM SILICONE COMPOSTO POR: CATETER DISTAL VÁLVULA DE PRESSÃO MEDIA, CATETER VENTRICULARRESERVATÓRIO VALVULADO EM SILICONE -CONECTORES EM PLÁSTICO EM ANGULO RETO, EMBALAGEM SECUNDARIA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. NA EMBALAGEM PRIMARIA E INDIVIDUAL DEVERÁ CONSTAR TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, NOME E MARCA DO PRODUTO, FORNECEDOR E ENDEREÇO, NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA. DEVE TER ETIQUETAS DE RASTREABILIDADE. OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE A MARCA HP BIO. | UNIDADE | 3 | 1 | 0.5%