## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - AQUISIÇÕES DE OPME, PRODUTOS P/ SAÚDE E INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, de forma continuada, para uso regular no Hospital Universitário – HUUFPI/EBSERH
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de opme para estimulação cardíaca artificial (marcapasso), tavi e cirurgia cardíaca
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade total
GRUPO 01
1 | 438333 |  | 403179 | ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, ENDOCARDICO, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/ RETRATIL) / PASSIVA, COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 7 F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS-1/VS-1. | UNIDADE | 600
2 | 480767 | EBS08969 | 400732 | GERADOR DE MARCAPASSO BICAMERAL, COM RESPOSTA DE FREQUENCIA POR ACELEROMETRIA: CARACTERISTICAS: CONECTOR IS-1, COMPATIVEL COM 3.2MM; COMPATIVEL COM ELETRODOS BIPOLARES E UNIPOLARES; RECURSOS PROGRAMAVEIS: MUDANÇA AUTOMÁTICA DE MODO ("MODE SWICHT"); GERENCIAMENTO DE CAPTURA VENTRICULAR; AJUSTE DA SENSIBILIDADE ATRIAL E VENTRICULAR; FREQUENCIA; LARGURA DE PULSO; AMPLITUDE DE PULSO; HISTERESE; SENSIBILIDADE; PERIODO REFRATARIO; TERAPIA DE DIAGNOSTICO: FUNCOES DE DIAGNOSTICO; HISTOGRAMA; CONTADORES (PERCENTAGEM DOS BATIMENTOS SENTIDOS E DETECTADOS). | UNIDADE | 300
GRUPO 02
3 | 438333 |  | 403179 | ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, ENDOCARDICO, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL) /PASSIVA, COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 7 F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS-1/VS-1. HOLTER DE 24H; GERENCIAMENTO DE CAPTURA VENTRICULAR; DETECCAO AUTOMATICA DE IMPLANTE; FUNCOES DE DIAGNOSTICO; HISTOGRAMA; CONTADORES (PERCENTAGEM DOS BATIMENTOS SENTIDOS E DETECTADOS): CARACTERISTICAS FISICAS; TITANIO, POLIURETANO E SILICONE; BATERIA DE LITIO. | UNIDADE | 12
4 | 480755 | EBS08970 ? | 400724 | GERADOR DE MARCAPASSO CAMARA UNICA, COM RESPOSTA DE FREQUENCIA POR ACELEROMETRIA: CARACTERISTICAS: CONECTOR IS-1, COMPATIVEL COM 3.2MM; COMPATIVEL COM ELETRODOS BIPOLARES E UNIPOLARES; RECURSOS PROGRAMAVEIS: MECANISMO DE CONFIRMACAO AUTOMATICA DO DEBITO; AJUSTE AUTOMATICO DA SENSIBILIDADE VENTRICULAR; FREQUENCIA; LARGURA DE PULSO; AMPLITUDE DE PULSO; HISTERESE; SENSIBILIDADE; PERIODO REFRATARIO; HOLTER DE 24H; GERENCIAMENTO DE CAPTURA VENTRICULAR; DETECCAO AUTOMATICA DE IMPLANTE; FUNCOES DE DIAGNOSTICO; HISTOGRAMA; CONTADORES (PERCENTAGEM DOS BATIMENTOS SENTIDOS E DETECTADOS); CARACTERISTICAS FISICAS; TITANIO, POLIURETANO E SILICONE; BATERIA DE LITIO. | UNIDADE | 12
GRUPO 3
5 | 480785 | EBS08971 | 401920 | MARCAPASSO MULTISSITIO (RESSINCRONIZADOR):- GERADOR DE PULSO TRICAMERAL, BI-VENTRICULAR (ATRIO DIREITO, VENTRICULO DIREITO E SEIO CORONARIANO PARA ESTIMULACAO VENTRICULAR ESQUERDA); MULTIPROGRAMAVEL; RESPONSIVO; SENSOR ACELEROMETRO; AMPLITUDE MAXIMA DE NO MINIMO 7.5 V; PROGRAMACAO INDEPENDENTE DE AMPLITUDE E LARGURA DE PULSO PARA ATRIO, VENTRICULO DIREITO E VENTRICULO ESQUERDO; PROGRAMACAO DE POLARIDADE UNIPOLAR E BIPOLAR PARA SENSIBILIDADE E ESTIMULACAO; HISTOGRAMAS E CONTADORES COM TABULACAO DE EVENTOS CLINICOS; MEMORIA PERMANENTE PARA ARMAZENAR DADOS DO PACIENTE E DO IMPLANTE. OBS: DISPONIBILIZAR GERADORES E ELETRODOS COMPATÍVEIS COM CONECTORES DF1, DF4, IS1 E IS4​. | UNIDADE | 30
6 | 438343 | EBS08959 | 401921 | SISTEMA DE ELETRODOS PARA ESTIMULACAO DE SISTEMA MULTISSITIO. CONJUNTO COMPOSTO ELETRODOS, EM TITANIO, UNI/BIPOLAR, PARA ESTIMULACAO MULTI-SITIO DISPONIVEL NOS MODELOS: A) ELETRODO PARA SEIO CORONARIO (SIST. OVER THE WIRE), SENDO QUE O MOD. UNIPOLAR, DE FIXACAO PASSIVA, COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6 F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS-1, E O MOD. BIPOLAR, FIXACAO PASSIVA, COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS1/VSB1; B) ELETRODO ENDOCARDICOS FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL) PASSIVA, COM CORTICOIDE, DIAM. MAX. DE 7F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS; C) EPICARDICO COM ISOLAMENTO, CURTO/LONGO, CONECTOR IS-1/VS1. (FORNECEDOR DEVERA SEMPRE DISPONIB. TODOS OS MODELOS NO ATO CIRURGICO). CATETER BALAO BIOCOMPATIVEL, CONJ. BAINHAS E GUIA. OBS: DISPONIBILIZAR GERADORES E ELETRODOS COMPATÍVEIS COM CONECTORES DF1, DF4, IS1 E IS4​. | UNIDADE | 30
GRUPO 04
7 | 480728 | EBS13118 | 400737 | CARDIODESFIBRILADOR COM MULTI-SITIO (RESSINCRONIZADOR):- MARCAPASSO MULTI-SITIO E DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR IMPLANTAVEL, AMBOS EM UM MESMO APARELHO; CAPACIDADE DE PROGRAMACAO INDEPENDENTE DAS CAMARAS ESTIMULADAS E DAS CAMARAS SENTIDAS; TESTES DE LIMIAR DE CAPTURA DE VENTRICULO DIREITO E VENTRICULO ESQUERDO INDEPENDENTES;- FREQUENCIA DE HISTERESE NO INTERVALO AV/PV; DIAGRAMA CONTENDO OS ULTIMOS EPISODIOS COM INFORMACAO DETALHADA; TERAPIA MAÂ•XIMA DE CHOQUE: DE NO MINIMO 35 JOULES ENTREGUES; LARGURA DE PULSO E AMPLITUDE DE PULSO INDEPENDENTES NO VENTRICULO DIREITO E VENTRICULO ESQUERDO. ACOMPANHA ELETRODO PARA CARDIODESFIBRILADOR COMPOSTO DE: ELETRODO ENDOCARDICO BIPOLAR COM CORTICOIDE; DUPLO COIL; FIXACAO RETRATIL (ATIVA) OU PASSIVA (ALETAS); COMPRIMENTO:ELETRODO 58 A 65 CM; COM ISOLAMENTO. OBS: DISPONIBILIZAR GERADORES E ELETRODOS COMPATÍVEIS COM CONECTORES DF1, DF4, IS1 E IS4 | UNIDADE | 25
8 | 438330 | EBS10013 | 404995 | ELETRODO DE MARCAPASSO, BIPOLAR, EPICARDICO, COM CORTICOIDE, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO: IS-1/VS-1. CURTO - COMPRIMENTO MINIMO DE 35 CM OU LONGO - COMPRIMENTO MINIMO 50 CM. OBS: DISPONIBILIZAR GERADORES E ELETRODOS COMPATÍVEIS COM CONECTORES DF1, DF4, IS1 E IS4 | UNIDADE | 10
9 | 438343 | EBS08959 | 401921 | SISTEMA DE ELETRODOS PARA ESTIMULACAO DE SISTEMA MULTISSITIO. CONJUNTO COMPOSTO ELETRODOS, EM TITANIO, UNI/BIPOLAR, PARA ESTIMULACAO MULTI-SITIO DISPONIVEL NOS MODELOS: A) ELETRODO PARA SEIO CORONARIO (SIST. OVER THE WIRE), SENDO QUE O MOD. UNIPOLAR, DE FIXACAO PASSIVA, COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6 F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS-1, E O MOD. BIPOLAR, FIXACAO PASSIVA, COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS1/VSB1; B) ELETRODO ENDOCARDICOS FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL) PASSIVA, COM CORTICOIDE, DIAM. MAX. DE 7F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS; C) EPICARDICO COM ISOLAMENTO, CURTO/LONGO, CONECTOR IS-1/VS1. (FORNECEDOR DEVERA SEMPRE DISPONIB. TODOS OS MODELOS NO ATO CIRURGICO). CATETER BALAO BIOCOMPATIVEL, CONJ. BAINHAS E GUIA OBS: DISPONIBILIZAR GERADORES E ELETRODOS COMPATÍVEIS COM CONECTORES DF1, DF4, IS1 E IS4 | UNIDADE | 25
10 | 438342 |  |  | ELETRODO PARA SEIO CORONARIO (SIST. OVER THE WIRE), SENDO QUE O MOD. UNIPOLAR, DE FIXACAO PASSIVA, COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6 F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS-1, E O MOD. BIPOLAR, FIXACAO PASSIVA, COM ESTEROIDE, DIAMETRO MAX. DE 6F, COMP. DE MIN. DE 75 CM, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS1/VSB1; | UNIDADE | 25
11 | 438332 |  |  | ELETRODO ENDOCARDICOS FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL) PASSIVA, COM CORTICOIDE, DIAM. MAX. DE 7F, COM ISOLAMENTO, CONECTOR TIPO IS-1/VS; | UNIDADE | 25
12 | 438330 |  |  | EPICARDICO COM ISOLAMENTO, CURTO/LONGO, CONECTOR IS-1/VS1. (FORNECEDOR DEVERA SEMPRE DISPONIB. TODOS OS MODELOS NO ATO CIRURGICO). CATETER BALAO BIOCOMPATIVEL, CONJ. BAINHAS E GUIA OBS: DISPONIBILIZAR GERADORES E ELETRODOS COMPATÍVEIS COM CONECTORES DF1, DF4, IS1 E IS4 | UNIDADE | 25
13 | 438332 | EBS08938 | 405004 | ELETRODO PARA CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR, BIPOLAR, ENDOCARDICO, DUPLO COIL/MONO COIL, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL), COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 9 F, COM ISOLAMENTO, 02 (DOIS) CONECTORES TIPO: IS-1/VS-1, 02 (DOIS) CONECTORES DF-1/DF-4. OBS: DISPONIBILIZAR GERADORES E ELETRODOS COMPATÍVEIS COM CONECTORES DF1, DF4, IS1 E IS4 | UNIDADE | 25
14 | 478834 | EBS08931 | 400728 | INTRODUTOR DE PUNCAO PARA IMPLANTACAO DE ELETRODO ENDOCARDICO. INTRODUTOR DESCARTAVEL, BIPARTIDO, ESTERIL, PERFIL SISTEMA IMPLANTAVEL, USO UNICO, CALIBRE DE 7 A 11 F: - PARA USO EM VEIA SUBCLAVIA OU JUGULAR; - KIT CONSISTINDO DE: DILATADOR VENOSO COM INTRODUTOR; FIO GUIA; AGULHA PARA PUNCAO; SERINGA DESCARTAVEL. OBS: DISPONIBILIZAR GERADORES E ELETRODOS COMPATÍVEIS COM CONECTORES DF1, DF4, IS1 E IS4 | UNIDADE | 500
GRUPO 05
15 | 480714 | EBS13107 | 405001 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) DE CAMARA DUPLA: - ANTIBRADICARDIA E ANTITAQUICARDIA; - COMPOSTO DE UM CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTAVEL, COM MARCAPASSO CAMARA DUPLA E RESPOSTA DE FREQUENCIA; - PORTICOS DE DESFIBRILACAO DF-1/DF-4; - PORTICO DE ESTIMULACAO E SENSE VENTRICULAR IS-1 BIPOLAR; - PORTICO DE ESTIMULACAO E SENSE ATRIAL IS-1 BIPOLAR. TIPOS: DDDR/DDSR | UNIDADE | 30
16 | 438335 | EBS08937 | 405004 | ELETRODO PARA CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR, BIPOLAR, ENDOCARDICO, DUPLO COIL / MONO COIL, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL), COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 9 F, COM ISOLAMENTO, 02 (DOIS) CONECTORES TIPO: IS-1/VS-1, 02 (DOIS) CONECTORES DF-1/DF-4. | UNIDADE | 30
GRUPO 06
17 | 480708 | EBS14147 | 405010 | CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTAVEL (CDI) DE CAMARA UNICA; ANTIBRADICARDIA E ANTITAQUIARRITMIA; - COMPOSTO DE UM CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR AUTOMATICO IMPLANTAVEL; - COM MARCAPASSO CAMARA UNICA E RESPOSTA DE FREQUENCIA; - PORTICOS DE DESFIBRILACAO DF-1/DF-4; - PORTICO DE ESTIMULACAO E SENSE VENTRICULAR IS-1 BIPOLAR. | UNIDADE | 6
18 | 438336 | EBS08937 | 405004 | ELETRODO PARA CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR, BIPOLAR, ENDOCARDICO, DUPLO COIL, COM FIXACAO ATIVA (EXTENSIVEL/RETRATIL), COM CORTICOIDE, DIAMETRO MAXIMO DE 9 F, COM ISOLAMENTO, 02 (DOIS) CONECTORES TIPO: IS-1/VS-1, 02 (DOIS) CONECTORES DF-1/DF-4. | UNIDADE | 6
Itens independentes
19 | 601057 | EBS15454 | 403517 | ELETRODO MARCAPASSO ENDOCÁRDICO TEMPORÁRIO. CONJUNTO COMPOSTO POR: ELETRODO MARCAPASSO TEMPORÁRIO 5 FR, INTRODUTOR, DILATADOR, AGULHA DE PUNÇÃO E FIO GUIA. | UNIDADE | 25
20 | 601058 | EBS15454 | 400498 | ELETRODO MARCAPASSO ENDOCÁRDICO TEMPORÁRIO. CONJUNTO COMPOSTO POR: ELETRODO MARCAPASSO TEMPORÁRIO 6 FR, INTRODUTOR, DILATADOR, AGULHA DE PUNÇÃO E FIO GUIA. | UNIDADE | 20
21 | 438340 | PROVPPS018952 | 410177 | ELETRODO VENTRICULAR KIT PARA ESTIMULAÇÃO DE HIS. SISTEMA INTRODUTOR DE CATETER DEFLECTÍVEL PARA IMPLANTAÇÃO EM FEIXE DE HIS.DIVERSOS COMPRIMENTOS 30,40 E 45 CM, DIÂMETRO INTERNO DE 5.7 FR (1,9MM) E EXTERNO DE 8,4 FR (2,8MM) COMPATIVEL COM INTRODUTOR VASCULAR DE 9FR, EM POLIURETANO. VÁLVULA HEMOSTÁTICA DE SILICONE ACOMPANHADO DE FIO GUIA DE 120 CM COM 0.09 CM DE LARGURA, SERINGA E AGULHA BAINHA PARA ELETRODO DE FEIXE DE HIS,ELETRODO TRANVENOSO DE APARAFUSAR, BIPOLAR RESSONÃNCIA MAGNÉTICA CONDICIONAL,COM 2 OPÇÕES DE TAMANHO 59CM,69CM E 74CM. CONEXÃO IS-1. SILICONE/ISOLAMENTO EXTERNO DE POLIURETANO.COMPRIMENTO EXPOSTO DA HÉLICE DE 1,8MM COM ESTERÓIDE, ESTÉRIL,EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES) SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO(EMBALAGEM ÍNTEGRA) QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR,COM ROTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA.POSSUIR REGISTRO NA ANVISA E ETIQUETA DE RASTREABILIDADE. | UNIDADE | 50
GRUPO 07
22 | 479226 | PROVPPS018949 ou EBS15456 | 409841 | DISPOSITIVO PARA EXTRAÇÃO DE CABO ELETRODO DE MARCA PASSO COMPATÍVEL COM ELETRODOS COM LUMENS DE DIÂMETRO DE 0.015'' A 0.036'', PROPORCIONANDO O TRAVAMENTO DA PONTA DISTAL E SEM CAPACIDADE DE DESTRAVAR. COMPRIMENTO APROXIMADO DE UMA PONTA A OUTRA 140CM E COMPRIMENTO ATIVO DE 65 a 85CM. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. | UNIDADE | 30
23 | 446755 | PROVPPS018948 | 409843 | BAINHA DE DILATAÇÃO MECÂNICA DE 09FR, 11FR e 13FR DE DIÂMETRO INTERNO, ROTAÇÃO BIDIRECIONAL, CORPO FLEXÍVEL E BAINHA EXTERNA ENTRE 13 A 60CM DE COMPRIMENTO. ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL QUE PERMITA O ACONDICIONAMENTO DO PRODUTO GARANTINDO SUAS CARACTERÍSTICAS DE FABRICAÇÃO E INTEGRIDADE (PRODUTO ÍNTEGRO, SEM VINCO OU DEFORMIDADES), SEM RISCO DE VIOLAÇÃO/CONTAMINAÇÃO (EMBALAGEM ÍNTEGRA), QUE PERMITA EXPOSIÇÃO E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA DO PRODUTO ATRAVÉS DE ABERTURA TIPO PÉTALA OU SIMILAR, COM RÓTULO QUE ATENDA A RDC 185 DE 22 DE OUTUBRO DE 2001/ANVISA, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA. OBS: Empresa deverá fornecer o tamanho solicitado na Ordem de Fornecimento (09FR, 11FR ou 13FR) e DISPONIBILIZAR PROFISSIONAL TÉCNICO PARA ASSESSORIA DURANTE O PROCEDIMENTO | UNIDADE | 20
24 | 479226 |  | 412987 | KIT PARA RETIRADA DE CORPOS ESTRANHOS, ELETRODOS CARDÍACOS, CATETERES PERMANENTES,FRAGMENTOS DE CATETERES, FIOS GUIA, OU OUTROSIMPLANTES CARDÍACOS OU VASCULARES, COMPOSTO POR ALÇA DE RETIRADA DE COM MÍNIMO DE 94CM DECOMPRIMENTO, E BAINHA INTRODUTORA DEAPROXIMADAMENTE 16FR E LÚMEN INTERNO DEAPROXIMADAMENTE 13 A 20MM, MATERIAL DE USO ÚNICO, ESTÉRIL, APIROGÊNICO, EMEMBALAGEMUNITÁRIA, QUE PROMOVA BARREIRA BACTERIANA COMABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, CÓDIGO DE REFERÊNCIA, NÚMERO DE SÉRIE, LOTE EVALIDADE, PROCEDÊNCIA E ESTERILIZAÇÃO. | UNIDADE | 20
Itens independentes
25 | 427454 | EBS08888 | 400712 | Laço de captura de corpo estranho tipo ¨SNARE¨ – 120 cm eixo e laços EM NITINOL, radiopaco, baixo perfil, LAÇOS DE DIÂMETROS entre 8 mm e 30 mm, com cateter GUIA DE DIÂMETRO variável entre 6 a 7 FR. COMPRIMENTO aproximadamente 120 cm (até 150 cm). Pré-montado com resposta de torque e resistente a torção. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Deve possuir registro na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 20
26 | 452111 | EBS07627 | 401672 | Fio GUIA, PARA HEMODINÂMICA, aplicação: VASCULAR, material: METÁLICO, revestimento: TEFLON (PTFE), DIÂMETRO 0,035 polegadas, COMPRIMENTO DE 150 a 180 cm, ponta EM J, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. - Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 15
27 | 478834 | EBS08931 | 400728 | INTRODUTOR DE PUNCAO PARA IMPLANTACAO DE ELETRODO ENDOCARDICO. INTRODUTOR DESCARTAVEL, BIPARTIDO, ESTERIL, PERFIL SISTEMA IMPLANTAVEL, USO UNICO, CALIBRE DE 7 A 11 F: PARA USO EM VEIA SUBCLAVIA OU JUGULAR; KIT CONSISTINDO DE: DILATADOR VENOSO COM INTRODUTOR; FIO GUIA; AGULHA PARA PUNCAO; SERINGA DESCARTAVEL. | UNIDADE | 600
28 | 479224 | EBS15455 | 412989 | EXTENSOR PARA RETIRADA DE ELETRODO DE MARCAPASSO DEFINITIVO CONSTITUÍDO DE ARAME DE CROMO-NÍQUEL SOLDADO NA PONTA DISTAL E MANOPLA EM AÇO INOXIDÁVEL MS 10212990250 - PROCEDENCIA: EUA - PRAZO DE VALIDADE: 90 (NOVENTA) DIAS , A CONTAR DA DATA DE SUA APRESENTAÇÃO. | UNIDADE | 5
29 | 310705 | 400771 | EBS07039 | KIT PARA MÁQUINA EXTRACORPOREA PARA CIRURGIA CARDÍACA ADULTO, COMPORTO DE: OXIGENADOR DE MEMBRANA COM ÁREA EFETIVA DE NO MÍNIMO 2,0 M2, PARA TROCA GASOSA, COM CONJUNTO DE TUBOS PRÉ-MONTADOS PARA C.E.C, RESERVATÓRIO DE CARDIOTOMIA, RESERVATÓRIO DE CARDIOPLEGIA SANGUÍNEO C/ TUBOS, FILTRO PARA CARDIOPLEGIA E FILTRO DE LINHA ARTERIAL, KIT CÃNULAS, HEMOCONCENTRADOR, DESC. ESTÉRIL. COM COMODATO DA MÁQUINA DE CIRCULAÇÃO EXTRACORPÓREA. | UNIDADE | 200
30 | 446725 | 401447 | EBS12977 | BALAO INTRA-AORTICO DE 30CC A 40CC ADULTO. CONSTANDO DE: CONECTOR EM Y, MEMBRANA DO BALAO, TRAVA DA BAINHA,CATETER, LUMEN CENTRAL OU CORDA GUIA, EXTREMIDADES MACHO DO LUER,TUBO EXTRA COR- POREO, CORDA GUIA, COBERTURA DA CORDA GUIA, TUBO PROTETOR DO STAT GARD, EXTREMIDADE FEMEA DO LUER CENTRAL, CONECTOR SL, APOIO DE SUTURA, PROTETOR DO SHEATHLESS GARD, VALVULA HEMOSTÁTICA, DILATADOR, SERINGA 60ML, TUBO DE PRESSAO, VALVULA DE 03 VIAS, AGULHA ANGIOGRAFICA, COBERTURA DO LUER, BAINHA COM INTRODUTOR STANDARD, BAINHA COM INTRODUTOR COMPATÍVEL COM A EXTENSAO DO CATETER. CONECTOR DA SAÍDA DE GÁS. DEVE APRESENTAR TRANSDUTOR (COMPATIVEL COM A BOMBA DE BALÃO INTRA AORTICO DA MARCA: ARROW, MODELO: AUTOCAT 2).A EMPRESA DEVERÁ DISPOR DE TAMANHOS VARIADOS A DEPENDER DA NECESSIDADE DO HOSPITAL . | UNIDADE | 12
31 | 335300 | 269987 |  | CATETER DE ACESSO ARTERIAL QUE POSSIBILITE MONITORIZAÇÃO CONTÍNUA MÍNIMA DOS PARÂMETROS DE DC, IC, VS, IVS, VVS E PAM. + KIT SENSOR PARA MEDIDA CONTÍNUA DE DÉBITO CARDÍACO MINIMAMENTE INVASIVO POR PRESSÃO DE PULSO E MEDIDA DE PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA POR TRANSDUTOR DE PRESSÃO. COMPOSTO POR 2 (DOIS) CABOS ELÉTRICOS INTEGRADOS, UM PARA INTERFACE COM MONITOR DE DÉBITO CARDÍACO MINIMAMENTE INVASIVO E O OUTRO COM CONEXÃO PARA INTERFACE COM MONITOR MULTIPARAMÉTRICO DE PRESSÃO INVASIVA, QUE ENVIARÃO DADOS RESPECTIVAMENTE PARA AS MEDIDAS DE DÉBITO CARDÍACO CONTÍNUO E PRESSÃO ARTERIAL INVASIVA. O KIT É APRESENTADO COM OS COMPONENTES CONECTADOS EM EMBALAGEM ESTÉRIL, CONTENDO 01 (UM) SENSOR DE DÉBITO CARDÍACO POR PRESSÃO DE PULSO, TORNEIRAS DE 3 VIAS COM TAMPAS SOBRESSALENTES E CONECTORES PADRÃO. APRESENTADO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, SUA PROCEDÊNCIA, DATA DE VALIDADE, NÚMERO DE LOTE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. OS MONITORES COMPATÍVEIS COM TAL DISPOSITIVO DEVERÃO SER CEDIDOS PELA EMPRESA GANHADORA VIA COMODATO. QUANTIDADE DE MONITORES: 02 (COM POSSIBILIDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UMA QUANTIDADE MAIOR, CONFORME NECESSIDADE DO HOSPITAL). | UNIDADE | 24
32 | 455071 | 401262 | EBS10633 | ENXERTO ARTERIAL INORGÂNICO COM VÁLVULA MECÂNICA: COM VALVULA DUPLO FOLHETO DE DISCO; COM CONDUTO VALVADO; COM DACRON REVESTIDO DE COLAGENO BOVINO (PRE-COAGULADO); EM TAMANHOS DE 21MM, 23MM, 25 MM, 27MM E 29MM. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade. O tamanho do produto será informado pela unidade hospitalar no momento da solicitação. | UNIDADE | 12
33 | 454685 | 400603 | EBS10641 | ENXERTO ARTERIAL TUBULAR ORGÂNICO COM VÁLVULA BIOLÓGICA - TAMANHOS DIVERSOS EM TECIDO REVESTIDO COM COLÁGENO BOVINO OU PORCINO, DE BAIXA POROSIDADE, BIOCOMPATÍVEL, BAIXA ANTIGENICIDADE, COM VÁLVULA BIOLÓGICA AÓRTICA, ATÓXICO, APIROGÊNICO E ESTÉRIL. TAMANHOS 19, 21, 23, 25 E 27. DEVE POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA ANVISA. Observação para compra: o licitante deverá ofertar toda a grade. O tamanho do produto será informado pela unidade hospitalar no momento da solicitação. | UNIDADE | 5
GRUPO 08
34 | 629908 |  | EBS12509 | KIT VÁLVULA CARDÍACA TRANSCATETER EXPANSÍVEL POR BALÃO. CONFECCIONADA EM CROMO COBALTO, COM TRATAMENTO ANTICALCIFICANTE, COM SAIA INTERNA E EXTERNA DE TEREFTALATO DE POLIETILENO (PET), FOLHETOS EM PERICÁRDIO BOVINO; PRÓTESE DISPONÍVEL EM TAMANHOS VARIADOS A SER DEFINIDO PARA CADA PACIENTE; INTRODUTOR VASCULAR COMPATÍVEL (14 A 24FR); SISTEMA COMPATÍVEL PARA ARTÉRIA FEMORAL DE DIÂMETRO DE 5,5 A 6,5MM (TOLERÂNCIA DE 0,5MM); CONTENDO SISTEMA PARA PRÉ-DILATAÇÃO VALVAR COM CATETER BALÃO OTW PARA VALVOPLASTIA COM TAMANHOS DE 14X40MM ATÉ 30X40 MM; OBS.: O FORNECEDOR DEVE COMPROMETER-SE A ENVIAR UM TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MONTAGEM DA PRÓTESE E UM MÉDICO ESPECIALIZADO PARA ORIENTAR O IMPLANTE DO DISPOSITIVO PARA CADA PROCEDIMENTO. | UNIDADE | 15
35 | 453771 |  | EBS12511 | FIO GUIA AÇO INOXIDÁVEL, TEFLONADA PONTA ' J ' COM CURVA DISTAL PRE-FORMADA (EXTRA PEQUENA) DE 30 MM (3,2 CM), DIÂMETRO DE 0,035" X 260 CM, PARA VALVULOPLASTIA AÓRTICA, TRANSCATETER - TAVI, MODELO DE REFERÊNCIA SAFARI OU CONFIDA APLICAÇÃO: VASCULAR, PARA PROCEDIMENTOS DE TAVI MATERIAL: LIGA METÁLICA, COM NÚCLEO CONTÍNUO E CÔNICO REVESTIMENTO: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO: DE 0,035" COMPRIMENTO: CERCA DE 270 (+/- 10) CM. TIPO PONTA: PONTA PRÉ-MOLDADA COM ALTURA DA CURVA ES-(EXTRA SMALL/EXTRA PEQUENA) DE 30 MM (3,2 CM) CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RADIOPACO ESTERILIDADE: ESTÉRIL | UNIDADE | 50
Itens independentes
36 | 424353 | 401980 | PROVPPS022153 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 4 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018”;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). CATETER BALAO OTW (ANGIOPLASTIA PERIFÉRICA) 4,0 X 120 - (UN) | UNIDADE | 40
37 | 424353 | 402017 | PROVPPS022154 | CATETER BALÃO PARA ANGIOPLASTIA PERIFERICA:- SEMICOMPLACENTE E COM MARCAS RADIOPACAS;- BALAO COM AS SEGUINTES DIMENSOES: DIAMETRO DE 5 MM E COMPRIMENTO DE 40 a 200 MM;- SOBRE FIO GUIA (OTW);- PARA USO COM FIO GUIA 0.014" A 0,018”;- EXTENSAO DE 120 CM (+/-20). | UNIDADE | 30