## PLANILHA DE ACOMPANHAMENTO IRP
Sudeste
MG
Objeto: | Aquisição de Materiais para Engenharia Clínica | [8 empty] | Belo Horizonte
| Anexo I Quantitativo de Itens | [8 empty] | 155021
SEI: | 23537.038608/2025-11 | [8 empty] | UFMG-HC
Nº ITEM | CÓDIGO EBSERH | CATMAT | AGHU | NETTERM | DESCRITIVO | Exigência | Apresentação | Registro na ANVISA | Amostras | UFMG-HC
1 |  | 621966 | 501900 | 679212 | CABO DE ECG 10 VIAS - CABO DE ECG PARA ELETROCARDIOGRAFO; - COM 10 VIAS; - ORIGINAL OU COMPATIVEL COM O APARELHO DE ECG DA MARCA EDAN SE-3. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O APARELHO DE ECG DA MARCA EDAN SE-3. | UN | Sim | 1 | 5
2 |  | 445882 | 501897 | 629848 | SENSOR ADULTO PARA OXIMETRIA ORIGINAL OU COMPATIVEL COM OS MONITORES MODELO CARDIOCAP,S/5 MARCA DATEX OHMEDA GE: - SENSOR PERMANENTE COM CABO DE NO MINIMO 4 METROS, COM CONECTOR PARA SER LIGADO DIRETAMENTE AO MONITOR, SEM NECESSIDADE DE USO DO CABO EXTENSOR; - MODELO TIPO CLIP. | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 6
3 |  | 390299 | 511549 | 691138 | CABO MULTIPARAMETRICO PARA MONITOR DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: - ENTRADA PARA SENSOR DE OXIMETRIA PADRAO MASIMO (AZUL CLARO); - ENTRADA PARA SENSOR DE TEMPERATURA; - CABO ECG - CABO PARA MONITORACAO DE ECG COM 6 VIAS, A SER CONECTADO AO MODULO MULTIMED 6, DA MARCA DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL; - REUTILIZAVEL, E LIVRE DE LATEX; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR DRAGER INFINITY DELTA XL. G8 | UN | Sim | 1 | 30
4 |  | 446834 | 511550 | 691127 | SENSOR DE FLUXO PARA ANESTESIA GE MODELO AVANCE E AESTIVA/5 MRI: - MATERIAL AUTOCLAVAVEL; - O EQUIPAMENTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO; - ORIGINAL OU COMPATIVEL COM APARELHO DE ANESTESIA GE, MODELO AVANCE E AESTIVA/5 MRI, REFERENCIA: 1503-3244-000. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O APARELHO DE ANESTESIA GE MODELO AESPIRE AVANCES/5. | UN | Sim | 1 | 60
5 |  | 390299 | 511553 | 691160 | CABO EXTENSOR DE PNI COM CONEXAO DIRETA NO MONITOR DRAGER: - TIPO DO ENCAIXE DE CONECTOR PARA MANGUITO; - APLICACAO COMPATIVEL COM MONITOR DRAGER INFINITY DELTA XL; - TIPO DE USO PARA MONITORIZACAO DE PRESSAO NAO INVASIVA; - MATERIAL PVC CRISTAL FLEXIVEL; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR DRAGER INFINITY DELTA XL. | UN | Sim | 1 | 20
6 |  | 347464 | 501918 | 690601 | EXTENSOR DE OXIMETRIA PARA OS MONITORES NIHON KOHDEN LIFESCOPE: - PRE-CABO DE SPO2, PADRAO NIHON KOHDEN, COMPATIVEL COM O MODELO BSM-6701K; - COMPRIMENTO: MINIMO DE 2,0 METROS; - O EQUIPAMETNO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO NIHON KOHDEN, MODELO BSM-6701K, PATRIMONIO 0012591257-2. | UN | Sim | 1 | 1
7 |  | 445880 | 501917 | 690598 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL PARA MONITORES NIHON KOHDEN LIFESCOPE: - SENSOR DE PULSO, TECNOLOGIA DE MEDICAO: NIHON KOHDEN, COMPATIVEL COM O MONITOR MODELO BSM-6701K; - SENSOR REUTILIZAVEL, TIPO NEONATAL COM FIXACAO NO PACIENTE; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITOR NIHON KOHDEN LIFESCOPE, MODELO BSM-6701K | UN | Sim | 1 | 1
8 |  | 347464 | 511555 | 690576 | EXTENSOR DE OXIMETRIA PARA MONITORES PROLIFE: - PRE-CABO DE SPO2, PADRAO NELLCOR, COMPATIVEL COM O MONITOR DA PROLIFE MODELO T7, - COMPRIMENTO: MINIMO 2 METROS; - DEVERA SER COMPATIVEL COM O MODELO NELLCOR DOC 10; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MODELO NELLCOR DOC 10, PATRIMONIO 001259283-8. | UN | Sim | 1 | 4
9 |  | 445890 | 511250 | 690565 | SENSOR DE OXIMETRIA NEONATAL PARA OS MONITORES PROLIFE: - SENRO DE PULSO, PADRAO NELLCOR, COMPATIVEL COM O MONITOR DA PROLIFE MODELO T7; - SENSOR REUTILIZAVEL, TIPO NEONATAL COM FIXADOR AO PACIENTE; - COMPATIBILIDADE COM O MODELO NELLCOR DS-100A; - COMPATIVEL COM EXTENSOR NELLCOR DOC 10; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. - | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITOR PROLIFE T7, PATRIMONIO 001259283-8. | UN | Sim | 1 | 8
10 |  | 458745 | 511556 | 689566 | CELULA DE OXIGENIO PARA CARRINHO DE ANESTESIA/VENTILADOR DA MARCA DRAGER 1. TRANSDUTOR ELETROQUIMICO UTILIZADO PARA MEDIR A PRESSAO PARCIAL DE O2; 2. COMPATIVEL COM DISPOSITIVOS E SISTEMAS DA MARCA DRAGER; 3. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO: CELULA GALVANICA; 4. O EQUIPAMENTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O CARRINHO DE ANESTESIA DRAGER. | UN | Sim | 1 | 15
11 |  | 238089 | 501522 | 665149 | TERMOMETRO DIGITAL PARA MEDICAO E MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE RELATIVA DO AR; 1. TERMOMETRO DIGITAL COMPATIVEL COM APLICACOES EM MONITORAMENTO DE TEMPERATURA E UMIDADE EM GELADEIRAS, FREEZERS, LABORATORIOS E AREAS DE ARMAZANAMENTO; 2. VISUALIZACAO DA TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA E UMIDADE; 3. FAIXAS DE MEDICAO: 3.1. FAIXA DE MEDICAO DE TEMPERATURA EXTERNA: MINIMA DE -50C E MAXIMA DE +70C OU SUPERIOR; 3.2. FAIXA DE MEDICAO DE TEMPERATURA INTERNA: MINIMO DE 0C OU INFERIOR E MAXIMO DE +50C OU SUPERIOR; 4. RESOLUCAO: 4.1. RESOLUCAO DE TEMPERATURA: 0,1 C; 4.2. RESOLUCAO DE UMIDADE: 1% UR; 5. PRECISAO: 5.1. PRECISAO DE TEMPERATURA +/-1C 5.2. PRECISAO DE UMIDADE: +/-5% UR; 6. POSSUIR MEMORIA PARA REGISTRO DOS VALORES MAXIMOS E MINIMOS DE TEMPERATURA E UMIDADE; 7. INDICACAO CLARA DE TRES VALORES DE TEMPERATURA: - TEMPERATURA MAXIMA; - TEMPERATURA MINIMA; - TEMPERATURA ATUAL (NO MOMENTO DA LEITURA); 8. DISPLAY DIGITAL EM LCD, DE FACIL LEITURA; 09. CORPO CONFECCIONADO EM PLASTICO RESISTENTE, COM PROTECAO PLASTICA OU ACRILICA DO VISOR; 10. POSSUIR DISPOSITIVO QUE PERMITA FIXACAO VERTICAL, COMPATIVEL COM USO EM GELADEIRAS, FREEZERS OU SUPERFICIES SIMILARES; 11. SENSOR DE TEMPERATURA EXTERNA CONECTADO POR CABO COM COMPRIMENTO MINIMO DE 1,5 METROS; 12. ALIMENTACAO ELETRICA POR 01 PILHA AAA(1,5V); 13. NAO NECESSITA DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. 14. A EMPRESA CONTRATADA DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRACAO REALIZADO POR LABORATORIO VINCULADO AO INMETRO, ATRAVES DA REDE BRASILEIRA DE CALIBRACOES, SOMENTE NO MOMENTO DO FORNECIMENTO. ALTERADO EM 11/12/2020 ALTERADO EM 13/01/2026 | A CONTRATADA DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRACAO REALIZADO POR LABORATORIO VINCULADO AO INMETRO, ATRAVES DA REDE BRASILEIRA DE CALIBRACOES, SOMENTE NO MOMENTO DO FORNECIMENTO; NAO SERA NECESSARIA A APRESENTACAO DO CERTIFICADO DE CALIBRACAO NO MOMENTO DE AVALIACAO DAS AMOSTRAS. | UN | Não | 1 | 70
12 |  | 479291 | 501524 | 675890 | VALVULA EXPIRATORIA/ PNEUMOTOCOGRAFO: - VALVULA EXPIRATORIA/PNEUMOTOCOGRAFO SENSOR DE FLUXO, COM DIAFRAGMA. - DISPOSITIVO INSTALADO NO FINAL DO CIRCUITO DO PACIEN- TE; - UTILIZADO VENTILADOR DX 3010, RESPONSAVEL PRINCIPAL- MENTE PELA LEITURA DOS PARAMETROS NA VENTILACAO MECANICA. | DEVERA SER COMPATIVEL AO EQUIPAMENTO DX 3010. | UN | Sim | 1 | 1
13 |  | 454818 | 501861 | 49305 | MANGUITO/BRACADEIRA DE PRESSAO NAO INVASIVA ADULTO - MANGUEIRA DUPLA (2 VIAS), - CIRCUNFERENCIA DO BRACO: 27 CM - 35 CM (+/- 2 CM) - CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, FLEXIVEL E NAO-ELASTICO - CONTENDO BOLSA DE AR INTERNA INFLAVEL; - USO PERMANENTE; - REVESTIDO DE TECIDO ACETINADO; - LAVAVEL; - COM FECHAMENTO EM VELCRO OU PRESILHAS DE METAL INOXIDAVEL; - POSSUI DOIS TUBOS DE BORRACHA, CONECTADOS A PARTE INTERNA PARA PASSAGEM DO AR DURANTE INSUFLACAO E ESVAZIAMENTO DA CAMARA INTERNA, O SISTEMA POSSIBI- LITA A MONITORIZACAO DE PRESSAO ARTERIAL ATRAVES DO SISTEMA NAO INVASIVO; - LARGURA 15CM (+/-1CM) X COMPRIMENTO 50CM (+/-1CM). - ORIGINAL OU COMPATIVEL COM MONITOR DIXTAL DX2010 | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 110
14 |  | 362887 | 501893 | 667767 | VALVULA EXPIRATORIA REUTILAZAVEL -EM POLISSUFONA; -COM TAMPA DESTACAVEL; -DIAFRAGMA EM FORMATO DE COGUMELO; -AUTOCLAVAVEL; -COMPATIVEL COM EQUIPAMENTO OXYLOG 2000 OU 3000 DA MARCA DRAGER. | Não se aplica. | UNID | Sim | 1 | 20
15 |  | 635477 | 511562 | 697451 | ADAPTADOR PARA CABO DE ECG PINO BANANA PARA CLIP: - ADAPTADOR PARA CABO DE ECG PHILIPS PINO BANANA PARA CLIP; - PARA CONEXAO EM CABOS DE ECG QUE POSSUEM PINOS DO TIPO BANANA DE 1/8"; - COMPATIVEL COM ELETRODO DESCARTAVEL DO TIPO GEL SOLIDO (BOTAO DE PRESSAO, TIPO CLIP); - 10 (DEZ) ADAPTADORES PARA CABO DE 10 VIAS; - IGUAL OU SEMELHANTE AO ADAPTADOR TRANSPARENTE PARA PLANO/GANCHO DA PHILIPS REFERENCIA 989803166031; - ACESSORIO SOMENTE SERA ACEITO APOS COMPROVADA COMPATIBILIDADE COM O CABO ORIGINAL DA PHILIPS REFERENCIA 989803184931 (CABO DE PACIENTE AHA PADRAO DE 10 FIOSELETRODOS, PINOS DE 1/8"). | O ADAPTADOR DEVERA SER COMPATIVEL COM O ELETROCARDIOGRAFO PHILIPS,MODELO TC10 PATRIMONIO 637016. | UN | Sim | 1 | 160
16 |  | 390299 | 509181 | 706199 | CABO DE ECG 5 DERIVACOES PARA MONITOR DATEX-OHMEDA, MODELO CARDIOCAP 5: 1. CABO DE ECG 5 DERIVACOES PARA MONITOR DATEX-OHMEDA, MODELO CARDIOCAP 5; 2. REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; 3. CABO TIPO CLIP; 4. SE FOR OFERTADO PRE-CABO E RABICHOS, DEVERA SER ORIGINAL OU COMPATIVEL COM A REFERENCIA DO FABRICANTE; 5. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO; | DEVERA SER COMPATIVEL COM MOTINOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA DATEX-OHMEDA,MODELO CARDIOCAP 5. NUMERO DE SERIE 6910609, PATRIMONIO 631835 | UN | Sim | 1 | 1
17 |  | 445933 | 509680 | 707271 | SENSOR DE FLUXO DRAGER SPIROLIFE: 1-ACESSORIO PARA MEDICAO DE FREQUENCIA, VOLUME E FLUXO; 2-MATERIAL ESTERILIZAVEL; 3-COMPATIVEL COM VENTILADORES PULMONARES DRAGER; 4-ORGINAL OU COMPATIVEL COM O MODELO DRAGER REFERENCIA MK01900; 5-O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | PADRONIZACAO DE ACESSORIO PARA EQUIPAMENTO. | UN | Sim | 1 | 1
18 |  | 443829 | 511660 | 661727 | ANGUEIRA EXTENSORA PARA BRACADEIRA DE PRESSAO NAO INVASIVA COMPATIVEL COM MONITORES DA MARCA DATEX-OHMEDA / GE, MODELO CARDIOCAP 5; PARA USO COM BRACADEIRAS PEDIATRICAS E ADULTAS; REUTILIZAVEL; COMPRIMENTO MINIMO DE 3 METROS; | SER COMPATIVEL COM OS MONITORES MULTIPARAMETROS (GE) CARDIOCAP5, EXISTENTES NO BLOCO CIRURGICO. | UNIDADE | Sim | 1 | 3
19 |  | 445924 | 508998 | 705764 | SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICA (RETAL) INFANTIL: 1. SENSOR DE TEMPERATURA ESOFAGICO (RETAL) INFANTIL, PARA EQUIPAMENTOS PHLIPS; 2. COMPATIVEL COM OS MODELOS INTELLIVUE MX500 E MP40 DA PHILIPS; 3. REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; 4. COMPRIMENTO DO CABO DE APROXIMADAMENTE 3 M; 5. ORIGINAL OU COMPATIVEL COM SENSOR PHILIPS REFERENCIA 21076A; 6. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA PHILLIPS, MODELO INTELLIVUE MX500, N. DE SERIE DE671F5891, PATRIMONIO 638312. | UN | Sim | 1 | 5
20 |  | 443829 | 511665 | 661738 | MANGUITO/BRACADEIRA DE PRESSAO NAO INVASIVA NEONATAL 4 - MANGUEIRA DUPLA (02 VIAS) - COMPATIVEL COM MONITORES DA MARCA DATEX-OHMEDA / GE, MODELO CARDIOCAP 5. - CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, FLEXIVEL E NAO-ELASTICO; - REUTILIZAVEL; - LAVAVEL E IMPERMEAVEL; - CONTENDO BOLSA DE AR INTERNA INFLAVEL; - FECHAMENTO POR VELCRO/PRESILHA; - CIRCUNFERENCIA DE 7 CM - 13 CM (+/-1); - INSCRICAO REFERENTE A CIRCUNFERENCIA DO BRACO PARA QUAL ELA SE DESTINA, EM CENTIMETROS; - MARCACOES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO; - O CENTRO DO MANGUITO DEVE VIR MARCADO, INDICANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA BRACADEIRA SOBRE A ARTERIA; - INSCRICAO DA MARCA SOB A QUAL A BRACADEIRA E COMERCIALIZADA; - INSCRICAO DE APROVACAO DO MODELO; - INSCRICAO DO PAIS DE ORIGEM, NO CASO DE BRACADEIRA IMPORTADA. | DEVERA SER COMPATIVEL COM OS MONITORES MULTIPARAMETROS (GE) CARDIOCAP5,EXISTENTES NO BLOCO CIRURGICO. | UNIDADE | Sim | 1 | 1
21 |  | 443829 | 511666 | 661749 | MANGUITO/BRACADEIRA DE PRESSAO NAO INVASIVA PARA INFANTIL/PEDIATRICO - MANGUEIRA DUPLA (02 VIAS) - COMPATIVEL COM MONITORES DA MARCA DATEX-OHMEDA / GE, MODELO CARDIOCAP 5. - CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, FLEXIVEL E NAO-ELASTICO; - REUTILIZAVEL; - LAVAVEL E IMPERMEAVEL; - CONTENDO BOLSA DE AR INTERNA INFLAVEL; - FECHAMENTO POR VELCRO/PRESILHA; - CIRCUNFERENCIA DE 14 CM - 21.5 CM (+/- 2CM); - INSCRICAO REFERENTE A CIRCUNFERENCIA DO BRACO PARA QUAL ELA SE DESTINA, EM CENTIMETROS; - MARCACOES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO; - O CENTRO DO MANGUITO DEVE VIR MARCADO, INDICANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA BRACADEIRA SOBRE A ARTERIA; - INSCRICAO DA MARCA SOB A QUAL A BRACADEIRA E COMERCIALIZADA; - INSCRICAO DE APROVACAO DO MODELO; - INSCRICAO DO PAIS DE ORIGEM, NO CASO DE BRACADEIRA IMPORTADA. | DEVERA SER COMPATIVEL COM OS MONITORES MULTIPARAMETROS (GE) CARDIOCAP5, EXISTENTES NO BLOCO CIRURGICO. | UNIDADE | Sim | 1 | 1
22 |  | 443826 | 511668 | 661750 | MANGUITO/BRACADEIRA DE PRESSAO NAO INVASIVA PARA ADULTO -MANGUEIRA DUPLA(02 VIAS) -ORIGINAL OU COMPATIVEL COM MONITORES DA MARCA DATEX-OHMEDA / GE, MODELO CARDIOCAP 5. -CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, FLEXIVEL E NAO ELASTICO; -REUTILIZAVEL; -LAVAVEL E IMPERMEAVEL; -CONTENDO BOLSA DE AR INTERNA INFLAVEL; -FECHAMENTO POR VELCRO/PRESILHA; -CIRCUNFERENCIA DE 27 CM - 35 CM (+/- 2CM); -INSCRICAO REFERENTE A CIRCUNFERENCIA DO BRACO PARA QUAL ELA SE DESTINA, EM CENTIMETROS; -MARCACOES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO; -O CENTRO DO MANGUITO DEVE VIR MARCADO, INDICANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA BRACADEIRA SOBRE A ARTERIA; -INSCRICAO DA MARCA SOB A QUAL A BRACADEIRA E COMERCIALIZADA; -INSCRICAO DE APROVACAO DO MODELO; -INSCRICAO DO PAIS DE ORIGEM, NO CASO DE BRACADEIRA IMPORTADA; | DEVERA SER COMPATIVEL COM OS MONITORES MULTIPARAMETROS (GE) CARDIOCAP5,EXISTENTES NO BLOCO CIRURGICO. | UNIDADE | Sim | 1 | 6
23 |  | 438829 | 511696 | 679788 | CABO PARA PINCA BIPOLAR MODELO BC-12, BC-11 OU SIMILAR: - CABO BIPOLAR PARA PINCAS PADRAO - 02 PINOS CHATOS - 03 M - AUTOCLAVAVEL - CONECTOR WEN FIXO 3,97 MM - REFERENCIA: WEM MODELOS BC-12, BC-11 OU SIMILAR, - COMPATIVEL COM OS BISTURIS DA MARCA WEM DISPONIVEL NO HC-UFMG, - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO; ALTERADO EM 29/05/2025. | OS LICITANTES DEVERAO COTAR CABO DA MESMA MARCA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA AQUELA QUE NAO ATENDER A ESTA EXIGENCIA. COMPATIBILIDADE: DEVERA SER COMPATIVEL COM OS APARELHOS BIPOLARES WEN DISPONIVEIS NO CENTRO CIRURGICO. | UN | Sim | 1 | 40
24 |  | 441230 | 511512 | 709765 | SISTEMA DE UMIDIFICACAO RESPIRATORIA - NEONATAL 1.SISTEMA DE ALTO FLUXO COMPOSTO POR BASE UMIDIFICADORA COM PLACA AQUECEDORA; 2. TEMPO MAXIMO DE AQUECIMENTO INICIAL DE NO MAXIMO 30 MINUTOS; 3. SISTEMA SERVO-CONTROLADO; 4. SENSOR DE TEMPERATURA E MECANISMO PARA AQUECIMENTO DO CIRCUITO; 5. ALARME SONORO DE TEMPERATURA E UMIDADE; 6. DISPLAY DIGITAL PARA APRESENTACAO DA TEMPERATURA; 7. MODO INVASIVO: FUNCIONAR COM TEMPERATURA NA SAIDA DA CAMARA DE NO MINIMO 36 A 40 GRAUS CELSIUS; 8. MODO NAO-INVASIVO: TEMPERATURA DE NO MINIMO 31 A 36 GRAUS CELSIUS; 9. FAIXA DE FLUXO DE ATE 60L/MIN NO MODO INVASIVO; 10. ALIMENTACAO COM TENSAO ENTRE 100 A 127 VOLTS AC E 50/60 HZ; 11. ACESSORIOS: 11.1. 02 (DOIS) SENSOR DE TEMPERATURA/FLUXO PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS; 11.3. 02 (DOIS) ADAPTADOR PARA FIO AQUECIDO PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS AQUECIDOS; 11.4. 01 (UM) CAMARA DE UMIDIFICACAO; 11.5. 02 (DOIS) KITS DE CIRCUITOS PREMATURO, PARA PACIENTES ATE 2KG, DE USO UNICO,COMPRIMENTO MINIMO 1M, DIAMETRO 15MM, COMPOSTO DE CANULAS NASAIS, MATERIAL QUE EVITE TORCAO, CONEXAO QUE PERMITA A MOVIMENTACAO DO CIRCUITO, DE USO UNICO E COMPATIVEL COM UMIDIFICADOR SERVO-CONTROLADO; 11.6. 02 (DOIS) KITS DE CIRCUITOS NEONATAL, PARA PACIENTES ATE 8KG, DE USO UNICO,COMPRIMENTO MINIMO 1M, DIAMETRO 15MM, COMPOSTO DE CANULAS NASAIS, MATERIAL QUE EVITE TORCAO, CONEXAO QUE PERMITA A MOVIMENTACAO DO CIRCUITO, DE USO UNICO E COMPATIVEL COM UMIDIFICADOR SERVO-CONTROLADO; 12. DEVERAO SER FORNECIDOS TODOS OS ITENS DE ACESSORIOS INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO INTEGRAL DO EQUIPAMENTO; 13. REGISTRO NA ANVISA; 14. MANUAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUES; 15. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES. ALTERADO 19/07/2023. | COMPATIVEL COM OS VENTILADORES PULMONAR; | UNIDADE | Sim | 1 | 10
25 |  | 348572 | 511508 | 709743 | ABO ADAPTADOR PARA FIO AQUECIDO PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS, P/ SISTEMA DE UMIDIFICACAO RESPIRATORIA - NEONATAL, MODELO MR-850. 1. COMPATIVEL COM SISTEMA DE UMIDIFICACAO RESPIRATORIA - NEONATAL DA MARCA FISHER E PAYKEL, MODELO MR-850; FIO AQUECIDO PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS, PART NUMBER 900MR806; 3. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | COMPATIVEL COM SISTEMA DE UMIDIFICACAO RESPIRATORIA, MODELO MR-850; | UNIDADE | Sim | 1 | 15
26 |  | 617454 | 511509 | 709732 | CABO SENSOR DE TEMPERATURA/FLUXO PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS, P/ SISTEMA DE UMIDIFICACAO RESPIRATORIA - NEONATAL, MODELO MR-850. 1.COMPATIVEL COM SISTEMA DE UMIDIFICACAO RESPIRATORIA - NEONATAL DA MARCA FISHER E PAYKEL, MODELO MR-850; PARA CIRCUITOS RESPIRATORIOS, PART NUMBER 900MR869; 3. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | COMPATIVEL COM SISTEMA DE UMIDIFICACAO RESPIRATORIA, MODELO MR-850; | UNIDADE | Sim | 1 | 15
27 |  | 385693 | 501848 | 671108 | CABO DE PACIENTE COMPATIVEL COM GRAVADOR DE HOLTER CARDIOLIGHT. -CABO DE 04 VIAS; -COM BOTOES DE PRESSAO; -COM 74 CM DE COMPRIMENTO; -COM CONECTOR DB FEMEA DE 09 PINOS. | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 40
28 |  | 621965 | 508454 | 701774 | CABO DE ECG COM 05 DERIVACOES PARA MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER MODELO VISTA 120 CABO TIPO CLIP CASO SEJA OFERTADO PRE-CABO E RABICHOS, DEVERA SER ORIGINALOU COMPATIVEL COM A REFERENCIA DO FABRICANTE: PRE-CABO ORIGINAL OU SEMELHANTE REFERENCIA 2606496; RABICHOS ORIGINAL OU SEMELHANTE A REFERENCIA 2606494; O PRODUTO SOMENTE SER ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDA- DE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA DRAGER, MODELO VISTA 120. | UNID | Sim | 1 | 10
29 |  | 438829 | 511318 | 643317 | CABO PARA PINCA BIPOLAR, MODELO BC-10 OU SIMILAR CONECTOR ISOLADO E UNIVERSAL - COMPATIVEL COM OS BISTURIS DISPONIVEIS NO HC-UFMG: - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. ALTERADO EM 30/05/2025. | OS LICITANTES DEVERAO COTAR CABO DA MESMA MARCA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA AQUELA QUE NAO ATENDER A ESTA EXIGENCIA. | UN | Sim | 1 | 30
30 |  | 474381 | 508476 | 701628 | CABO DO SENSOR DE FLUXO PARA VENTILADOR PULMONAR DRAGER COMPATIVEL COM O MODELO BABYLOG VN500 ORIGINAL OU COMPATIVEL COM O SENSOR DE FLUXO REF. 8416600 O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPA- TIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O VENTILADOR DA MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN500, PATRIMONIO 639403. | UNID | Sim | 1 | 12
31 |  | 440823 | 514182 | 663085 | CABO DE ILUMINACAO COM FIBRA OPTICA PARA ENDOSCOPIO DE DIAMETRO IGUAL OU INFE- RIOR A 4MM, COMPATIVEL COM O MODELO KARL STORZ E COM DIMENSOES DE 3.5 DE DIAME- TRO E 230CM DE COMPRIMENTO. | 1. CONDICOES PARA ENTREGA DO EQUIPAMENTO: 1.1 O LICITANTE DEVERA FORNEER A ESPECIFICACAO DETALHADA CONTENDO MARCA, MODELO, CODIGO DO FABRICANTE E PRECO; 1.2 O EQUIPAMENTO SERA ACEITO EM DEFINITIVO APOS A INSPECAO E TESTE DE SUAS CONDICOES DE OPERACAO E FUNCIONAMENTO EFETUADOS POR USUARIO TECNICO DO HOSPITAL PARA POSTERIOR LIBERACAO DA ORDEM DE PAGAMENTO. 2. EXIGENCIAS DURANTE O PRAZO DE GARANTIA 2.1 APRESENTAR GARANTIA MINIMA DE 3 MESES; 2.2 DURANTE A GARANTIA, O LICITANTE TERA O PRAZO MAXIMO DE 5(CINCO) DIAS PARA SUBSTITUIR ITENS EM QUE SE VERIFIQUEM FALHAS. APOS ESTE PERIODO HAVENDO REINCIDENCIA DO MESMO DEFEITO, O EQUIPAMENTO E/OU SEUS COMPONENTES DEVERAO ER SUBSTITUIDOS INTEGRALMENTE A CRITERIO EXCLUSIVO DO HOSPITAL DAS CLINICAS. | UNID | Sim | 1 | 40
32 |  | 440821 | 514184 | 663096 | CABO DE ILUMINACAO COM FIBRA OPTICA PARA ENDOSCOPIO COM DIAMETRO SUPERIOR A 4MM COMPATIVEL COM MODELO KARL STORZ 4.8MM DE DIAMETRO E 300CM DE COMPRIMENTO. | Não se aplica. | UNID | Sim | 1 | 40
33 |  | 635471 | 509370 | 706870 | ADAPTADOR PARA MANGUITO 1. ADAPTADOR PARA MANGUITO ADEQUADO PARA ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL; 2. ADAPTADOR REUUTILIZAVEL; 3. A SER CONECTADO A MANGUEIRA DRAGER REFERENCIA MP00953; 4. ORIGINAL OU SEMELHANTE AO ADAPTADOR DRAGER REFERENCIA MP00945; 5. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL NUMERO DE SERIE: 6009077572 PATRIMONIO: 637066 | UN | Sim | 1 | 190
34 |  | 633136 | 508985 | 705662 | BATERIA PARA MONITOR DE DEBITO CARDIACO, MARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE: 1 - COMPATIVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDIACO MARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE; 2 - CELULAS - 4 X LIFEP04 (FOSFATO DE LITIO E FERRO); 3 - PESO: 400G; 4 - LARGURA: 80MM; 5 - ALTURA: 35MM; 6 - PROFUNDIDADE: 126MM; 7 - ORIGINAL OU SEMELHANTE COM BATERIA HEMBAT10; 8 - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDIACO, MARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE, NUMERO DE SERIE: 134827325, PATRIMONIO: 01296466-2 | UN | Sim | 1 | 7
35 |  | 348572 | 508986 | 705673 | CABO DE DEBITO CARDIACO DE PACIENTE PARA MONITOR DE DEBITO CARDIACO EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE: 1 - COMPATIVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDIACO MARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE; 2 - CABO QUE CONECTA O CATETER DE ARTERIA PULMONAR SWAN-GANZ AO MONITOR AVANCADO HEMOSPHERE; 3 - PESO: 310G; 4 - COMPRIMENTO: 2.438MM; 5 - ORIGINAL OU SEMELHANTE COM O CABO DE DEBITO CAR- DIACO 70CC2; 6 - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILI- ZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDIACO MARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE, NUMERO DE SERIE:13827325, PATRIMONIO: 01296466-2. | UN | Sim | 1 | 7
36 |  | 348572 | 508987 | 705695 | CABO DE PRESSAO DE SAIDA PARA MONITOR DE DEBITO CARDIACO EDWARDS HEMOSPHERE: 1 - COMPATIVEL COM MONITOR DEDEBITOCARDIACOMARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE; 2 - DEVERA ENVIAR AS CURVAS DE PRESSAO DO MONITOR HEMOS- PHERE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO DE BEIRA LEITO; 3 - ORIGINAL OU SEMELHANTE COM CABO DE PRESSAO DE SAIDA HEMDPT1000; 4 - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | OS LICITANTES DEVERAO COTAR CABO DA MESMA MARCA, SOB PENA DE DESCLASSIFICACAO DA PROPOSTA AQUELA QUE NAO ATENDER A ESTA EXIGENCIA. COMPATIBILIDADE: - DEVERA COMPATIVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDIACO MARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE; NUMERO DE SERIE: 13827325,PATRIMONIO: 01296466-2. | UN | Sim | 1 | 7
37 |  | 348572 | 508989 | 705709 | CABO DE PRESSAO PARA MONITOR DE DEBITO CARDIACO, MARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE: 1 - COMPATIVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDIACOMARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE; 2 - DEVERA FORNECER PARAMETROS CONTINUOS DE: - DEBITO CARDIACO (DC); - VOLUME SISTOLICO (VS); - RESISTENCIA VASCULAR SISTEMICA (RVS); - VARIACAO DO VOLUME SISTOLICO (VVS); 3 - FORNECER PARAMETROS INDEXADOS DE: - VOLUME SISTOLICO INDEXADO (VSI); - INDICE CARDIACO (IC); - INDICE DE RESISTENCIA VASCULAR SISTEMIA (IRVS); 4 - COMPOSTO PELO CABO DE PRESSAO HEMPSC100 QUE CONECTA O SENSOR FLOTRAC/ACUMEN IQ AO MONITOR HEMOSPHERE; 5 - PESO: 0,29KG; 6 - COMPRIMENTO: 3,0M; 7 - ORIGINAL OU SEMELHANTE COM CABO DE PRESSAO HEMPSC100; 8 - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDIACO MARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE, NUMERO DE SERIE:13827325, PATRIMONIO: 01296466-2. | UN | Sim | 1 | 7
38 |  | 469058 | 514418 | 661760 | MANGUITO/BRACADEIRA DE PRESSAO NAO INVASIVA PARA ADULTO OBESO - MANGUEIRA DUPLA(02VIAS) -ORIGINAL OU COMPATIVEL COM MONITORES DA MARCA DATEX-OHMEDA / GE, MODELO CARDIOCAP 5. -CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTETICO, FLEXIVEL E NAO-ELASTICO; -REUTILIZAVEL; -LAVAVEL E IMPERMEAVEL; -CONTENDO BOLSA DE AR INTERNA INFLAVEL; -FECHAMENTO POR VELCRO/PRESILHA; -CIRCUNFERENCIA DE 42 CM - 52 CM (+/-2CM); -INSCRICAO REFERENTE A CIRCUNFERENCIA DO BRACO PARA QUAL ELA SE DESTINA, EM CENTIMETROS; -MARCACOES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO; -O CENTRO DO MANGUITO DEVE VIR MARCADO, INDICANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA BRACADEIRA SOBRE A ARTERIA; -INSCRICAO DA MARCA SOB A QUAL A BRACADEIRA E COMERCIALIZADA; -INSCRICAO DE APROVACAO DO MODELO; -INSCRICAO DO PAIS DE ORIGEM, NO CASO DE BRACADEIRA IMPORTADA; | SER COMPATIVEL COM OS MONITORES MULTIPARAMETROS (GE) CARDIOCAP5, EXISTENTES NO BLOCO CIRURGICO. | UNIDADE | Sim | 1 | 30
39 |  | 479923 | 509010 | 705866 | ABRACADEIRA/MANGUITO DE PNI ADULTO: - ABRACADEIRA/MANGUITO DE PNI TAMANHO ADULTO, PARA EQUIPAMENTOS PHILIPS; - COMPATIVEL COM OS MODELOS INTELLIVUE MX500 E MP40; - A SER CONECTADO A MANGUEIRA REFERENCIA M1599B; - ABRACADEIRA/MANGUITO DE UMA VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - MEDINDO 27,5 A 36 CM; - ORIGINAL OU SEMELHANTE A ABRACADEIRA REFERENCIA M4555B; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO SER UTILIZADO. ~ | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA PHILLIPS, MODELO INTELLIVUE MX500, N. DE SERIE DE671F5891, PATRIMONIO 638312. | UN | Sim | 1 | 70
40 |  | 600934 | 509004 | 705822 | ABRACADEIRA/MANGUITO DE PNI OBESO: - ABRACADEIRA/MANGUITO DE PNI TAMANHO OBESO, PARA EQUIPAMENTOS PHILIPS; - COMPATIVEL COM OS MODELOS INTELLIVUE MX500 E MP40; - A SER CONECTADO A MANGUEIRA REFERENCIA M1599B; - ABRACADEIRA/MANGUITO DE UMA VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - CIRCUFERENCIA DE 35 A 45 CM; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REFERENCIA M4558B; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA PHILLIPS, MODELO INTERLLIVUE MX500, N. SERIE DE671F5891, PATRIMONIO 638312 | UN | Sim | 1 | 30
41 |  | 600934 | 509003 | 705811 | ABRACADEIRA/MANGUITO DE PNI PEDIATRICO - ABRACADEIRA/MANGUITO DE PNI TAMANHO PEDIATRICO, PARA EQUIPAMENTOS PHLIPS; - COMPATIVEL COM OS MODELOS INTELLIVUE MX500 E MP40; - A SER CONECTADO A MANGUEIRA REFERENCIA M1599B; - ABRACADEIRA/MANGUITO DE UMA VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - MEDINDO 14 A 21,5 CM; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REFERENCIA M4553B; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | !DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA PHILLIPS, MODELO INTELLIVUE MX500, N. SERIE DE671F5891 PATRIMONIO 638312. | UN | Sim | 1 | 10
42 |  | 443841 | 514420 | 698115 | MANGUITO ADULTO GRANDE PARA PNI DRAGER INFINITY DELTA XL: - TAMANHO 31-40 CM / CM; - COMPATIVEL COM CABO DRAGER REFERENCIA: MP00953; - COM TODOS OS CONECTORES NECESSARIOS; - REUTILIZAVEL, LIVRE DE LATEX; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL, NUMERO DE SERIE: 6009077572, PATRIMONIO: 637066; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 120
43 |  | 443841 | 514302 | 698137 | MANGUITO ADULTO LONGO PARA PNI DRAGER INFINITY DELTA XL: - TAMANHO 23-33 CM / 43 CM; - COMPATIVEL COM CABO DRAGER, REFERENCIA: MP00953; - COM TODOS OS CONECTORES NECESSARIOS; - REUTILIZAVEL, LIVRE DE LATEX; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL, NUMERO DE SERIE: 6009077572, PATRIMONIO: 637066; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 120
44 |  | 443841 | 514304 | 698148 | MANGUITO ADULTO PARA PNI DRAGER INFINITY DELTA XL: - TAMANHO 23-33 CM / 33 CM; - COMPATIVEL COM CABO DRAGER, REFERENCIA: MP00953; - COM TODOS OS CONECTORES NECESSARIOS; - REUTILIZAVEL, LIVRE DE LATEX; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL, NUMERO DE SERIE: 6009077572, PATRIMONIO: 637066; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 120
45 |  | 443835 | 514306 | 698159 | MANGUITO ADULTO PEQUENO PARA PNI DRAGER INFINITY DELTA XL: - TAMANHO 17-25 CM / 29 CM; - COMPATIVEL COM O CABO DRAGER, REFERENCIA: MP00953; - COM TODOS OS CONECTORES NECESSARIOS; - REUTILIZAVEL, LIVRE DE LATEX; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL, NUMERO DE SERIE: 6009077572, PATRIMONIO: 637066; O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 50
46 |  | 443835 | 508447 | 701720 | MANGUITO DE PNI TAMANHO ADULTO COMPATIVEL COM O MONITOR DRAGER MODELO VISTA 120: - MANGUITO DE UMA VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - CIRCUNFERENCIA DE 27 A 35 CM; - PARA USO NO BRACO; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REF. 2606155; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBI- LIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA DRAGER MODELO VISTA 120. | UNID | Sim | 1 | 20
47 |  | 443835 | 508448 | 701730 | MANGUITO DE PNI TAMANHO ADULTO GRANDE: - COMPATIVEL COM O MONITOR DRAGER MODELO VISTA 120; - MANGUITO DE UMA VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - CIRCUNFERENCIA DE 34 A 43 CM; - PARA USO NO BRACO; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REF. 2606156; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA DRAGER MODELO VISTA 120. | UNID | Sim | 1 | 20
48 |  | 443835 | 508446 | 701719 | MANGUITO DE PNI TAMANHO ADULTO PEQUENO: - COMPATIVEL COM O MONITOR DRAGER MODELO VISTA 120; - MANGUITO DE UMA VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - CIRCUNFERENCIA DE 20,5 A 28 CM; - PARA USO NO BRACO; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REF. 2606154; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO MARCA DRAGER MODELO VISTA 120. | UNID | Sim | 1 | 20
49 |  | 443835 | 514308 | 701118 | MANGUITO DE PNI TAMANHO ADULTO, COXA, PARA EQUIPAMENTO MINDRAY: - COMPATIVEL COM O MONITOR MODELO uMEC12; - SERA CONECTADO A MANGUEIRA REF. 040-002712-00; - MANGUITO DE 01 (UMA) VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - CIRCUNFERENCIA DE 46 A 66CM; - PARA USO NO COXA; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REF. 040-000993-00; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBI- LIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA MINDRAY, MODELO uMEC12, SERIE KQ97026155, PATRIMONIO 639458. | UNID | Sim | 1 | 50
50 |  | 443835 | 514310 | 701129 | MANGUITO DE PNI TAMANHO ADULTO, GRANDE, PARA EQUIPAMENTO MINDRAY: - COMPATIVEL COM O MONITOR MODELO uMEC12; - SERA CONECTADO A MANGUEIRA REF. 040-002712-00; - MANGUITO DE 01 (UMA) VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - CIRCUNFERENCIA DE 24 A 35CM; - PARA USO NO BRACO; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REF. 040-000983-00; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBI- LIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA MINDRAY, MODELO uMEC12, SERIE KQ97026155, PATRIMONIO 639458. | UNID | Sim | 1 | 190
51 |  | 443835 | 514312 | 701107 | MANGUITO DE PNI TAMANHO ADULTO, GRANDE, PARA EQUIPAMENTO MINDRAY: - COMPATIVEL COM O MONITOR MODELO uMEC12; - SERA CONECTADO A MANGUEIRA REF. 040-002712-00; - MANGUITO DE 01 (UMA) VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - CIRCUNFERENCIA DE 33 A 47CM; - PARA USO NO BRACO; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REF. 115-015931-00; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBI- LIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA MINDRAY, SERIE KQ97026155, PATRIMONIO 639458 | UNID | Sim | 1 | 100
52 |  | 443836 | 514311 | 701231 | MANGUITO DE PNI TAMANHO PEDIATRICO E ADULTO PARA EQUIPAMENTO MINDRAY: - COMPATIVEL COM O MONITOR MODELO uMEC12; - A SER CONECTADO A MANGUEIRA REFERENCIA 6200-30-11560; - MANGUITO DE 1 (UMA) VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - CIRCUNFERENCIA DE 10 A 19CM; - PARA USO NO BRACO; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REFERENCIA 0400-000973-00; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVADA DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA MINDRAY, MODELO uMEC12, SERIE KQ97026155, PATRIMONIO 639458. | UNID | Sim | 1 | 50
53 |  | 443836 | 514314 | 701220 | MANGUITO DE PNI TAMANHO PEDIATRICO E ADULTO PARA EQUIPAMENTO MINDRAY: - COMPATIVEL COM O MONITOR MODELO uMEC12; - A SER CONECTADO A MANGUEIRA REFERENCIA 0400-002712-00; - MANGUITO DE 1 (UMA) VIA, REUTILIZAVEL E LIVRE DE LATEX; - CIRCUNFERENCIA DE 18 A 26CM; - PARA USO NO BRACO; - ORIGINAL OU SEMELHANTE AO MANGUITO REFERENCIA 0400-000978-00; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVADA DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA MINDRAY, MODELO uMED12, SERIE KQ97026155, PATRIMONIO 639458. | UNID | Sim | 1 | 50
54 |  | 443836 | 501870 | 690645 | MANGUITO E BRACADEIRA NEONATAL 2CM: - LARGURA: 2 CM; - CIRCUNFERENCIA DO BRACO: 4 A 8CM; - COMPATIVEL COM O MONITOR NIHON KOHDEN LIFESCOPE, MODELO BSM-6701K; - REUTILIZAVEL; - LIVRE DE LATEX; - FECHAMENTO A VELCRO; - REFERENCIA: NKD-S948B; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITO NIHON KOHDEN LIFESCOPE, MODELO BSM-6701K; PATRIMONIO 0012591257-2. | UN | Sim | 1 | 30
55 |  | 443836 | 501871 | 690656 | MANGUITO E BRACADEIRA NEONATAL 3CM: - LARGURA: 3CM; - CIRCUNFERENCIA DO BRACO: 6 A 11CM; - COMPATIVEL COM O MONITOR NIHON KOHDEN LIFESCOPE, MODELO BSM-6701K; - REUTILIZAVEL; - LIVRE DE LATEX; - FECHAMENTO A VELCRO; - REFERENCIA: NKD-S948C; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITOR NIHON KOHDON LIFESCOPE, MODELO BSM-6701K, PATRIMONIO 0012591257-2. | UN | Sim | 1 | 30
56 |  | 443836 | 501872 | 690667 | MANGUITO E BRACADEIRA NEONATAL 4CM: - LARGURA: 4CM; - CIRCUNFERENCIA DO BRACO: 7 A 14CM; - COMPATIVEL COM O MONITOR NIHON KOHDEN LIFESCOPE, MODELO BSM-6701K; - REUTILIZAVEL; - LIVRE DE LATEX; - FECHAMENTO A VELCRO; -REFERENCIA: NKD-S948D; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MONITOR NIHON KOHDEN, MODELO BSM-676-1K,PATRIMONIO 001291257-2. | UN | Sim | 1 | 30
57 |  | 443836 | 501873 | 690678 | MANGUITO E BRACADEIRA NEONATAL 5CM: - LARGURA: 5CM; - CIRCUNFERENCIA DO BRADO: DE 12 A 15CM; - COMPATIVEL COM O MONITOR NIHON KOHDEN LIFESCOPE, MODELO BSM-6701K; - REUTILIZAVEL; - LIVRE DE LATEX; - FECHAMENTO A VELCRO; - REFERENCIA: NKD-S948E; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 30
58 |  | 443836 | 501869 | 690634 | MANGUITO E BRACADEIRA NEONTAL 1CM: - LARGURA: 2CM; - CIRCUNFERENCIA DO BRACO: 3 A 6CM; - COMPATIVEL COM O MONITOR NIHON KOHDEN LIFESCOPE, MODELO BSM-6701K; - REUTILIZAVEL; - LIVRE DE LATEX; - FECHAMENTO A VELCRO; - REFERENCIA: NKD-S948A; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIEL COM O MONITOR NIHON KOHDEN LIFESCOPE, MODELO BSM-6701K, PATRIMONIO 0012591257-2. | UN | Sim | 1 | 30
59 |  | 443837 | 501889 | 691910 | MANGUITO E BRACADEIRA PEDIATRICA 10CM A 15CM REUTILIZAVEL PROLIFE: - COMPATIVEL COM O MONITOR PROLIFE MODELO T7; - LIVRE DE LATEX, TAMANHO PEDIATRICO, FECHAMENTO A VELCRO, UMA UNICA VIA; - FORNECIMENTO DE TODOS OS ADAPTADORES NECESSARIOS PARA CONEXAO NO CABO EXTENSOR; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR PROLIFE MODELO T7, PATRIMONIO: 0012592821,NUMERO DE SERIE: T0700116. | UN | Sim | 1 | 10
60 |  | 443837 | 501885 | 691874 | MANGUITO E BRACADEIRA PEDIATRICA 12CM A 19CM REUTILIZAVEL PROLIFE: - COMPATIVEL COM O MONITOR PROLIFE MODELO T7; - LIVRE DE LATEX, TAMANHO PEDIATRICO, FECHAMENTO A VELCRO, UMA UNICA VIA; - FORNECIMENTO DE TODOS OS ADAPTADORES NECESSARIOS PARA CONEXAO NO CABO EXTENSOR; - O EQUIPAMENTO SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR PROLIFE MODELO T7, PATRIMONIO: 0012592821, NUMERO DE SERIE: T0700116. | UN | Sim | 1 | 10
61 |  | 443837 | 514316 | 698090 | MANGUITO INFANTIL PARA PNI DRAGER INFINITY DELTA XL: - TAMANHO 12-19 CM / 19 CM; - COMPATIVEL COM CABO DRAGER, REFERENCIA: MP00953; - COM TODOS OS CONECTORES NECESSARIOS; - REUTILIZAVEL, LIVRE DE LATEX; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL, NUMERO DE SERIE: 6009077572, PATRIMONIO: 637066; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 30
62 |  | 443837 | 514318 | 698104 | MANGUITO INFANTIL PARA PNI DRAGER INFINITY DELTA XL: 1. TAMANHO 8-13 CM / 13 CM; 2. COMPATIVEL COM CABO DRAGER, REFERENCIA MP00953; 3. COM TODOS OS CONECTORES NECESSARIOS; 4. REUTILIZAVEL, LIVRE DE LATEX; 5. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL, NUMERO DE SERIE: 6009077572, PATRIMONIO: 637066; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 30
63 |  | 443839 | 514320 | 698126 | MANGUITO OBESO PARA PNI DRAGER INFINITY DELTA XL: - TAMANHO 38-50 CM / CM; - COMPATIVEL COM CABO DRAGER, REFERENCIA: MP00953; - COM TODOS OS CONECTORES NECESSARIOS; - REUTILIZAVEL, LIVRE DE LATEX; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL, NUMERO DE SERIE: 6009077572, PATRIMONIO: 637066; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O MONITOR UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 50
64 |  | 633136 | 514317 | 700090 | BATERIA DE LITIO DE 3,6V: - TECNOLOGIA: LITIO; - FORMATO: CILINDRO; - TENSAO: 3,6V NAO RECARREGAVEL; - CAPACIDADE MINIMA: 1200mAh; - MODELO: LS 14250; - DEVERA SER COMPATIVEL COM O TERMOMETRO DATA LOGGER (CODIGO HC 688279). - | DEVERA SER COMPATIVEL COM O TERMOMETRO DATA LOGGER CODIGO HC 688279. | UNID | Não | 1 | 20
65 |  | 379286 | 514323 | 676430 | BATERIA BOTAO ALCALINA PARA TERMOMETRO DIGITAL -MICRO ALCALINA 192; -LR41; -1.55V -0.15MILIWATS NO MODO DE MEDICAO -MAIS DE 200 HORAS DE FUNCIONAMENTO CONTINUO. | Não se aplica. | UN | Não | 1 | 100
66 |  | 371840 | 508490 | 702609 | BATERIA 12V X 18AH PARA NOBREAK: 1 - BATERIA RECARREGAVEL PARA NOBREAK; 2 - COMPATIVEL COM MODELO SMS/UPS/NHS/KVA/TS SHARA/ MODELOS COMPACT PLUS III/DPS/PREMIUM SENOIDAL GII/SOLUTION SII; 3 - BATERIA DE CHUMBO ACIDA 12V X 18AH; 4 - ORIGINAL OU COMPATIVEL COM BATERIA SELADA VRLA (CHUMBO ACIDO SELADA REGULADA POR VALVULA); 5 - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILI- ZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MODELO SMS/UPS/NHS/KVA/CM/ TS SHARA/MODELOS COMPACT PLUS III/ DPS/PREMIUM SENODIAL GII/SOLUTION SII. | UN | Sim | 1 | 50
67 |  | 371839 | 508494 | 702610 | BATERIA 12V X 9AH PARA NOBREAK: 1 - BATERIA RECARREGAVEL PARA NOBREAK; 2 - COMPATIVEL COM O MODELO NOBREK SMS/ENGETRON/ MODELO SINUS DOUBLE II/POWER SINUS II/SENC; 3 - BATERIA DE CHUMBO ACIDA 12V X 9AH; 4 - ORIGINAL OU COMPATIVEL COM BATERIA SELADA VRLA (CHUMBO ACIDA SELADA REGULADA POR VALVULA); 5 - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILI- ZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O MODELO NOBREAK SMS/ENGETRON, MODELO SINUS DOUBLE II/POWER SINUS II/SEN3000C. | UN | Sim | 1 | 30
68 |  | 371839 | 508928 | 704943 | BATERIA 12V X 20AH RECARREGAVEL PARA NOBREAK: 1 - COMPATIVEL COM O MODELO SMS/UPS/NHS/KVA/CM/TS SHARA/ MODELOS COMPACT PLUS III/ DPS/ PREMIUM SENOIDAL GII/ SOLUTION SII; 2 - BATERIA DE CHUMBO ACIDA 12V X 20AH; 3 - ORIGINAL OU COMPATIVEL COM BATERIA SELADA RLA (CHUMBO ACIDA SELADA REGULADAPOR VALVULA); 4 - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO UTILIZADO. | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 30
69 |  | 371840 | 508932 | 704976 | BATERIA RECARREGAVEL PARA NOBREAK: 1 -COMPATIVEL COM O MODELO SMS/UPS/NHS/KVA/CM/TS SHARA/ MODELOS COMPACT PLUS III/ DPS/ PREMIUM SENOIDAL GII/ SOLUTION SII; 2 - BATERIA DE CHUMBO ACIDA 12V X 24AH; 3 - ORIGINAL OU COMPATIVEL COM BATERIA SELADA VRLA (CHUM- BO ACIDA SELADA REGULADA POR VALVULA); 4 - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 30
70 |  | 462308 | 514324 | 697713 | ATERIA RECARREGAVEL PARA MONITOR DRAGER INFINITY DELTA XL: 1. BATERIA RECARREGAVEL PARA MONITOR DRAGER; 2. COMPATIVEL COM O MODELO INFINITY DELTA XL; 3. BATERIA CHUMBO ACIDA DE 14.8V X 4.8AH; 4. ORIGINAL OU COMPATIVEL A BATERIA, REFERENCIA 5592097;5. COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. ALTERADO EM 01/12/2020. | DEVERA SER COMPATIVEL COM VENTILADOR DA MARCA DRAGER, MODELO INFINITY DELTA XL, NUMERO DE SERIE: 600787458, PATRIMONIO: 609458 . | UN | Sim | 1 | 70
71 |  | 393734 | 514326 | 699071 | BATERIA RECARREGAVEL PARA MONITOR PROLIFE, MODELO T7: 1. BATERIA RECARREGAVEL PARA MONITORES PROLIFE; 2. COMPATIVEL COM O MODELO T7; 3. BATERIA ION DE LITIO 11.1 V x 4000mAh; 4. ORIGINAL OU SEMELHANTE A BATERIA MODELO LB-08; 5. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA PROLIFE, MODELO T7, PATRIMONIO: 639979; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 12
72 |  | 622207 | 514328 | 700400 | BATERIA RECARREGAVEL PARA MONITOR MINDRAY BENEVIEW T5: - BATERIA RECARREGAVEL PARA MONITOR MINDRAY; - COMPATIVEL COM MODELO BENEVIEW T5; - PACK DE BATERIA NI-MH DE 11.1V X 4.5AH; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MINDRAY, MODELO BENEVIEW T5, NUMERO DE SERIE: CM-15117932, PATRIMONIO: 606690; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 6
73 |  | 622736 | 514330 | 700501 | BATERIA RECARREGAVEL PARA VENTILADORES MINDRAY; - COMPATIVEL COM O MODELO SV300; - BATERIA SELADA DE 14.8V X 5.8AH; - ORIGINAL OU SEMELHANTE A BATERIA, REFERENCIA 115-025022-00; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM VENTILADOR MINDRAY, MODELO SV300, NUMERO DE SERIE: GB91007953, PATRIMONIO: 637750; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 35
74 |  | 622207 | 514332 | 700942 | BATERIA RECARREGAVEL PARA EQUIPAMENTO MINDRAY MODELO WATO EX65: - COMPATIVEL COM O APARELHO DE ANESTESIA MODELO WATO EX65; - BATERIA DE LI-ION 11.1V X 4500mAh; - ORIGINAL OU SEMELHANTE A BATERIA REFERENCIA 115-018012-00; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBI- LIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. ~ | DEVERA SER COMPATIVEL COM ANESTESIA DA MARCA MINDRAY MODELO WATO EX65, SERIE KT92002380, PATRIMONIO 639449. | UNID | Sim | 1 | 6
75 |  | 622207 | 514334 | 701082 | BATERIA RECARREGAVEL PARA EQUIPAMENTO DA MINDRAY: - COMPATIVEL COM O MONITOR MODELO uMEC12; - BATERIA LI-ION 11.1V X 2500mAh; - ORIGINAL OU SEMELHANTE A BATERIA REF. 115-037895-00; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITO MULTIPARAMETRICO DA MARCA MINDRAY MODELO uMEC12, SERIE KQ97026155, PATRIMONIO 639458. | UNID | Sim | 1 | 75
76 |  | 379285 | 514331 | 697768 | BATERIA RECARREGAVEL PARA MONITOR PHILIPS: 1. BATERIA RECARREGAVEL PARA MONITORES PHILIPS; 2. COMPATIVEL COM OS MODELOS INTELLIVUE MP20/MP40/MX500; 3. BATERIA ION DE LITIO 10.8V X 6AH; 4. ORIGINAL OU SEMELHANTE A BATERIA REFERENCIA M4605A; 5. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA PHILIPS, MODELO INTELLIVUE MX500, NUMERO DE SERIE: DE671F5891, PATRIMONIO: 638312 . | UN | Sim | 1 | 35
77 |  | 378945 | 514336 | 698964 | BATERIA RECARREGAVEL PARA ELETROCARDIOGRAFO PHILIPS PAGEWRITER, MODELO TC10: 1. BATERIA RECARREGAVEL PARA ELETROCARDIOGRAFO PHILIPS PAGEWRITER, MODELO TC10; 2. BATERIA SELADA DE 11,1V x 4,8Ah, LITHIUM-ION; 3. ORIGINAL OU SEMELHANTE A BATERIA, REFERENCIA: 989803185291; 4. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM O ELETROCARDIOGRAFO PHILIPS PAGEWRITE, MODELO TC10, PATRIMONIO: 637016. | UN | Sim | 1 | 20
78 |  | 379286 | 514338 | 718970 | BATERIA RECARREGAVEL PARA MONITOR MULTIPARAMETRO NIHON KOHDEN, MODELO LIFE SCOPE CSM 150 1. COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO DA MARCA NIHON KOHDEN, MODELO LIFE SCOPE CSM 1501; 2. BATERIA SELADA DE 10.8 V x 5.4 Ah, LI-ION; 3. ORIGINAL OU SEMELHANTE A BATERIA DE REFERENCIA SB-950P; 4. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRO, MARCA NIHON KOHDEN, MODELO LIFE SCOPE CSM 1501; NUMERO DE SERIE: 02670PATRIMONIO: 0010727629 | UNIDA | Sim | 1 | 10
79 |  | 271793 | 514340 | 699173 | BATERIA RECARREGAVEL PARA MONITOR NIHON KOHDEN, MODELO LIFE SCOPE BSM-6701K: 1. BATERIA SELADA DE 9.6V x 2.9Ah, Ni-Mh; 2. ORIGINAL OU SEMELHANTE A BATERIA REFERENCIA SB-671P; 3. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR MULTIPARAMETRICO DA MARCA NIKON KOHDEN, MODELO LIFE SCOPE BSM-6701K, NUMERO DE SERIE: 07866, PATRIMONIO: 608325; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | UN | Sim | 1 | 15
80 |  | 435555 | 508993 | 705731 | MODULO SWAN GANZ PARA MONITOR DE DEBITO CARDIACO EDWARDS HEMOSPHERE: 1 - COMPATIVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDIACO MARCA EDWARDS MODELO HEMOSPHERE; 2 - MONITORAMENTO DE DEBITO CARDIACO (DC) CONTINUO ATRAVES DE TERMODILUICAO; 3 - MONITORAMENTO DE DEBITO CARDIACO INTERMITENTE (DCI) ATRAVES DE TERMODILUICAO; 4 - MONITORAMENTO DO VOLUME SISTOLICO (VS); 5 - MONITORAMENTO DO VOLUME DIASTOLICO FINAL (VDF); 6 - MONITORAMENTO DE FRACAO DE EJECAO (FEVD); 7 - PESO: APROXIMADAMENTE 0,45KG; 8 - ALTURA: 3,45CM; 9 - LARGURA: 8,96CM; 10 - PROFUNDIDADE: 13,6CM; ! ! 11 - ORIGINAL OU SEMELHANTE COM MODULO SWAN GANZ HEMSGM10; 12 - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM MONITOR DE DEBITO CARDIACO MARCA EDWARDS, MODELO HEMOSPHERE, NUMERO DE SERIE: 13827325, PATRIMONIO: 01298466-2. | UN | Sim | 1 | 7
81 |  | 309967 | 501922 | 687469 | PILHA ALCALINA, TAMANHO AAA (PALITO), TENSAO NOMINAL 1,5 V | Não se aplica. | UN | Não | 4 | 2470
82 |  | 363401 | 501923 | 687470 | PILHA ALCALINA, TAMANHO AA (PEQUENA), TENSAO NOMINAL 1,5 V | Não se aplica. | UN | Não | 4 | 2600
83 |  | 368172 | 501924 | 687480 | PILHA ALCALINA, TAMANHO D (GRANDE), TENSAO NOMINAL 1,5 V | Não se aplica. | UN | Não | 4 | 65
84 |  | 341044 | 501925 | 687491 | PILHA ALCALINA, TAMANHO C (MEDIA), TENSAO NOMINAL 1,5 V | Não se aplica. | UN | Não | 4 | 650
85 |  | 321139 | 501927 | 689726 | PILHA RECARREGAVEL, TAMANHO AAA (PALITO), CAPACIDADE MINIMA DE 800 MAH, TENSAO NOMI | Não se aplica. | UN | Não | 4 | 39
86 |  | 443303 | 501926 | 687593 | BATERIA 7AH TENSAO 12VCC PESO 2.300KG DIMENSOES 100X 150 X 65 (ALT X LARG X PROF) MM CAPACIDADE NOMINAL 7.2AH | Não se aplica. | UN | Não | 2 | 120
87 |  | 445620 | 511669 | 687458 | LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO: 1- LAMPADA PARA LARINGOSCOPIO, MODELO K128 LED; 2- CORRENTE NOMINAL 300 MA; 3- TENSAO NOMINAL 2.5 V; 4- ROSCA 8-32 (ROSCA GROSSA); 5-TIPO BULBO T-4; 6- COR BRANCA (LED); 7- ORIGINAL OU SEMELHANTE COM A LAMPADA REFERENCIA K-128; 8- O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO; ALTERADO EM 19/12/2022 ALTERADO EM 22/12/2025 | Não se aplica. | UN | Sim | 2 | 250
88 |  | 363462 | 501921 | 687447 | BATERIA ALCALINA 9V | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 250
89 |  | 617357 | 514322 | 692480 | BATERIA DE LITIO DE 3V: - TECONOLOGIA DA BATERIA: LITIO; - FATOR DE FORMA DE BATERIA: CILINDRICO; - TENSAO DA BATERIA: 3V NAO RECARREGAVEL; - CAPACIDADE MINIMA: 1400 mAh; - MODELO: CR 123A; - DIAMETRO (DxA): 17 MM x 35 MM. - ALTERADO EM 25/10/2018 | DEVERA SER COMPATIVEL COM A FONTE DE LUZ DE LED PORTATIL KARL STORZ REF 11301 D3 QUE E UTILIZADA NO EQUIPAMENTO FIBRONASOLARINGOSCOPIO PARA EXAMES NASAIS E LARINGEOS. | UN | Não | 1 | 30
90 | EBS05021 | 432475 | 503263 | 57857 | APARELHO DE PRESSAO (ESFIGMOMANOMETRO) PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL DE INFANTIL: 1. FUNCIONAMENTO MECANICO COM MANOMETRO ANEROIDE 1. BRACADEIRA: -INFANTIL: CIRCUNFERENCIA DO BRACO DE 13 A 15 (+/-2)cm; -CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E NAO-ELASTICO; -IMPERMEAVEL,HIGIENIZAVEL E REUTILIZAVEL; -FECHAMENTO EM VELCRO OU GRAMPO METALICO; -DEVE CONSTAR A INSCRICAO REFERENTE A CIRCUNFERENCIA DO BRACO PARA O QUAL ELA SE DESTINA; -DEVE APRESENTAR MARCACOES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO/COXA OU DEVE SER DOTADA DE DISPOSITIVO QUE IMPECA SUA UTILIZACAO FORA DAS DIMENSOES PREVISTAS PELO FABRICANTE; -O CENTRO DO MANGUITO DEVE VIR MARCADO, INDICANDO O CORRETO POSICIONA MENTO DA BRACADEIRA SOBRE A ARTERIA; -DEVE CONSTAR INSCRICAO DA MARCA DE APROVACAO DO MODELO PELO INMETRO; -DEVE CONSTAR INSCRICA DE IDENTIFICACAO DO PAIS DE ORIGEM, NO CASO DE BRACADEIRA IMPORTADA; 2. MANGUITO: -INFANTIL: MANGUITO COM DIMENSOES DE LARGURA POR COMPRIMENTO DE (13,0X6,0 +/-2)cm; -CONFECCIONADO EM MATERIAL INFLAVEL SEM EMENDAS, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL. -DEVE TER LARGURA DE 40% E COMPRIMENTO DE 80% ATE 100% DA CIRCUN FERENCIA DO BRACO PARA O QUAL SE DESTINA. 3. PERA: -DE FORMATO ANATOMICO E FLEXIVEL; -COM VALVULA UNIDIRECIONAL EM UMA EXTREMIDADE; -CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALERGICO. 4. VALVULA DE INSUFLAMENTO E ALIVIO DE AR: -CONFECCIONADA EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO; -COM VALVULA UNIDIRECIONAL EM UMA EXTREMIDADE; -COM CONTROLE MANUAL DEVENDO PERMITIR UM AJUSTE DA TAXA DE REDUCAO DE PRESSAO PARA 2 A 3 mmHg/s (0,3 A 0,4 kPa). 5. MANOMETRO: -DIAMETRO DO MOSTRADOR: 48(+/-2)mm; -PRESSAO MAXIMA: 300 mmHg; -PRESSAO MINIMA: 0 MMHG; -MENOR DIVISAO: 2 mmHg; -FAIXA DE MEDICAO: 0 A 300(+/-5%) mmHg; -UNIDADE DE MEDIDA DE PRESSAO: MILIMETRO DE MERCURIO (mmHg) E EM KILOPASCAL (kPa); -PRECISAO DE LEITURA: +/- 3 mmHg; -VALOR DE UMA DIVISAO DA ESCALA: IGUAL A 2 mmHg; -A ESCALA DEVE COMECAR NA MARCA 0 mmHg. ALTERADO EM 29/12/2010. ALTERADO EM 21/01/2011. | 1. CONDICOES PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO: 1.1 AS EXIGENCIAS CONSTANTES DO EDITAL OBRIGATORIAMENTE DEVERAO TER SUA DESCRICOES CORRESPONDENTES DESTACADAS NA DOCUMENTACAO TECNICA APRESENTADA PELO LICITANTE (MANUAIS E/OU CATALOGOS TECNICOS ORIGINAIS OU COPIAS COLORIDAS); 1.2 O PRODUTO DEVE ATENDER NO MINIMO AS SEGUINTES EXIGENCIAS: -ANVISA: RESOLUCOES RDC N0. 59/00; RDC N0. 56/01; RDC N0. 185/01; -INMETRO: PORTARIA N0. 153/ 2005; 1.3 INSCRICOES OBRIGATORIAS NO MOSTRADOR DO MANOMETRO DO PRODUTO: -MARCA OU NOME DO FABRICANTE/IMPORTADOR; -NUMERO DE SERIE; -UNIDADES DE PRESSAO UTILIZADAS; -MARCA E NUMERO DO MODELO APROVADO PELO INMETRO; 1.4 AS MARCAS DE VERIFICACAO INICIAL E SELAGEM DEVEM SER APOSTAS NO CORPO DO PRODUTO PELO ORGAO METROLOGICO RESPONSAVEL E MANTIDAS EM PERFEITAS CONDICOES; 1.5 NO MANUAL DO PRODUTO DEVERA CONSTAR O NUMERO E A DATA DA PORTARIA DE APROVACAO DO PRODUTO PELO INMETRO; 1.6 O NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA DEVERA SER APOSTO EM SEU CORPO. 1.7 DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE REGISTRO DEFINITIVO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA - OU O COMPROVANTE DE SUA ISENCAO. 2. CONDICOES PARA ENTREGA DO PRODUTO: 2.1 O PRODUTO SERA ACEITO EM DEFINITIVO APOS INSPECAO E TESTES DE SUAS CONDICOES DE OPERACAO E FUNCIONAMENTO, PARA POSTERIOR LIBERACAO DEFINITIVA DA ORDEM DE PAGAMENTO; 2.2 O LICITANTE DEVERA FORNECER, JUNTAMENTE COM O PRODUTO, O MANUAL DE OPERACAO, ESCRITO DE FORMA CLARA E EM LINGUA PORTUGUESA, CONTENDO, NO MINIMO, AS SEGUINTES INFORMACOES: -NOME, MARCA E ENDERECO DO FABRICANTE; -METODO CORRETO PARA UTILIZACAO E LEITURA DO PRODUTO; -ESPECIFICACOES TECNICAS, INCLUINDO O DIMENSIONAMENTO DA BRACADEIRA; -PERIODICIDADE DA VERIFICACAO; -INSTRUCOES PARA LIMPEZA E MANUSEIO DO PRODUTO; -INFORMACOES DAS PRINCIPAIS CONSEQUENCIAS DO MAU USO; -NUMERO E A DATA DA PORTARIA DE APROVACAO DO PRODUTO NO INMETRO; -NOME E O PAIS DO FABRICANTE PARA PRODUTO IMPORTADO. 2.3 O LICITANTE DEVERA FORNECER CERTIFICADO DE GARANTIA DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO APOS A ACEITACAO DEFINITIVA DO PRODUTO; 3. EXIGENCIAS DURANTE A VIGENCIA DA GARANTIA: 3.1 O LICITANTE DEVERA GARANTIR O PRODUTO E TODOS OS SEUS COMPONENTES, PELO PRAZO MINIMO DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE SUA ACEITACAO DEFINITIVA; 3.2 DURANTE A GARANTIA O LICITANTE DEVERA PROVIDENCIAR A ASSISTENCIA TECNICA JUNTO AO FABRICANTE OU SEU REPRESENTATE LEGAL; 3.3 DURANTE A GARANTIA, HAVENDO NECESSIDADE, O LICITANTE DEVERA PROVIDENCIAR E COBRIR CUSTOS COM A MOVIMENTACAO, FRETES, SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS, EMBALAGENS, DEVENDO PROVIDENCIAR AS NOTAS FISCAIS DE REMESSA DURANTE OS TRANSPORTES DE REMOCAO E RETORNO DO PRODUTO E/OU SEUS COMPONENTES. | UN | Sim | 1 | 13
91 | EBS05019 | 435624 | 503310 | 679074 | APARELHO DE PRESSAO (ESFIGMOMANOMETRO) PARA MEDICAO DE PRESSAO ARTERIAL DE OBESO: GERAL:FUNCIONAMENTO MECANICO COM MANOMETRO ANEROIDE 1. BRACADEIRA: -OBESO:CIRCUNFERENCIA DO BRACO DE 32 A 41 (+/-2)cm; -CONFECCIONADA EM MATERIAL FLEXIVEL E NAO-ELASTICO; -IMPERMEAVEL,HIGIENIZAVEL E REUTILIZAVEL; -FECHAMENTO EM VELCRO OU GRAMPO METALICO; -CONSTAR INSCRICAO REFERENTE A CIRCUNFERENCIA DO BRACO PARA O QUAL ELA SE DESTINA; -APRESENTAR MARCACOES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONA MENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO/COXA OU DEVE SER DOTADA DE DISPOSITIVO QUE IMPECA SUA UTILIZACAO FORA DAS DIMENSOES PREVISTAS PELO FABRICANTE; -O CENTRO DO MANGUITO DEVE VIR MARCADO, INDICANDO O CORRETO POSICI ONAMENTO DA BRACADEIRA SOBRE A ARTERIA; - DEVE CONSTAR INSCRICAO DA MARCA DE APROVACAO DO MODELO PELO INMETRO; -CONSTAR INSCRICAO DE IDENTIFICACAO DO PAIS DE ORIGEM, NO CASO DE BRACADEIRA IMPORTADA. 2. MANGUITO: -OBESO:COM DIMENSOES DE LARGURA POR COMPRIMENTO DE (16,0X32,0 +/-2)cm; -CONFECCIONADO EM MATERIAL INFLAVEL SEM EMENDAS, COM DOIS TUBOS VULCANIZADOS DO MESMO MATERIAL; -DEVE TER LARGURA DE 40% E COMPRIMENTO DE 80% ATE 100% DA CIRCUNFERENCIA DO BRACO PARA O QUAL SE DESTINA. 3. PERA: -DE FORMATO ANATOMICO E FLEXIVEL; -COM VALVULA UNIDIRECIONAL EM UMA EXTREMIDADE; -CONFECCIONADA EM MATERIAL ANTIALERGICO. 4. VALVULA DE INSUFLAMENTO E ALIVIO DE AR: -CONFECCIONADA EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO; -COM VALVULA UNIDIRECIONAL EM UMA EXTREMIDADE; -COM CONTROLE MANUAL DEVENDO PERMITIR UM AJUSTE DA TAXA DE REDUCAO DE PRESSAO PARA 2 A 3 mmHg/s (0,3 A 0,4 kPa). 5. MANOMETRO -DIAMETRO DO MOSTRADOR: 48(+/-2)mm; -PRESSAO MAXIMA: 300 mmHg; -PRESSAO MINIMA: 0 mmHg; -MENOR DIVISAO: 2 MMHG -FAIXA DE MEDICAO: 0 A 300(+/-5%) mmHg -UNIDADE DE MEDIDA DE PRESSAO: MILIMETRO DE MERCURIO (mmHg) E EM KILOPASCAL (kPa) -PRECISAO DE LEITURA: +/- 3 mmHg -VALOR DE UMA DIVISAO DA ESCALA: IGUAL A 2 mmHg. -A ESCALA DEVE COMECAR NA MARCA 0 mmHg. | 1. CONDICOES PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO: 1.1-AS EXIGENCIAS CONSTANTES DO EDITAL OBRIGATORIAMENTE DEVERAO TER SUAS DESCRICOES CORRESPONDENTES DESTACADAS NA DOCUMENTACAO TECNICA APRESENTADA PELO LICITANTE (MANUAIS E/OU CATALOGOS TECNICOS ORIGINAIS OU COPIAS COLORIDAS); 1.2-O PRODUTO DEVE ATENDER NO MINIMO AS SEGUINTES EXIGENCIAS: - ANVISA: RESOLUCOES RDC N0. 59/00; RDC N0. 56/01; RDC N0. 185/01. - INMETRO: PORTARIA N0. 153/ 2005 1.3-INSCRICOES OBRIGATORIAS NO MOSTRADOR DO MANOMETRO DO PRODUTO: - MARCA OU NOME DO FABRICANTE/IMPORTADOR; - NUMERO DE SERIE; - UNIDADES DE PRESSAO UTILIZADAS; - MARCA E NUMERO DO MODELO APROVADO PELO INMETRO; 1.4-AS MARCAS DE VERIFICACAO INICIAL E SELAGEM DEVEM SER APOSTAS NO CORPO DO PRODUTO PELO ORGAO METROLOGICO RESPONSAVEL E MANTIDAS EM PERFEITAS CONDICOES; 1.5-NO MANUAL DO PRODUTO DEVERA CONSTAR O NUMERO E A DATA DA PORTARIA DE APROVACAO DO PRODUTO PELO INMETRO. 1.6-O NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA DEVERA SER APOSTO EM SEU CORPO. 1.7 DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE REGISTRO DEFINITIVO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA - OU O COMPROVANTE DE SUA ISENCAO. 2. CONDICOES PARA ENTREGA DO PRODUTO: 2.1-O PRODUTO SERA ACEITO EM DEFINITIVO APOS INSPECAO E TESTES DE SUAS CONDICOES DE OPERACAO E FUNCIONAMENTO, PARA POSTERIOR LIBERACAO DE- FINITIVA DA ORDEM DE PAGAMENTO; 2.2-O LICITANTE DEVERA FORNECER, JUNTAMENTE COM O PRODUTO, O MANUAL DE OPERACAO, ESCRITO DE FORMA CLARA E EM LINGUA PORTUGUESA, CONTENDO, NO MINIMO, AS SEGUINTES INFORMACOES: - NOME, MARCA E ENDERECO DO FABRICANTE; - METODO CORRETO PARA UTILIZACAO E LEITURA DO PRODUTO; - ESPECIFICACOES TECNICAS, INCLUINDO O DIMENSIONAMENTO DA BRACADEIRA; - PERIODICIDADE DA VERIFICACAO; - INSTRUCOES PARA LIMPEZA E MANUSEIO DO PRODUTO; - INFORMACOES DAS PRINCIPAIS CONSEQUENCIAS DO MAU USO; - NUMERO E A DATA DA PORTARIA DE APROVACAO DO PRODUTO NO INMETRO; - NOME E O PAIS DO FABRICANTE PARA PRODUTO IMPORTADO. 2.3-O LICITANTE DEVERA FORNECER CERTIFICADO DE GARANTIA DEVIDAMENTE PREEN CHIDO E ASSINADO APOS A ACEITACAO DEFINITIVA DO PRODUTO. 3. EXIGENCIAS DURANTE A VIGENCIA DA GARANTIA: 3.1-O LICITANTE DEVERA GARANTIR O PRODUTO E TODOS OS SEUS COMPONENTES, PELO PRAZO MINIMO DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE SUA ACEITA CAO DEFINITIVA; 3.2-DURANTE A GARANTIA O LICITANTE DEVERA PROVIDENCIAR A ASSISTENCIA TECNICA JUNTO AO FABRICANTE OU SEU REPRESENTATE LEGAL; 3.3-DURANTE A GARANTIA, HAVENDO NECESSIDADE, O LICITANTE DEVERA PROVI DENCIAR E COBRIR CUSTOS COM A MOVIMENTACAO, FRETES, SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS, EMBALAGENS, DEVENDO PROVIDENCIAR AS NOTAS FISCAIS DE REMESSA DURANTE OS TRANSPORTES DE REMOCAO E RETORNO DO PRODUTO E/OU SEUS COMPONENTES. | UNIDADE | Sim | 1 | 8
92 |  | 445358 | 511670 | 58011 | LAMINA PARA LARINGOSCOPIO, CURVA, No.03: - EM ACO INOXIDAVEL; - COM LAMPADA; - COMPRIMENTO DE 14 (+/- 1.0) CM. | 1. CONDICOES PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO: 1.1-AS EXIGENCIAS CONSTANTES DO EDITAL OBRIGATORIAMENTE DEVERAO TER SUAS DESCRICOES CORRESPONDENTES DESTACADAS NA DOCUMENTACAO TECNICA APRESENTADA PELO LICITANTE (MANUAIS E/OU CATALOGOS TECNICOS ORIGINAIS OU COPIAS COLORIDAS); 1.2-O PRODUTO DEVE ATENDER NO MINIMO AS SEGUINTES EXIGENCIAS: - ANVISA: RESOLUCOES RDC N0. 59/00; RDC N0. 56/01; RDC N0. 185/01. - INMETRO: PORTARIA N0. 153/ 2005 1.3-INSCRICOES OBRIGATORIAS NO MOSTRADOR DO MANOMETRO DO PRODUTO: - MARCA OU NOME DO FABRICANTE/IMPORTADOR; - NUMERO DE SERIE; - UNIDADES DE PRESSAO UTILIZADAS; - MARCA E NUMERO DO MODELO APROVADO PELO INMETRO; 1.4-AS MARCAS DE VERIFICACAO INICIAL E SELAGEM DEVEM SER APOSTAS NO CORPO DO PRODUTO PELO ORGAO METROLOGICO RESPONSAVEL E MANTIDAS EM PERFEITAS CONDICOES; 1.5-NO MANUAL DO PRODUTO DEVERA CONSTAR O NUMERO E A DATA DA PORTARIA DE APROVACAO DO PRODUTO PELO INMETRO. 1.6-O NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA DEVERA SER APOSTO EM SEU CORPO. 1.7 DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE REGISTRO DEFINITIVO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA - OU O COMPROVANTE DE SUA ISENCAO. 2. CONDICOES PARA ENTREGA DO PRODUTO: 2.1-O PRODUTO SERA ACEITO EM DEFINITIVO APOS INSPECAO E TESTES DE SUAS CONDICOES DE OPERACAO E FUNCIONAMENTO, PARA POSTERIOR LIBERACAO DE- FINITIVA DA ORDEM DE PAGAMENTO; 2.2-O LICITANTE DEVERA FORNECER, JUNTAMENTE COM O PRODUTO, O MANUAL DE OPERACAO, ESCRITO DE FORMA CLARA E EM LINGUA PORTUGUESA, CONTENDO, NO MINIMO, AS SEGUINTES INFORMACOES: - NOME, MARCA E ENDERECO DO FABRICANTE; - METODO CORRETO PARA UTILIZACAO E LEITURA DO PRODUTO; - ESPECIFICACOES TECNICAS, INCLUINDO O DIMENSIONAMENTO DA BRACADEIRA; - PERIODICIDADE DA VERIFICACAO; - INSTRUCOES PARA LIMPEZA E MANUSEIO DO PRODUTO; - INFORMACOES DAS PRINCIPAIS CONSEQUENCIAS DO MAU USO; - NUMERO E A DATA DA PORTARIA DE APROVACAO DO PRODUTO NO INMETRO; - NOME E O PAIS DO FABRICANTE PARA PRODUTO IMPORTADO. 2.3-O LICITANTE DEVERA FORNECER CERTIFICADO DE GARANTIA DEVIDAMENTE PREEN CHIDO E ASSINADO APOS A ACEITACAO DEFINITIVA DO PRODUTO. 3. EXIGENCIAS DURANTE A VIGENCIA DA GARANTIA: 3.1-O LICITANTE DEVERA GARANTIR O PRODUTO E TODOS OS SEUS COMPONENTES, PELO PRAZO MINIMO DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE SUA ACEITA CAO DEFINITIVA; 3.2-DURANTE A GARANTIA O LICITANTE DEVERA PROVIDENCIAR A ASSISTENCIA TECNICA JUNTO AO FABRICANTE OU SEU REPRESENTATE LEGAL; 3.3-DURANTE A GARANTIA, HAVENDO NECESSIDADE, O LICITANTE DEVERA PROVI DENCIAR E COBRIR CUSTOS COM A MOVIMENTACAO, FRETES, SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS, EMBALAGENS, DEVENDO PROVIDENCIAR AS NOTAS FISCAIS DE REMESSA DURANTE OS TRANSPORTES DE REMOCAO E RETORNO DO PRODUTO E/OU SEUS COMPONENTES. | UN | Sim | 1 | 18
93 |  | 480743 | 511610 | 633890 | ACESSORIO PARA PINCA ENDOSCOPICA BIPOLAR - CABO DE ALTA FREQUENCIA BIPOLAR: - COM ESTRUTURA EM ACO INOXIDAVEL; - PARA LIGACAO DE INSTRUMENTOS AO BISTURI; - COMPRIMENTO DE 300 CM; - ORIGINAL, PARA APARELHO DE VIDEOLAPAROSCOPIA DA MARCA KARL STORZ. | 1. CONDICOES PARA FORNECIMENTO DO PRODUTO: 1.1-AS EXIGENCIAS CONSTANTES DO EDITAL OBRIGATORIAMENTE DEVERAO TER SUAS DESCRICOES CORRESPONDENTES DESTACADAS NA DOCUMENTACAO TECNICA APRESENTADA PELO LICITANTE (MANUAIS E/OU CATALOGOS TECNICOS ORIGINAIS OU COPIAS COLORIDAS); 1.2-O PRODUTO DEVE ATENDER NO MINIMO AS SEGUINTES EXIGENCIAS: - ANVISA: RESOLUCOES RDC N0. 59/00; RDC N0. 56/01; RDC N0. 185/01. - INMETRO: PORTARIA N0. 153/ 2005 1.3-INSCRICOES OBRIGATORIAS NO MOSTRADOR DO MANOMETRO DO PRODUTO: - MARCA OU NOME DO FABRICANTE/IMPORTADOR; - NUMERO DE SERIE; - UNIDADES DE PRESSAO UTILIZADAS; - MARCA E NUMERO DO MODELO APROVADO PELO INMETRO; 1.4-AS MARCAS DE VERIFICACAO INICIAL E SELAGEM DEVEM SER APOSTAS NO CORPO DO PRODUTO PELO ORGAO METROLOGICO RESPONSAVEL E MANTIDAS EM PERFEITAS CONDICOES; 1.5-NO MANUAL DO PRODUTO DEVERA CONSTAR O NUMERO E A DATA DA PORTARIA DE APROVACAO DO PRODUTO PELO INMETRO. 1.6-O NUMERO DE REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA DEVERA SER APOSTO EM SEU CORPO. 1.7 DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE REGISTRO DEFINITIVO DO PRODUTO NO MINISTERIO DA SAUDE JUNTO A AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - ANVISA - OU O COMPROVANTE DE SUA ISENCAO. 2. CONDICOES PARA ENTREGA DO PRODUTO: 2.1-O PRODUTO SERA ACEITO EM DEFINITIVO APOS INSPECAO E TESTES DE SUAS CONDICOES DE OPERACAO E FUNCIONAMENTO, PARA POSTERIOR LIBERACAO DE- FINITIVA DA ORDEM DE PAGAMENTO; 2.2-O LICITANTE DEVERA FORNECER, JUNTAMENTE COM O PRODUTO, O MANUAL DE OPERACAO, ESCRITO DE FORMA CLARA E EM LINGUA PORTUGUESA, CONTENDO, NO MINIMO, AS SEGUINTES INFORMACOES: - NOME, MARCA E ENDERECO DO FABRICANTE; - METODO CORRETO PARA UTILIZACAO E LEITURA DO PRODUTO; - ESPECIFICACOES TECNICAS, INCLUINDO O DIMENSIONAMENTO DA BRACADEIRA; - PERIODICIDADE DA VERIFICACAO; - INSTRUCOES PARA LIMPEZA E MANUSEIO DO PRODUTO; - INFORMACOES DAS PRINCIPAIS CONSEQUENCIAS DO MAU USO; - NUMERO E A DATA DA PORTARIA DE APROVACAO DO PRODUTO NO INMETRO; - NOME E O PAIS DO FABRICANTE PARA PRODUTO IMPORTADO. 2.3-O LICITANTE DEVERA FORNECER CERTIFICADO DE GARANTIA DEVIDAMENTE PREEN CHIDO E ASSINADO APOS A ACEITACAO DEFINITIVA DO PRODUTO. 3. EXIGENCIAS DURANTE A VIGENCIA DA GARANTIA: 3.1-O LICITANTE DEVERA GARANTIR O PRODUTO E TODOS OS SEUS COMPONENTES, PELO PRAZO MINIMO DE 12(DOZE) MESES A PARTIR DA DATA DE SUA ACEITA CAO DEFINITIVA; 3.2-DURANTE A GARANTIA O LICITANTE DEVERA PROVIDENCIAR A ASSISTENCIA TECNICA JUNTO AO FABRICANTE OU SEU REPRESENTATE LEGAL; 3.3-DURANTE A GARANTIA, HAVENDO NECESSIDADE, O LICITANTE DEVERA PROVI DENCIAR E COBRIR CUSTOS COM A MOVIMENTACAO, FRETES, SEGUROS, IMPOSTOS E TAXAS, EMBALAGENS, DEVENDO PROVIDENCIAR AS NOTAS FISCAIS DE REMESSA DURANTE OS TRANSPORTES DE REMOCAO E RETORNO DO PRODUTO E/OU SEUS COMPONENTES. | UN | Sim | 1 | 20
94 |  | 439254 | 513074 | 716228 | KIT DE CANULADO PARA USO EM LAVADORA ULTRASSONICA, MARCA MEDISAFE, MODELO MED-1132 1. DEVERA CONTER: 1.1. 24 (VINTE E QUATRO) FILTROS INTERNO; 1.2. 12 (DOZE) CONECTORES DE ENGATE RAPIDO E MANGUEIRAS; 1.3. 10 (DEZ) ADAPTADORES DISTAIS VERMELHO COM 2MM DIAMTERO; 1.4. 10 (DEZ) ADAPTADORES DISTAIS AZUL COM 5MM DIAMETRO; 1.5. 10 (DEZ) ADAPTADORES DISTAIS AMARELO COM 10MM DIAMETRO; 1.6. 12 (DOZE) CONECTORES UNIVERSAL TIPO Y; 1.7. 01 CONEXAO PARA EXPURGO DE AGUA; 2. COMPATIVEL COM A LAVADORA ULTRASSONICA, MARCA MEDISAFE, MODELO MED-1132 1 3. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPA | Não se aplica. | UNIDA | Sim | 1 | 1
95 |  | 474377 | 504272 | 683581 | CABO DE ALTA FREQUENCIA: - PARA LIGACAO DO ELEMENTO DE TRABALHO DO ENDOSCOPIO KARL STORZ AO BISTURI ELETRICO; - DIAMETRO DE 4 MM; - COMPRIMENTO DE 300 CM; - MONOPOLAR; | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 15
96 | EBS05040 | 443841 | 503469 | 673180 | MANGUITO/BRACADEIRA PNI NEONATAL 3, COM UMA VIA: - 01 VIA COM CONECTOR DE METAL - COMPATIVEL COM MONITOR HP/PHILIPS MODELO M 1008B; - CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO, FLEXIVEL E NAO ELASTICO; - IMPERMEAVEL; - REUTILIZAVEL; - CONTENDO BOLSA DE AR INTERNA INFLAVEL; - CIRCUNFERENCIA5.4 CM A 9.1 CM (+/- 1 CM); - COM FECHAMENTOPOR VELCRO OU PRESILHAS; - CONSTAR A INSCRICAO REFERENTE A CIRCUNFERENCIA DO MEMBRO PARA O QUALELA SE DESTINA; - APRESENTAR MARCACOES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO/COXA DEVE SER DOTADA DE DISPOSITVO QUEIMPECA SUA UTILIZACAO FORA DAS DIMENSOES PREVISTAS PELO FABRICANTE; - O CENTRO DO MANGUITO DEVE VIR MARCADO,INDICANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA BRACADEIRA SOBRE A ARTERIA; - CONSTAR INSCRICAO DE IDENTIFICACAO DO PAIS DE ORIGEM,NO CASO DE BRACADEIRA IMPORTADA. | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 15
97 | EBS15468 | 443841 | 503468 | 673170 | MANGUITO/BRACADEIRA PNI NEONATAL 4, - 01 VIA COM CONECTOR DE METAL - COMPATIVEL COM MONITOR HP/PHILIPS MODELO M 1008B; - CONFECCIONADA EM TECIDO SINTETICO, FLEXIVEL E NAO ELASTICO; - IMPERMEAVEL; - REUTILIZAVEL; - CONTENDO BOLSA DE AR INTERNA INFLAVEL; - CIRCUNFERENCIA7.1 CM A 13.1 CM (+/- 1 CM); - COM FECHAMENTOPOR VELCRO OU PRESILHAS; - CONSTAR A INSCRICAO REFERENTE A CIRCUNFERENCIA DO MEMBRO PARA O QUALELA SE DESTINA; - APRESENTAR MARCACOES INDICATIVAS DO SEU CORRETO POSICIONAMENTO E FECHAMENTO EM TORNO DO BRACO/COXA DEVE SER DOTADA DE DISPOSITVO QUEIMPECA SUA UTILIZACAO FORA DAS DIMENSOES PREVISTAS PELO FABRICANTE; - O CENTRO DO MANGUITO DEVE VIR MARCADO,INDICANDO O CORRETO POSICIONAMENTO DA BRACADEIRA SOBRE A ARTERIA; - CONSTAR INSCRICAO DE IDENTIFICACAO DO PAIS DE ORIGEM,NO CASO DE BRACADEIRA IMPORTADA. | Não se aplica. | UN | Sim | 1 | 15
98 |  | 476569 | 514296 | 697510 | CASSETE EXPIRATORIO REUTILIZAVEL: 1. CASSETE EXPIRATORIO REUTILIZAVEL PARA VENTILADORES PULMONAR MAQUET; 2. COMPATIVEL COM OS MOLEDOS SERVO I/S; 3. ORIGINAL OU SEMELHANTE AO CASSETE EXPIRATORIO, REFERENCIA 6447960; 4. COM MEMBRANA JA INSTALADA NO CASSETE; 5. O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DA COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO; | DEVERA SER COMPATIVEL COM VENTILADOR DA MARCA MAQUET, MODELO SERVO i, NUMERO DE SERIE: 11728, PATRIMONIO: 613846 . | UN | Sim | 1 | 20
99 |  | 212666 | 514280 | 23651 | RETINOSCOPIO, COM CABO ELETRICO, ESPELHO CONFECCIONADO EM SUPERFICIE ROTACAO DE FENDA EM 180 GRAUS COM FEIXO DE LUZ E PRECISAO COM CABO A PILHA RECARREGAVEIS,MO DELO COM RECARREGADOR DE PILHAS NO PROPRIO CABO. DEVERA ESTAR ACOMPANHADO DE REGUA COM DIOPTRIA SEQUENCIAIS POSITIVAS E NEGATIVAS PARA EXAME. ALTERADO 10/09/2013 ANDRESA | COM DISPOSITIVO PARA USAR 2 PILHAS MEDIAS COMUNS. OS LICITANTES DEVERAO APRESENTAR O PRODUTO OFERTADO COM O CERTIFICADO DE REGISTRO DA AGENCIA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA DO MINISTERIO DA SAUDE - ANVISA OU PROTOCOLO OFICIAL DE RENOVACAO DE REGISTRO DO PRODUTO JUNTAMENTE COM O REGISTRO VENCIDO; O LICITANTE DEVERA PROMOVER TREINAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO NIVEL DE OPERACAO DO EQUIPAMENTO, INCLUSIVE COM SIMULACAO DE FALHAS E OPERACOES INDEVIDAS DE FORMA A DIRIMIR QUAISQUER DUVIDAS, A EMPRESA DEVERA REGISTRAR ATRAVES DE LISTA DE PRESENCA OS PROFISSIONAIS PARTICIPANTES DO TREINAMENTO. O LICITANTE DEVERA FORNECER MANUAIS DE OPERACAO ORIGINAL IMPRESSO E DIGITAL E ATUALIZADO EM LINGUA PORTUGUESA; O LICITANTE DEVERA FORNECER RELACAO DE ITENS NAO COBERTOS PELA GARANTIA E OS QUE POSSUEM VIDA UTIL ESTIMADA INFERIOR A 2 ANOS, INERENTES AO FUNCIONAMENTO PLENO DO EQUIPAMENTO, COM SUA ESPECIFICACAO DETALHADA CONTENDO MARCA, MODELO, CODIGO DO FABRICANTE, PRECO E SUA LOCALIZACAO NO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO SERA ACEITO EM DEFINITIVO APOS INSPECAO E TESTES DE SUAS CONDICOES DE OPERACAO E FUNCIONAMENTO EFETUADOS POR USUARIO TECNICO DO HOSPITAL PARA POSTERIOR LIBERACAO DA ORDEM DE PAGAMENTO; O LICITANTE DEVERA FORNECER E INSTALAR TODOS OS COMPONENTES, PARTES, PECAS E COMPLEMENTOS INDISPENSAVEIS AO FUNCIONAMENTO PLENO DO EQUIPAMENTO, SEM ONUS PARA O HOSPITAL DAS CLINICAS; DECLARACAO DE QUE AS PECAS DE REPOSICAO POS-GARANTIA ESTARAO DISPONIVEIS NO MERCADO, PARA AQUISICAO FUTURA, POR UM PERIODO NAO INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS (DESCONTINUIDADE). OS LICITANTES DEVERAO COMPROVAR QUE O PRODUTO OFERTADO POSSUI ASSISTENCIA TECNICA OU REPRESENTACAO TECNICA, NO BRASIL, AUTORIZADA PELO FABRICANTE; DEVERA SER FORNECIDA A GARANTIA INTEGRAL DO PRODUTO PELO PRAZO MINIMO DE 12(DOZE) MESES, A PARTIR DA DATA DE SUA ACEITACAO DEFINITIVA; | UN | Sim | 1 | 10
100 |  | 445911 | 508472 | 701570 | SENSOR DE FLUXO NEONATAL PARA VENTILADOR PULMONAR DRAGER: - COMPATIVEL COM O MODELO BABYLOG VN500; - ORIGINAL OU COMPATIVEL COM O SENSOR DE FLUXO REF. 8410179; - O PRODUTO SOMENTE SERA ACEITO APOS A COMPROVACAO DE COMPATIBILIDADE COM O EQUIPAMENTO A SER UTILIZADO. | DEVERA SER COMPATIVEL COM VENTILADOR DA MARCA DRAGER, MODELO BABYLOG VN500, PATRIMONIO 639403. | CAIXAS | Sim | 1 | 25