Especificações EMH I 2026

- Laser Fotocoagulador

Laser para oftalmologia do tipo verde puro, com comprimento de onda de 532nm controlado por microprocessador.

Aplicações: Procedimentos de fotocoagulação em cirurgias oculares

Com saída para endo-probes, lâmpada de fenda e oftalmoscópio indireto laser.

Laser de mira (laser guia): diodo laser vermelho com comprimento de onda de 635nm (+/-15nm);

Painel com display LCD integrado ao equipamento para visualização dos parâmetros selecionados e exibição dos parâmetros medidos, ou painel externo da mesma marca do sistema de laser, garantindo perfeita compatibilidade e integração.

Com capacidade de ajuste do intervalo de pulso, duração do pulso e tempo de exposição ajustável.

Potência de saída: ajustável no mínimo de 50 a 1500 miliwatts;

Tempo de exposição do pulso: ajustável no mínimo de 50 a 2000 milissegundos e modo contínuo;

Intervalo de repetição do pulso: ajustável no mínimo de 30 a 1000 milissegundos e modo de disparo único;

Chave de emergência para interrupção da emissão do laser a qualquer momento e chave interlok com conector;

Possuir no mínimo os seguintes modos de disparo: disparo por sequência repetida; disparo por raio único e disparo por onda contínua.

Laser acoplado a lâmpada de fenda do tipo microscópio Galileo

Ampliação com 5 etapas: 6x, 10x, 16x, 25x, 40x

Oculares: 12.5x

Distância pupilar de 55-75 mm

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico de 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz.

Acompanhar:

Nobreak de onda senoidal com potência aparente compatível com o equipamento.

Mesa com ajuste de altura elétrica, com dimensões compatíveis com o equipamento e pés reguladores de Nível

Pedal para acionamento

01 Capa protetora para a unidade de laser

01 Adaptador para lâmpada de fenda e 01 Oftalmoscópio Laser, ambos com filtro de segurança laser verde 532nm

Sondas estéreis e filtros necessários para utilização do equipamento, conforme manual do fabricante.

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Criocoagulador para oftalmologia

Criocautério oftalmológico

Para cauterização de tecidos oculares por meio do frio extremo

Possuir teclado frontal

Possuir indicadores de Standby, Equipamento ligado, tempo, aquecimento, acionamento do gás, alarme.

Possuir medidor de pressão do gás que circula na caneta criogênica

Possuir válvula reguladora da pressão do gás

Possuir alça para transporte

Permitir funcionamento com CO2 e N2O

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico de 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz.

Acompanhar:

01 (um) pedal de acionamento

02 (duas) Canetas criogênicas (ponteira curva: comprimento 12.0mm, diâmetro 2.0mm e com ponta tipo bola 3.2mm) Tolerância de +- 1,0mm

02 (duas) mangueiras de conexão para o torpedo de gás (a ser informado pelo hospital qual o tipo do gás a ser utilizado)

01 (um) carro de transporte compatível com o equipamento

01 (um) cabo de força

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Nasolaringoscópio (Baixo peso)

Rinolaringofibroscópio

Diâmetro exterior máximo 2,6 mm

Comprimento de trabalho 37 cm

Campo visual 90°

Angulação 180°/90° (para cima e para baixo)

Tensão de Alimentação: bivolt automático de 110/220VAC ou 220VAC, 60Hz; (caso aplicável para utilização da fonte de luz)

Acompanhar:

Fonte de luz de LED luz fria portátil compatível com o rinolaringofibroscópio

Válvulas de vedação descartáveis

Válvula de controle de sucção

Adaptador para guias de luz padrão Storz

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Oxímetro de Pulso de mesa

Para monitorização não invasiva de níveis de saturação (SpO2) e batimentos cardíacos por minuto (bpm); Aplicação: uso em setor de recuperação de pacientes pouco críticos (RPA, salas de observação, etc.)

Equipamento leve, compacto, para mesa, que faça monitorização de níveis de saturação sanguínea de oxigênio (SpO2) pela incidência de luz vermelha e infravermelha;

Indicação de níveis de saturação de O2 e batimentos cardíacos através de visor LCD com dígitos de altos contraste e resolução;

Faixas de leitura: SpO2 – de 30% a 100%; batimentos de 30 a 200 bpm (precisão de +2% para ambas as grandezas);

Uso em pacientes adultos e pediátricos;

Deve possuir alarmes ajustáveis e programáveis para níveis máximos e mínimos bem como opção de silêncio de alarmes;

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico de 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz.

Dotado de bateria interna recarregável com autonomia mínima de duas horas; Sensores de dedo reutilizáveis adulto e pediátrico de fácil assepsia (clorexidina, álcool a 70%, etc.), com cabos com comprimento mínimo de 1,50m (sensor + cabo extensor);

Acompanhar:

02 (dois) Sensores adultos (um para uso imediato, um sobressalente)

01 (um) Sensor neonatal tipo Y

01 (um) Cabo de força

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Consultório odontológico portátil

Para atendimento em leito hospitalar ou centro cirúrgico

Fabricado em caixa tipo mala em material leve, resistente, com rodízios e alças que facilitam o transporte

Compressor de ar integrado isento de óleo e silencioso

Tanque em aço inoxidável com capacidade de armazenamento de 7L

Controle de velocidade pelo pedal

Válvula seletora de alta velocidade e baixa velocidade

Ajustes de ar e água para as ponteiras de baixa e alta velocidade

Interruptor de liga/desliga da garrafa de água

Interruptor de liga/desliga da sucção

Válvula de controle do fluxo de sucção

Manômetro visível para referenciar a pressão de ar nas ponteiras

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico de 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz.

Frequência de Operação: 28KHz à 32KHz

Dimensões do produto: 435 x 300 x 605 mm (C x L x A), tolerância de +- 10%

Dimensões das mangueiras:

Sugador, seringa tríplice, caneta alta rotação, caneta baixa rotação, fotopolimerizador, ultrassom periodontal = 1,20MT, tolerância de +- 10%
Pedal = 1,30MT, tolerância de +- 10%
Peso máximo do conjunto: 25 kg

Nível de ruído máximo: 70 dB (A)

Capacidade do compressor: 7 L

Capacidade do reservatório de água limpa: 1L

Potência do compressor: 550 W (3/4 HP)

Pressão de operação do compressor:
Mínima – (0,5 MPa) (5,1 Kgf/cm2) (72 Libras/PSI)
Máxima – (0,8 MPa) (8,16 Kgf/cm2) (116 Libras/PSI)

Pressão de alta rotação:

Mínima – (0,2MPa) (2,1 Kgf/cm2) (30 Libras/PSI)
Máxima – (0,4MPa) (4,2 Kgf/cm2) (60 Libras/PSI)

Vazão do compressor: 6,2PCM (PES)

Deslocamento de ar do compressor: 175 L/min

Vazão máxima do sugador: 1 L/min

Frequência/potência do Ultrassom:
Mínima – 28Khz – 2W
Máxima – 86Khz – 3W

Potência Fotopolimerizador: 1000 mW

Acompanhar:
Sugador
Seringa tríplice (soprador de ar e jato de água)
Conexão para caneta de alta rotação (tipo Borden 2 vias)
Conexão para caneta de baixa rotação (tipo Borden 2 vias)
Fotopolimerizador
Ultrassom de profilaxia
Pedal para acionamento

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Centrífuga

Centrífuga de bancada digital.

Centrífuga de bancada, microprocessada, para processamento de materiais em rotina de laboratórios.

Possuir interface com o usuário no idioma Português;

Possuir comando de liga/deliga;

Possuir comando para ajuste de velocidade de rotação e do tempo;

Possuir comando para abertura da tampa;

Possuir controle microprocessado com painel frontal alfanumérico;

Possuir display em LED ou LCD e alerta sonoro;

Possuir cuba interna confeccionado em aço ou material de qualidade superior;

Possuir base com pés de borracha antiderrapantes de firme estabilização;

Possuir rotores intercambiáveis com ângulo fixo e variável;

Possuir sistema de rotação isento de escovas;

Possuir tampa com trava de segurança.

Possuir indicação de fim do ciclo de operação;

Possuir indicação visual de alarmes de erro;

Possuir sistema de segurança que não permita a operação do equipamento com a tampa aberta.

Capacidade de tubos variável, devendo aceitar tubos de no mínimo 48x5ml, 4x50ml, 16x15ml;

Velocidade máxima: no mínimo 5000 rpm;

RCF (Força centrífuga relativa): no mínimo 2500 xg;

Intervalo de temporizador: 0 a 99 min;

Nível de ruído ≤ 60 dB.

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico de 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz.

Acompanhar:

01 (um) rotor de ângulo variável, capacidade mínima de 48 tubos  de 5ml, fabricado em material resistente à corrosão;

01 (um) rotor de ângulo variável, capacidade mínima de 4 tubos  de 50ml, fabricado em material resistente à corrosão;

01 (um) rotor de ângulo variável, capacidade mínima de 16 tubos  de 15ml, fabricado em material resistente à corrosão;

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos

- Microscópio Laboratorial

Microscópio biológico binocular com ótica de correção infinita UIS

Estativa construída em alumínio fornecendo posicionamento ergonômico dos controles Macro e Micrométrico coaxiais de focalização independentes;

Micro com ajuste do movimento fino de 2,5µm e macro com avanço de 15mm;

Suporte para mãos traseiro para facilitar o transporte;

Platina retangular de 120mm x 132mm (+-10%) com controle do movimento XY no lado direito e graduado;

Movimento graduado do charriot 75mm (+-10%) no eixo X e 30mm (+-10%) no eixo Y, presilha para uma lâmina e com sistema de movimento através de cabo e pinhão;

Revólver porta objetivas fixo quádruplo, com inclinação para dentro;

Distância parfocal de 45mm (+-10%);

Sistema de iluminação LED, com potência de 0,5W e consumo inferior a 2W;

Chave liga/desliga independente;

Botão com ajuste graduado da intensidade luminosa;

Possuir sistema de correção de cor, sem a necessidade de filtros e mantendo a luminosidade branca;

Tensão automática 100~240V 50/60 Hz, com fonte externa ou embutida no Microscópio;

Todos os itens do sistema ótico, lentes, prismas, objetivas e oculares com tratamento de proteção anti-fungos;

Tubo de observação binocular com inclinação de 30°, com prismas construídos em cristal de altíssima transmissão tipo SIEDENTOPF com tratamemto anti-fungo, número de campo F.N. 20, ajuste de distância interpupilar de 48mm - 75mm (+-10%), correção de dioptria na ocular esquerda de ±5, aceita retículo de 25mm de diâmetro;

Possuir sistema de ajuste de altura do tubo de observação para visualização entre 378mm á 428mm (+-5%);

Movimento giratório em 360°, com dispositivo de proteção anti-queda durante a movimentação e giro do tubo;

Par de oculares de 10x, de campo amplo e ponto focal alto, número de campo F.N.20, 25mm diâmetro fixas no tubo de observação com olhetes de borracha;

Condensador ABBE, com abertura numérica e escala de indicação para o ajuste correto do diafragma íris/abertura numérica para as respectivas objetivas;

Iluminar todo o campo de visão desde 4x a 100x com objetivas de F.N. 20.

Conjunto de objetivas planacromáticas de correção infinita fixas no revólver porta objetivas composto de:

Objetiva C Plan Acromática 4x, correção infinita, com abertura numérica N.A. 0.10, distância de trabalho W.D. 27,8mm

Objetiva C Plan Acromática 10x, correção infinita, com abertura numérica N.A.

0.25, distância de trabalho W.D. 8,0mm

Objetiva C Plan Acromática 40x, correção infinita, com abertura numérica N.A.

0.65, distância de trabalho W.D. 0,6mm

Objetiva C Plan Acromática 100x, correção infinita, com abertura numérica N.A.

1.25, distância de trabalho W.D. 0.13mm, para uso com óleo de imersão Óleo de imersão, 8cc, livre de auto fluorescência

Cabo de força padrão Nacional com dupla isolação e plug de três pinos, uma terra e dois fases

Capa de proteção contra pó para microscópios

Peso máximo de 6kg

Possibilidade de acessórios (oculares de 15x, Retículos, Anel de Campo escuro, Espelho, etc)

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Aparelho de Ultrassonografia Endobrônquica

Videoecobroncoscópio

Completamente imersível em líquidos desinfetantes

Compatível com a processadora de ecoendoscopia da marca Fujinon, modelo SU-8000

Compatível com a fonte de luz marca fujinon, modelo: XL-4450

Movimentação UP de 130°

Movimentação DOWN de 90°

Direção de visualização: 10°

Campo de visão: 120°

Diâmetro do canal de trabalho: 2mm

Comprimento de trabalho mínimo: 610mm

Comprimento total: 680mm

Diâmetro da ponta distal: 6,7mm

Diâmetro do tudo de inserção: 6.3mm

Frequências: 5 MHz, 7.5 MHz, 10 MHz e 12 MHz

Modos: B, M, CD, PD, PW, THI e CH

Acompanhar:

Todos os cabos e acessórios para conexão com a processadora mencionada anteriormente

01 (uma) Mala de transporte

01 (um) Kit completo de limpeza com escovas

02 (duas) Válvulas de Ar/água (Se aplicável)

02 (duas) Válvulas de Biopsia (Se aplicável)

02 Kits com 10 tampas de biopsia em cada kit (Se aplicável)

01 (uma) tampa de vedação para imersão durante a lavagem

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Incubadora Híbrida

Incubadora neonatal hibrida, microprocessada, para internação de pacientes neonatais, com ambiente controlado e aquecimento;

Leito híbrido com capacidade de carga igual ou superior a 7 kg, que permita seu uso como:

Berço aquecido, com frente e laterais moveis em material acrílico transparente ou superior, que permitam a visualização frontal e lateral do paciente a todo tempo, e possam ser deslocadas para acesso livre ao paciente quando necessário.

Incubadora, com cúpula superior, frente e laterais em material acrílico transparente ou superior que permitam a visualização superior, frontal e lateral do paciente a todo tempo, e possuir ainda portinholas na frente e laterais para acesso ao paciente quando necessário;

Rodízios giratórios para movimentação do equipamento, com sistema de freio;

Estrutura física com revestimento em pintura eletrostática ou superior;

Conversão automática do leito de incubadora para berço aquecido e vice-versa;

Leito que permita o ajuste da inclinação frontal, em relação ao eixo horizontal, com faixa de ajuste no mínimo entre 10 graus para cima e 10 graus para baixo;

Sistema de inclinação do leito:

Horizontal;

Trendelenburg;

Trendelenburg reverso;

Proclive.
Balança integrada ao leito com capacidade de aferição de carga de 7kg, e divisões de 10 g ou inferior;
Sistema de iluminação do leito, totalmente com lâmpadas do tipo led;

Sistema de autoteste automático de todas as funções;
Sistema que permita o uso de chassi radiográfico no leito sem a necessidade de movimentação do paciente;
Controle de temperatura do ar:

Faixa de ajuste no mínimo de 20 graus celsius a 39 graus celsius, com incremento de 0,1 grau celsius.

Controle de temperatura de pele:

Faixa de ajuste no mínimo de 35 graus celsius a 37.5 graus celsius, com incremento de 0,1 grau.

Controle automático do sistema de aquecimento que regule a quantidade de calor irradiado de acordo com a temperatura pretendida do paciente e a temperatura monitorizada do paciente;

Quando o leito for utilizado como incubadora, sistema de controle automático de umidade com ajuste da umidade no ambiente interno da incubadora, com faixa de ajuste no mínimo de 40 ur (umidade relativa) a 90 ur (umidade relativa);
Sistema de controle automático de concentração de oxigênio com ajuste da concentração do oxigênio no ambiente interno da incubadora, com faixa de ajuste no mínimo de 21% de o2 a 65 % de o2, quando o leito for utilizado como incubadora;

Entrada da cúpula com filtro de 0,5 μm;

Reabastecimento de água sem interromper o funcionamento do equipamento;
Ruído no ambiente interno da incubadora de no máximo 50 dba;

Sistema de irradiação de calor Servo controlado com indicação de temperatura de pele, temperatura e/ou porcentagem de ajuste de potência;

Alarmes audiovisuais de segurança, no mínimo:

Falha do sistema de aquecimento (alta temperatura, baixa temperatura, sensor de temperatura);

Falha do sistema de controle de umidade (alta umidade, baixa umidade, sensor de umidade, falta de agua no reservatório);

Falha do sistema de oxigênio (alta oxigênio, baixa oxigênio, falha sensor de o2).

Sistema de segurança que desligue o sistema de aquecimento em caso de alta temperatura;

Relógio apgar;

Possuir monitor colorido de no mínimo 10” (dez polegadas), tela sensível ao toque e interativa, que possibilita o movimento giratório;
Permitir o cadastro de dados do paciente;
Apresentar na tela principal no mínimo as seguintes informações: dados do paciente, temperatura pretendida do paciente ajustada pelo operador, temperatura monitorizada do paciente, temperatura no ambiente/ambiente interno da incubadora, umidade no ambiente interno da incubadora, concentração do oxigênio no ambiente interno da incubadora, peso do paciente, relógio apgar, e alarmes;
Suporte de soro integrado ao equipamento, que comporte também a fixação de bombas de infusão;
Bandeja para monitor multiparamétrico integrado ao equipamento, com capacidade de no mínimo 10kg;

Gaveta para guardar materiais e acessórios;
Fototerapia, microprocessada, com as seguintes características mínimas:
Emissor de radiação com pintura epóxi ou superior;
Emissor de radiação totalmente com lâmpadas do tipo led;
Lâmpadas de led com vida útil media de no mínimo 20.000 horas;
Emitir radiação, a 40 centímetros do alvo, igual ou superior a 30 µw/cm2.nm, e campo de radiação, a 40 centímetros do alvo, igual ou superior a 30 cm x 15 cm;
Painel de comando digital, integrado no emissor de radiação, com comando para ajuste do nível de intensidade de radiação;
Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico de 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz. 
Acompanhar:
 01 (um) colchão impermeável;
 02 (dois) sensores de temperatura, do paciente;
 01 (um) cabo de ar comprimido com comprimento no mínimo 1,5 metros, se existente;

01 (um) cabo de o2 com comprimento no mínimo 1,5 metros;

12 (doze) filtros de ar;

01(um) emissor de radiação completo, com conjunto de lâmpadas do tipo led.

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Holter

Gravador Holter Módulo de monitorização/ gravação: Possuir sistema de monitorização/gravação com tecnologia digital de aquisição;

Apresentar sistema de autoteste;

Apresentar sistema de gravação em mídia digital reutilizável e de fácil substituição;

Possuir bateria recarregável, com carregamento externo ao módulo de monitorização/gravação, tecnologia sem efeito memória e de fácil substituição; Permitir a gravação de, no mínimo, 48h até 72h de sinal da atividade elétrica cardíaca sem a necessidade de troca da bateria e/ou da mídia digital do módulo de monitorização/gravação;

Possuir no mínimo 03 canais de aquisição;

Possuir velocidade de aquisição ajustável;

Permitir ajuste de ganho do sinal antes e depois da gravação;

Possuir resolução mínima de 12 bits;

Possuir faixa dinâmica de pelo menos 10mV; Possuir resolução 10 uV/Bit ou melhor;

Apresentar relação de rejeição de modo comum (CMRR) mínima de 80dB;

Possuir frequência de amostragem de no mínimo 250 amostras/s por canal; Possuir sistema de detecção automática de marca-passo;

Possuir faixa de leitura de frequência cardíaca de no mínimo 20 a 240 bpm, com exatidão de 1% ou melhor;

Possuir relógio interno; Possuir indicador de operação para no mínimo as funções de auto teste, gravando, e equipamento pronto aguardando início da gravação; Possuir alarme para no mínimo os eventos de mídia digital reutilizável ocupada e/ou ausente e/ou não compatível e/ou com defeito, pilha com defeito, e erro interno no módulo de monitorização/gravação;

Possuir peso de no máximo 100 g, incluindo bateria;

Possuir bolsa com sistema de fixação para sustentar o gravador;

Compatível com sistema de aquisição da marca Cardios.

Acompanhar:

02 (duas) Capas Protetoras Reutilizáveis para Módulo de Monitorização/Gravação, em Couro e com Clip para fixação;

02 (duas) Cintas para fixação no paciente das Capas Protetoras Reutilizáveis para Módulo de Monitorização/Gravação;

02 (dois) Cabos de Paciente Reutilizáveis para o Módulo de Monitorização/Gravação;

02 (duas) Mídias Digitais Reutilizáveis para o Módulo de Monitorização/Gravação;

02 (duas) Baterias Recarregáveis para o Módulo de Monitorização/Gravação;

01 (um) Carregador para as baterias do Módulo de Monitorização/Gravação, com indicador visual de carregamento em andamento e de carregamento finalizado, e sistema que encerre automaticamente o carregamento das baterias quando as mesmas estiverem totalmente carregadas.

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- MAPA

Microprocessado, para Monitorização/Gravação da pressão arterial em pacientes adulto e pediátrico, sem a necessidade da troca de partes internas do equipamento;

Possuir Monitorização/Gravação das Pressões Sistólica, Diastólica e Média; Possuir sistema de autoteste; Possuir relógio interno;

Possuir protocolos de aquisição parametrizáveis pelo operador;

Possuir alarme para no mínimo os eventos de mídia digital reutilizável ocupada e/ou ausente e/ou não compatível e/ou com defeito, bateria com defeito, e erro interno no equipamento;

Possuir sistema de segurança para esvaziamento automático do manguito em caso de sobre-pressão;

Possuir sistema de gravação em mídia digital reutilizável e de fácil substituição; Possuir Bateria Recarregável, com carregamento através de carregador dedicado externo ao equipamento, tecnologia sem efeito memória e de fácil substituição;

Permitir a monitorização/gravação de no mínimo 24h da pressão arterial, com capacidade para realizar no mínimo 500 leituras neste período, sem a necessidade de troca da bateria e/ou da mídia digital;

Possuir peso de no máximo 250 g;

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz (Carregador);

Compatível com sistema de aquisição da marca Cardios.

Acompanhar:

03 (três) Capas Protetoras Reutilizáveis para o equipamento, em Couro e com Clip para fixação;

03 (três) Cintas para fixação no paciente das Capas Protetoras Reutilizáveis para o equipamento;

02 (duas) Braçadeiras Completas Reutilizáveis, tamanho Pediátrico;

03 (três) Braçadeiras Completas Reutilizáveis, tamanho Adulto;

02 (duas) Braçadeiras Completas Reutilizáveis, tamanho Adulto Obeso;

03 (três) Mídias Digitais Reutilizáveis;

03 (três) Conjuntos de Baterias Recarregáveis;

01 (um) Carregador para as baterias do equipamento, com indicador visual de carregamento em andamento e de carregamento finalizado, e com sistema que encerre automaticamente o carregamento da bateria quando a mesma estiver totalmente carregada;

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Monitor de débito cardíaco 405362

Equipamento para monitorização de débito cardíaco invasivo por cateter de artéria pulmonar do tipo swan ganz.

Plataforma modular com possibilidade de expansão, sendo que os módulos de termodiluição para cateter de swan ganz, oximetria por tecnologia NIRS e análise de contorno de pulso devem obrigatoriamente ser fornecidos;

Monitorização do débito cardíaco contínuo (DC) e parâmetros associados, tantos indexados quanto não indexados (VS, RVS, FEVD, VDF);

Monitorização do débito cardíaco intermitente (DCI) e parâmetros associados, tanto indexados quanto não indexados (VS, RVS);

Tela de LDC com no mínimo 10 polegadas e sensível ao toque;

Visor- área ativa de 307 mm e resolução 1024 x 768 no mínimo;

Exibição dos parâmetros contínuos e/ou intermitentes em forma gráfica, numérica e com demonstrações gráficas de fácil entendimento;

Sistema operacional Windows 7 integrado ou superior;

Software de predição de hipotensão;

Alarmes áudio e visual de parâmetros programados;

Mínimo de dois compartimentos para módulos de expansão;

Possibilidade de comunicação de dados com cabo e/ou sem fio;

Alça para transporte;

Bateria interna com autonomia mínima de 30 minutos;

Débito cardíaco contínuo (DC): faixa de 1 a 20 l/min, reprodutibilidade 16% ou 0,1 l/min (o que for maior)

Tempo médio de resposta < 10 min para cateteres de CCO e < 14 min para cateteres volumétricos de CCO

Débito cardíaco intermitente: faixa de 1 a 20 l/min, reprodutibilidade 13% ou 0,1 l/min (o que for maior)

Temperatura sanguínea: faixa 15 a 45°C precisão 10,3°C

Temperatura do injetado (ti): faixa 0 a 30°C precisão 11°C

Frequência cardíaca média para determinação da VDF/FEVD (FC MED): faixa aceitável 30 - 200 bpm

Fração da ejeção do ventrículo direito: faixa 10 - 60% reprodutibilidade 16% ou 3 EFU (o que for maior)

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz;

Acompanhar:

02 (dois) cabos transdutores de pressão;

01 (um) cabo de oximetria NIRS;

01 (um) cabo de CCO do paciente;

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Raquimanômetro

Aparelho destinado à medição da pressão do líquido cefalorraquidiano em punções lombares, utilizado no diagnóstico de doenças neurológicas. Aparelho portátil dotado de manômetro para medição do líquor em punções lombares;

Escala em cmH2O, na faixa de zero a 100 cmH2O;

Deve possuir conexão para equipo descartável e ser dotado de sistema para isolar o fluido a ser medido e o interior do equipamento, de forma a evitar contaminação;

Com estojo para acomodação e transporte do aparelho;

Deve ser fornecido com todos os acessórios necessários ao seu funcionamento;

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Equipamento para realização de teste de tempo de coagulação ativada (TCA)

Capaz de fazer a medida e/ou monitoração do tempo de coagulação sanguínea em procedimentos de hemodiálise, cirurgias cardíacas com circulação extra corpórea (cec), terapias dos distúrbios tromboembólicos e hemodinâmicos; Capaz de possibilitar o controle adequado de heparina e protamina a serem aplicados no paciente;

Detecção por metodologia eletromagnética ou por dispersão de luz ou por detecção ótica;

Start automático;

Possuir alarme sonoro e visual;

Resultados entre 60 e 1000 segundos;

Possuir bateria interna;

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz;

Acompanhar:

300 (trezentos) tubos de reativos para tempo de coagulação ativada ou a quantidade de kits equivalente a quantidade de tubos solicitadas;

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Dinamômetro de mão

Dinamômetro Hidráulico de Mão: Finalidade: auxiliar na avaliação das condições funcionais de membros superiores, especialmente, a mão. Equipamento portátil e leve, com empunhadura anatômica, para indicação de níveis de força de preensão das mãos;

Dotado de mostrador que indica o nível máximo de força imposta pela mão do paciente durante o teste;

O valor máximo atingido deve ser mantido no mostrador até que o aparelho seja reiniciado para uma nova medida;

Mostrador na escala 0 a 90 kgf (0 a 200 libras), com resolução de 2kgf (5 libras);

Possibilidade de ajuste da empunhadura para se adaptar a, no mínimo, 5 diferentes tamanhos de mão;

Feito em material de fácil limpeza e assepsia;

Com estojo de proteção para transporte e armazenamento.

Fonte de alimentação 220v ou bivolt ou pilhas quando aplicáveis, devem ser fornecidas junto ao aparelho.

Acompanhar:

Certificado de calibração

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Aspirador Ultrassônico

Sistema eletrônico microprocessado de aspiração ultrassônica para neurocirurgia;

Painel resistente a respingos com mostradores digitais, com ajustes e seleções de intensidade para ultrassom, aspiração e irrigação;

Bomba de irrigação e de sucção simultâneos;

Sistema de alarme sonoro e visual para indicação de falhas;

Possibilite utilização para remoção segura de tumores moles e duros e dissecção óssea inclusive em áreas próximas de estruturas delicadas;

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz;

Acompanhar:

02 (duas) peça de mão com transdutor piezoelétrico de 25 ou 35 Khz autoclaváveis a vapor;

02 (duas) caixas de esterilização para as peças de mão contendo em cada 1 chave de torque;

01 (um) pedal para acionamento das peças de mão;

20 (vinte) ponteiras para aspiração e dissecção de tecidos moles ou fibrosos;

15 (quinze) ponteiras para dissecção óssea;

35 (trinta e cinco) unidades estéreis de sistema de irrigação e aspiração;

03 (três) reservatórios reutilizáveis para resíduos;

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Câmara de conservação de 2 a 8 graus 120 litros

Câmara Conservadora de Vacinas

Vertical

Faixa de temperatura de 2°C a 8°C

Resolução de 0,1°C

Capacidade total de 120 litros (+-20%)

Gabinete interno e externo em aço inox

No mínimo duas prateleiras ou três gavetas (a definir no momento do pedido)

Porta de vidro com sistema anti-embaçamento

Possuir rodízios com trava

Possuir Sistema para Homogeneização da Temperatura

Possuir Degelo Automático Seco

Possuir Alarme de Porta Aberta, de Temperatura Fora do Programado, de Falta de Energia, de Bateria Baixa

Fechamento Automático da Porta

Possuir no mínimo 2 sensores

Botão externo adicionado na câmara para acionamento da iluminação interna mesmo com a porta fechada.

Possuir datalogger com porta USB e memória para registro de eventos

Possuir bateria selada recarregável que mantenha todas as funções elétricas e compressor em funcionamento em casos de falha de energia elétrica, com autonomia no mínimo 72 horas

Possuir alarmes sonoro, visual e escrito

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz;

Acompanhar:

Software de gerenciamento via computador com licença vitalícia com emissão de relatórios de gráficos de desempenho e eventos, incluindo os retroativos, devem obtidos através de porta USB com PEN DRIVE com garantia de dados armazenados são invioláveis

Sistema automático que realiza ligações telefônicas para até 9 (nove) números, assim que houver alguma falha relacionada ao compressor e comando eletrônico

Sistema de monitoramento remoto via wifi ou cabo de rede. Permite o usuário acompanhar os eventos do equipamento em tempo real, através do software acessado por computador, smartphone ou tablet, compatível com os sistemas operacionais Android, IOS (IPhone) e Windows

Nobreak senoidal online, compatível com o equipamento

Certificado de calibração rastreável a RBC

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Aparelho de Capilaroscopia

Ampliação 10x ~140x

Possuir WiFi

Formatos de imagem windows: BMP, GIF, PNG, JPG, TIF, RAS, PNM, TGA, PCX, MNG, WBMP, JP2, JPC, PGX

Formatos de imagem Mac OS: PNG -JPG

Formatos de vídeo Windows: WMV, FLV, SWF

Formato de vídeo Mac OS: MOV

Possuir função de calibração

Possuir função de medição

LED

Corpo construído em metal

Possuir polarização

Frequência mínima de 30fps

Resolução mínima de 5MP

Compatível com sistema operacional Windows e MAC OS

Acompanhar:

Adaptador padrão.

Adaptador longo para trabalhar a distância.

Adaptador com difusor de luz.

Adaptador fechado para trabalhar em contato com o material sem contaminação do equipamento.

Adaptador com câmera escura para trabalhar apenas com a iluminação do microscópio.

Software com interface USB

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz;

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Sistema de Videomediastinoscopia

Sistema completo para videomediastinoscopia, composto por monitor cirúrgico, unidade de controle de câmera, módulo de integração, videomediastinoscópio, armário para sustentar o equipamento e seus acessórios e instrumentais cirúrgicos.

Possuir 01 monitor cirúrgico para uso médico-hospitalar, específico para sistemas de vídeo endoscopia, com tela plana de no mínimo 32 polegadas, resolução mínima Full HD (1920 × 1080 px), brilho mínimo de 900 cd/m², funções Picture-in-Picture (PiP) e Picture-out-Picture (PoP), entradas de vídeo compostas por no mínimo DVI, 3G-SDI, VGA, S-Vídeo e Vídeo Composto, saídas de vídeo com no mínimo DVI, 3G-SDI e Vídeo Composto, grau de proteção mínimo IP32, suporte de fixação e alimentação elétrica bivolt automático;

Possuir 01 unidade de controle de câmera para processamento de imagem endoscópica com resolução de saída 4K (3840 × 2160 px), compatível com cabeças de câmera HD/4K, com interfaces digitais para integração com monitores e sistemas de gravação, comunicação com sistemas de rede hospitalar e grau de segurança elétrica classe I, tipo CF;

Possuir 01 módulo de integração para conexão com endoscópios rígidos e flexíveis, compatível com mediastinoscópios, com integração à unidade de controle de câmera, saídas digitais para monitores cirúrgicos e design modular e compacto;

Possuir 01 videomediastinoscópio rígido com tecnologia CMOS, resolução HD, canal lateral contínuo para instrumentais, totalmente autoclavável, compatível com o sistema de vídeo ofertado, com teclas integradas de controle e comprimento de trabalho entre 15 cm e 20 cm;

Acompanhar:

04 (quatro) cânulas de aspiração e coagulação unipolar, sendo 02 com comprimento aproximado de 20 cm e 02 com comprimento aproximado de 30 cm, todas com diâmetro externo máximo de 5 mm, isolamento elétrico completo, autoclaváveis e compatíveis com o sistema ofertado, sendo 02 com extremidade distal reta e 02 com extremidade distal curva;

01 (uma) tesoura com diâmetro de 5 mm e comprimento aproximado de 25 cm, indicada para procedimentos diagnósticos e terapêuticos do mediastino, autoclavável;

01 (uma) pinça para mediastinoscópio com diâmetro de 5 mm e comprimento aproximado de 21 cm, tipo Maasen, fenestrada, dupla ação, indicada para procedimentos do mediastino, autoclavável;

03 (três) pinças para biópsia, cada uma com diâmetro de 5 mm e comprimento aproximado de 21 cm, com diferentes tamanhos de mordedura (aproximadamente 8 x 12 mm, 6 x 12 mm e 5 mm), indicadas para procedimentos do mediastino, autoclaváveis;

01 (um) dispositivo articulado para uso em ambiente cirúrgico, destinado ao suporte e posicionamento de equipamentos, permitindo ao cirurgião manter as mãos livres durante o procedimento, com estrutura alongada e configuração angular, construção reforçada, mínimo de 5 pontos de articulação, sistema de travamento central ou equivalente, ampla capacidade de movimentação e rotação, altura mínima de 45 cm, alcance mínimo de 50 cm

Sistema de acoplamento rápido, base com rotação para fixação em mesa cirúrgica ou estrutura similar

sistema de fixação manual tipo parafuso ou equivalente, regulagem de altura e inclinação, dispositivo para fixação de equipamentos endoscópicos, compatível com equipamentos rígidos e flexíveis e autoclavável;

Container com cesto aramado, tampa para cesto e esteira de silicone compatíveis com as dimensões do sistema ofertado, destinados a suporte, organização e transporte dos materiais, autoclaváveis

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz;

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.

- Equipamento de energia eletromagnética micro fracionada (Com bisturi e sistema de aspiração de vapores integrados)

O equipamento deverá permitir a aplicação controlada de energia eletromagnética micro fracionada (EEMF) para fins terapêuticos e estéticos, promovendo efeitos de regeneração dérmica e tratamento de diversas condições dermatológicas e ginecológicas. O sistema deverá ser completo, integrando unidade geradora de energia, bisturi eletrônico de alta frequência e sistema de aspiração de vapores orgânicos.

Tecnologia EEMF (Energia Eletromagnética Micro Fracionada):

Frequência de operação: 4 MHz

Aplicação por meio de eletrodo com múltiplos micropontos

Geração de colunas de tecido desidratado com diâmetro médio de 200 micras e profundidade de aproximadamente 1 mm

Tecnologia de controle de impedância da pele com leitura automática e ajuste em tempo real

Sistema de disparo randômico que impede o aquecimento simultâneo de pontos adjacentes, reduzindo os efeitos térmicos laterais

Deve promover estímulo de fibroblastos, neocolagênese, regeneração dérmica e neovascularização

Tempo de recuperação reduzido

Capacidade de operação em tecidos mucosos e dérmicos com eficácia clínica comprovada.

Modos de Tratamento:

Modo de baixa energia: para mucosas finas e casos severos de atrofia.

Modo de energia média: para tecidos moderadamente espessos.

Modo de livre ajuste (Free Mode): para configurações personalizadas conforme avaliação clínica.

Controle automático de impedância da pele (SIC – Skin Impedance Control).

Aplicações Clínicas:

Cicatrizes (acne, distróficas, etc.), rugas de expressão, rugas estáticas e orbiculares.

Flacidez tissular, olheiras, estrias, rejuvenescimento genital.

Tratamento auxiliar de condições como ressecamento vaginal, dispareunia, incontinência urinária moderada e atrofias genitais relacionadas à menopausa.

Modo Cirúrgico:

Inclusão de bisturi eletrônico de alta frequência (4 MHz) para corte e coagulação de tecidos com mínima lesão térmica lateral.

Deve apresentar qualidade de excisão compatível com análises histológicas.

Cortes com sangramento mínimo e cicatrização otimizada.

Tela sensível ao toque com visualização das funções ativas.

Potência máxima de saída: 100 Watts.

Ajuste fino de potência com precisão de 1 Watt.

Memória independente para ao menos 08 funções:

Corte puro (Cut)

Misturas de corte e coagulação (Blend 1, 2 e 3)

Coagulação pura (Coag)

Coagulação por spray (Fulgurate)

Coagulação bipolar (Cut e Coag)

Modo Pulsado: frequência ajustável entre 5 e 80 Hz com gerenciamento de tempo térmico.

Modo Pulso Único: tempo de disparo ajustável de 1 a 250 ms.

Sistema de detecção da qualidade do contato da placa neutra, com bloqueio automático do equipamento em caso de falha.

Alarmes audiovisuais para ausência ou falha da placa neutra.

Compatibilidade com placas reutilizáveis em aço inox, adesivas descartáveis e bipartidas.

Função aspirador de Vapores

Com sistema de ativação dupla, manual/automática, permitindo que o operador através do pedal ativador do bisturi ative o aspirador automaticamente, com sistema que permite que após o bisturi desativado o aparelho continue a aspirar 5 segundos posteriores. Capaciadade de apiração em volume de até 33ml/s máximo de ruído conforme norma de segurança elétrica NBR IEC 60.601-2-2;

Bivolt (127V/220V RMS) ou monofásico 220V para funcionar em rede de frequência 60Hz;

Acompanhar:

Caneta porta-eletrodos reutilizável e autoclavável (cabo de 3m).

Manipulo porta-eletrodos fracionados (não autoclavável).

Kits de pontas fracionadas para uso vaginal e corporal.

Pedal triplo para ativação de funções monopolar e bipolar, com proteção IPX7.

Placa neutra reutilizável em aço inoxidável.

Cabos para conexão das placas e alimentação elétrica padrão ABNT.

Especulo com tratamento isolante em nylon e ducto para captação de vapores de 0,2 décimos de segundos.

Sistema de aspiração com mangueira em PVC tipo traqueia e tubo em silicone autoclavável.

01 (um) jogo com 07 eletrodos com filamentos de tungstênio para uso geral;

01 (um) jogo com 07 eletrodos com filamentos de tungstênio de uso em ginecologia;

Maleta para transporte.

Carro para transporte, confeccionado sob medida, para acomodar os equipamentos, leve e compacto, com rodízios (dotados de trava), fabricado em aço com pintura epóxi

Todos os itens/acessórios/componentes/software necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.

Todos os custos envolvidos com armazenamento e transporte do equipamento até o local de instalação serão por conta do fornecedor

Fornecimento de manual de operação atualizado em português que deverá ser entregue com o equipamento;

Exigências técnicas ou normativas:

Atender no mínimo as normas técnicas ABNT NBR IEC 60601

Atender ABNT NBR14136;

Registro na ANVISA.

Todas as demais normas aplicáveis que não foram citadas.

Condições gerais:

Indicar a empresa, endereço e número de telefone da assistência técnica durante o período de garantia.

Todos os softwares devem possuir licença vitalícia, se aplicável

Caso sejam necessários insumos pros testes de funcionamento e treinamento do equipamento, os mesmos devem ser enviados junto com o equipamento.

Manual do equipamento registrado na ANVISA e/ou relatório técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprove o atendimento do requisito;

Obs.: os itens desse descritivo não informados na proposta poderão ser considerados como não atendidos.