## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Produtos para Saúde - Materiais Hospitalares de Monitoramento de Esterilização (Indicadores Químicos, Físicos e Biológicos), Embalagens, Saneantes, Preparações Antissépticas ou Sanitizantes e Insumos para Uso no CME
|  |  | Escopo: | Compra Individualizada
|  |  | Objeto: | Aquisição de Produtos para Saúde - Materiais Hospitalares de Monitoramento de Esterilização (Indicadores Químicos, Físicos e Biológicos), Embalagens, Saneantes, Preparações Antissépticas ou Sanitizantes e Insumos para Uso no CME
|  |  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Grupo | Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador MEJC | Quantidade Órgão participante HUAB | Quantidade total | Intervalo Mínimo entre Lances
- | 1 | 604968 | EBS00452 | 403647 | AVENTAL NÃO ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTO EM SMS E LAMINADO - GRANDE | AVENTAL NÃO ESTÉRIL PARA PROCEDIMENTO EM SMS E LAMINADO - GRANDE. AVENTAL PARA PROCEDIMENTOS. TAMANHO GRANDE, MEDINDO, NO MÍNIMO, 1,20 M (C) X 1,40 M DE CIRCUNFERÊNCIA. COM CAMADA EXTERNA EM LAMINADO IMPERMEÁVEL E CAMADA INTERNA EM POLIPROPILENO SMS COM GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M². COM DECOTE REDONDO, MANGA LONGA SOLDADA ELETRONICAMENTE PARA PROTEÇÃO DE TODO O BRAÇO, PUNHO COM ELÁSTICO OU COM RIBANA E FIXADOR PARA DEDO (DEDAL), PARTE POSTERIOR COM PROTEÇÃO E SISTEMA AJUSTE ADEQUADO NO PESCOÇO E CINTURA. MATERIAL TOTALMENTE IMPERMEÁVEL, HIDROREPELENTE, SMS COM BARREIRA BACTERIANA (BFE>95%), RESPIRÁVEL, MACIO, INODORO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO REGULAR, E QUE PROPICIE MOBILIDADE ADEQUADA, PROTEÇÃO SEGURA E CONFORTO. USO ÚNICO. NÃO ESTÉRIL. CÓD. EBSERH: EBS00452. CATMAT: 604968 | UNIDADE | 7000 |  |  | 0.75
- | 2 | 396311 | - | 401787 | DESINFETANTE À BASE DE DIDECILDIMETILAMÔNIO E PHMB - SPRAY DE ESPUMA | DESINFETANTE À BASE DE DIDECILDIMETILAMÔNIO E PHMB - SPRAY DE ESPUMA. DESINFETANTE À BASE DE DIDECILDIMETILAMÔNIO E PHMB. NÃO ALCOÓLICO. SEM PERFUME. PRONTO PARA USO. SPRAY DE ESPUMA. FRASCO 750 ML. CÓD. EBSERH: EBS00354. CATMAT: 396311 | FRASCO | 10 |  |  | 0.75
- | 3 | 396311 | EBS00354 | 401311 | DETERGENTE PRONTO USO PARA PRÉ-LAVAGEM | DETERGENTE PRONTO USO PARA PRÉ-LAVAGEM. PREPARAÇÃO ENZIMÁTICA FORMADORA DE ESPUMA QUE EVITA O RESSECAMENTO DE MATERIAL ORGÂNICO E ÚMIDO AO INSTRUMENTAL APÓS O PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, FACILITANDO A REMOÇÃO DA SUJIDADE NO PROCESSO DE LIMPEZA E PRESERVA A INTEGRIDADE FÍSICA DO INSTRUMENTAL. À BASE DE ENZIMA PROTEASE, ASSOCIADO A ÀLCOOL ISOPROPÍLICO E TENSOATIVO NÃO IÔNICO. PH NEUTRO. BAIXA ESPUMA. PRONTO USO. APRESENTAÇÃO COM BORRIFADOR. CATMAT: 396311 | FRASCO 750 ML | 600 |  |  | 0.75
- | 4 | 442406 | EBS00432 | 401193 | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 100 MM X 70 M | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 100 MM X 70 M. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2. COM INDICADOR QUÍMICO. COM SOLUÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 58%. EM TYVEK. ROLO MEDINDO 100 MM X 70 M. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO STERRAD 100S. CATMAT: 442406 | UNIDADE | 20 |  |  | 0.75
- | 5 | 442406 | EBS01972 | 401195 | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 150 MM X 70 M | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 150 MM X 70 M. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2. COM INDICADOR QUÍMICO. COM SOLUÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 58%. EM TYVEK. ROLO MEDINDO 150 MM X 70 M. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO STERRAD 100S. CATMAT: 442406 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 6 | 442405 | EBS00433 | 401197 | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 200 MM X 70 M | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 200 MM X 70 M. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2. COM INDICADOR QUÍMICO. COM SOLUÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 58%. EM TYVEK. ROLO MEDINDO 200 MM X 70 M. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO STERRAD 100S. CATMAT: 442405 | UNIDADE | 10 |  |  | 0.5
- | 7 | 442405 | EBS01973 | 401194 | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 250 MM X 70 M | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 250 MM X 70 M. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2. COM INDICADOR QUÍMICO. COM SOLUÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 58%. EM TYVEK. ROLO MEDINDO 250 MM X 70 M. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO STERRAD 100S. CATMAT: 442405 | UND | 40 |  |  | 0.5
- | 8 | 442407 | EBS01975 | 401196 | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 350 MM X 70 M | DISPOSITIVO DIFUSOR PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2 - 350 MM X 70 M. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE H2O2. COM INDICADOR QUÍMICO. COM SOLUÇÃO PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 58%. EM TYVEK. ROLO MEDINDO 350 MM X 70 M. COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO STERRAD 100S. CATMAT: 442407 | UNIDADE | 10 |  |  | 0.5
- | 9 | 452011 | EBS00428 | 400051 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS - 100 X 100 CM - GRAMATURA PESADA | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS - 100 X 100 CM - GRAMATURA PESADA. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES. EM NÃO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO (OU SUPERIOR). DIMENSÕES APROXIMADAS 100 X 100 CM (+/- 5CM). GRAMATURA PESADA DE 50G/M² (+/-5G/M²). ATÓXICO. HIDRO/HEMORREPELENTE. MALEÁVEL. RESISTENTE A CONTRATURA E AO RASGO. ISENTO DE FUROS. OFERECENDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA SUPERIOR A 95% EM LAUDO. COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CÓD. EBSERH: EBS00429. CATMAT: 452011 | UNIDADE | 20000 |  |  | 0.75
- | 10 | 452006 | EBS00431 | 400567 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS - 150 X 150 CM - GRAMATURA PESADA | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS - 150 X 150 CM - GRAMATURA PESADA. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES. EM NÃO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO (OU SUPERIOR). DIMENSÕES APROXIMADAS 150 X 150 CM (+/- 5CM). GRAMATURA PESADA DE 50G/M² (+/-5G/M²). ATÓXICO. HIDRO/HEMORREPELENTE. MALEÁVEL. RESISTENTE A CONTRATURA E AO RASGO. ISENTO DE FUROS. OFERECENDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA SUPERIOR A 95% EM LAUDO. COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CÓD. EBSERH: EBS00431 CATMAT: 452006 | UNIDADE | 200 | 7000 |  | 0.75
- | 11 | 452024 | EBS00426 | 401491 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS - 60 X 60 CM - GRAMATURA PESADA | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS - 60 X 60 CM - GRAMATURA PESADA. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES. EM NÃO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO (OU SUPERIOR). DIMENSÕES APROXIMADAS 60 X 60 CM (+/- 5CM). GRAMATURA PESADA DE 50G/M² (+/-5G/M²). ATÓXICO. HIDRO/HEMORREPELENTE. MALEÁVEL. RESISTENTE A CONTRATURA E AO RASGO. ISENTO DE FUROS. OFERECENDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA SUPERIOR A 95% EM LAUDO. COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CÓD. EBSERH: EBS00426. CATMAT: 452024 | UNIDADE | 12000 |  |  | 0.75
- | 12 | 452026 | EBS00428 | 401493 | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS - 80 X 80 CM - GRAMATURA PESADA | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO EM SMS - 80 X 80 CM - GRAMATURA PESADA. EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO DE ARTIGOS MÉDICO HOSPITALARES. EM NÃO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO (OU SUPERIOR). DIMENSÕES APROXIMADAS 80 X 80 CM (+/- 5CM). GRAMATURA PESADA DE 50G/M² (+/-5G/M²). ATÓXICO. HIDRO/HEMORREPELENTE. MALEÁVEL. RESISTENTE A CONTRATURA E AO RASGO. ISENTO DE FUROS. OFERECENDO EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO BACTERIANA SUPERIOR A 95% EM LAUDO. COMPATÍVEL COM PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO POR AUTOCLAVE A VAPOR, ÓXIDO DE ETILENO E PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. CÓD. EBSERH: EBS00428. CATMAT: 452026 | UNIDADE | 23000 |  |  | 0.75
- | 13 | 481974 | EBS00403 | 401045 | ESCOVA COM DUAS EXTREMIDADES PARA LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES - AUTOCLAVÁVEL | ESCOVA COM DUAS EXTREMIDADES PARA LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES - AUTOCLAVÁVEL. ESCOVA COM CERDAS DE NYLON ANTI-MICROBIAIS. MEDINDO APROXIMADAMENTE 17,9 CM DE COMPRIMENTO. EXTREMIDADE COM PONTA CIRCULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 4,5 CM DE DIÂMETRO E EXTREMIDADE RETA MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,8 CM DE DIÂMETRO. COM CABO REFORÇADO. AUTOCLAVÁVEL. CATMAT: 481974 | UNIDADE | 20 |  |  | 0.75
- | 14 | 396681 | - | 401047 | ESCOVA DE MÃO - REUTILIZÁVEL | ESCOVA DE MÃO - REUTILIZÁVEL. ESCOVA DE MÃO COM CERDAS FIRMES ENFILEIRADAS PARA FACILITAR A LIMPEZA. MEDINDO APROXIMADAMENTE 104 MM DE COMPRIMENTO TOTAL. ÁREA ESCOVANTE DE APROXIMADAMENTE 95 MM DE COMPRIMENTO E 28 MM DE LARGURA. COM FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA MÃO. RESISTENTE A TERMODESINFECÇÃO. REUTILIZÁVEL. CATMAT: 396681 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 15 | 396682 | - | 401044 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CAIXAS E CONTAINERS - 18,5 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CAIXAS E CONTAINERS - 18,5 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CAIXAS E CONTAINERS. COM CERDAS EM NYLON ANTIMICROBIANAS. CABO ANTIDERRAPANTE. LEVEMENTE CURVADAS. COMPRIMENTO DE 18,5 CM. CATMAT: 396682 | UNIDADE | 60 |  |  | 0.75
- | 16 | 481881 | - | 401264 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 01 MM X 50 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 01 MM X 50 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM. COM 1 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 4,8 A 8,0 CM. CABO COM DIÂMETRO ENTRE 2 E 5 MM, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 50 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE. CATMAT: 481881 | UNIDADE | 70 |  |  | 0.75
- | 17 | 481888 | - | 401753 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 02 MM X 50 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 02 MM X 50 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 6 MM. COM 2 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 4,8 A 8,0 CM. CABO COM DIÂMETRO ENTRE 2 E 5 MM, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 50 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE. CATMAT: 481888 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 18 | 481889 | - | 401297 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 03 MM X 50 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 03 MM X 50 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 6 MM. COM 3 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 4,8 A 8,0 CM. CABO COM DIÂMETRO ENTRE 2 E 5 MM, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 50 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE. CATMAT: 481889 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 19 | 481890 | - | 401298 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 04 MM X 50 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 04 MM X 50 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 4 MM. COM 4 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 4,8 A 8,0 CM. CABO COM DIÂMETRO ENTRE 2 E 5 MM, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 50 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE. CATMAT: 481890 | UNIDADE | 70 |  |  | 0.75
- | 20 | 481892 | - | 401752 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 06 MM X 50 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 06 MM X 50 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CERDAS FLEXÍVEIS EM NYLON. MEDINDO 50 CM DE COMPRIMENTO E 6 MM DE DIÂMETRO. CATMAT: 481892 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 21 | 481893 | - | 401303 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 07 MM X 50 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 07 MM X 50 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 5 MM. COM 7 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 4,8 A 8,0 CM. CABO COM DIÂMETRO ENTRE 2 E 5 MM, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 50 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE. CATMAT: 481893 | UNIDADE | 70 |  |  | 0.75
- | 22 | 481863 | EBS01945 | 401878 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 10 MM X 30 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 10 MM X 30 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS. COM CERDAS CERDAS FLEXÍVEIS E CILÍNDRICAS EM NYLON. COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM. HASTE FLEXÍVEL EM AÇO INOX RETORCIDO. DIÂMETRO DE 10 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM. CÓD. EBSERH: EBS01945. CATMAT: 481863 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 23 | 481863 | - | 401301 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 11 MM X 30 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 11 MM X 30 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CERDAS EM NYLON RÍGIDA. MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO E 11 MM DE DIÂMETRO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CATMAT: 481863 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 24 | 481863 | - | 401263 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 12 MM X 30 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE CANULADOS - 12 MM X 30 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CERDAS EM NYLON RÍGIDA. MEDINDO 30 CM DE COMPRIMENTO E 12 MM DE DIÂMETRO. FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL. CATMAT: 481863 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 25 | 340200 | - | 400951 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE FRASCOS - 100 MM X 70 MM X 40 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE FRASCOS - 100 MM X 70 MM X 40 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL. CERDAS MACIAS EM NYLON COM 100 MM (+/-2MM) DE COMPRIMENTO POR 70 MM (+/-2MM) DE DIÂMETRO. COM CABO PLÁSTICO EM FORMATO ANATÔMICO E COMPRIMENTO TOTAL DE 40 CM (+/- 5CM). CATMAT: 340200 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 26 | 396682 | EBS00398 | 400950 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS - 40 MM X 13 MM X 20 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS - 40 MM X 13 MM X 20 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. COM CERDAS EM NYLON MEDINDO 40 MM (+/-2MM) DE COMPRIMENTO E 13 MM (+/-2MM) DE DIÂMETRO. CABO PLÁSTICO EM FORMATO ANATÔMICO E COMPRIMENTO TOTAL DE 20 CM (+/-2CM). CÓD. EBSERH: EBS00398. CATMAT: 396682 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 27 | 396682 | - | 401261 | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES - 17,5 CM | ESCOVA EM NYLON PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS COM CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES - 17,5 CM. ESCOVA REUTILIZÁVEL PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. COM CERDAS EM NYLON NAS DUAS EXTREMIDADES. COM 3 FILAS DE CERDAS EM UMA EXTREMIDADE E 1 FILA NA OUTRA. COMPRIMENTO TOTAL DE 17,5 CM. CABO ANTIDERRAPANTE. CATMAT: 396682 | UNIDADE | 40 |  |  | 0.75
- | 28 | 481875 | - | 400727 | ESCOVA ESPIRAL PARA USO EM ENDOSCÓPIO - 6 X 400 MM | ESCOVA ESPIRAL PARA USO EM ENDOSCÓPIO - 6 X 400 MM. ESCOVA ESPIRAL PARA USO EM ENDOSCÓPIO. HASTE EM AÇO INOX. CERDAS FLEXÍVEIS EM NYLON. DIAMETRO DE 6 MM E COMPRIMENTO DE 400 MM. CATMAT: 481875 | UNIDADE | 90 |  |  | 0.75
- | 29 | 484666 | - | 403287 | ETIQUETA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR | ETIQUETA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. ETIQUETA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR COM DUPLA CAMADA ADESIVA. COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE I. CAPAZ DE SUPORTAR PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE. PERMITE REGISTRAR ATÉ 3 LINHAS DE INFORMAÇÕES COMO: VALIDADE DA ESTERILIZAÇÃO, NÚMERO DO CICLO, DATA DO PROCESSAMENTO, E OUTROS. NÃO TÓXICO. ETIQUETADORA DE 3 LINHAS EM COMODATO. ROLO COM, NO MÍNIMO, 750 ETIQUETAS. CÓD. EBSERH: EBS01966. CATMAT: 484666 | UNIDADE | 350 |  |  | 0.75
- | 30 | 476159 | - | 403383 | ETIQUETA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO | ETIQUETA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. ETIQUETA PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO COM DUPLA CAMADA ADESIVA. COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE I. COM SISTEMA DE RASTREABILIDADE. COMPATÍVEL COM STERRAD 100S. APLICAÇÃO EM TYVEK E SMS. COM DADOS SOBRE O PROCESSO, DATA DA ESTERILIZAÇÃO, DATA DE VALIDADE, Nº CICLO/LOTE E OPERADOR. USO EXTERNO. ETIQUETADORA EM COMODATO. ROLO COM, NO MÍNIMO, 750 ETIQUETAS. CATMAT: 476159 | UNIDADE | 70 |  |  | 0.75
- | 31 | 332343 | EBS00408 | 294047 | FITA ADESIVA ZEBRADA PARA TESTE EM AUTOCLAVE - 19MM X 30M | FITA ADESIVA ZEBRADA PARA TESTE EM AUTOCLAVE - 19MM X 30M. FITA ADESIVA COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE I PARA UTILIZAÇÃO EM CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DE 121 A 135 ° C. USO EXTERNO. PARA UTILIZAÇÃO EM TECIDO DE ALGODÃO, SMS E PAPEL GRAU CIRÚRGICO. DEVE POSSUI LISTRAS DIAGONAIS BRANCAS, IMPREGNADAS DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA REATIVA LIVRE DE CHUMBO (INDICADOR QUÍMICO DE PROCESSO), QUE APÓS PASSAR PELO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO MUDAM PARA A COR PRETA, DIFERENCIANDO NITIDAMENTE OS PACOTES QUE FORAM EXPOSTOS AO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SATURADO, CONFORME DESEMPENHO ISO 11140-1. NÃO DEVE DESPRENDER APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CÓD. EBSERH: EBS00408. CATMAT: 332343 | ROLO C/ 30M | 1700 | 600 |  | 0.75
- | 32 | 339648 | EBS02019 | 400593 | INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO - PACOTE TESTE DESAFIO | INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO - PACOTE TESTE DESAFIO. INDICADOR BIOLÓGICO AUTOCONTIDO DE TERCEIRA GERAÇÃO PARA AUTOCLAVE À VAPOR, DO TIPO AUTO-CONTIDO, COM TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM ATÉ 01 (UMA) HORA, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA. PARA MONITORAMENTO BIOLÓGICO DE CICLOS DE ESTERILIZAÇÃO À VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO EM AUTOCLAVES ASSISTIDAS À VÁCUO. COMPOSTO POR UMA CÂMARA CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 10^6 ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. TIRA CONTENDO OS ESPOROS, QUE DEVERÁ ESTAR ACONDICIONADA EM UMA AMPOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE E TERMORRESISTENTE, CONTENDO UMA AMPOLA DE VIDRO LACRADA, COM CALDO NUTRIENTE PRÓPRIO PARA CRESCIMENTO DOS MICROORGANISMOS. A AMPOLA PLÁSTICA DEVE ESTAR FECHADA POR TAMPA COM ABERTURAS LATERAIS E PROTEGIDA POR PAPEL DE FILTRO HIDROFÓBICO. CADA AMPOLA POSSUI UM RÓTULO EXTERNO QUE INFORMA O NOME DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, Nº DO LOTE, PRAZO DE VALIDADE, DATA DE FABRICAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA. CAMPOS PARA INFORMAÇÕES SOBRE CARGA, ESTERILIZADOR E DATA E UM INDICADOR QUÍMICO DE EXPOSIÇÃO, QUE DIFERENCIA AS AMPOLAS PROCESSADAS DAS NÃO PROCESSADAS. PACOTE PARA TESTE DESAFIO COM INTEGRADOR QUÍMICO TIPO PÍLULA NO INTERIOR. CÓD. EBSERH: EBS02019. CATMAT: 339648 | PACOTE | 1500 | 600 |  | 0.75
- | 33 | 411151 | - | 401267 | INDICADOR DE SELAGEM EM TIRA DE PAPEL | INDICADOR DE SELAGEM EM TIRA DE PAPEL. INDICADOR DE SELAGEM EM TIRA DE PAPEL. TESTE PARA MONITORAR QUALIDADE DA ROTINA OPERACIONAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 180 X 75 MM. PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO E TYVEK. CATMAT: 411151 | UNIDADE | 50 |  |  | 0.75
- | 34 | 396175 | EBS00410 | 401129 | INDICADOR QUÍMICO CLASSE I EM FITA PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - 55 METROS | INDICADOR QUÍMICO CLASSE I EM FITA PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO - 55 METROS - 6 UNIDADES. FITA ADESIVA EM MATERIAL PLÁSTICO, ISENTA DE CELULOSE EM SUA COMPOSIÇÃO, COM REATIVO QUÍMICO INDICATIVO PARA VIRAGEM DE COR EM CONTATO COM O PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. A MUDANÇA DE COLORAÇÃO DEVE SER DE FÁCIL IDENTIFICAÇÃO (LEITURA CLARA, IMEDIATA E PRECISA). COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO STERRAD 100S. ROLO COM 55 METROS. CAIXA COM 6 UNIDADES. CÓD. EBSERH: EBS00410. CATMAT: 396175 | CAIXA | 10 |  |  | 0.5
- | 35 | 376428 | EBS01954 | 400465 | INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE V PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - PACOTE PRONTO PARA TESTE | INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE V PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - PACOTE PRONTO PARA TESTE. INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE V PACOTE PRONTO PARA TESTE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. USO INTERNO. PACOTE DESAFIO POROSO PARA LIBERAÇÃO DE CARGA EM AUTOCLAVE A VAPOR CONTENDO UM INDICADOR QUÍMICO TIPO V, MECHA DE PAPEL E PÍLULA, TIPO INTEGRADOR PARA EFETUAR A MONITORIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR DO INTERIOR DAS EMBALAGENS, A PÍLULA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO PRETA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. RÓTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E PROCEDÊNCIA. PERMITINDO AVALIAR A EFETIVA EXTRAÇÃO DE AR E PENETRAÇÃO DO AGENTE ESTERILIZANTE EM CARGAS POROSAS OU DE DENSIDADE. CÓD. EBSERH: EBS01954. CATMAT: 376428 | PACOTE | 6000 |  |  | 0.75
- | 36 | 346860 | EBS00418 | 400369 | INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE V PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - PÍLULA | INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE V PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - PÍLULA. INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE V EM PÍLULA PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. USO INTERNO. PÍLULA QUÍMICA EM FORMA DE PAVIO QUE FUNDE E MIGRA VISIVELMENTE APÓS PROCESSO DE ESTERILZAÇÃO EM VAPOR SATURADO. A LEITURA É REALIZADA PELA MIGRAÇÃO DA COR PRETA, VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA POR "APROVADO" OU PELA OUTRA IDENTIFICADA POR "REJEITADO". CÓD. EBSERH: EBS00418. CATMAT: 346860 | UNIDADE | 22000 |  |  | 0.75
- | 37 | 332346 | - | 401048 | INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE V PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - TIRA DE PAPEL | INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE V PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - TIRA DE PAPEL. INDICADOR QUÍMICO INTEGRADOR CLASSE V EM TIRA DE PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. USO INTERNO. ATÓXICO. LAMINADO, CONFORMIDADE COM ISO 11140-1. APRESENTAR MUDANÇA DE COR APÓS PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CONTER REGISTRO DE DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, COM RASTREABILIDADE NO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. CÓD: EBS00418. CATMAT: 332346 | UNIDADE | 80000 |  |  | 0.75
- | 38 | 406808 | EBS01955 | 400370 | INDICADOR QUÍMICO PARA TESTE DE LAVAGEM MECÊNICA EM LAVADORA DESINFECTADORA E ULTRASSÔNICA - TIRA | INDICADOR QUÍMICO PARA TESTE DE LAVAGEM MECÊNICA EM LAVADORA DESINFECTADORA E ULTRASSÔNICA - TIRA. INDICADOR QUÍMICO EM TIRA PARA TESTE DE LAVAGEM MECÊNICA EM LAVADORA DESINFECTADORA E ULTRASSÔNICA. TIRA COM MISTURA DE COMPONENTES NATURAIS COLORIDOS ESPECIALMENTE COMBINADOS (PROTEÍNAS, HIDRATOS DE CARBONO, ÁCIDOS GORDOS E CORANTES) SIMULANDO SUJIDADES. PARA COLOCAR NO CESTO DA LAVADORA. ATÓXICO. DEVERÁ SER FORNECIDA, EM REGIME DE COMODATO, O DISPOSITIVO PARA USO DO INDICADOR QUÍMICO. CÓD. EBSERH: EBS01955. CATMAT: 406808 | UNIDADE | 3000 |  |  | 0.75
- | 39 | 346433 | EBS00402 | 400373 | KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE | KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE. CONJUNTO DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE CONTENDO, NO MÍNIMO: 1 (UMA) ESCOVA COM CERDAS DE NYLON ARREDONDADAS COM, NO MÍNIMO, 13 X 21 CM; 1 (UMA) ESCOVA COM CABO TELESCÓPIO DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM MÍNIMA DE 60 ATÉ 120 CM; 1 (UMA) ESCOVA DE MÃO COM CERDAS DE NYLON COM, NO MÍNIMO, 10 X 10 CM. UTILIZADAS NA REMOÇÃO DE TODA FERRUGEM, MANCHAS, CORROSÕES E PLACAS DE DEPÓSITOS ALCALINOS E MINERAIS DAS SUPERFÍCIES DA CÂMARA DAS AUTOCLAVES. CÓD. EBSERH: EBS00402. CATMAT: 346433 | CONJUNTO | 5 | 5 |  | 0.5
- | 40 | 284611 | EBS01937 | 152382 | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO EM AÇO INOXIDÁVEL | LUBRIFICANTE PARA INSTRUMENTAL CIRURGICO EM AÇO INOXIDÁVEL. LUBRIFICANTE MINERAL PARA UTILIZAÇÃO EM INSTRUMENTAL E MATERIAL CIRÚRGICO. GALÃO COM 5 LITROS. COMPOSTO POR LEITES MINERAIS NEUTROS E POLÍMEROS HIDROCARBONETOS. EMULSIFICANTE, NEUTRA, TENSOATIVO NÃO IÔNICO, NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO. HIDROSSOLÚVEL, ISENTA DE SILICONE, PERMEÁVEL A ESTERILIZAÇÃO POR VAPOR, ANTIFERRUGINOSA QUE PREVINE A CORROSÃO E O ENRIJECIMENTO DAS ARTICULAÇÕES DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICO. COMPATÍVEL COM USO EM TERMODESINFECTADORA. PARA PROCESSO MANUAL E AUTOMATIZADO EM LAVADORA DESINFETADORA. CÓD. EBSERH: EBS00445. CATMAT: 284611 | GALÃO 5L | 15 | 5 |  | 0.75
- | 41 | 428825 | - | 401043 | MARCADOR DE INSTRUMENTAL - ROLO DE 6 M | MARCADOR DE INSTRUMENTAL - ROLO DE 6 M. FITA ADESIVA MARCADORA DE INSTRUMENTAL EM ROLO. COM TAMANHO APROXIMADO DE 6 MM DE LARGURA E 6 M DE COMPRIMENTO. ISENTO DE LÁTEX. AUTOCLAVÁVEL. DEVERÃO POSSUIR VARIAÇÕES DE, NO MÍNIMO, 09 CORES (SÓLIDAS E/OU LISTRADAS). CATMAT: 428825 | UNIDADE | 20 |  |  | 0.75
G1 | 42 | 442385 | EBS00347 | 400403 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 10 CM X 100 M | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 10 CM X 100 M. BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 10 CM X 100 M, COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 5 G/M²). COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO. TRANSPARENTE. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO. ISENTO DE ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C). LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14.990. DEVERÃO SER FORNECIDAS, EM REGIME DE COMODATO, TERMOSELADORAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ATUAL, CONFORME EXIGÊNCIA DA RDC 15/2012, COMPATÍVEIS COM O PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ALÉM DE GUILHOTINA ESPECÍFICA PARA O CORTE DO PAPEL. CÓD. EBSERH: EBS00347. CATMAT: 442385 | UNIDADE | 40 | 30 |  | 0.75
G1 | 43 | 443438 | EBS00348 | 293832 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 15 CM X 100 M | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 15 CM X 100 M. BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 15 CM X 100 M, COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 5 G/M²). COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO. TRANSPARENTE. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO. ISENTO DE ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C). LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14.990. DEVERÃO SER FORNECIDAS, EM REGIME DE COMODATO, TERMOSELADORAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ATUAL, CONFORME EXIGÊNCIA DA RDC 15/2012, COMPATÍVEIS COM O PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ALÉM DE GUILHOTINA ESPECÍFICA PARA O CORTE DO PAPEL. CÓD. EBSERH: EBS00348. CATMAT: 443438 | UNIDADE | 230 | 60 |  | 0.75
G1 | 44 | 442384 | EBS00349 | 293851 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 20 CM X 100 M | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 20 CM X 100 M. BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 20 CM X 100 M, COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 5 G/M²). COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO. TRANSPARENTE. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO. ISENTO DE ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C). LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14.990. DEVERÃO SER FORNECIDAS, EM REGIME DE COMODATO, TERMOSELADORAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ATUAL, CONFORME EXIGÊNCIA DA RDC 15/2012, COMPATÍVEIS COM O PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ALÉM DE GUILHOTINA ESPECÍFICA PARA O CORTE DO PAPEL. CÓD. EBSERH: EBS00349. CATMAT: 442384 | UNIDADE | 130 | 100 |  | 0.75
G1 | 45 | 446031 | EBS00350 | 400404 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 25 CM X 100 M | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 25 CM X 100 M. BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 25 CM X 100 M, COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 5 G/M²). COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO. TRANSPARENTE. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO. ISENTO DE ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C). LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14.990. DEVERÃO SER FORNECIDAS, EM REGIME DE COMODATO, TERMOSELADORAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ATUAL, CONFORME EXIGÊNCIA DA RDC 15/2012, COMPATÍVEIS COM O PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ALÉM DE GUILHOTINA ESPECÍFICA PARA O CORTE DO PAPEL. CÓD. EBSERH: EBS00350. CATMAT: 446031 | UNIDADE | 60 | 15 |  | 0.75
G1 | 46 | 442386 | EBS00351 | 293852 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 30 CM X 100 M | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 30 CM X 100 M. BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 30 CM X 100 M, COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 5 G/M²). COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO. TRANSPARENTE. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO. ISENTO DE ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C). LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14.990. DEVERÃO SER FORNECIDAS, EM REGIME DE COMODATO, TERMOSELADORAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ATUAL, CONFORME EXIGÊNCIA DA RDC 15/2012, COMPATÍVEIS COM O PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ALÉM DE GUILHOTINA ESPECÍFICA PARA O CORTE DO PAPEL. CÓD. EBSERH: EBS00351. CATMAT: 442386 | UNIDADE | 50 | 70 |  | 0.75
G1 | 47 | 442386 | EBS00352 | 400405 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 35 CM X 100 M | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 35 CM X 100 M. BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 35 CM X 100 M, COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 5 G/M²). COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO. TRANSPARENTE. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO. ISENTO DE ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C). LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14.990. DEVERÃO SER FORNECIDAS, EM REGIME DE COMODATO, TERMOSELADORAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ATUAL, CONFORME EXIGÊNCIA DA RDC 15/2012, COMPATÍVEIS COM O PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ALÉM DE GUILHOTINA ESPECÍFICA PARA O CORTE DO PAPEL. CÓD. EBSERH: EBS00352. CATMAT: 442386 | UNIDADE | 60 | 15 |  | 0.75
G1 | 48 | 442487 | EBS00353 | 400406 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 40 CM X 100 M | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 40 CM X 100 M. BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 40 CM X 100 M, COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 5 G/M²). COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO. TRANSPARENTE. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO. ISENTO DE ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C). LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14.990. DEVERÃO SER FORNECIDAS, EM REGIME DE COMODATO, TERMOSELADORAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ATUAL, CONFORME EXIGÊNCIA DA RDC 15/2012, COMPATÍVEIS COM O PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ALÉM DE GUILHOTINA ESPECÍFICA PARA O CORTE DO PAPEL. CÓD. EBSERH: EBS00353. CATMAT: 442487 | UNIDADE | 10 |  |  | 0.75
G1 | 49 | 442388 | - | 400396 | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 45 CM X 100 M | PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO - 45 CM X 100 M. BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO MEDINDO 45 CM X 100 M, COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 5 G/M²). COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO. TRANSPARENTE. PERMEÁVEL AO VAPOR E AO AR, E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO. ISENTO DE ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C). LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO. INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 14.990. DEVERÃO SER FORNECIDAS, EM REGIME DE COMODATO, TERMOSELADORAS COM CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO ATUAL, CONFORME EXIGÊNCIA DA RDC 15/2012, COMPATÍVEIS COM O PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ALÉM DE GUILHOTINA ESPECÍFICA PARA O CORTE DO PAPEL. CATMAT: 442388 | UNIDADE | 10 |  |  | 0.75
- | 50 | 279944 | EBS00362 | 400423 | REMOVEDOR DE FERRUGEM, CROSTAS E MANCHAS DE OXIDAÇÃO EM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS | REMOVEDOR DE FERRUGEM, CROSTAS E MANCHAS DE OXIDAÇÃO EM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. DETERGENTE LÍQUIDO ÁCIDO PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. COMPOSTO POR ÁCIDO OXÁLICO. COM AÇÃO DESINCRUSTANTE, PASSIVADORA E NEUTRALIZADORA DE RESÍDUOS ALCALINOS. COMPATÍVEL COM MÁQUINA LAVADORA TERMO-DESINFETADORA E LIMPEZA MANUAL. GALÃO COM, NO MÍNIMO, 4 LITROS. CÓD. EBSERH: EBS00362. CATMAT: 279944 | GALÃO | 20 | 2 |  | 0.75
- | 51 | 317239 | - | 401054 | SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE | SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE. SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE. COMPOSTA DE ÁCIDO FOSFÓRICO, TENSOATIVO CATIÔNICO, NÃO-IÔNICO, ALCALINIZANTE. DESENGRAXANTE ALCALINO, EBMEG, PRESERVANTE BACTERIANA. PROTETORA DE SUPERFÍCIE E INIBIDORA DE CORROSÃO. CÓD. EBSERH: EBS00356. CATMAT: 317239 | Litro | 15 |  |  | 0.75
- | 52 | 340811 | EBS00420 | 400615 | TESTE BOWIE DICK - PACOTE DESAFIO PRONTO | TESTE BOWIE DICK - PACOTE DESAFIO PRONTO. INDICADOR QUÍMICO BOWIE DICK. CLASSE II. USO INTERNO. COMPOSTO POR FOLHA IMPREGNADA COM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL DE COLORAÇÃO CLARA QUE VIRA PRETO, CAPAZ DE TESTAR A EFICÁCIA DO SISTEMA DE VÁCUO DA AUTOCLAVE. FORNECIDO EM PACOTE PRONTO CONTENDO 01 (UMA) UNIDADE. DEVERÁ ATENDER A RDC Nº15/2012, SER ISENTO DE METAIS PESADOS E ESTAR EXPRESSO NO PACOTE QUE SIMULA DENSIDADE DE 7 QUILOS, SEGUNDO NORMA ISO 11140 – 4. FOLHA TESTE COM ESPAÇO PARA NOME/ASSINATURA DO OPERADOR, RESULTADO E DADOS DO CICLO. CÓD. EBSERH: EBS00420. CATMAT: 340811 | PACOTE | 800 | 100 |  | 0.75
- | 53 | 440338 | EBS00414 | 401103 | TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA | TESTE DE LIMPEZA PARA LAVADORA ULTRASSÔNICA. INDICADOR QUÍMICO PARA MONITORAR A EFICÁCIA DA LIMPEZA NOS PROCESSOS AUTOMATIZADOS EM LAVADORAS ULTRASSÔNICAS, PERMITINDO IDENTIFICAR FALHAS NO PROCESSO DE LIMPEZA, VERIFICANDO O TEMPO, A TEMPERATURA, CAVITAÇÕES, A CONCENTRAÇÃO IDEAL DE DETERGENTE E A EFICIÊNCIA DO BANHO DE ENZIMAS. USO EM CANULADOS COM SUPORTE. CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO (Nº LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE). APRESENTAÇÃO EM LÂMINA. TESTE DE PRONTO USO PARA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA ATRAVÉS DE PLACA IMPREGNADA COM RESÍDUO QUE SIMULA SANGUE HUMANO E ESTEJA DE ACORDO COM A ISO 15883, UTILIZADA EM DISPOSITIVOS PARA SUPERFÍCIE OU LÚMEN DOS PRODUTOS CANULADOS, COMPATÍVEIS COM ESTES DISPOSITIVOS. OS DISPOSITIVOS PARA LÚMEN E SUPERFÍCIE DEVERÃO SER FORNECIDOS EM REGIME DE COMODATO. CÓD. EBSERH: EBS00414.CATMAT: 453989 | UND | 450 |  |  | 0.75
- | 54 | 383915 | EBS01938 | 403797 | TESTE PARA DETECÇÃO DE PRESENÇA DE SANGUE EM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS | TESTE PARA DETECÇÃO DE PRESENÇA DE SANGUE EM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. TESTE PARA DETECÇÃO DE PRESENÇA DE SANGUE EM INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS. PRONTO USO. COM REAÇÃO ENZIMÁTICA E ALTERAÇÃO DE COR PARA RESÍDUOS DE SANGUE ATÉ 0,1µG EM ATÉ 1 MINUTO. CONTENDO (01) UM FRASCO COM SOLUÇÃO INDICADORA, (01) UM FRASCO COM ATIVADOR DE 1 SWAB DE ALGODÃO. DEVE PROPICIAR LEITURA VISUAL AUTOEXPLICATIVA. ATÓXICO. CÓD. EBSERH: EBS01938. CATMAT: 383915 | UNIDADE | 500 |  |  | 0.75