## Grade x TR v1
|  | Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Produtos para Saúde |  |  |  | Região / Compras Centralizadas | Região B | Região B | Região B | Região B | Região B | Região B | Região B | Região B |  |  | Regionalizada:
|  | Escopo: Compra Regionalizada - Hospital dos Servidores do Estado da UniRio |  |  |  | Macrorregião | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Centro-Oeste |  | Sim
|  | Objeto: OPME Endoscopia |  |  | Aquisição de OPME Endoscopia | UF | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | DF
|  | Processo SEI : 23819.002865/2026-39 |  |  | Processo SEI : 23819.002865/2026-39 | Cidade | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasília |  | Reserva Técnica:
|  | Período: 2026/2027 |  |  |  | Cod.Município | 60011 | 60011 | 60011 | 60011 | 60011 | 60011 | 60011 | 60011 |  |  | Sim
Quantitativo por HUF | [5 empty] | UASG | 155911 | 155911 | 155911 | 155911 | 157243 | 157243 | 155915 | 155915 | 155007
Sigla Licitações
Item | CATMAT | Ebserh | AGHUx | Descritivo Simples | Descritivo Completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | HUSE | HUGG | HUGG | HUSE TOTAL | CH-UFRJ | CH-UFRJ | HUAP | HUAP | Reserva Técnica | Quant. Itens | Participação | IRP (HUSE+HUGG)
1 | 475104 | EBS07450 | 401289 |  | BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, tamanho ADULTO, material em PLÁSTICO resistente, com tira elástica em material lavável, atóxico, NÃO ESTÉRIL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 7800 |  |  |  |  | 1560 | 9360 | AMPLA | 7800
2 | 475105 | EBS07468 |  |  | BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, tamanho PEDIÁTRICO, material em PLÁSTICO resistente, com tira elástica em material lavável, atóxico, NÃO ESTÉRIL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
3 | 481944 | EBS01950 | 403623 |  | escova para limpeza de endoscópio, cerdas flexíveis em nylon, estéril, para uso em canal de 2.8 mm/ 3,2mm e comprimento mínimo de 240cm. corpo plástico com cerdas nas duas pontas e extremidades das cerdas redondas ( diâmetro máximo das cerdas 5mm e haste menor que 2.8mm) | UNIDADE |  |  |  | 5400 |  |  |  |  | 1080 | 6480 | AMPLA | 5400
4 | 481930 | EBS01935 | 259462 |  | escova para limpeza de broncoscópio e endoscópio pediátrico, cerdas flexível em nylon, cilíndrica, descartável, compatível com canal de 1,8 mm e comprimento de 180cm, (+\/- 10 cm), com escova nas duas extremidades | UNIDADE |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 120 | 720 | AMPLA | 600
5 | 465177 | EBS09660 | 405476 |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo DE BIÓPSIA, material AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230 cm, DIÂMETRO 2,3 mm, para canal de biópsia 2,8 mm, aplicação colonoscopia, estéril, USO ÚNICO. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 6864 |  |  |  |  | 1372.8 | 8236.8 | AMPLA | 6864
6 | 465194 | EBS09659 | 405477 |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo DE BIÓPSIA, modelo PONTA EM CONCHA OVAL, material AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 160 cm, DIÂMETRO 1,8 mm, lâmina COM espícula, uso pediátrico, estéril, USO ÚNICO. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote,validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 540 |  |  |  |  | 108 | 648 | AMPLA | 540
7 | 472293 | EBS09661 | 405479 |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, com rede coletora, PEDIÁTRICO DIÂMETRO da ponta: cerca de 30 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,0 mm x 160 cm, haste isolada, com manopla, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 48 | 288 | AMPLA | 240
8 | 472293 | EBS15630 |  |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, com rede coletora, DIÂMETRO da ponta: cerca de 30 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,5 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. DIÂMETRO 1,5MM PEDIATRIA | UNIDADE |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 9.6 | 57.6 | AMPLA | 48
9 | 465240 | EBS13005 |  |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo JACARÉ, em METAL. Para retirada de corpo estranho por endoscopia digestiva. DIÂMETRO externo de aproximadamente 2,3 mm e COMPRIMENTO total de 230 cm. . AUTOCLAVÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 72 | 432 | AMPLA | 360
10 | 465241 | EBS13578 |  |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, ponta DENTE DE RATO, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO: para canal de 2,0 mm X 160 cm de comprimento, com manopla, haste sem isolamento, ESTERILIZÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 9.6 | 57.6 | AMPLA | 48
11 | 465274 | EBS07402 |  |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 10 a 14 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 192 | 1152 | AMPLA | 960
12 | 465278 | EBS07452 | 401462 |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO DA PONTA: 25 a 29 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 960 |  |  |  |  | 192 | 1152 | AMPLA | 960
13 | 465277 | EBS07403 | 401463 |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 30 a 35 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 720 |  |  |  |  | 144 | 864 | AMPLA | 720
14 | 465286 | EBS09655 | 405447 |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 40 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
15 | 465292 |  |  |  | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 25 mm, PEDIÁTRICO ,DIMENSÃO: para canal de 2,0 mm x 160 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 14.4 | 86.4 | AMPLA | 72
16 | 603004 | EBS01236 | 400100 |  | cânula endoscópica para injeção (agulha de esclerose). utilizada para administração de injetáveis no trato gastrointestinal, com auxílio de endoscópio. cânula endoscopia para injeção, com tubo externo da cânula fabricado em ptfe, medindo 2300 mm de comprimento e diâmetro de 2.8 mm. com agulha fabricada em aço inoxidável com tamanho 23 g, reservatório para proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha proximal. embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no ministério da saúde | UNIDADE |  |  |  | 600 |  |  |  |  | 120 | 720 | AMPLA | 600
17 | 603005 | EBS01238 | 405475 |  | cânula endoscópica para injeção (agulha de esclerose). BRONCOSCOPIA E ENDOSCOPIA PEDIÁTRICA .utilizada para administração de injetáveis no trato gastrointestinal, com auxílio de endoscópio. cânula endoscopia para injeção, com tubo externo da cânula fabricado em ptfe, medindo 1800 mm de comprimento e diâmetro de 1.8 mm. com agulha fabricada em aço inoxidável com tamanho 23 g, reservatório para proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha proximal. embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no ministério da saúde. | UNIDADE |  |  |  | 360 |  |  |  |  | 72 | 432 | AMPLA | 360
18 | 437888 | EBS02390 | 189502 |  | Adesivo cirúrgico, princípio ativo de n-butil-2- cianoacrilato, aspecto físico líquido, tipo uso uso único, esterilidade* estéril, embalagem embalagem individual. Apresentação: AMPOLA COM CERCA DE 0,5 ml. Para uso em tratamento de sangramento de varizes gástricas. identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. | UNIDADE |  |  |  | 180 |  |  |  |  | 36 | 216 | AMPLA | 180
19 | 458243 | EBS06995 | 262536 |  | Kit DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO ESÔFAGO. Composto por: 01 (uma) unidade de laqueação (cilindro que encaixa na extremidade distal do endoscópio) com, no mínimo, 06 (SEIS) ELÁSTICOS (ligaduras) esticados em volta do cilindro; 01 (uma) unidade do punho com fio de ativação e dispositivo de fixação do endoscópio (DIÂMETRO EXTERNO: de 8,6 a 11,5 mm). Compatível com CANAL DE TRABALHO 2,8 mm. Todo o conjunto deve ser apirogênico, de uso único. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 60 | 360 | AMPLA | 300
20 | 440104 | EBS01281 | 262544 |  | kit completo para gastrostomia percutânea 24 fr sonda em silicone com listras radiopacas e demarcação de profundidade numerada a cada 2cm, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com fio de tração e alça de preensão, estéril e radiopaca. disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. fio de inserção e distribuidor, retentor externo distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular. | UNIDADE |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 48 | 288 | AMPLA | 240
21 | 440133 | EBS02100 | 405711 |  | sonda para gastrostomia percutânea 24 fr, 100% silicone, com balão 5 cc, diâmetro externo de 6 mm, permite acesso contínuo ao estômago para entrega de alimento, medicação e descompressão do mesmo, anel de fixação para controlar as gotas gástricas e a movimentação de sonda, marcada a cada centímetro, radiopaca, sistema de abertura com tampa de vedação. material descartável, estéril, de uso único, embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e/ou prazo de validade e número de registro na anvisa/ms. | UNIDADE |  |  |  | 300 |  |  |  |  | 60 | 360 | AMPLA | 300
22 | 435892 | EBS00280 | 403395 |  | Sonda ESTOMACAL ESOFAGIANA, tipo SENGSTAKEN-BLAKEMORE nº 16, em LÁTEX, flexível, 03 VIAS, extremidade distal com 04 ORIFÍCIOS para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, com 02 BALÕES em látex (gástrico e esofágico), ANÉIS RADIOPACOS entre os balões. Graduada a cada 5 cm, comprimento mínimo de 100 cm. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8 | AMPLA | 24
23 | 435893 | EBS00281 |  |  | Sonda ESTOMACAL ESOFAGIANA, tipo SENGSTAKEN-BLAKEMORE nº 18, em LÁTEX, flexível, 03 VIAS, extremidade distal com 04 ORIFÍCIOS para drenagem e irrigação, extremidade proximal com funil, com 02 BALÕES em látex (gástrico e esofágico), ANÉIS RADIOPACOS entre os balões. Graduada a cada 5 cm, comprimento mínimo de 100 cm. ESTÉRIL. DESCARTÁVEL. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
24 | 445450 | EBS08886 | 402115 |  | CLIPADOR COM CLIP PARA HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA, DESCARTÁVEL; para uso em COLONOSCOPIA. Fechamento com possibilidade de abrir e fechar, aproximadamente 5 vezes e com capacidade de rotação auxiliando no reposicionamento. Pode ser utilizado em ambientes de ressonância magnética. Para COMPRIMENTO DE TRABALHO aproximadamente 230 cm, CANAL MÍNIMO DE TRABALHO 2,8 mm e ABERTURA DE CLIP aproximadamente MÍNIMO 11 mm ATÉ 16MM. Material de USO ÚNICO. Embalagem deve apresentar dados de identificação do produto, lote, data de fabricação e validade e Registro Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 432 |  |  |  |  | 86.4 | 518.4 | AMPLA | 432
25 | 459918 |  | 407359 |  | Cateteres de Eletrohemostasia Bipolar de Uso Único 7 Fr de diâmetro para canal 2.8mm 300cm de comprimento. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 9.6 | 57.6 | AMPLA | 48
26 | 467038 | EBS13367 | 401473 |  | CATETER PARA ENDOSCÓPIO, tipo SONDA, para endoscopia alta e baixa, DIMENSÃO: para canal cerca de 2,3 mm x 320 cm, haste isolada, com conexão para coagulador por PLASMA DE ARGÔNIO, ESTÉRIL, uso único. Com saída frontal para eletrocoagulação com plasma de argônio. Compatível com bisturi WEM. | UNIDADE |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 7.2 | 43.2 | AMPLA | 36
27 | 428363 | EBS07465 | 405454 |  | BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, em PLÁSTICO resistente, DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): de 35 mm x 80 mm; com 200 cm no mínimo, duplo lúmen, compatível com FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 polegadas (diâmetro); com marcações RADIOPACAS internas para auxiliar no posicionamento. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
28 | 428362 | EBS07464 | 405455 |  | BALÃO PARA DILATAÇÃO DE ACALÁSIA, em PLÁSTICO resistente. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): de 30 mm x 80 mm; com 200 cm no mínimo, DUPLO LÚMEN, compatível com FIO GUIA METÁLICO DE 0,035 polegadas (diâmetro); com marcações RADIOPACAS internas para auxiliar no posicionamento. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8 | AMPLA | 24
29 | 428294 | EBS07463 | 401468 |  | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, tipo HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 8 - 9 - 10 mm x 55 mm; com no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. Para CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 14.4 | 86.4 | AMPLA | 72
30 | 428296 | EBS07411 | 405448 |  | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, tipo HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 10 - 11 -12 mm x 55 mm; cateter 2,3 mm x no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 14.4 | 86.4 | AMPLA | 72
31 | 428302 | EBS07461 | 405449 |  | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA,tipo HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 12 - 13,5 -15 mm x 55 mm; cateter 2,3 mm x no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. Para CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 14.4 | 86.4 | AMPLA | 72
32 | 428300 | EBS07413 | 405451 |  | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, tipo HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 15 - 16,5 - 18 mm x 55 mm; com no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. Para CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 9.6 | 57.6 | AMPLA | 48
33 | 428304 | EBS07414 | 405453 |  | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, tipo HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 18 - 19 - 20 mm x 55 mm; com no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. Para CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 14.4 | 86.4 | AMPLA | 72
34 | 466446 | EBS05046 | 405459 |  | Seringa INSUFLADORA DE 60 ml, permite MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, possui trava para conforto, segurança e fácil manuseio, cateter de baixa complacência com manômetro para insuflar balões dilatadores hidrostáticos. Utilizado conjuntamente com a manopla/ pistola de insuflação endoscopicamente em estenoses do trato gastrointestinal e/ou árvore respiratória. Embalagem individual e ESTÉRIL. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 96 |  |  |  |  | 19.2 | 115.2 | AMPLA | 96
35 | 460712 | EBS09664 | 405458 |  | PRÓTESE DE ESÔFAGO, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, tipo MALHA METÁLICA DE NITINOL, material PARCIALMENTE RECOBERTA com silicone ou material similar, com sistema de implante, sistema introdutor e antimigração, COMPRIMENTO 10 cm, DIÂMETRO cerca de 18 a 20 mm. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14 | AMPLA | 12
36 | 460712 | EBS09665 | 405463 |  | PRÓTESE DE ESÔFAGO, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, tipo MALHA METÁLICA DE NITINOL, material PARCIALMENTE RECOBERTA com silicone ou material similar, com sistema de implante, sistema introdutor e antimigração, COMPRIMENTO 12 cm, DIÂMETRO cerca de 18 a 20 mm. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8 | AMPLA | 24
37 | 460712 | EBS09666 | 405465 |  | PRÓTESE DE ESÔFAGO, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, tipo MALHA METÁLICA DE NITINOL, material PARCIALMENTE RECOBERTA com silicone ou material similar, com sistema de implante, sistema introdutor e antimigração, COMPRIMENTO 15 cm, DIÂMETRO cerca de 18 a 20 mm. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8 | AMPLA | 24
38 | 455612 | EBS07443 | 404411 |  | PRÓTESE DE ESÔFAGO, função STENT, AUTO EXPANSIVA,tipo MALHA METÁLICA DE NITINOL, material TOTALMENTE RECOBERTA, com sistema de entrega, COMPRIMENTO 10 cm, DIÂMETRO 20 mm. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
39 | 455612 | EBS09662 | 405461 |  | PRÓTESE DE ESÔFAGO, função STENT, AUTO EXPANSIVA,tipo MALHA METÁLICA DE NITINOL, material TOTALMENTE RECOBERTA, com sistema de entrega, COMPRIMENTO 12 cm, DIÂMETRO cerca de 18 a 20 mm. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
40 | 455612 | EBS09663 | 405450 |  | PRÓTESE DE ESÔFAGO, função STENT, AUTO EXPANSIVA,tipo MALHA METÁLICA DE NITINOL, material TOTALMENTE RECOBERTA, com sistema de entrega, COMPRIMENTO 15 cm, DIÂMETRO cerca de 18 a 20 mm. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
41 | 443174 | EBS09667 | 405467 |  | PRÓTESE DUODENAL, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, material AÇO INOXIDÁVEL ENITINOL, com sistema de implante, sistema introdutor e antimigração, COMPRIMENTO 9 cm, DIÂMETRO cerca de 22 mm, com marcas radiopacas. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
42 | 443174 | EBS09669 | 405469 |  | PRÓTESE DUODENAL, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, material AÇO INOXIDÁVEL ENITINOL, com sistema de implante, sistema introdutor e antimigração, COMPRIMENTO 12 cm, DIÂMETRO cerca de 22 mm, com marcas radiopacas. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
43 | 407569 | EBS09670 | 405468 |  | PRÓTESE ENTERAL, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, endoscópica, formato malha tubular, material NITINOL, estrutura metálica não recoberta, com sistema de implante montado em introdutor 10 FR, pré carregado, COMPRIMENTO 9 cm, DIÂMETRO cerca de 22 x 27 mm, área de trabalho 230 cm, com marcas radiopacas. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
44 | 466990 | EBS09671 | 405456 |  | PRÓTESE PARA PSEUDOCISTO PANCREÁTICO, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, endoscópica, material NITINOL, REVESTIDO com silicone ou material similar, com sistema de implante, introdutor e antimigração, COMPRIMENTO cerca de 10 mm, DIÂMETRO cerca de 10 a 15 mm, compatível com bisturi elétrico, TIPO HOT. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
45 | 604158 | EBS04986 | 400105 |  | agulha de biópsia aspirativa guiada por ultrassonografia endoscópica. agulha de 19 g, ponta ecogênica, com abertura lateral cortante. TIPO FNB cateter de 4.8 fr e 140 cm de comprimento. manopla e trava de segurança, torneira de 01 via. uso em canal de no mínimo 2,0 mm.estéril, uso único. embalagem individual e resistente, contendo a identificação do produto, lote e validade conforme legislação vigente. registro no ms\/anvisa | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
46 | 604161 | EBS04985 | 401131 |  | agulha de biópsia aspirativa guiada por ultrassonografia endoscópica. agulha de 22 g, ponta ecogênica com abertura lateral cortante. TIPO FNB fnb cateter de 5.2 fr e 140 cm de comprimento. manopla e trava de segurança, torneira de 01 via. uso em canal de no mínimo 2,0 mm. estéril, uso único. embalagem individual e resistente, contendo a identificação do produto, lote e validade conforme legislação vigente. registro no ms\/anvisa | UNIDADE |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 14.4 | 86.4 | AMPLA | 72
47 | 603870 | EBS07425 | 122971 |  | PAPILÓTOMO, tipo TRIPLO LÚMEN, modelo CORPO EM TEFLON,NARIZ LONGO, tipo pré corte , com fio corte monofil. 20 mm, ext.7 FR, distal 5,5 FR, 200 cm, com MANOPLA 3 PONTOS, compatível com GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 38.4 | 230.4 | AMPLA | 192
48 | 603882 | EBS07427 | 401477 |  | PAPILÓTOMO, tipo TRIPLO LÚMEN, modelo PONTA DE FACA, com cateter 7 FR, distal 5 FR, 210 cm, com manopla plástica e conexão eletrocautério, AGULHA EXPOSIÇÃO DE 4 a 6 mm, ponta 4,8 FR, RADIOPACA, compatível com GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 38.4 | 230.4 | AMPLA | 192
49 | 468427 | EBS09658 | 401288 |  | Fio guia, aplicação BILIAR : não vascular, material: nitinol, revestimento: hidrofílico, diâmetro: 0,035", comprimento: cerca de 450 cm, tipo ponta: ponta reta, características adicionais: radiopaco, esterilidade: estéril, descartáve | UNIDADE |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 38.4 | 230.4 | AMPLA | 192
50 | 464628 | EBS13980 |  |  | Fio guia, tipo hidrofílico, diâmetro 0,021, material aço inoxidável, formato ponta reta, comprimento 400 a 480, esterilidade estéril | UNIDADE |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 9.6 | 57.6 | AMPLA | 48
51 | 428863 | EBS08163 | 401471 |  | Cateter para EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, tipo extensão 4 FIOS, material POLIPROPILENO, DIMENSÃO 220 cm de comprimento; compatível com canal de 2,8 mm, marcação radiopaca, extensão cesta aproximadamente 2 x 4 cm E 2,5 x 5 cm, sistema manopla acoplada. ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 38.4 | 230.4 | AMPLA | 192
52 | 428881 | EBS08127 | 402091 |  | BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 15 a 18 mm (inflado) x 200 cm; compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) com capacidade para injetar contraste distal; marcação RADIOPACA. ISENTO DE LÁTEX. ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 192 |  |  |  |  | 38.4 | 230.4 | AMPLA | 192
53 | 462154 | EBS09657 | 404409 |  | ENDOPRÓTESE PANCREÁTICA LUMINAL, função STENT, material POLÍMERO, formato RETO, sistema INTRODUTOR, DIMENSÕES: cerca de 5 FR x 5 cm, ancoradores externos nas extremidades. Com marcas RADIOPACAS, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8 | AMPLA | 24
54 | 407555 | EBS07478 | 405079 |  | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, função STENT autoexpansível, endoscópica, estrutura metálica recoberta totalmente, material estrutura PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, sistema de implante montado em INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, précarregado, DIÂMETRO 10 mm, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 a 8 cm, com marcas RADIOPACAS em PLATINA E IRIDIUM, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 9.6 | 57.6 | AMPLA | 48
55 | 442245 | EBS09656 | 404407 |  | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, função STENT BILIAR, material POLÍMERO, sistema de implante montado em INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 7 FR x 10 cm, ancoradores externos nas extremidades. Com marcas RADIOPACAS, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
56 | 442247 | EBS07439 | 405082 |  | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 cm, montada em cateter introdutor, material PLÁSTICO biocompatível, com marcador RADIOPACO, kit com FIO GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
57 | 466512 |  |  |  | Instrumental para endoscópio para retirada de corpo estranho. tipo ponta: cesta (basket) hexagonal. tipo fio: 8 fios de nitinol. diâmetro ponta: cerca de 15 mm. dimensão: para canal cerca de 1,5 mm x 280 cm haste: haste isolada. componente 2: manopla. esterilidade: estéril, uso único. Característica adicional: Modelo BASKET - sendo cesto de extração, de uso exclusivamente médico, indicado para remoção endoscópica de cálculos, fragmentos de cálculos ou corpos estranhos no sistema pancreático-biliar, composto por: um cesto em nitinol de oito fios, concebido para ser compatível com dispositivos de aplicação de colangioscopio com diâmetro interno de canal de trabalho mínimo de 1,2 mm. Descrição complementar: fornecer o aparelho compatível em SISTEMA DE COMODATO. | UNIDADE |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 1.2 | 7.2 | AMPLA | 6
58 | 480272 | EBS07484 |  |  | OVERTUBE DESCARTÁVEL, ponta DISTAL SUAVE, tubo INTERNO AFILADO, tubo EXTERNO TRANSPARENTE, tampa de insuflação vedada com cordão que evite a perda, cabo com espuma para garantir aderência. Composto por 01 (um) tubo interno com ponta afilada na espessura do tubo endoscópio e 01 (um) overtube com uma tampa de insuflação presa. Deverá ainda conter entre o tubo interno e overtube uma malha de aço onde evite a perfuração do próprio produto. DIMENSÕES: comprimento entre 25 - 30 cm, 10 - 11,7 mm de espessura do endoscópio. Tubo externo de 19,5 mm e tubo interno de 16,7 mm. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 | 12 | AMPLA | 10
59 | 428304 | EBS07414 |  |  | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, tipo HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 18 - 19 - 20 mm x 55 mm; com no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. Para CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 | 12 | AMPLA | 10
60 | 472209 | EBS14893 | 407360 |  | Cateter DIATÉRMICO, tipo flush knife, ponta tipo AGULHA ou BOLA, para corte e coagulação, conector para irrigação lateral, PONTA CONDUTORA de comprimento 1 mm e máxima de 3 mm, COMPRIMENTO do cateter cerca de 180 cm, em teflon, manopla em material isolante milimétrica, conector para interligação com eletro bisturi, compatível com CANAL DE BIÓPSIA de 2,8 mm, estéril. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na ANVISA/MS.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 1.6 | 9.6 | AMPLA | 8
61 | 620712 | EBS07654 |  |  | COLETOR DE PÓLIPOS, uso captura de pólipos por VIA ENDOSCÓPICA, contendo 2 a 4 câmaras, em PLÁSTICO, descartável. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa | UNIDADE |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 9.6 | 57.6 | AMPLA | 48
62 | 329774 | EBS06282 |  |  | CORANTE, TIPO AZUL DE METILENO 1%, CI 52015. APRESENTAÇÃO: LÍQUIDO, FRASCO 30 ML. | UNIDADE |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 28.8 | 172.8 | AMPLA | 144
63 | 200605 | EBS02398 |  |  | tinta nanquim (corante endoscopia); 10 mg\/ml (1%); solução injetável. corante de contraste, utilizado para melhorar a visualização de células em diversos tipos de exames, como bacterioscopia, endoscopia e colonoscopia. deve ser biocompatível. embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. deve apresentar rms. apresentação: ampola com cerca de 1 ml. | UNIDADE |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 48 | 288 | AMPLA | 240
64 | 456363 | EBS07483 |  |  | ÍNDIGO CARMIM; 0,5%; solução AQUOSA. Corante de contraste BIOCOMPATÍVEL, utilizado para melhorar a visualização de células em diversos tipos de exames, como endoscopia e colonoscopia. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO COM cerca de 6 ml | FRASCO |  |  |  | 144 |  |  |  |  | 28.8 | 172.8 | AMPLA | 144
65 | 408084 | EBS07485 |  |  | BORRACHA PARA VÁLVULA DE CANAL DE BIÓPSIA,tipo uso para VIDEOGASTROSCÓPIO OLYMPUS SÉRIE 190, compatível com equipamento utilizado na instituição. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
66 | 408084 | EBS07485 |  |  | BORRACHA PARA VÁLVULA DE CANAL DE BIÓPSIA,tipo uso para VIDEOGASTROSCÓPIO FUJINON, SERIE 590 compatível com equipamento utilizado na instituição. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
67 | 460713 |  |  |  | hemostático absorvível apresentação : conjunto completo- princípio ativo bentonina sódica,, componentes : pó, característica adicional: com sistema de preparo e aplicação, esterilidade, estéril, uso único | UNIDADE |  |  |  | 60 |  |  |  |  | 12 | 72 | AMPLA | 60
68 | 466900 |  |  |  | Pinça de biópsia SPYBITE, composta por mandíbulas na ponta distal, presas a um enrolamento flexível com um carreto e um punho com um anel para o polegar presos à extremidade proximal do dispositivo. Estéril, embalagem individual que permita o acondicionamento do produto garantindo suas características de fabricação e integridade (produto íntegro, sem vinco ou deformidades), sem risco de violação/contaminação (embalagem íntegra), que permita exposição e transferência asséptica do produto através de abertura tipo pétala, com rótulo que atenda a rdc 185 de 22 de outubro de 2001/ANVISA | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
69 | 621915 | EBS05347 |  |  | Cateter spray com 7 fr de diâmetro e 240 cm da comprimento, tipo chuveirinho, usado com endoscópio para pulverizar a mucosa do TGI. | UNIDADE |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
70 | 455984 | EBS07470 | 401475 |  | CÂNULA PARA COLANGIOGRAFIA retrógrada via endoscópica, DUPLO LÚMEN, 6 FR, 200 cm DE COMPRIMENTO, ponta tipo DOMETIP, para uso com FIO GUIA 0,035 polegadas, material TEFLON, RADIOPACO, ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 2 | 12 | AMPLA | 10
71 | 428317 | EBS06479 | 405457 |  | BALÃO PARA DILATAÇÃO DAS VIAS BILIARES, USO EM COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE). DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): de 8 a 10 mm (inflado) x 30 a 40 mm; cateter de 16,7 a 23,3 mm (5 a 7 FR). ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 72 |  |  |  |  | 14.4 | 86.4 | AMPLA | 72
72 | 463615 | EBS07288 |  |  | Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 12 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
73 | 440108 | EBS01276 |  |  | Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 14 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | 12
74 | 440112 | EBS01277 |  |  | Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 16 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | AMPLA
75 | 470909 | EBS01278 |  |  | Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 18 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | AMPLA
76 | 440118 | EBS01279 |  |  | Kit para GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA (PEG), composto minimamente por: SONDA em SILICONE 20 FR, com linhas radiopacas, marcações de profundidade centrimentradas, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com FIO DE TRAÇÃO e ALÇA DE PREENSÃO. Disco de fixação interno de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. FIO DE INSERÇÃO e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular; fio guia, bisturi, seringa, agulha introdutora. ESTÉRIL, USO ÚNICO. Embalagem individual com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade, dados do fabricante, fabricação e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | AMPLA
77 | 463615 | EBS13576 |  |  | Kit Sonda para GASTROSTOMIA tipo BUTTON (ao nível da pele) 12 FR x 1,5 cm. Em SILICONE, com balão, válvula antirrefluxo, dispositivo lateral para enchimento do balão, tubo de extensão com sistema para fixação, 1 seringa luer e 1 seringa com ponta de cateter. Estéril. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | AMPLA
78 | 440109 | EBS13575 |  |  | Kit Sonda para GASTROSTOMIA tipo BUTTON (ao nível da pele) 16 FR x 2,3 cm. Em SILICONE, com balão, válvula antirrefluxo, dispositivo lateral para enchimento do balão, tubo de extensão com sistema para fixação e seringa. Estéril. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | AMPLA
79 | 440117 | EBS13577 |  |  | Kit Sonda para GASTROSTOMIA tipo BUTTON (ao nível da pele) 18 FR x 2,0 cm. Em SILICONE, com balão, válvula antirrefluxo, dispositivo lateral para enchimento do balão, tubo de extensão, sistema de trava para conexão da sonda. Estéril. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | AMPLA
80 | 463622 | EBS01290 |  |  | Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 12 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico com fita radiopaca ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 5 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8 | AMPLA | AMPLA
81 | 463617 | EBS02068 |  |  | Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 14 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico COM FITA RADIOPACA ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 5 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8 | AMPLA | AMPLA
82 | 463621 | EBS02069 |  |  | Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 16 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico COM FITA RADIOPACA ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 15 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8 | AMPLA | AMPLA
83 | 463618 | EBS02070 |  |  | Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 18 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico COM FITA RADIOPACA ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 15 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8 | AMPLA | AMPLA
84 | 463623 | EBS02071 |  |  | Sonda DE GASTROSTOMIA TRÊS VIAS 20 FR, comprimento cerca de 22 cm. CONFECCIONADA EM SILICONE grau médico COM FITA RADIOPACA ao longo do seu comprimento. COM BALÃO de ancoragem interno de CAPACIDADE DE 15 a 20 ml. Marcações pelo menos a cada 2 centímetros em toda sua extensão. 3 (três) vias, uma para administração da dieta, uma para administração de medicamentos e uma via para enchimento do balão. Anel de fixação externo com pontos de ancoragem. Estéril. Descartável. Embalagem individual, segura e resistente, com abertura asséptica, contendo dados de identificação do produto, lote, validade e registro Anvisa | UNIDADE |  |  |  | 24 |  |  |  |  | 4.8 | 28.8
85 | 467082 | EBS15360 |  |  | FIO GUIA, para CÂNULA DILATADORA SAVARY-GILLIARD, aplicação: estenoses esofágicas, material: Aço inoxidável, COMPRIMENTO 200 cm, PONTA FLEXÍVEL, RADIOPACO, ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 7.2 | 43.2
86 | 456730 | EBS14619 |  |  | CAPA PROTETORA para ENDOSCÓPIO, uso na ponta distal do aparelho, para endoscópios com diâmetros entre 7 a 15 mm. Permite proteção durante armazenamento, transporte e limpeza. Compatível com equipamento Olympus e Fujinon | UNIDADE |  |  |  | 240 |  |  |  |  | 48 | 288 | AMPLA | AMPLA
87 | 466900 |  |  |  | Pinça de biópsia SPYBITE, composta por mandíbulas na ponta distal, presas a um enrolamento flexível com um carreto e um punho com um anel para o polegar presos à extremidade proximal do dispositivo. Estéril, embalagem individual que permita o acondicionamento do produto garantindo suas características de fabricação e integridade (produto íntegro, sem vinco ou deformidades), sem risco de violação/contaminação (embalagem íntegra), que permita exposição e transferência asséptica do produto através de abertura tipo pétala, com rótulo que atenda a rdc 185 de 22 de outubro de 2001/ANVISA. | UNIDADE |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 2.4 | 14.4 | AMPLA | AMPLA