## Anexo I do TR
Aquisição de Materiais Hospitalares Diversos 2 (Itens Fracassados 2025)
Pedido: 1009/2026
Processo SEI: 23764.006402/2026-29
ANEXO I - Descrição Detalhada e Quantitativos do Objeto
ITEM | AGHU | CATMAT | EBSERH | DESCRITIVO | APRESENTAÇÃO | QUANTIDADE TOTAL | QUANTIDADE PARA AMOSTRA
1 | 55752 | 439800 | EBS02258 | AGULHA DESCARTAVEL 40 x 1,6MM OU 16G X 11/2.Agulha hipodérmica 40 X 1,6 mm ou 16 G x 1 1/2. Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. Com sistema de segurança acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote, validade de fácil visualização e numero do registro da Anvisa. CÓD. INST.: 55752 CATMAT: 439800 COD EB: EBS02258 | UNIDADE | 6000 | 5
2 | 401993 | 605571 | EBS08592 | AGULHA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT 16 GA X 10: agulha de biópsia tipo tru cut medindo aproximadamente 16 ga x 10, agulha para biópsia semi–automático, descartável, compacto, leve e fácil de manipular, junto com sua cânula coaxial correspondente em mesma embalagem, facilitando a escolha e organização dos materiais no momento de realizar o procedimento. Com dimensões 16 ga x 10 cm de ajustável de acordo com a necessidade para extração de diferentes tamanhos de amostra. O avanço ajustável para 10 ou 20 mm, marcação em centímetros para precisão no procedimento, pode ser utilizado para diferente tamanhos de lesões. Marca referência Ecomed Supercore Argon. CODINST 76539 CATMAT 605571 CÓD. EBS.: EBS08592 AGHU: 401993 | UNIDADE | 80 | 3
3 | 401994 | 603043 | EBS08106 | AGULHA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT 16 GA X 15: agulha de biópsia tipo tru-cut 16 ga x 15, agulha para biópsia semi–automático, descartável, junto com sua cânula coaxial correspondente em mesma embalagem, facilitando a escolha e organização dos materiais no momento de realizar o procedimento. Com dimensões 16 ga x 15 cm de ajustável de acordo com a necessidade para extração de diferentes tamanhos de amostra. O avanço ajustável para 10 ou 20 mm, marcação em centímetros para precisão no procedimento, pode ser utilizado para diferente tamanhos de lesões. Marca referência Ecomed Supercore Argon. CODINST 76540 CATMAT: 603043 COD EBS: EBS08106 AGHU: 401994 | UNIDADE | 80 | 3
4 | 401961 | 603055 | EBS05124 | AGULHA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT 18 G X 25: Agulha (cânula) PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES tipo TRUCUT, 18 G x 250 mm, COM PENETRAÇÃO DE 18 mm a 25 mm, deve ser UTILIZADA EM PISTOLA 2.2, AUTOMÁTICA, conexão luer slip, cânula e mandril COM PONTA BISELADA, cânula e mandril confeccionados EM AÇO INOXIDÁVEL, mandril com GAVETA DE 19 a 22 mm para retirada da amostra, cânula externa com marcação centímetro a centímetro para facilitar a localização precisa da área de interesse, junto com sua cânula coaxial correspondente em mesma embalagem, PONTA ECOGÊNICA, DESCARTÁVEL. USO ÚNICO. deve ser visível ao ultrassom, deve estar embalado em material que promova barreira microbiana com abertura asséptica de fácil manuseio, a embalagem deve ter os dados de identificação, procedência, número do lote e número do RMS, conforme legislação vigente na Anvisa. - Apresentação: UNIDADE. Marca referência Ecomed Supercore Argon. COD INST .: 401961 CATMAT 603055 CÓD. EBS.: EBS05124 | UNIDADE | 80 | 3
5 | 401995 | 603052 | EBS08593 | AGULHA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT 18 GA X 10: agulha de biópsia tipo tru cut 18 ga x 10, agulha para biópsia semi–automático, descartável, compacto, leve e fácil de manipular, junto com sua cânula coaxial correspondente em mesma embalagem, facilitando a escolha e organização dos materiais no momento de realizar o procedimento. Com dimensões 18 ga x 10 cm de ajustável de acordo com a necessidade para extração de diferentes tamanhos de amostra. O avanço ajustável para 10 ou 20 mm, marcação em centímetros para precisão no procedimento, pode ser utilizado para diferente tamanhos de lesões. Marca referência Ecomed Supercore Argon. CODINST 76541 CATMAT: 603052 CÓD. EBS.: EBS08593 AGHU: 401995 | UNIDADE | 80 | 3
6 | 401990 | 603045 | EBS01229 | AGULHA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT 18 GA X 15: agulha para biópsia semi–automático, descartável, compacto, leve e fácil de manipular, junto com sua cânula coaxial correspondente em mesma embalagem, facilitando a escolha e organização dos materiais no momento de realizar o procedimento. Com dimensões 18 ga x 15 cm de ajustável de acordo com a necessidade para extração de diferentes tamanhos de amostra. O avanço ajustável para 10 ou 20 mm, marcação em centímetros para precisão no procedimento, pode ser utilizado para diferente tamanhos de lesões. Marca referência Ecomed Supercore Argon. COD. INST. 76542 CATMAT 603045 CÓD. EBS: EBS01229 AGHU: 401990 | UNIDADE | 80 | 3
7 | 401989 | 604144 | EBS01234 | AGULHA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT 20 GA X 10: agulha de biópsia tipo tru cut 20 ga x10, agulha para biópsia semi-automático, descartável, compacto, leve e fácil de manipular. Produto contendo cânula coaxial correspondente na mesma embalagem. Dimensões 20 ga x 10 cm de ajustável de acordo com a necessidade para extração de diferentes tamanhos de amostra. O avanço ajustável para 10 ou 20 mm, marcação em centímetros para precisão no procedimento, pode ser utilizado para diferente tamanhos de lesões. Produto deverá conter o numero do registro ANVISA, lote, e validade. CÓD.INST.: 78828 CATMAT: 604144 CÓD. EBS.: EBS01234 AGHU: 401989 | UNIDADE | 80 | 3
8 | 401991 | 605574 | EBS01230 | AGULHA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT 20 GA X 15: agulha de biópsia tipo tru cut 20 ga x15, agulha para biópsia semi-automático, descartável, compacto, leve e fácil de manipular, dimensões 20 ga x 15 cm de ajustável de acordo com a necessidade para extração de diferentes tamanhos de amostra. Produto contendo cânula coaxial correspondente na mesma embalagem. O avanço ajustável para 10 ou 20 mm, marcação em centímetros para precisão no procedimento, pode ser utilizado para diferente tamanhos de lesões. Produto deverá conter o numero do registro ANVISA, lote, e validade. CÓD.INST.: 78829 CATMAT: 605574 CÓD. EBS.: EBS01230 AGHU: 401991 | UNIDADE | 80 | 3
9 | 401996 | 603058 | EBS14325 | AGULHA DE BIOPSIA TIPO TRU CUT 20 GA X 20: agulha para biópsia semi-automático, descartável, compacto, leve e fácil de manipular, junto com sua cânula coaxial correspondente em sua embalagem, facilitando a escolha e organização dos materiais no momento de realizar o procedimento. Com dimensões 20 ga x 20 cm de ajustável de acordo com a necessidade para extração de diferentes tamanhos de amostra. O avanço ajustável para 10 ou 20 mm, marcação em centímetros para precisão no procedimento, pode ser utilizado para diferente tamanhos de lesões. Marca referência Ecomed Supercore Argon. COD. INST. 79000 CATMAT 603058 CÓD. EBS: EBS14325 AGHU: 401996 | UNIDADE | 80 | 3
10 | 402299 | 603007 | EBS04923 | AGULHA DESCARTÁVEL DE INJEÇÃO E IRRIGAÇÃO (AGULHA DE ESCLEROSE) 25G - COMPRIMENTO DE 180CM - ENDOSCOPIA. Utilizada para administração de injetáveis no trato gastrointestinal, com auxílio de endoscópio. Cânula endoscopia para injeção, com tubo externo da cânula FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 1800 mm DE COMPRIMENTO e DIÂMETRO de 2.0 mm. COM AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL com TAMANHO 25 G, reservatório para proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha proximal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Compatível com aparelhos Olympus CF e Fujimon. CÓD INST: 68273 CATMAT: 603007 COD EB: EBS04923 AGHU: 402299 | UNIDADE | 150 | 3
11 | 65162 | 626674 | EBS04917 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA DE PLEXO 21G X 4": Agulha ANESTESIA, aplicação para BLOQUEIO DE PLEXO, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 21 G x 4 polegadas, tipo ponta bisel especial 30°, canhão translúcido, tubo para injeção e aspiração em PVC, para uso com estimulador elétrico de nervos, protetor de agulha/polietileno de baixa densidade, conector universal, conector fêmea com tampa, para neuroestimulador, tipo uso estéril, descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Necessário ser compatível com o aparelho Stimuplex HNS12. CÓD. INST.: 65162 CATMAT: 626674 COD EB: EBS04917 | UNIDADE | 300 | 3
12 | 65161 | 626693 | EBS00010 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA DE PLEXO 22G X 2":Agulha ANESTESIA, aplicação para BLOQUEIO DE PLEXO, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 G x 2 polegadas, tipo ponta bisel especial 30°, canhão translúcido, tubo para injeção e aspiração em PVC, para uso com estimulador elétrico de nervos, protetor de agulha/polietileno de baixa densidade, conector universal, conector fêmea com tampa, para neuroestimulador, tipo uso estéril, descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Necessário ser compatível com o aparelho Stimuplex HNS12 CÓD.INST:65161 CATMAT: 626693 CÓD. EB.: EBS00010 | UNIDADE | 350 | 3
13 | 64873 | 626577 | EBS04916 | AGULHA DESCARTÁVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA 22G X 3 1/2": Agulha para anestesia raquidiana calibre 22 g com comprimento de 3 1/2, em aço inox, com ponta tipo quincke com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Característica adicional para obesos. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.. CÓD. INST.: 64873 CATMAT: 626577 COD EB: EBS04916 | UNIDADE | 400 | 3
14 | 401329 | 429284 | EBS01215 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,25 X 40MM DESCARTÁVEL: Agulha acupuntura, material aço inoxidável, tipo capilar cilíndrica (filiforme), esterilidade estéril, descartável, tamanho 0,25 x 40, tipo de cabo com cabo, em espiral, característica adicional cabo em aço inox, bainha com bainha protetora, individual. CÓD. INST.: 68265 CATMAT: 429284 COD EB: EBS01215 AGHU: 401369 | UNIDADE | 800 | 3
15 | 66536 | 604915 | EBS08539 | AVENTAL CIRÚRGICO BVB TAMANHO GG (ESTÉRIL): Confeccionado em não tecido TRILAMINADO de polipropileno e uma camada de filme monolítico não poroso, respirável, com barreira de proteção viral BVB. Acabamento em solda ultrassônica. TAMANHO aproximado de 1,40 m x 1,80 m, possuir GRAMATURA MÍNIMA de 50 g/m². Mangas longas com punho em ribana, colarinho com viés de não tecido faixa de amarração na cintura com transpasse lateral (tipo opa), com adequado ajuste, e alça fixadora para dedo polegar (dedal), e costuras seladas. Acompanha 01 toalha absorvente em não tecido. Possuir dobradura asséptica, acondicionado em envoltório de não tecido sms. Todo material acondicionado em embalagem de papel grau cirúrgico e filme de polietileno. Apresentar registro no Ministério da Saúde/Anvisa, e laudo comprobatório de barreira viral do produto acabado ou da matéria prima, e de eficiência de filtração bacteriana (BFE) do produto acabado. Aceita-se variação nas medidas de comprimento e largura de 5 cm para mais ou menos. Item descartável. CÓD. INST.: 66536 CATMAT: 604915 CÓD EBS.: EBS08539 AGHU: 66536 | UNIDADE | 600 | 3
16 | 67414 | 412835 | EBS00624 | BISTURI DESCARTÁVEL DE SEGURANÇA NÚMERO 15: Lâmina de bisturi descartável, lâmina nº 15, em aço inox, afiada e polida, isenta de rebarbas e/ou sinais de oxidação, cabo em plástico. Com sistema de segurança segundo nr 32. Marca e tamanho gravados na lâmina. Estéril, descartável. Embalagem com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. Embalagem individual com abertura em pétala. Com dados de identificação, data e tipo de esterilização, prazo de validade e atender à legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. COD INST: 67414 CATMAT:412835 COD EB: EBS00624 | UNIDADE | 200 | 3
17 | 737 | 301510 | EBS00363 | CAL SODADA - GALÃO DE 4,5KG: CAL SODADA absorvente de CO2, granulada, branca, (com indicador que muda de cor, BRANCO PARA VIOLETA, quando saturado em CO2). Isenta de hidróxido de potássio (KOH) e hidróxido de sódio (NAOH), para aparelhos de anestesia. O produto deve apresentar a FISPQ (ficha de informações de segurança de produtos químicos), ficha técnica e registro na Anvisa. Unidade de fornecimento: galão com 4,3 +/- 0,2 kg.. CÓD. INST.: 737 CATMAT:301510 CÓD. EB.: EBS00363 | GALÃO 4,5KG | 60 | 1
18 | 59291 | 607194 | EBS05890 | CAMPO CIRURGICO FENESTRADO 75CM X 75 CM:Campo cirúrgico, FENESTRADO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 cm (largura) x 75 cm (comprimento), material SMS, GRAMATURA CERCA DE 45 g/m², com FENESTRA DE CERCA DE 8 cm, fixação adesivo acrílico ao redor da fenestra, impermeável. Embalagem individual deve: garantir a integridade do produto, permitir a sua fácil retirada e conter dados de identificação, lote, data de esterilização, procedência, validade e registro na Anvisa. CÓD. INST.: 59291 CATMAT: 607194 CÓD. EB.: EBS05890 | UNIDADE | 2300 | 3
19 | 67517 | 438243 | EBS08620 | CATETER INTEGRAL Nº 24G X 0,56")PARA PUNÇÃO PERIFÉRICA: Cateter periférico com tubo extensor lateralizado. Polímero radiopaco, aplicação venoso, material agulha agulha aço inox, diâmetro 24 gau, comprimento cerca 15mm, componente adicional c/ asa de fixação, tubo extensor c/ clamp, conector conector padrão c/ injetor lateral, componente 2 c/ sistema segurança segundo nr/32, tipo uso estéril, descartável, embalagem individual. CÓD. INST.: 67517 CATMAT: 438243 CÓD. EBS: EBS08620 | UNIDADE | 2300 | 3
20 | 7320 | 437180 | EBS00040 | CATETER INTRAVASCULAR PERIFÉRICO Nº 24G: Cateter INTRAVENOSO PERIFÉRICO, do tipo por fora da agulha n° 24 G, comprimento cerca de 19 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA auto acionável e inviolável. Mandril confeccionado em aço inox siliconizado com agulha de bisel AFIADO, FILTRO HIDRÓFOBO com extremidade lisa, conector luer lock, cônica e atraumática, cateter em poliuretano, sem efeito memória, com ponta resistente sem rasgar, enrugar e liberar resíduos, flexível, de fácil manuseio, câmara de refluxo com filtro, que permita perfeita visualização do refluxo sanguíneo, perfeita conexão com extensores e seringas. Câmara de refluxo em CRISTAL, DUPLA CÂMARA DE CONFIRMAÇÃO DO REFLUXO SANGUÍNEO (AGULHA E CATETER), PERMITINDO rápida visualização do refluxo sanguíneo, com empunhadura segura. Suportar PRESSÕES de até 300 PSI, ISENTO de LÁTEX e PVC. Radiopaco, ESTÉRIL, descartável, para terapia intravenosa periférica de MÉDIA PERMANÊNCIA, uso único. Embalagem individual resistente com abertura asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade. Dados de fácil visualização. CÓD.INST:7320 CATMAT:437180 CÓD. EB.: EBS00040 | UNIDADE | 12000 | 3
21 | 58926 | 437287 | EBS05000 | CATETER MONO LÚMEN 22GA X 10CM NEONATAL: Cateter venoso central mono lúmen, 22 g x 10 a 15 cm, 4 fr em poliuretano ou silicone, flexível, látex-free, radiopaco, termossensível e biocompatível. Ponta macia e flexível para evitar lesão vascular. Uso com técnica de introdução por dentro da agulha. Acompanha: agulha para punção com cânula reta siliconizada, bisel trifacetado, afiado, cone fêmea rosqueável e capa protetora, fio guia metálico, centimetrado, 45 cm, com ponta em J para evitar traumas vasculares e sistema de passagem com uma mão para facilitar o procedimento, dilatador em polipropileno, e trava para fixação, clamp de vedação do fluxo, capa protetora em plástico transparente, incolor, maleável, todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, isento de resíduos ou impurezas, ter flexibilidade, demarcação e fixação segura. Propiciar penetração suave na pele, com o mínimo de trauma, adaptação segura à dispositivos de infusão, técnica de introdução segura, fácil manuseio e estar de acordo com a legislação vigente. Embalagem única resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/ms. CÓD. INST.: 58926 CATMAT: 437287 COD EB: EBS05000 | UNIDADE | 150 | 3
22 | 71903 | 465718 | EBS08603 | CONJUNTO CISTOSTOMIA 14 FR: conjunto cistostomia 14 fr, composição: 1 cateter 14 fr, 1 trocater, 1 cateter de suporte. trocarte, aplicação: cistostomia, apresentação: conjunto com sonda 14 – 16 fr, material: aço inoxidável, tipo cânula, superfície lisa, com obturador ponta distal piramidal cortante, tipo reutilizável. embalagem individual, em material que garanta a integridade do produto, com dados de identificação, data de fabricação e validade, procedência e registro na anvisa MS. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. CÓD. INST.: 71903 CATMAT: 465718 CÓD. EBS: EBS08603 | UNIDADE | 10 | 3
23 | 401800 | 455975 | EBS07420 | CONJUNTO DE DRENAGEM PERCUTÂNEA BILIAR, cateter POLÍMERO ponta PIGTAIL, CERCA DE 6 FR x 40 cm, marcas RADIOPACAS, com sistema introdutor, ESTÉRIL, uso único. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS.. Cód. Inst.: 401800 Cód. EBS.: EBS07420 Catmat: 455975 AGHU: 401800 | UNIDADE | 20 | 3
24 | 56016 | 609805 | EBS00573 | Equipo GRAVITACIONAL PARA DIETA. COR PREFERENCIALMENTE AZUL (não poderá ser transparente). Para administração de soluções enterais, bico perfurante, bifacetado, câmara de gotejamento flexível e transparente, tubo de extensão em PVC com diâmetro interno de no mínimo 2,7mm, com comprimento de 1,5 (+/- 0,05)m, com pinça rolete que não apresente excessiva resistência permitindo o controle de infusão de pequenos volumes, CONECTOR DE PLÁSTICO COM PONTA ESCALONADA QUE NÃO PERMITE ADAPTAÇÃO EM ACESSÓRIOS DE TERAPIA ENDOVENOSA e com tampa de proteção, c,filtro ar. Estéril. Contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. CÓD. INST. 56016 CATMAT: 609805 CÓD. EB.: EBS00573 | UNIDADE | 45000 | 3
25 | 401719 | 408571 | EBS06325 | ESCOVA CILINDRICA CERDA CRINA DE CAVALO: escova para lavagem de vidraria, formato cilíndrica, material cabo arame, material cerdas em crina de cavalo, diâmetro 2 cm, comprimento 20 cm, ponta em pincel. CÓD. INST.: 69794 - CATMAT: 408571 - COD. EBS: EBS06325 - Cód. AGHU: 401719 | UNIDADE | 60 | 3
26 | 63856 | 481892 | EBS00372 | ESCOVA COM CABO RÍGIDO PARA VIDEOLAPAROSCÓPIO 50 CM X 6 MM:Escovas para limpeza de canulados, reutilizáveis, flexíveis, esterilizáveis com 50mm de comprimento por 6mm de diâmetro com ponta arredondada, soldada (sem cola) em um cabo plástico rígido com comprimento total e não inferior a 50cm. Embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação, lote. CÓD. INST.: 63856 CATMAT: 481892 Cód. EBS.: EBS00372 | UNIDADE | 100 | 3
27 | 402107 | 458077 | EBS09648 | Extensor Infusão Vascular, para bomba injetora contraste, Via única, Espiralado, suporta Pressão de até 300PSI, confeccionado em PVC, transparente, maleável, com dimensões aproximadas: COMPRIMENTO MÍNIMO DE 150 cm, ESPESSURA aproximada 1,2 mm. Com válvula antirrefluxo. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade, lote, registro Anvisa. Apresentação: unidade (MODELO ZY5152 – EQUIPO DE TRANSFERÊNCIA COM 150 cm COM CONECTOR EM T – OS INSUMOS DEVERÃO SER ORIGINAIS DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRASTE PARA TC DUPLA CABEÇA MEDRAD SALIENT). AGHU: 402107 Catmat: 458077 Cód. EBS.:EBS09648 | UNIDADE | 1000 | 3
28 | 74743 | 479624 | EBS01108 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HME, ESTÉRIL, USO PEDIÁTRICO, eficiência de retenção de contaminantes maior que 99%. Com umidificador, condensador com membranas hidrofóbicas e higroscópica, elestrostático, com adaptação para tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia, ventilador mecânico e uma via para capnógrafo luer lock. ISENTO DE LÁTEX. TRAQUEIA CORRUGADA DE +/- 15-22 mm, extensível de +/- 8-15 cm de material maleável. ATENDENDO A PESO DE PACIENTE ENTRE 8-30 kg e VOLUMES CORRENTES DE 150-300 ml, aproximadamente, COM ESPAÇO MORTO cerca de 13 ml. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. COD INST: 74743 CATMAT: 479624 COD EB: EBS01108 | UNIDADE | 700 | 3
29 | 402623 | 483440 | EBS05596 | FITA CIRÚRGICA MICROPOROSA - FITA ADESIVA CIRÚRGICA 10 cm x NO MÍNIMO 10 m EM NÃO TECIDO DE VISCOSE RAYON ou à base de FIBRAS DE VISCOSE, MICROPOROSA BRANCA (tipo micropore), resistente, de fácil manuseio, maleável, atóxica, sem irritantes dérmicos, para peles sensíveis, isento de resíduos e impurezas. Com adesivo acrílico ou adesivo termoplástico comprovado através de identificação. Rolo com capa protetora, embalado individualmente contendo identificação do produto, validade e lote.. CATMAT: 483440 - CÓD. EBSERH: EBS05596 - AGHU: 402623 | ROLO | 400 | 3
30 | 401877 | 483842 | EBS08625 | FIXAÇÃO SEM SUTURA PARA CATETERES PICC: dispositivo de estabilização de PICC. Com \"asas de gaivota\", transparentes, almofada de ancoragem disponível em póliester tricot não respirável ou espuma de célula fechada, estéril e sem látex. Apresentável lote, validade e registro ANVISA. Uso único. Cód. Sigh: 79761 Catmat: 483842 Cód. EBS.: EBS08625 AGHU: 401877 | UNIDADE | 300 | 3
31 | 73174 | 485138 | EBS08900 | FLEBO EXTRATOR CIRÚRGICO, DESCARTÁVEL: Com 1 oliva de 7 mm, 1 oliva de 9 mm e 1 oliva de 11 mm, fio guia de poliamida com comprimento: 120 cm. Material cabo de nylon atóxico. Conjunto com fio guia e ogivas. Estéril, descartável. Aplicação: cirurgias de varizes. Embalagem segura contendo identificação do produto, abertura em pétala, lote e validade. Registro na Anvisa AGHU: 73174 CATMAT: 485138 CÓD.EBS: EBS08900 | UNIDADE | 30 | 3
32 | 401963 | 603032 | EBS12713 | KIT CÂNULA GUIA PARA TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIA DESCARTÁVEL: em plástico resistente de uso único, deve ser compatível com transdutor endocavitário modelo Philips C8-4v e C10-3v, acompanha gel estéril e capa protetora. Embalagem com identificação do produto, validade, lote e registro Anvisa. Cód. Inst 401963 Catmat: 603032 Cód. EBS.: EBS12713 | UNIDADE | 120 | 3
33 | 60745 | 607208 | EBS00468 | Kit CIRÚRGICO PARTO CESÁRIO ESTÉRIL. Aplicação: USO EM CESARIANA. Material EM NÃO TECIDO, GRAU MÉDIO, 100% POLIPROPILENO, hidrorrepelente, antiestético, alta barreira para fluidos e microrganismos. Composto por: 01 FRONHA DE MAYO em SMS laminado. 01 CAMPO CIRÚRGICO 2,00 metros X3,00 metros com fenestra central, no tamanho adequado para passar um bebê, e BOLSA COLETORA DE FLUIDOS ao redor da fenestra e fita hipoalérgica. 01 COBERTURA DE MESA AUXILIAR em SMS laminado medindo 2,00 x 1,30 m, impermeável e com camada em polietileno 2 unidades de passa tubos. Todo material deve estar acondicionado em envoltório de não tecido e embalagem externa de papel grau cirúrgico e filme de polietileno. Apresentar registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Embalagem individual, resistente, segura, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme legislação, validade e lote de fácil visualização. Aceita-se variação de 5 cm para mais ou menos. CÓD. INST.: 60745 CATMAT: 607208 CÓD. EBS.: EBS00468 | UNIDADE | 1200 | 3
34 | 66155 | 607196 | EBS05934 | KIT CIRÚRGICO PARTO NORMAL: Kit CIRÚRGICO PARA PARAMENTAÇÃO, ESTÉRIL, descartável, com dobradura asséptica. USO EM CIRURGIA NA POSIÇÃO DE LITOTOMIA PARA USO EM CIRURGIA GINECOLÓGICA, UROLÓGICA E PROCTOLÓGICA. GRAMATURA MÍNIMA DE 40 g/m², todos confeccionados em NÃO TECIDO SMS, grau médio, 100% de fibras sintéticas (polipropileno ou polietileno), hidrorrepelente, antiestático e ISENTO DE LÁTEX em sua composição, alta barreira para fluidos e microrganismos. Composto por: 01 campo inferior com bolsa coletora de fluidos com peneira bico para conexão do aspirador (tamanho aproximado 100 x 110 cm), 01 campo superior, adesivado com fita hipoalergênica e reforço absorvente (tamanho aproximado 120 x 200 cm), 01 campo cirúrgico para mesa auxiliar de instrumental, confeccionado em SMS LAMINADO, impermeável e absorvente. Com baixo índice de flamabilidade e baixo índice de despendimento de partículas (tamanho aproximado 130 x 200 cm), 01 par de perneiras com fita hipoalergênica nas bordas (tamanho aproximado 80 x 130 cm), 01 bornal MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 x 35 cm. Todo material deve estar acondicionado em envoltório de não tecido e embalagem externa de papel grau cirúrgico e filme de polietileno ou em HEADERBAG. O produto deverá atender a norma ABNT NBR 16064 e apresentar laudos de flamabilidade, impermeabilidade, resistência ao rasgo, tração, desprendimento de partículas e barreira bacteriana. Embalagem individual adequada, resistente, segura, que propicie abertura asséptica, com identificação do produto, procedência, validade e lote de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde/Anvisa. Aceita-se variação de 5 cm para mais ou menos. CÓD. INST.: 66155 CATMAT: 607196 CÓD EB: EBS05934 | UNIDADE | 1200 | 3
35 | 67758 | 455974 | EBS07421 | KIT DE DRENAGEM DE VIA BILIAR PERCUTÂNEO 10FR (PIG TAIL): Conjunto drenagem percutânea, uso biliar, com cateter 10 FR por 35 cm a 40 cm revestido com hidrofílico, radiopaco, para passagem em fio guia 0,035 ponta Pigtail, contendo agulha de punção, fio guia, conjunto de dilatadores (8, 10 e 12 FR). Uso único, estéril. Embalagem deve apresentar dados de identificação do produto, lote, data de fabricação e validade, Registro Anvisa/MS. CÓD. INST.: 67758 CATMAT: 455974 CÓD.EBS.: EBS07421 | UNIDADE | 10 | 3
36 | 64802 | 458075 | EBS05216 | KIT DE SERINGAS PARA INJEÇÃO DE CONTRASTE-TOMOGRAFIA: Kit de seringas para contraste em tomografia, compatível com injetora de contraste marca Bayer, modelo Stellant-D, Composto por 02 seringas descaráveis de 200 ml, 01 tubo conector multi-paciente, 2 cojunto de transferência multi-paciente, 01 etiqueta de período de uso e tubo de 250 cm, espiralado, compatível com o kit multi-paciente, modelo SDS MP1 . Deve ser compatível com equipamento modelo Stellant D.Estéril, descartável. Marcas de referência: Bayer (SDS-CTP-SPK), Medrad (SDS TPSPK) CÓD. DA INST.: 64802 -CATMAT: 458075 - COD EB: EBS05216 - AGHU: 64802 | KIT | 300 | 3
37 | 402631 | 287823 | EBS01109 | KIT EPAP: EXERCITADOR EPAP, tipo COM VÁLVULA UNIDIRECIONAL, componentes MÁSCARA SILICONE, tamanho ADULTO, transparente, anatômica, COXIM ABERTO, aplicação orifício entrada de fluxo, conexão mensurar gases, suporte para fixador cefálico, SEM LÁTEX, tipo VÁLVULA PEEP REGULÁVEL. CÓD. INST.: 69835 CATMAT: 287823 CÓD. EB.: EBS01109 AGHU: 402631 | KIT | 40 | 3
38 | 60980 | 435417 | EBS02142 | KIT NEBULIZADOR AR COMPRIMIDO (AMARELO) - INFANTIL Micronebulizador para ar comprimido, tamanho infantil, plástico termorresistente (93ºc). Máscara anatômica, translúcida e com orifícios para passagem de ar. Recipiente para fluidos transparente, graduado, capacidade mínima 15 ml, com tampa. Tubo extensor flexível com no mínimo 130 cm, conector rosqueável (cor amarela) para rede de ar comprimido e conector para adaptação ao recipiente. Todo o conjunto deve ser resistente, atóxico, isento de irritantes dérmicos, com flexibilidade segura, fácil manuseio, ajuste seguro das conexões, propiciar formação de névoa adequada, conforto, fácil higienização, resistente a termodesinfecção e utilização segura conforme legislação vigente. Embalagem segura, individualizada, com identificação do produto, data de fabricação, lote e validade de fácil visualização. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. INST: 60980 CATMAT: 435417 COD EB: EBS02142 | UNIDADE | 100 | 3
39 | 59514 | 435420 | EBS01185 | KIT NEBULIZADOR DE AR COMPRIMIDO (AMARELO) - ADULTO: Micronebulizador PARA AR COMPRIMIDO, TAMANHO ADULTO. MÁSCARA ANATÔMICA, translúcida e com orifícios para passagem de ar. recipiente para fluidos transparente, graduado, capacidade mínima 15 ml, com tampa. tubo extensor flexível com no mínimo 150 cm, conector rosqueável (COR AMARELA) para rede de ar comprimido e conector para adaptação ao recipiente. Todo o conjunto deve ser resistente, atóxico, isento de irritantes dérmicos, com flexibilidade segura, fácil manuseio, ajuste seguro das conexões, propiciar formação de névoa adequada, conforto, fácil higienização, resistente a termodesinfecção e utilização segura conforme legislação vigente. Embalagem segura, individualizada, com identificação do produto, data de fabricação, lote e validade de fácil visualização. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. CÓD INST: 59514 CATMAT 435420 CÓD EB.: EBS01185 | UNIDADE | 150 | 3
40 | 5273 | 409646 | EBS06252 | LAMÍNULA 24 x 50MM - PACOTE COM 1.000 UNIDADES: Lamínula para microscopia. Material: vidro; dimensões: cerca de 24 x 50 mm; espessura cerca de 0,14 mm. Apresentação: Pacote com 1.000 unidades, contendo 10 caixas com 100 unidades. CÓD. INST.: 5273 - CATMAT: 409646 - COD EB: EBS06252 - AGHU: 5273 | PACOTE C/ 1.000 | 50 | 1
41 | 400213 | 619861 | EBS01259 | LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL EM E.V.A - PACOTE COM 100 UNIDADES: Luva plástica 5 (cinco) dedos. Sistema de dobras que facilite a retirada de forma asséptica. Material resistente, macio, acabamento regular e seguro, sistema de colagem interdígitos uniforme sem saliências ásperas, devendo propiciar ajuste adequado as mãos e punho. Estéril e de uso único. Luva fabricada em EVA (vinílica acetinada) transparente. Embalagem individual segura, com identificação do produto, validade e lote. Modelo ambidestra. Apresentação: acondicionadas em pacote com 100 unidades. CÓD. INST.: 1143 - CATMAT: 619861 - CÓD. EB.: EBS01259 - Cód. AGHU: 400213 | PACOTE C/ 100 | 500 | 3
42 | 64102 | 316142 | EBN13937 | MAMADEIRA PLÁSTICA 80 ML: Mamadeira, material: policarbonato, capacidade: 80ml, transparente material bico: silicone inodoro/insípido e transparente, temperatura esterilização: 125°. CÓD. INST.: 64102 CATMAT: 316142 COD. EBSERH: EBN13937 AGHU: 64102 | UNIDADE | 60 | 3
43 | 59702 | 451035 | EBS01167 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N. 4,0: Máscara laríngea, para pacientes entre 50 kg a 70 kg. Tamanho 4. Tubo transparente em pvc, látex free, com coxim inflável, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm ar. Estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro anvisa. CÓD. INST: 59702 CATMAT: 451035 COD EB: EBS01167 | UNIDADE | 100 | 3
44 | 59701 | 451034 | EBS01165 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N.3,0:Máscara laríngea, para pacientes entre 30 kg a 50 kg. Tamanho 3. Tubo transparente em pvc, látex free, com coxim inflável, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm ar. Estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro anvisa. CÓD. INST: 59701CATMAT: 451034 CÓD. EB.: EBS01165 | UNIDADE | 100 | 3
45 | 63296 | 451036 | EBS01168 | MÁSCARA LARÍNGEA DESCARTÁVEL N.5,0:Máscara laríngea, para pacientes entre 70 kg a 100 kg. Tamanho 5. Tubo transparente em pvc, látex free, com coxim inflável, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm ar. Estéril, descartável. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro anvisa. CÓD. INST: 63296 CATMAT: 451036 COD EB: EBS01168 | UNIDADE | 100 | 3
46 | 73399 | 455673 | EBS07148 | MÁSCARA NASAL PEDIÁTRICA PARA VNI 07 A 10 KG TAMANHO "M": Máscara de CPAP Nasal Infantil Ramo Duplo. Com sistema para CPAP Nasal para Ventilação Não Invasiva neonatal e infantil em pacientes de 07 a 10 quilos. A máscara nasal, feita inteiramente em silicone líquido extra macio, permite o perfeito acoplamento do coxim ao rosto do paciente, minimizando os pontos de pressão. O fixador cefálico de cinco pontas permite ajuste à cabeça de bebê com total conforto e liberdade de movimentos, evitando desconexão e tracionamento do tubo. Para uso com ventiladores de ramo único e duplo, possui conexão para linha de pressão e traqueia corrugada extensível com memória para melhor ajuste da posição do circuito. Máscara em Silicone, Tamanhos P, Fixador Cefálico em nylon com cinco pontos e velcro. Conector Y com entrada para linha de pressão, Duas traqueias corrugadas extensíveis com memória e cores diferenciadas para os ramos Inspiratório e Expiratório. Dois Conectores 22mm para o circuito respiratório. Embalagem tenho referência do produto, data de fabricação, lote, registro da anvisa e especificações do produto.Com registro na ANVISA. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. COD INST. 73399. CATMAT: 455673 COD EB: EBS07148 | UNIDADE | 20 | 3
47 | 73400 | 455672 | EBS07147 | MÁSCARA NASAL PEDIÁTRICA PARA VNI A PARTIR DE 10KG TAMANHO "G" : Máscara para VNI - CPAP , BIPAP, máscara nasal, tipo borda: coxim silicone não inflável, tamanho : infantil para crianças a partir de 10 kg , tipo conector: giratório tipo cotovelo 360 graus, fixador ajustável em Neoprene com velcro e clip. Conjunto completo. com armação, cotovelo, almofada e fixador. Fabricada em policarbonato, poliéster, silicone e nylon. Suporte de apoio na testa com botão regulável. Item reprocessável. As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. COD INST: 73400. CATMAT: 455672 COD. EB.: EBS07147 | UNIDADE | 20 | 3
48 | 78221 | 455940 | EBS07125 | MÁSCARA NASAL PEDIÁTRICA PARA VNI DE 04 A 06 KG TAMANHO P: Máscara de CPAP Nasal Infantil Ramo Duplo. Com sistema para CPAP Nasal para Ventilação Não Invasiva neonatal e infantil em pacientes de 04 a 06 quilos. A máscara nasal, feita inteiramente em silicone líquido extra macio, permite o perfeito acoplamento do coxim ao rosto do paciente, minimizando os pontos de pressão. O fixador cefálico de cinco pontas permite ajuste à cabeça de bebê com total conforto e liberdade de movimentos, evitando desconexão e tracionamento do tubo. Para uso com ventiladores de ramo único e duplo, possui conexão para linha de pressão e traqueia corrugada extensível com memória para melhor ajuste da posição do circuito. Máscara em Silicone, Tamanhos P, Fixador Cefálico em nylon com cinco pontos e velcro. Conector Y com entrada para linha de pressão, Duas traqueias corrugadas extensíveis com memória e cores diferenciadas para os ramos Inspiratório e Expiratório. Dois Conectores 22mm para o circuito respiratório. Embalagem tenho referência do produto, data de fabricação, lote, registro da anvisa e especificações do produto. CÓD. SIHG: 78221 CATMAT 455940 CÓD. EBS.: EBS07125 | UNIDADE | 20 | 4
49 | 402100 | 437363 | EBS05292 | PICC - CATETER CENTRAL DE INSERÇÃO PERIFÉRICA 3,0FR DUPLO LUMEN : Conjunto para cateterização da via cava superior com cateter central de acesso periférico. CATÉTER DE CARBOTANO, Duplo lúmen, Radiopaco, Estéril, Apirogênico, Graduado a cada centímetro em toda sua extensão, calibre 3,0 Fr (neonatal), Fita métrica, Válvula PASV(Pressure Actived Safety Valve), Conjunto Flush, Fio guia rígido tipo mandril 0,016x90 cm, Agulha de punção com sistema de segurança 21 Gax70 mm, Fio guia hidrofílico revestido em ponta de platina flexível 0,018X145 cm, Introdutor peelable com dilatador, Lâmina de bisturi com sistema de segurança, seringa luer lock 10 ml, Tampas protetoras, Dispositivo para fixação do catéter, Embalagem compatível com a legislação vigente, contendo data de fabricação, lote, validade e registro na ANVISA. AGHU: 402100 CATMAT: 437363 EBS.: EBS05292 | UNIDADE | 30 | 3
50 | 67804 | 459260 | EBS05831 | PLACA UNIVERSAL DESCARTÁVEL COM CABO COM REM ADULTO (ACIMA DE 13,6KG) PACOTE COM 1 UNIDADE: Placa eletrocirúrgica, componentes cabo e placa, tipo uso descartável, compatibilidade ValleyLab, características adicionais adesiva, tamanho adulto (peso acima de 13,6kg). Modelo de referência: E7507. Embalagem na qual constem impressos os dados de identificação do produto, ESPECIFICANDO O PESO DO PACIENTE AO QUAL SE DESTINA A UTILIZAÇÃO DA PLACA (peso acima de 13,6kg), código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. CÓD. INST.: 67804 CATMAT: 459260 CÓD EBS: EBS05831 | UNIDADE | 80 | 3
51 | 65151 | 459261 | EBS05833 | PLACA UNIVERSAL DESCARTÁVEL COM CABO COM REM NEONATAL (ATÉ 2,7KG) PACOTE COM 01 UNIDADE: Placa eletrocirúrgica, componentes cabo e placa, tipo uso descartável, original ValleyLab, características adicionais adesiva, tamanho neonatal universal descartável. Embalagem na qual constem impressos os dados de identificação do produto, ESPECIFICANDO O PESO DO PACIENTE AO QUAL SE DESTINA A UTILIZAÇÃO DA PLACA (até 2,7kg), código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. CÓD. INST.: 65151 CATMAT: 459261 COD EB: EBS05833 | UNIDADE | 50 | 3
52 | 5671 | 459262 | EBS05832 | PLACA UNIVERSAL DESCARTÁVEL COM CABO COM REM PEDIÁTRICA (2,7 A 13,6KG): Placa eletrocirúrgica, componentes cabo e placa, tipo uso descartável, original ValleyLab, características adicionais adesiva, tamanho infantil. Modelo de referência: E7510-25. Embalagem na qual constem impressos os dados de identificação do produto, ESPECIFICANDO O PESO DO PACIENTE AO QUAL SE DESTINA A UTILIZAÇÃO DA PLACA (2,7 A 13,6KG), código, lote, data de fabricação, validade e registro na ANVISA. CÓD. INST.: 5671 CATMAT: 459262 COD EB: EBS05832 | UNIDADE | 150 | 3
53 | 58642 | 439622 | EBS00072 | SERINGA DESCARTÁVEL DE 01ML/100UI SEM AGULHA - INSULINA (ESCALA UNITÁRIA): Graduada com intervalo de 10 em 10 ui, com subdivisão de 1 em 1 unidades, com alto grau de precisão, sem espaço morto (resíduo zero), cilindro em polipropileno transparente que permita a visualização do líquido aspirado, com escala nítida de medidas, traços e números de inscrição claros e legíveis, conexão bico slip, êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. CÓD.INST.: 58642 CATMAT: 439622 CÓD. EB.: EBS00072 | UNIDADE | 51000 | 3
54 | 66214 | 439624 | EBS00076 | SERINGA DESCARTÁVEL DE 05 ML (BICO LUER LOCK): Seringa descartável 05 ml, com bico luer lock central, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1ml, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo - cilindro. Atóxica, apirogênica, estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. CÓD. INST.: 66214 CATMAT: 439624 CÓD. EB.: EBS00076 | UNIDADE | 75000 | 3
55 | 59791 | 439636 | EBS02103 | SERINGA DESCARTÁVEL DE 60 ML (BICO CATETER - UROLÓGICA): Seringa 60 ml, bico cateter, Cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 10 ml, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. CÓD. INST.: 59791 CATMAT: 439636 CÓD. EBS.: EBS02103 | UNIDADE | 3000 | 3
56 | 261 | 448228 | EBS00074 | Seringa TUBERCULÍNICA 1 mL, COM AGULHA 13 mm x 0,30 a 0,38 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA conforme NR 32. Cilindro em polipropileno, transparente para nítida visualização do líquido aspirado. Escala de graduação aplicada a sua superfície externa, com alto grau de precisão, com traços e números legíveis, isenta de falhas, graduada de 0,1 em 0,1 ml, subdividida a cada 0,01 ml. Êmbolo com anel de retenção em sua extremidade distal possibilitando perfeito deslize, impedindo desprendimento do êmbolo do cilindro, sem deixar espaço perdido. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Estéril, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. CÓD. INST.: 261 CATMAT: 448228 COD EB: EBS00074 | UNIDADE | 67500 | 5
57 | 57136 | 609091 | EBS06791 | SERRA DE GIGLI 30 CM: Serra de gigli, material aço inoxidável, comprimento 30 cm, com seis fios trançados lisos e 2 pontas circulares. material aço inoxidável aisi 420, autoclavável até 135 °c. com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. garantia de 10 anos. lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital. . As peças deverão ser gravadas a laser, com a logomarca do fabricante e a logomarca ou iniciais da instituição (HU/FURG) pela própria fábrica além de conter código data Matriz que identifique individualmente cada instrumental, contendo também gravação do lote de fabricação, para efeito de garantia. . As peças deverão vir acompanhadas do manual de Instrução/ Manuseio / Esterilização do fabricante em português. Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas ISO 13485 - ISO 9001, CE, FDA, registro no MS/ ANVISA.CÓD. INST.: 57136 CATMAT: 609091 Cód. EBS.: EBS06791 | UNIDADE | 45 | 1
58 | 69296 | 435890 | EBS01907 | Sonda fouchet 32 fr, comprimento mínimo 80 cm, em pvc siliconizado, biocompatível, conexão fêmea com adaptação universal e tampa protetora. Ponta distal arredondada e perfurada com fenestras laterais. Todo material deve ser atóxico, resistente, ter flexibilidade segura, isento de resíduos e impurezas, atraumática e de fácil manuseio. Estéril e de uso único. Embalagem individual, segura, com abertura e transferência asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote de fácil visualização.. COD INST. 69296 CATMAT: 435890 COD EB: EBS01907 | UNIDADE | 30 | 1
59 | 78934 | 440135 | EBS02095 | SONDA PARA GASTROSTOMIA PERICUTÂNEA 12FR - Sonda para gastrostomia percutânea 12 fr, com balão, 100% silicone- sonda para gastrostomia percutânea, com balão de 5 cc, diâmetro externo de 4,00 mm, uso pediátrico, permite acesso contínuo até o estômago para entrega do alimento, medicação ou descompressão do mesmo, anel de fixação para controlar as gotas gástricas e a movimentação da sonda, marcada a cada centímetro, radiopaca, sistema de abertura com tampa de vedação. material descartável, estéril, de uso único, embalagem individual com selagem eficiente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização, permita a abertura e transferência com técnica asséptica, trazendo externamente os dados de identificação, procedência, número de lote, método, data e validade de esterilização, data de fabricação e\/ou prazo de validade e número de registro na anvisa\/ms. CÓD. INST.: 78934 CATMAT: 440135 CÓD.EBS.: EBS02095 | UNIDADE | 50 | 1
60 | 75714 | 407543 | EBS12892 | STENTS BILIARES DE PLÁSTICO PARA ENDOSCÓPICO 10 CM: Stent, tipo uso: biliar, aplicação: Endoscópica, modelo: em plástico, autoexpansível sistema de implante: montado em introdutor de 10F, diâmetro: 3.3 mm, comprimento: 10 cm, componente: marcas radiopacas, esterilidade: estéril, uso único. Marca de referência. Boston Cientific Flexima Stent com Sistema de Entrega REF M00539320. Embalagem segura contendo identificação do produto, abertura em pétala, lote e validade. Registro na Anvisa. AGHU:75714 CATMAT: 407543 Cód. EBS.: EBS12892 | UNIDADE | 30 | 2
61 | 1596 | 459091 | EBS09974 | TUBO DE SILICONE N.203 (6,0x10,0 MM) - PACOTE COM 15 METROS: Tubo hospitalar, material silicone, formato circular, tipo liso, espessura 6mm, tamanho nº 203, transmitância transparente, diâmetro externo 10mm, comprimento 15 metros. Material autoclavável/esterilizável, atóxico. Deverá conter, lote, validade e registro Anvisa. Apresentação: Pacote com 15 metros. CÓD. INST.: 1596 CATMAT: 459091 Cód. EBS.: EBS09974 | PACOTE C/ 15 METROS | 750 | 1
62 | 56652 | 459113 | EBS08980 | TUBO DE SILICONE N° 205 (8,0 x 11,5MM) - PACOTE COM 15 METROS: Tubo hospitalar, material silicone, formato circular, tipo liso, espessura 8mm, tamanho nº 205, transmitância transparente, diâmetro externo 11,5mm, comprimento 15 metros. Material autoclavável/esterilizável, atóxico. Deverá conter, lote, validade e registro Anvisa. Apresentação: Pacote com 15 metros. CÓD. INST.: 56652 - CATMAT: 459113 - CÓD.EBS.: EBS08980 - AGHU: 56652 | PACOTE C/ 15 METROS | 250 | 1
63 | 65244 | 454823 | EBS02243 | PERNEIRA EXPRESS TAMANHO- M - ATÉ O JOELHO:Perneira pneumática de membros inferiores para uso com compressor elétrico pneumático, sequencial intermitente, tamanho m. Material descartável, confeccionado em polipropileno e celulose antialergênico, composto de no mínimo três câmaras independentes com canais de ventilação para resfriamento dos membros e velcro para fixação. Compatível com ajuste para tamanho m. Comprimento: até o joelho. Cada perneira deve acompanhar uma meia antiembólica de compressão gradual, gradiente e circunferencial, com compressões de 18 mmhg no tornozelo, 14 mmhg na panturrilha, 8 mmhg na região poplítea, 10 mmhg na coxa baixa e 8 mmhg na coxa alta. Confeccionada em nylon antialérgico, sem látex. Possui banda de interrupção elástica na altura da coxa que evita torniquete, sem costuras, com abertura nos dedos dos pés e a área do calcanhar reforçada. Acondicionado em embalagem garantindo a integridade do produto, contendo 01 (um) PAR ambidestro. Compatível com aparelho Kendall SCD Express.. SIGH: 65244 / CATMAT: 454823 COD EB: EBS02243 | PAR | 250 | 1
64 | 65245 | 454826 | EBS02244 | PERNEIRA EXPRESS TAMANHO - G - ATÉ O JOELHO: Perneira pneumática de membros inferiores para uso com compressor elétrico pneumático, sequencial intermitente, tamanho G. Material descartável, confeccionado em polipropileno e celulose antialergênico, composto de no mínimo três câmaras independentes com canais de ventilação para resfriamento dos membros e velcro para fixação. Compatível com ajuste para tamanho g. Comprimento: até o joelho. Cada perneira deve acompanhar uma meia antiembólica de compressão gradual, gradiente e circunferencial, com compressões de 18 mmhg no tornozelo, 14 mmhg na panturrilha, 8 mmhg na região poplítea, 10 mmhg na coxa baixa e 8 mmhg na coxa alta. Confeccionada em nylon antialérgico, sem látex. Possui banda de interrupção elástica na altura da coxa que evita torniquete, sem costuras, com abertura nos dedos dos pés e a área do calcanhar reforçada. Acondicionado em embalagem garantindo a integridade do produto, contendo 01 (um) PAR ambidestro. Compatível com aparelho Kendall SCD Express. SIGH: 65245 / CATMAT: 454826 COD EB: EBS02244 | PAR | 250 | 1
65 | 64886 | 613759 | EBS08360 | MANTA PARA AQUECIMENTO ADULTO PARA MEMBROS INFERIORES: Manta Adulta para intra-operatório, , não estéril, descartável, para prevenção e tratamento do paciente hipotérmico, através de aquecimento por convecção. Capa interna de polipropileno, suave resistente e capa externa de não tecido elimina calor para as camadas internas (poliéster e celulose), resistente a adesivos, rupturas e fluído, sem látex, hipoalergênica, desenho em gomos acolchoados sem interrupção se houverem rasgos. Flexível e ajustável ao corpo permitem acesso irrestrito ao paciente, não obstruí o fluxo, sistema de distribuição de ar uniforme e conexão Quick que evita risco de rompimento, fita adesiva ao longo de toda a manta. Transparentes aos raios-X. Tamanho Adulto Inferior. Tamanhos aproximados não insuflada: 104 cm x 142 cm - Insuflada: 86 cm x 132 cm. As mantas devem ser compatíveis ao sistema de aquecimento existente no hospital modelo Warm Touch da marca Covidien. Serão aceitos produtos originais ou similares com a devida comprovação de eficiência pelo Fabricante. COD INST. 64886 CATMAT: 613759 CÓD EBS.: EBS08360 | UNIDADE | 40 | 3
66 | 64887 | 613760 | EBS08361 | MANTA PARA AQUECIMENTO ADULTO MEMBRO SUPERIOR:Para intra-operatório, não estéril, descartável, para prevenção e tratamento do paciente hipotérmico, através de aquecimento por convecção. Capa interna de polipropileno, suave resistente e capa externa de não tecido elimina calor para as camadas internas (poliéster e celulose), resistente a adesivos, rupturas e fluído, sem látex, hipoalergênica, desenho em gomos acolchoados sem interrupção se houverem rasgos. Flexível e ajustável ao corpo permite acesso irrestrito ao paciente, não obstruí o fluxo, sistema de distribuição de ar uniforme e conexão Quick que evita risco de rompimento, 5 sessões de fitas adesivas ao longo de toda a manta com flexibilidade na colocação, restringe fluxo ao campo cirúrgico. Transparentes aos raios-X, com encaixe para pescoço e cobertura de ombros, acompanham filme plástico para cobertura da cabeça, opcional. Tamanho aproximado não insuflada: 71 cm x 208. As mantas devem ser compatíveis ao sistema de aquecimento existente no hospital modelo warm Touch da marca Covidien. Serão aceitos produtos originais ou similares com a devida comprovação de eficiência pelo Fabricante. COD INST 64887 CATMAT: 613760 CÓD EBS.: EBS08361 | UNIDADE | 40 | 3