## 23534.002815 2026-48
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Produtos para Saúde - Saneantes, Antissépticos e materiais para CME (Esterilização)
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de Saneantes, Antissépticos e materiais para CME (Esterilização)
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 442385 | EBS00347 | 52131 |  | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 10 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES / CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. | ROLO DE 100M | 438 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
2 | 443438 | EBS00348 | 10778 |  | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 15 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES / CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. | UNIDADE | 438 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
3 | 442384 | EBS00349 | 13330 |  | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 20 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, UNIDADE 336 EXCLUSIVO ME/EPP GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. | UNIDADE | 438 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
4 | 446031 | EBS00350 | 10779 |  | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 25 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. | UNIDADE | 438 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
5 | 442386 | EBS00351 | 52988 |  | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 30 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. | UNIDADE | 438 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
6 | 442388 | EBS00353 | 10781 |  | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 40 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. | UNIDADE | 438 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
7 | 443439 | EBS00346 | 10777 |  | BOBINA PARA ESTERILIZAÇÃO. ROLO DE 5 CM DE LARGURA X 100 METROS DE COMPRIMENTO. PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM GRAMATURA DE 65 G/M² (+/- 5 G/M²) E FILME LAMINADO COM GRAMATURA DE 55 G/M² (+/- 1 G/M²), COMPOSTO POR DUAS CAMADAS UNIDAS POR ADESIVO ATÓXICO SENDO UMA DE POLIÉSTER E OUTRA DE POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, PERMEÁVEL A VAPOR, GÁS ÓXIDO DE ETILENO; E IMPERMEÁVEL A MICRORGANISMO, MATERIAL HIDRORREPELENTE, ISENTO DE AMIDO, ALVEJANTES E CORANTES, RESISTENTE AO CALOR (ATÉ 160 °C), LIVRE DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SEM LIBERAÇÃO DE PARTÍCULAS DEVENDO PERMITIR TERMOSELAGEM E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS A ESTERILIZAÇÃO. POSSUIR BORDA COM TRIPLA SELAGEM DE NO MÍNIMO 6 MM DE LARGURA, GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA AO MATERIAL ESTERILIZADO, INDICADOR QUÍMICO QUE MUDA DE COR APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. COM IMPRESSÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO A CADA 10 CM CONTENDO LOTE E RMS. POSSUIR INDICAÇÃO DE SENTIDO DE ABERTURA DA EMBALAGEM. PRODUTO DEVERÁ ATENDER AS NORMAS ABNT NBR VIGENTE. DEVE ACOMPANHAR DOCUMENTO EM PORTUGUÊS COM INFORMAÇÕES/CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. | UNIDADE | 438 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
8 | 434757 | EBS10169 | 53855 |  | DETERGENTE ALCALINO, PARA LIMPEZA NOS PROCESSOS AUTOMATIZADOS EM LAVADORAS ULTRASSÔNICAS, CONCENTRADO, NÃO ESPUMANTE, USO HOSPITALAR, CONTÉM TENSOATIVO NÃOIÔNICO E AGENTES ALCALINIZANTES. EMBALAGEM CONTENDO DADOS COMO QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS. ANÁLISE DE RENDIMENTO SERÁ REALIZADA CONSIDERANDO O MENOR CUSTO POR SOLUÇÃO DILUÍDA POR LITRO DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5.000 ML. | LITRO | 100 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
9 | 346045 | EBS01940 | 403420 |  | DETERGENTE DESINCRUSTANTE PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIE DE AÇO INOX INTERNA E EXTERNA DE AUTOCLAVES E TERMODESINFECTADORAS. COMPOSTO POR TENSOATIVOS NÃO IÔNICOS E ÁCIDO FOSFÓRICO. PRODUTO ATÓXICO, NÃO CORROSIVO E NÃO ABRASIVO, ODOR DISCRETO E COM EFETIVIDADE NA REMOÇÃO DE MANCHAS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PRECAUÇÕES, MODO DE UTILIZAÇÃO E DESTINO FINAL, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: FRASCO SPRAY COM 500 A 1000 ML. | UNIDADE | 32 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
10 | 328078 | EBS00355 | 52239 |  | DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 4 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE E CARBOHIDRASE). TENSOATIVO NÃO IÔNICO, ESTABILIZANTE, COM PH NEUTRO QUANDO CONCENTRADO E LEVEMENTE ALCALINO APÓS DILUÍDO, BIODEGRADÁVEL, NÃO CORROSIVO PARA AÇO, ALUMÍNIO, BORRACHAS, POLÍMEROS DE ALTA DENSIDADE E NÃO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS. ATUA NA REDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E BIOFILME NOS ARTIGOS EM ATÉ 5 MINUTOS. UTILIZADO PARA REMOVER SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOS DE MATERIAIS DE AÇO INOXIDÁVEL, LÁTEX, SILICONE, PVC, VIDRARIA, FIBROSCÓPIOS, ENDOSCÓPIOS, CÂNULADOS. AGINDO EM RUGOSIDADES, FISSURAS, RANHURAS, ARTICULAÇÕES E LÚMEN DOS OBJETOS. DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORAS AUTOMÁTICAS E ULTRASSÔNICAS, NÃO ESPUMANTE, APRESENTANDO EFICÁCIA NA AÇÃO SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO DO FABRICANTE. USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR A FISPQ (FICHA DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FICHA TÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA. ANÁLISE DE RENDIMENTO SERÁ REALIZADA CONSIDERANDO O MENOR CUSÃO POR SOLUÇÃO DILUÍDA POR LITRO DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 5 LITROS. | LITRO | 2730 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
11 | 396158 | EBS08500 | 10837 |  | DETERGENTE ENZIMÁTICO CONTENDO NO MÍNIMO 5 ENZIMAS(AMILASE, PROTEASE, LIPASE, PEPTIDASE, CELULASE). TENSOATIVO NÃOIÔNICO, ESTABILIZANTE, COM PH NEUTRO QUANDO CONCENTRADO ELEVEMENTE ALCALINO APÓS DILUÍDO, BIODEGRADÁVEL, NÃOCORROSIVO PARA AÇO, ALUMÍNIO, BORRACHAS, POLÍMEROS DE ALTADENSIDADE E NÃO IRRITANTE PARA A PELE E MUCOSAS. ATUA NAREDUÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA E BIOFILME NOS ARTIGOS EM ATÉ 5MINUTOS. UTILIZADO PARA REMOVER SANGUE E FLUIDOS CORPÓREOSDE MATERIAIS DE AÇO INOXIDÁVEL, LÁTEX, SILICONE, PVC, VIDRARIA,FIBROSCÓPIOS, ENDOSCÓPIOS, CANULADOS. AGINDO EMRUGOSIDADES, FISSURAS, RANHURAS, ARTICULAÇÕES E LÚMEN DOSOBJETOS. DEVE POSSIBILITAR O USO MANUAL E EM LAVADORASAUTOMÁTICAS E ULTRA-SÔNICAS, NÃO ESPUMANTE, APRESENTANDOEFICÁCIA NA AÇÃO SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO DOFABRICANTE. USO HOSPITALAR. DEVE APRESENTAR A FISPQ (FICHA DEINFORMAÇÕES DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS), FICHATÉCNICA E REGISTRO NA ANVISA. ANÁLISE DE RENDIMENTO SERÁREALIZADA CONSIDERANDO O MENOR CUSTO POR SOLUÇÃO DILUÍDAPOR LITRO DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 5 LITROS. | LITRO | 2200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
12 | 396311 | EBS00354 | 52238 |  | DETERGENTE HOSPITALAR DE AMPLO ESPECTRO EM FORMA DE ESPUMA, PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E EQUIPAMENTOS MÉDICOS, A BASE DE DEDICILMETILAMÔNIO E PHMB, BAIXA TOXICIDADE, BAIXA VOLATICIDADE E CORROSIVIDADE, COMPATÍVEL COM POLÍMEROS E METAIS, SEM ÁLCOOL, INODORO, PRONTO PARA USO. APRESENTAÇÃO: FRASCO SPRAY COM NO MÍNIMO 750 ML. | MILILITRO | 375000 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
13 | 232373 | EBS00356 | 403424 |  | DETERGENTE NEUTRO, MULTIUSO, CONCENTRADO, USO HOSPITALAR, PARA LAVAGEM MANUAL, CONTÉM TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. EMBALAGEM CONTENDO DADOS COMO QUÍMICO RESPONSÁVEL, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, Nº DO LOTE E REGISTRO NA ANVISA/MS. ANÁLISE DE RENDIMENTO SERÁ REALIZADA CONSIDERANDO O MENOR CUSÃO POR SOLUÇÃO DILUÍDA POR LITRO DO PRODUTO. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM 5 LITROS. | LITRO | 2340 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
14 | 452021 | EBS00430 | 52077 |  | EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: CONFECCIONADA EM TECNOLOGIA SMS (SPUNBOND MELTBLOWN SPUNBOND), GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², MEDIDA DE 120 CM X 120 CM. FOLHA ÚNICA, ESTRUTURA TRILAMINADA, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D`ÁGUA. MATERIAL MALEÁVEL, COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA, ANTIESTÁTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MECÂNICA. DEVE POSSUIR BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDOS ORGÂNICOS, PARTÍCULAS E MICRORGANISMOS E APRESENTAR BARREIRA COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MÍNIMO 97% A 98%. ISENTO DE LÁTEX. PROPICIAR ADERÊNCIA DE FITA ADESIVA INDICADORA EXTERNA DE PROCESSO E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. USO HOSPITALAR. | UNIDADE | 18200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
15 | 452011 | EBS00429 | 50999 |  | EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: CONFECCIONADA EM TECNOLOGIA SMS (SPUNBOND/ MELTBLOWN/ SPUNBOND), GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², MEDIDA DE 100 CM X 100 CM. FOLHA ÚNICA, ESTRUTURA TRILAMINADA, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D`ÁGUA. MATERIAL MALEÁVEL, COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA, ANTIESTÁTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MECÂNICA. DEVE POSSUIR BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDOS ORGÂNICOS, PARTÍCULAS E MICRORGANISMOS E APRESENTAR BARREIRA COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MÍNIMO 97% A 98%. ISENTO DE LÁTEX. PROPICIAR ADERÊNCIA DE FITA ADESIVA INDICADORA EXTERNA DE PROCESSO E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. USO HOSPITALAR. | UNIDADE | 18200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
16 | 452026 | EBS00427 | 53107 |  | EMBALAGEM DO TIPO INVÓLUCRO PARA ESTERILIZAÇÃO: CONFECCIONADA EM TECNOLOGIA SMS (SPUNBOND/ MELTBLOWN/ SPUNBOND), GRAMATURA MÍNIMA DE 60 G/M², MEDIDA DE 80 CM X 80 CM. FOLHA ÚNICA, ESTRUTURA TRILAMINADA, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D`ÁGUA. MATERIAL MALEÁVEL, COM BAIXO EFEITO MEMÓRIA, ANTIESTÁTICO, ATÓXICO, APIROGÊNICO E COM ALTA RESISTÊNCIA A TRAÇÃO MECÂNICA. DEVE POSSUIR BARREIRA CONTRA AGENTES CONTAMINANTES COMO: LÍQUIDOS, FLUIDOS ORGÂNICOS, PARTÍCULAS E MICRORGANISMOS E APRESENTAR BARREIRA COM EFICIÊNCIA DE FILTRAGEM BACTERIANA DE NO MÍNIMO 97% A 98%. ISENTO DE LÁTEX. PROPICIAR ADERÊNCIA DE FITA ADESIVA INDICADORA EXTERNA DE PROCESSO E MANTER-SE ÍNTEGRA DURANTE E APÓS ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM EXTERNA SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. USO HOSPITALAR. | UNIDADE | 15600 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
17 | 601613 | EBS00442 | 52972 |  | EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO, ENVELOPE, CERCA 25 X 25 CM, POLÍMERO, GRAMATURA MÍNIMA DE 45 G/M², USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE BARREIRA PARA ACONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS À DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL COM SELAGEM EFETIVA E HERMÉTICA. COMPOSIÇÃO DO FILME DE QUATRO CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TERMO SELADOS COM SOLDA TRIPLA. ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 9360 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
18 | 601614 | EBS00443 | 52977 |  | EMBALAGEM PARA ACONDICIONAMENTO, ENVELOPE, CERCA 30 X 60 CM, POLÍMERO, GRAMATURA MÍNIMA DE 45 G/M², USO ÚNICO. ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE BARREIRA PARA ACONDICIONAMENTO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS SUBMETIDOS À DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL COM SELAGEM EFETIVA E HERMÉTICA. COMPOSIÇÃO DO FILME DE QUATRO CAMADAS DE POLIÉSTER E POLIPROPILENO, TERMO SELADOS COM SOLDA TRIPLA. ABERTURA ASSÉPTICA. | UNIDADE | 8740 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
19 | 442409 | EBS00436 | 403034 |  | EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE -PEAD (TIPO TYVEK), COM FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, PARAESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ROLO,TERMOSSELANTE, TAMANHO 75 CM (LARGURA) X 70 M(COMPRIMENTO), TRIPLA SELAGEM (10 MM); INDICADOR QUÍMICOIMPRESSO DO LADO DE FORA DA EMBALAGEM NA COR INTENSA,MEDINDO 2 CM NO MÁXIMO, O QUAL MUDA DE COR APÓS PROCESSODE ESTERILIZAÇÃO POR PLASMA DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO DEFORMA A EVIDENCIAR A REALIZAÇÃO DO PROCESSO. A TINTA PRESENTENO INDICADOR QUÍMICO NÃO DEVE CONTER METAIS PESADOS EM SUACOMPOSIÇÃO, DEVIDO AO EFEITO CARCINOGÊNICO DESSAS SUBSTÂNCIAS (NORMA ISO 11140-1); TODAS AS EMBALAGENS DEVEMESTAR ACONDICIONADAS EM DISPENSADORAS QUE PROTEJAM OSINDICADORES QUÍMICOS DOS EFEITOS DA LUZ, DEVEM SER FORTE,RESISTENTE AO RASGO, PERFURAÇÃO E ÁGUA. | ROLO 70 METROS | 20 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
20 | 332346 | EBS00418 | 14004 |  | INDICADOR QUÍMICO CLASSE V, DO TIPO INTEGRADOR, PARA CONTROLEDE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D´ÁGUA COM RESPOSTA IMEDIATA AOSPARÂMETROS CRÍTICOS DA ESTERILIZAÇÃO (VAPOR, TEMPERATURA ETEMPO). PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA ABNT ISO11.140. PERMEÁVEL AO VAPOR QUE CONTENHA UM SUBSTRATOTERMORREAGENTE, DE VISUALIZAÇÃO EM UMA TIRA DE PAPEL OUOUTRO SUPORTE, NÃO EXIGINDO INTERPRETAÇÃO DE COR.INTEGRADOR COM PERFORMANCE EQUIVALENTE OU SUPERIOR ÀCURVA DE MORTE DO MICRORGANISMO GEOBACILLUSSTEAROTEMOPHILLUS, DEVERÁ CONTEMPLAR OS VALORESDECLARADOS DA TEMPERATURA 121°C E 134°C, COM MUDANÇA DELIMITE E MUDANÇA DE FORMA DO SUBSTRATO À REAÇÃO NATEMPERATURA DE 121°C DEVE SER IGUAL OU MAIOR A 16,5 MINUTOS.QUE PROPICIE ARQUIVAMENTO SEM ALTERAÇÃO DAS CARACTERÍSTICASPOR NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS, CONFORME NORMA ISO 11.140. OPRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO CONFORME PRAXE DOFABRICANTE, CONTENDO NÚMERO DO LOTE, DATA DEFABRICAÇÃO/VALIDADE E PROCEDÊNCIA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS /ESPECIFICAÇÕES: USO INTERNO E ÚNICO. | UNIDADE | 32500 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
21 | 412611 | EBS11542 | 401644 |  | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE I, EXTERNO, ETIQUETA ADESIVA, ESTERILIZAÇÃO POR FORMALDEÍDO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ESPECIFICAÇÕES: ETIQUETAS DE DUPLO ADESIVO, COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE I PARA FORMALDEÍDO, COM IDENTIFICAÇÃO DE: OPERADOR, AUTOCLAVE, MATERIAL, CICLO, LOTE, SETOR, DATA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 7 CM X 3 CM. OBS.: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO 01 (UMA) IMPRESSORA TIPO ZEBRA CAPAZ DE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL FORNECIDO E TAMBÉM EM REGIME DE COMODATO A CARGA DE TINTA (RIBON) DE ACORDO COM A QUANTIDADE CORRESPONDENTE AO CONSUMO DAS ETIQUETAS. | UNIDADE | 32500 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
22 | 339652 | EBS06082 | 403489 |  | INDICADOR QUÍMICO, CLASSE VI, INTERNO, SIMULADOR, TIRA DE PAPEL, PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR. INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ESPECIFICAÇÕES: INDICADOR QUÍMICO. EMULADOR, P AUTOCLAVE A VAPOR EM CONFORMIDADE COM A NORMATIVA AAMI/ISSO 11140-1, P MONITORIZAÇÃO DE CICLO ESPECÍFICO DE ESTERILIZAÇÃO A 134° C POR 18 MINUTOS, CICLO ESPECÍFICO PRION, E QUE REALIZA A LEITURA DOS SEGUINTES PARÂMETROS: TEMPO, TEMPERATURA E QUALIDADE DE VAPOR. CONSTRUÍDO DE TIRA DE PAPEL APROPRIADO, IMPREGNADO COM REATIVO QUÍMICO, ATÓXICO E SEM PRESENÇA DE CHUMBO OU METAIS PESADOS QUE APÓS SER SUBMETIDO AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO MUDA DE COR DE UNIFORMEMENTE. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE EMITIDA POR EMPRESA INDEPENDENTE DE AUDITORIA, ASSEGURANDO DESEMPENHO. CONTER REGISTRO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, VALIDADE DO PRODUTO E DATA DE FABRICAÇÃO. | UNIDADE | 310 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
23 | 624434 | EBS15562 | 51949 |  | PACOTE TESTE DESAFIO PRONTO USO, COM INDICADOR BIOLÓGICO 3ª GERAÇÃO E INTEGRADOR QUÍMICA CLASSE V PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR D`ÁGUA, EM TEMPERATURA DE 121°C A 134°C, DE USO ÚNICO, COMPOSTO DE: 01 (UM) INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA, DO TIPO AUTO-CONTIDO, PARA MONITORAMENTO DO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM O TEMPO DE RESPOSTA FINAL NEGATIVA EM NO MÁXIMO 01 (UMA) HORA, POR MÉTODO DE FLUORESCÊNCIA E INTEGRADOR QUÍMICO CLASSE V, COM RÓTULO COM INDICADOR QUÍMICO CLASSE I, DE ACORDO COM A NORMA ANS/AAMI/ISO11.140, POSICIONADOS EM UM SUBSTRATO POROSO EMPACOTADO EM EMBALAGEM DESCARTÁVEL; O PACOTE DEVE SER PROJETADO PARA DESAFIAR O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE AO PACOTE TESTE DE 16 (DEZESSEIS) CAMPOS; O INDICADOR BIOLÓGICO DEVERÁ SER COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) (10⁶) ESPOROS SECOS E PADRONIZADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILLUS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. ACOMPANHA AMPOLA EXTERNA CONTROLE DO MESMO LOTE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE - RDC 15/2012 OBS.: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO 01 (UMA) INCUBADORA DE TECNOLOGIA PRÓPRIA, COM NO MÍNIMO 8 CAVIDADES PARA INCUBAÇÃO E COM VISOR INFORMANDO TEMPERATURA. APRESENTAR CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO CONFORME RDC 15/2012. FORNECER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A INCUBADORA E TREINAMENTO PARA EQUIPE COM PROFISSIONAL CAPACITADO, CONFORME SUBITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADE | 7800 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
24 | 463157 | EBS01968 | 404178 |  | SOLUÇÃO PRÉ LIMPEZA PARA INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS, COM MATÉRIA ORGÂNICA, NA FORMA LÍQUIDA OU DE ESPUMA, COM OU SEM ENZIMA, COM TENSOATIVOS NÃO-IÔNICOS E AGENTES UMECTANTES, PH NEUTRO, LIVRE DE IRRITANTES DÉRMICOS E OCULARES. PRONTO-USO COM BORRIFADOR E APOIO ANATÔMICO. RÓTULO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE, INSTRUÇÕES DE USO E PRECAUÇÕES. APRESENTAÇÃO: FRASCO DE 500 A 1000 ML. | LITRO | 160 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
25 | 332343 | EBS00408 | 11846 |  | FITA ADESIVA ZEBRADA INDICADORA DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR (INDICADOR QUÍMICO CLASSE I): DIMENSÕES MÍNIMAS DE 18 MM X 30 M, COR BEGE, INDICADA PARA ADERIR A UMA VARIEDADE DE PACOTES, INCLUINDO TECIDO NÃO TECIDO (SMS), TECIDOS DE ALGODÃO E PAPEL, RESISTENTE À TEMPERATURA DE AUTOCLAVAGEM DE 121 ATÉ 134 °C E APÓS A AUTOCLAVAGEM APRESENTAR NO MÍNIMO 3 LISTRAS BEM IDENTIFICÁVEIS A CADA 5 CM DE FITA, APRESENTAR CONSISTÊNCIA EM SUA FIXAÇÃO ANTES E APÓS O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: ROLO DE NO MÍNIMO 30 METROS. | UNIDADE | 480 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
26 | 350646 | EBS11537 | 403954 |  | FITA ADESIVA CREPE, USO HOSPITALAR, LARGURA 19 MM (+/- 2 MM) X 50 M (NO MÍNIMO). À BASE DE FIBRA DE CELULOSE. COR BRANCA. DEVE PROPICIAR ESCRITA COM PRINTABILIDADE ADEQUADA, E 100% DE APROVEITAMENTO DO ROLO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. APRESENTAÇÃO: ROLO. INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ESPECIFICAÇÕES: RESISTENTE À TEMPERATURA DE AUTOCLAVAGEM ATÉ 134° C). | ROLO 50 METROS | 1170 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
27 | 431801 | - | 403576 |  | FITA IMPRESSORA, POLIÉSTER, 6,35 MM, 4 M, SELADORA AUTOMÁTICA. CARTUCHO DE FITA PARA IMPRESSÃO DE DADOS, NÃO TÓXICA. INFORMAÇÕES ADICIONAIS / ESPECIFICAÇÕES: FITA PARA TERMOSSELADORA MODELO HM 850 DC-V NA COR PRETA MARCA HAWO, Nº DE PATRIMÔNIO 339.807 E 339.808, DE PROPRIEDADE DO HUPES. | UNIDADE | 130 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
28 | 609296 | - | 405671 |  | PANO LIMPEZA, PANO PARA LIMPEZA. ESPECIFICAÇÕES: FOLHA TIPO WIPER, APLICAÇÃO PARA ENXUGAR PRODUTO PARA SAÚDE, FORRO PARA CAIXAS CIRÚRGICAS, HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E EQUIPAMENTOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M2, DIMENSÕES: CERCA DE 50 CM X 50 CM, COR BRANCO, TIPO LISO, COMPOSIÇÃO 100% VISCOSE OU 80% FIBRAS CELULÓSICAS E 20% POLIPROPILENO. EMBALAGEM QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, FÁCIL MANUSEIO, PRAZO DE VALIDADE, DESCRIÇÃO DO FABRICANTE, FORNECEDOR E REGISTRO DA ANVISA. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM PACOTES/FARDOS. | UNIDADE | 23500 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
29 | 617100 | - | 405676 |  | PANO LIMPEZA, PANO PARA LIMPEZA. ESPECIFICAÇÕES: FOLHA TIPO WIPER, APLICAÇÃO PARA ENXUGAR PRODUTO PARA SAÚDE, FORRO PARA CAIXAS CIRÚRGICAS, HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES E EQUIPAMENTOS. GRAMATURA MÍNIMA DE 55 A 60 GR/M2, DIMENSÕES: CERCA DE 40 CM X 40 CM, COR BRANCO, TIPO LISO, COMPOSIÇÃO 100% VISCOSE OU 80% FIBRAS CELULÓSICAS E 20% POLIPROPILENO. EMBALAGEM QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, FÁCIL MANUSEIO, PRAZO DE VALIDADE, DESCRIÇÃO DO FABRICANTE, FORNECEDOR E REGISTRO DA ANVISA. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM PACOTES/FARDOS. | UNIDADE | 23500 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
30 | 479517 | - | 406714 |  | PANO LIMPEZA, PANO PARA LIMPEZA. ESPECIFICAÇÕES: Material: 70% Viscose, 20% Poliéster, 10% Polipropileno. Comprimento: 29 CM. Largura: 29 CM. . GRAMATURA MÍNIMA DE 50 G/M2. Características Adicionais: Alto Grau Absorção COR BRANCO, TIPO LISO. EMBALAGEM QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO, FÁCIL MANUSEIO, PRAZO DE VALIDADE, DESCRIÇÃO DO FABRICANTE, FORNECEDOR E REGISTRO DA ANVISA. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE EM PACOTES/FARDOS. | UNIDADE | 13500 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
31 | 253478 | EBS00407 | 403646 |  | ESPONJA COM FIBRA DE LIMPEZA MACIA, COM TEXTURA MACIA, QUE NÃO OCASIONE RISCOS EM SUPERFÍCIES DELICADAS (VIDROS, CROMADOS, INOX). COMPOSTA DE MANTA NÃO TECIDO DE FIBRAS SINTÉTICAS, UNIDAS ATRAVÉS DE RESINA DE ALTA RESISTÊNCIA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 100 MM X 260 MM. | UNIDADE | 400 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
32 | 481974 | EBS00366 | 406716 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON, CABO ANTIDERRAPANTE, PLÁSTICO RÍGIDO, CERDAS NAS DUAS EXTREMIDADES, LIMPEZA DE RASPAS ACETABULARES. KIT CONTENDO: 03 ESCOVAS DE DIÂMETRO: 3.5 MM, 5 MM E 10 MM, COMPRIMENTO COM CERCA DE 20 CM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 65 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
33 | 481849 | EBS00368 | 401956 |  | ESCOVA, CERDAS EM NYLON, COM CABO EM METAL RETORCIDO, 2,5 MM, LIMPEZA DE CANULADOS, 50 CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIMENSÕES APROXIMADAMENTE: COMPRIMENTO TOTAL 46,5 CM, DIÂMETRO 2MM E COMPRIMENTO DAS CERDAS 15MM, AUTOCLAVÁVEL E COM SUPORTE DE PAREDE PARA PENDURAR AS ESCOVAS. CONSIDERADO PRODUTO PARA LIMPEZA DE ARTIGO PARA SAÚDE. | UNIDADE | 180 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
34 | 481859 | EBS00369 | 401958 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO DE 1 A 1.5 MM, 3.0 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 1.5 A 4.0 CM. CABO COM DIÂMETRO ENTRE 1.8 E 2.0 MM, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
35 | 481890 | EBS00370 | 401955 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO DE 1 A 1.5 MM, 4.0 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 2 A 6 CM. CABO COM DIÂMETRO ENTRE 2 E 3 MM, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 30 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
36 | 481874 | EBS00373 | 53648 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: ESCOVA CIRCULAR, CERDAS EM NYLON, HASTE FLEXÍVEL EM AÇO INOX RETORCIDO, DIÂMETRO DE 5 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 30 CM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
37 | 481876 | EBS00374 | 405682 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM, HASTE FLEXÍVEL EM AÇO INOX RETORCIDO, DIÂMETRO DE 7 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 35 CM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
38 | 481877 | EBS00375 | 51359 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: ESCOVA CIRCULAR, CERDAS EM NYLON, HASTE FLEXÍVEL EM AÇO INOX RETORCIDO, DIÂMETRO DE 10 MM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 35 CM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
39 | 481899 | EBS00376 | 53655 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO DE 1 A 1.5 MM, 6.5 A 7.0 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 4.8 A 8 CM. CABO COM DIÂMETRO ENTRE 2 E 5 MM, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMIFLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 35 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
40 | 481891 | EBS00378 | 403614 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO DE 1 A 1.5 MM, 5.0 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 2 A 6 CM. CABO COM DIÂMETRO ENTRE 2 E 3 MM, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 50 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
41 | 481945 | EBS00383 | 403778 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE ENDOSCÓPIO. CARACTERÍSTICAS: DUPLA CERDAS EM NYLON FLEXÍVEL EM AMBAS EXTREMIDADES, DIÂMETRO DE 5 MM PARA USO EM CANAL DE 1.8 MM E COMPRIMENTO DE 230 CM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
42 | 482005 | EBS00394 | 51349 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS FLEXÍVEIS, MACIAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM NAS DUAS EXTREMIDADES. SENDO QUE UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI 3 FILEIRAS DE CERDAS E A OUTRA COM UMA FILEIRA DE CERDAS. COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DA ESCOVA DE 17 CM (+/- 1cm) APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
43 | 396681 | EBS00395 | 406718 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS RÍGIDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM NAS DUAS EXTREMIDADES. SENDO QUE UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI 3 FILEIRAS DE CERDAS E A OUTRA COM UMA FILEIRA DE CERDAS. COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DA ESCOVA DE 17 CM (+/- 1cm).APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
44 | 482005 | EBS00396 | 406720 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS FLEXÍVEIS, MACIAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM NAS DUAS EXTREMIDADES. SENDO QUE UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI 3 FILEIRAS DE CERDAS E A OUTRA COM UMA FILEIRA DE CERDAS. COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DA ESCOVA DE 20 CM (+/- 5cm).APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
45 | 482005 | EBS00397 | 13608 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS RÍGIDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM NAS DUAS EXTREMIDADES. SENDO QUE UMA DAS EXTREMIDADES POSSUI 3 FILEIRAS DE CERDAS E A OUTRA COM UMA FILEIRA DE CERDAS. COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DA ESCOVA DE 20 CM (+/- 5cm).APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
46 | 396682 | EBS00398 | 51355 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: DE CABEÇA ÚNICA ESTILO ESCOVA DE DENTES, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM FORMATO ANATÔMICO. CERDAS EM NYLON, RÍGIDAS, COM 1,4 CM A 2,0 CM DE COMPRIMENTO, DISTRIBUÍDAS EM FILEIRAS PARALELAS NO FORMATO DE NICHOS EM UMA DAS FACES DISTAL, NUMA ÁREA DE 2,0 A 3,5 CM (L) X 6 A 8 CM (C). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. TAMANHO TOTAL DA ESCOVA ENTRE 17 E 25 CM. APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
47 | 340200 | EBS00399 | 51356 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE JARROS, MAMADEIRAS E FRASCOS EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM DIÂMETRO 3,0 A 4,5 MM E ESPAÇAMENTO ENTRE AS CERDAS MÍNIMO DE 1 MM, EXTREMIDADE COM 10 CM. HASTE EM METAL RETORCIDO. COMPRIMENTO MÍNIMO TOTAL DA ESCOVA CERCA DE 30 CM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 65 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
48 | 340200 | EBS00400 | 51357 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE JARROS, PAPAGAIOS/PATINHOS E AFINS EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON EM UMA EXTREMIDADE, MEDINDO CERCA DE 6,5 CM E COMPRIMENTO DE 10 CM. HASTE PLÁSTICO RESISTENTE. COMPRIMENTO TOTAL DA ESCOVA MÍNIMO DE 30 CM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 65 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
49 | 450514 | EBS00401 | 51358 |  | ESCOVA PARA USO EM BACIAS E CUBAS, AUTOCLAVÁVEL E RESISTENTE A TERMODESINFECÇÃO. CERDAS EM NYLON BRANCO, CABO ANTIDERRAPANTE. TAMANHO MÍNIMO TOTAL DA ESCOVA CERCA DE 25 CM, COM ALTURA DAS CERDAS DE NO MÍNIMO DE 2,4 CM E COMPRIMENTO DA CABEÇA MÍNIMO DE 10 CM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 65 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
50 | 346433 | EBS00402 | 51486 |  | KIT DE ESCOVAS PARA LIMPEZA DE AUTOCLAVE CONTENDO: 01 ESCOVA COM CERDAS DE NYLON ARREDONDADAS DE MÍNIMO DE 13 CM X 21 CM DE COMPRIMENTO; 01 ESCOVA COM CABO TELESCÓPIO DE ALUMÍNIO COM REGULAGEM MÍNIMA DE 60 CM ATÉ 120 CM; 01 ESCOVA DE MÃO COM CERDAS DE NYLON DE TAMANHO MÍNIMO DE 10 CM X 10 CM, UTILIZADAS NA REMOÇÃO DE TODA FERRUGEM, MANCHAS, CORROSÕES E PLACAS DE DEPÓSITOS ALCALINOS E MINERAIS DAS SUPERFÍCIES DA CÂMARA DAS AUTOCLAVES.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 20 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.5
51 | 620165 | EBS00404 | 53640 |  | ESCOVA DE MÃO, RESISTENTE A TERMODESINFECÇÃO, CERDAS FIRMES, ENFILEIRADAS PARA FACILITAR A LIMPEZA, FORMATO ANATÔMICO QUE ENCAIXA NA PALMA DA MÃO, COMPRIMENTO DE 8 CM A 13 CM. ÁREA ESCOVANTE COMPRIMENTO DE 75 A 95 MM, LARGURA 21 A 28 MM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
52 | 443387 | EBS01935 | 403644 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE BRONCOSCÓPIO, CERDAS FLEXÍVEL EM NYLON, CILÍNDRICA, DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM CANAL DE 1,8 MM E COMPRIMENTO DE 160 CM, (+/- 10 CM), COM ESCOVA NAS DUAS EXTREMIDADES.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
53 | 481848 | EBS01943 | 404786 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE CANULADOS. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1 MM, 1.0 MM DE DIÂMETRO. CERDAS CIRCULARES SEMIRRÍGIDAS, NÃO ABRASIVAS, DISTRIBUÍDAS NA PONTA DISTAL NUMA ÁREA DE 1.3 A 3.0 CM. CABO COM 1 MM DE DIÂMETRO, NO MÁXIMO, EM AÇO INOX RETORCIDO OU PLÁSTICO OU METAL REVESTIDO COM PLÁSTICO LISO OU SIMILAR, SEMI-FLEXÍVEL, NÃO ABRASIVO, COM NO MÍNIMO 13 CM DE COMPRIMENTO. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO VALIDADE E LOTE.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
54 | 450514 | EBS01946 | 405680 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: DE CABEÇA ÚNICA ESTILO ESCOVA DE DENTES, CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM FORMATO ANATÔMICO. CERDAS EM NYLON, FLEXIVÉIS, COM 1,4 CM A 2,0 CM DE COMPRIMENTO, DISTRIBUÍDAS EM FILEIRAS PARALELAS NO FORMATO DE NICHOS EM UMA DAS FACES DISTAL, NUMA ÁREA DE 2,0 A 3,5 CM (L) X 6 A 8 CM (C). EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. TAMANHO TOTAL DA ESCOVA ENTRE 17 E 25 CM. APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
55 | 409848 | EBS01947 | 405668 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAL EM GERAL. CARACTERÍSTICAS: CERDAS EM NYLON SEMI-FLEXÍVEL, SEM CABO. BASE PLANA EM PLÁSTICO RÍGIDO RETANGULAR, MEDINDO: ALTURA DE 1,5 A 2 CM (A) X 3 A 4 CM (L) X 8 A 11 CM (C), E CERDAS COM 1 A 1,5 CM DE COMPRIMENTO, ENFILEIRADAS EM UMA DAS FACES NA FORMA DE NICHOS. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 65 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
56 | 481935 | EBS06055 | 403946 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE COLONOSCÓPIO, CERDAS FLEXÍVEIS EM NYLON COM DIÂMETRO DE 5 MM. PARA USO EM CANAL DE 2.8 MM E COMPRIMENTO DE 230 CM. CABO DE PLÁSTICO EM FORMATO DE UM CÍRCULO, APRESENTAR EM UMA DAS EXTREMIDADES PONTA METÁLICA E CERDAS EM NYLON COM 1 CM DE COMPRIMENTO, COMPATÍVEL COM O COLONOSCÓPIO ESPECIFICADO EM EDITAL, AUTOCLAVÁVEL.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
57 | 292930 | EBS06057 | 51701 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE BRONCOSCÓPIO, CERDAS FLEXÍVEL EM NYLON, COM ALÇA 05 X 95 CM. COMPATÍVEL COM BRONCOSCÓPIO ESPECIFICADO EM EDITAL. PARA LIMPEZA DA LUZ DO BRONCOSCÓPIO COM ALÇA (MANOPLA) EM POLIETILENO COM FIO EM AÇO INOXIDÁVEL; CONJUNTO DE CERDAS EM NYLON MACIAS E FLEXÍVEIS DE 5 MM DE COMPRIMENTO; COMPRIMENTO TOTAL DO CONJUNTO (MANOPLA MAIS FIO) DE 1 METRO, SENDO O COMPRIMENTO DO FIO DE AÇO DE APROXIMADAMENTE 95 CM; COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE 1.2 MM. AUTOCLAVÁVEL.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 200 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
58 | 481975 | EBS06065 | 405408 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INTERIOR DE TRAQUEIAS DE RESPIRADORES, CPAP, BIPAP. CARACTERÍSTICAS: CERDAS FLEXÍVEIS, MACIAS EM NYLON. DIÂMETRO DE 2 CM E COMPRIMENTO DE 7 CM. CABO ARAMADO, FLEXÍVEL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140 CM.APRS: UNIDADE | UNIDADE | 125 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
59 | 481853 | EBS06298 | 402410 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS FRÁGEIS, CARACTERÍSTICAS: DE CABEÇA ÚNICA ESTILO ESCOVA DE DENTES CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM FORMATO ANATÔMICO. CERDAS EM NYLON, EXTRA-FLEXÍVEIS, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO APROXIMADO ENTRE 17 E 22 CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. APRS: UNIDADE | UNIDADE | 250 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
60 | 482005 | EBS06299 | 402408 |  | ESCOVA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS, CARACTERÍSTICAS: DE CABEÇA ÚNICA ESTILO ESCOVA DE DENTES CABO EM PLÁSTICO RÍGIDO, COM FORMATO ANATÔMICO. CERDAS EM NYLON EXTRA-RÍGIDAS, AUTOCLAVÁVEL, TAMANHO APROXIMADO ENTRE 17 E 22 CM. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. APRS: UNIDADE | UNIDADE | 310 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
GRUPO 1
61 | 435962 | EBS06090 | 53622 |  | SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA MONITORAR LIMPEZA DAS AMOSTRAS DE SUPERFÍCIE, para teste de detecção de ATP (TRIFOSFATO DE ADENOSINA) baseado na reação com enzima luciferin luciferose com leitura por bioluminescência, em aparelho luminômetro. A leitura do teste deverá ser para as amostras de superfície. Embalagem íntegra, com validade e lote. OBS.: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO 01 (UM) LUMINÔMETRO CAPAZ DE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL FORNECIDO, CONFORME SUBITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADE | 1680 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75
62 | 395158 | EBS06089 | 52885 |  | SISTEMA DE MEDIÇÃO PARA MONITORAR LIMPEZA DOS CANAIS INTERNOS E CANULADOS, para teste de detecção de ATP (TRIFOSFATO DE ADENOSINA) baseado na reação com enzima luciferin luciferose com leitura por bioluminescência, em aparelho luminômetro. A leitura do teste deverá ser de maneira quantitativa. Embalagem íntegra, com validade e lote. OBS.: A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER EM REGIME DE COMODATO 01 (UM) LUMINÔMETRO CAPAZ DE ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES DO MATERIAL FORNECIDO, CONFORME SUBITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA. | UNIDADE | 1680 |  |  |  | NÃO | NÃO | 0.75