## Grade x TR v1
|  | Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Produtos para Saúde |  |  |  | Região / Compras Centralizadas | Região B | Região B | Região B | Região B | Região B |  |  | Regionalizada:
|  | Escopo: Compra Regionalizada - Hospital dos Servidores do Estado da UniRio |  |  |  | Macrorregião | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Sudeste | Centro-Oeste |  | Sim
|  | Objeto: Agulhas e Seringas |  |  |  | UF | RJ | RJ | RJ | RJ | RJ | DF
|  | Processo SEI : 23819.001820/2026-47 |  |  |  | Cidade | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasília |  | Reserva Técnica:
|  | Período: 2026/2027 |  |  |  | Cod.Município | 60011 | 60011 | 60011 | 60011 | 60011 |  |  | Sim
Quantitativo por HUF | [5 empty] | UASG | 155911 | 155911 | 155911 | 155911 | 155915 | 155007
Sigla Licitações
Item | CATMAT | Ebserh | AGHUx | Descritivo Simples | Descritivo Completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | HUSE | HUGG | HUGG | HUSE | HUAP | Reserva Técnica | Quant. Itens | Participação | IRP (HUSE+HUGG)
1 | 439624 | EBS00076 | 400554 |  | Seringa descartável 05 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 280800 |  | 56160 | 336960 | AMPLA | 280800
2 | 605306 | EBS15636 |  |  | Agulha (cânula) de BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA (para retirada de fragmento ósseo) 11 G x 100 mm (10 cm). Tipo Jamshidi. AGULHA com PONTA SERRILHADA (cortante em rosca) na extremidade distal, em aço inoxidável. MANDRIL com ponta PIRAMIDAL/TRIFACETADA/DUPLO DIAMANTE. EMPUNHADURA anatômica, com conexão para seringa tipo LUER LOCK. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação do produto e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 1080 |  | 216 | 1296 | AMPLA | 1080
3 | 605304 | EBS15632 |  |  | Agulha (cânula) de BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA (para retirada de fragmento ósseo) 8 G x 100 mm (10 cm). Tipo Jamshidi. AGULHA com PONTA SERRILHADA (cortante em rosca) na extremidade distal, em aço inoxidável. MANDRIL com ponta PIRAMIDAL/TRIFACETADA/DUPLO DIAMANTE. EMPUNHADURA anatômica, com conexão para seringa tipo LUER LOCK. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação do produto e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 120 |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
4 | 439626 | EBS00077 | 400559 |  | Seringa descartável 10 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 405600 |  | 81120 | 486720 | AMPLA | 405600
5 | 605314 | EBS15652 |  |  | Agulha (cânula) de MIELOGRAMA (para aspiração de medula óssea) 18 G, comprimento ajustável de 25 mm a 30 mm. DISPOSITIVO para regulagem da extensão da agulha, com protetor de ajuste máximo. AGULHA com PONTA BISELADA na extremidade distal, em aço inoxidável. Mandril com PONTA BISELADA. EMPUNHADURA com conexão para seringa tipo LUER LOCK. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação do produto e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 960 |  | 192 | 1152 | AMPLA | 960
6 | 439626 | EBS05355 |  |  | Seringa descartável 10 ml, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 1 ml, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 110400 |  | 22080 | 132480 | AMPLA | 110400
7 | 603038 | EBS01228 | 406972 |  | Agulha (cânula) PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES TIPO TRUCUT 16 G x 200 mm - descartável, mandril com gaveta para armazenamento do fragmento (guilhotina), SEMIAUTOMÁTICA, AÇO INOXIDÁVEL, com protetor, estéril, com duas opções de disparo, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e PONTA ECOGÊNICA. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 120 |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
8 | 603045 | EBS01229 | 402391 |  | Agulha (cânula) PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES TIPO TRUCUT 18 G x 150 mm - descartável, mandril com gaveta para armazenamento do fragmento (guilhotina), SEMIAUTOMÁTICA, AÇO INOXIDÁVEL, com protetor, estéril, com duas opções de disparo, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e PONTA ECOGÊNICA. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE |  |  |  | 420 |  | 84 | 504 | AMPLA | 420
9 | 603055 | EBS05124 |  |  | Agulha (cânula) PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES tipo TRUCUT, 18 G x 250 mm, COM PENETRAÇÃO DE 18 mm a 25 mm; deve ser UTILIZADA EM PISTOLA 2.2, AUTOMÁTICA; conexão luer slip; cânula e mandril COM PONTA BISELADA; cânula e mandril confeccionados EM AÇO INOXIDÁVEL; mandril com GAVETA DE 19 a 22 mm para retirada da amostra; cânula externa com marcação centímetro a centímetro para facilitar a localização precisa da área de interesse; PONTA ECOGÊNICA. DESCARTÁVEL. USO ÚNICO. deve ser visível ao ultrassom; deve estar embalado em material que promova barreira microbiana com abertura asséptica de fácil manuseio; a embalagem deve ter os dados de identificação, procedência, número do lote e número do RMS, conforme legislação vigente na Anvisa.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 120 |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
10 | 626685 | EBS04917 |  |  | Agulha ANESTESIA, aplicação para BLOQUEIO DE PLEXO, material aço inoxidável, centimetrada, DIMENSÃO 21 G x 4 polegadas, tipo ponta bisel especial 30°, canhão translúcido, tubo para injeção e aspiração em PVC, para USO EM ESTIMULADOR ELÉTRICO DE NERVOS, protetor de agulha/polietileno de baixa densidade, conector universal, conector fêmea com tampa, para neuroestimulador, tipo uso estéril, descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 1200 |  | 240 | 1440 | AMPLA | 1200
11 | 626687 | EBS00010 |  |  | Agulha ANESTESIA, aplicação para BLOQUEIO DE PLEXO, material aço inoxidável, centimetrada, dimensão 22 G x 2 polegadas, tipo ponta bisel especial 30°, canhão translúcido, tubo para injeção e aspiração em PVC, para USO COM ESTIMULADOR ELÉTRICO DE NERVOS, protetor de agulha/polietileno de baixa densidade, conector universal, conector fêmea com tampa, para neuroestimulador, tipo uso estéril, descartável, atóxico, apirogênico. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 480 |  | 96 | 576 | AMPLA | 480
12 | 604156 | EBS04985 | 401131 |  | Agulha DE BIÓPSIA ASPIRATIVA guiada por ultrassonografia endoscópica. Agulha DE 22 G, PONTA ECOGÊNICA com abertura lateral cortante. CATETER DE 5.2 FR e 140 cm DE COMPRIMENTO. Manopla e trava de segurança, torneira de 01 via. USO EM CANAL DE NO MÍNIMO 2,0 mm. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual e resistente, contendo a identificação do produto, lote e validade conforme legislação vigente. Registro no MS/Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 60 |  | 12 | 72 | AMPLA | 60
13 | 439627 | EBS00078 | 192937 |  | Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 312000 |  | 62400 | 374400 | AMPLA | 312000
14 | 611076 | EBS04975 |  |  | Agulha DE BIÓPSIA PLEURAL, tipo COPE, REUTILIZÁVEL. MEDIDA 11 G x 3¨ ou 80 x 3,0 mm, composta por 5 peças: uma cânula externa em aço inoxidável 11 G, um delimitador de profundidade, uma agulha interna de 13 G com estilete, um mandril de 13 G com gancho para coleta de amostra, um mandril para retirada de amostra. Haste de sustentação propiciando firmeza e segurança ao procedimento, conexão para seringa luer lock. Embalagem com dados de identificação e procedência e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 240 |  | 48 | 288 | AMPLA | 240
15 | 439627 | EBS00079 | 406765 |  | Seringa descartável 20 mL, COM BICO LUER SLIP, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa milimetrada e numerada a cada 5 mL com traços longos e secundários a cada 1 mL. Números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 280800 |  | 56160 | 336960 | AMPLA | 280800
16 | 439629 | EBS00080 | 407059 |  | Seringa descartável 60 mL, COM BICO LUER SLIP CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços a cada 2 mL e numeração de 10 em 10 mL, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 5460 |  | 1092 | 6552 | AMPLA | 5460
17 | 439629 | EBS00081 | 400563 |  | Seringa descartável de 50 a 60 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços a cada 2 mL e numeração de 10 em 10 mL, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 9360 |  | 1872 | 11232 | AMPLA | 9360
18 | 603044 | EBS05064 | 402093 |  | Agulha DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA, 18 G x 10 cm (TECIDOS MOLES) - descartável, ESTÉRIL, mandril aço inoxidável, com protetor, ESTÉRIL, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e PONTA ECOGÊNICA para melhor visualização pela ultrassonografia, mamografia e tomografia, com trava de segurança, AVANÇO MÍNIMO DA AGULHA DE 25 mm. Compatível com instrumento automático de biópsia (pistola PRO-MAG TM ULTRA). Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.(pistola PRO-MAG TM ULTRA) | UNIDADE |  |  |  | 360 |  | 72 | 432 | AMPLA | 360
19 | 616036 | EBS07944 | 388739 |  | Agulha DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA, aplicação em TECIDO MOLE, material de AÇO INOXIDÁVEL, centimetrada, DIMENSÕES 16 G x 15 cm ou 16 G x 16 cm, tipo PONTA DE CORTE PARA BIÓPSIA HISTOLÓGICA, componente para disparo automático, conector com sistema de encaixe, descartável, ESTÉRIL. Compatível com instrumento automático de biópsia (PRO-MAG TM ULTRA)). Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade (pistola PRO-MAG TM ULTRA) | UNIDADE |  |  |  | 300 |  | 60 | 360 | AMPLA | 300
20 | 479642 | EBS09769 |  |  | Adaptador PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO. Para encaixe em tubos, rosqueado para agulha, material: polipropileno, com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA. Atóxico, descartável.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 120000 |  | 24000 | 144000 | AMPLA | 120000
21 | 603046 | EBS05142 | 400098 |  | Agulha DE BIÓPSIA, TAMANHO 18 G x 25 cm DE COMPRIMENTO, com disparador semi-automático. Aplicação: biopsia PRÓSTATA. AGULHA EM AÇO INOXIDÁVEL, PONTA CORTANTE e preciso, centimetrada e RADIOPACA. Empunhadura ergonômica e de fácil manuseio. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação do produto conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 240 |  | 48 | 288 | AMPLA | 240
22 | 442144 | EBS04996 |  |  | Agulha GENGIVAL, 27 G LONGA, corpo EM AÇO INOX SILICONIZADO, bisel trifacetado e afiado. Canhão adaptável a seringa tipo CARPULLE. Capa protetora em plástico resistente. ESTÉRIL, descartável. Todo material deve ser resistente, atóxico, apirogênico, livre de impurezas e propiciar penetração suave com o mínimo de trauma. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala e asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 6000 |  | 1200 | 7200 | AMPLA | 6000
23 | 397513 | EBS00002 | 2607 |  | Agulha HIPODÉRMICA 13 x 0,45 mm (26 G 1/2). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 102960 |  | 20592 | 123552 | AMPLA | 102960
24 | 397510 | EBS00003 | 400102 |  | Agulha HIPODÉRMICA 20 x 0,55 mm (24 G 3/4). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 12000 |  | 2400 | 14400 | AMPLA | 12000
25 | 397507 | EBS00004 | 403971 |  | Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,6 mm (23 G 1). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 4800 |  | 960 | 5760 | AMPLA | 4800
26 | 397505 | EBS00005 | 2615 |  | Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,7 mm (22 G 1). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 78000 |  | 15600 | 93600 | AMPLA | 78000
27 | 397502 | EBS00006 | 2593 |  | Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,8 mm (21 G 1). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 101400 |  | 20280 | 121680 | AMPLA | 101400
28 | 439804 | EBS13828 |  |  | Agulha HIPODÉRMICA 25 x 0,8 mm (21 G 1). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. SEM SISTEMA DE SEGURANÇA. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 86400 |  | 17280 | 103680 | AMPLA | 86400
29 | 397506 | EBS00007 | 2658 |  | Agulha HIPODÉRMICA 30 x 0,7 mm (22 G 1 1/4). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 38460 |  | 7692 | 46152 | AMPLA | 38460
30 | 397503 | EBS00008 | 2631 |  | Agulha HIPODÉRMICA 30 x 0,8 mm (21 G 1 1/4). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 316680 |  | 63336 | 380016 | AMPLA | 316680
31 | 397494 | EBS00009 | 3026 |  | Agulha HIPODÉRMICA 40 x 1,2 mm (18 G 1 1/2). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 475800 |  | 95160 | 570960 | AMPLA | 475800
32 | 388739 | EBS09819 |  |  | Agulha PARA ACUPUNTURA. Descartável; com estrutura em AÇO INOXIDÁVEL, com cabo espiral de aço inoxidável. ESTÉRIL. TAMANHO 0,18 x 8 mm. Embalagem contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, validade e registro na Anvisa. Apresentação caixa com 100 unidades, embaladas de 10 em 10 agulhas no pacote.Aprs: caixa 100 un | CAIXA |  |  |  | 120 |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
33 | 626632 | EBS00011 | 223263 |  | Agulha para ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS, calibre 16 G com comprimento de 3 1/2´´ em aço inox; com ponta CURVA e calcanhar cego (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no ministério da saúde. | UNIDADE |  |  |  | 3000 |  | 600 | 3600 | AMPLA | 3000
34 | 626647 | EBS00018 |  |  | Agulha para ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS, calibre 20 G com comprimento de 2´´ em aço inox; com ponta CURVA e calcanhar cego (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 60 |  | 12 | 72 | AMPLA | 60
35 | 626693 | EBS04925 |  |  | Agulha PARA ANESTESIA PERIDURAL COM ALETAS, calibre 22 G com comprimento de 2´´ em em aço inox; (PEDIÁTRICA), com ponta CURVA e calcanhar CEGO (tipo TUOHY), isenta de rebarbas ou imperfeições; cânula demarcada em cm; canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. ESTÉRIL, descartável, de uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 600 |  | 120 | 720 | AMPLA | 600
36 | 626574 | EBS05365 | 254541 |  | Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 22 G COM COMPRIMENTO DE 1 1/2 polegadas, EM AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. PARA OBESOS. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 60 |  | 12 | 72 | AMPLA | 60
37 | 626574 | EBS05127 | 254550 |  | Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 22 G com COMPRIMENTO DE 2 1/2 polegadas, EM AÇO INOX, com PONTA TIPO QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA de acordo com a portaria 1.748, de 30 de agosto de 2011, estabelece que os materiais perfurocortantes devem possuir sistema de segurança conforme estabelecido na NR 32 - § 5.1 - alínea C, adotar o uso de material perfurocortantes com dispositivo de segurança, quando existente, disponível e tecnicamente possível. | UNIDADE |  |  |  | 3000 |  | 600 | 3600 | AMPLA | 3000
38 | 626577 | EBS04916 | 400107 |  | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 22 G com COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. PARA OBESOS. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 3600 |  | 720 | 4320 | AMPLA | 3600
39 | 626580 | EBS05366 |  |  | Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 23 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, EM AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 600 |  | 120 | 720 | AMPLA | 600
40 | 626585 | EBS00024 |  |  | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta TIPO LÁPIS (whitacre) com mandril metálico, orifício lateral, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 2400 |  | 480 | 2880 | AMPLA | 2400
41 | 626629 | EBS00027 |  |  | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas, em aço inox, com ponta TIPO LÁPIS (whitacre) com mandril metálico, orifício lateral, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 600 |  | 120 | 720 | AMPLA | 600
42 | 626569 | EBS00019 | 237248 |  | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 20 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas (cerca de 90 mm), em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 264 |  | 52.8 | 316.8 | AMPLA | 264
43 | 626614 | EBS00021 | 271994 |  | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 22 G (cerca de 0,7 mm de diâmetro) COM COMPRIMENTO DE 7 polegadas (cerca de 178 mm), longa, PRÓPRIA PARA OBESIDADE, em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 1068 |  | 213.6 | 1281.6 | AMPLA | 1068
44 | 626583 | EBS05317 |  |  | Agulha PARA ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 2 polegadas (cerca de 50 mm), EM AÇO INOX, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 7200 |  | 1440 | 8640 | AMPLA | 7200
45 | 626585 | EBS00022 | 400109 |  | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas (cerca de 90 mm), em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro na Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 4056 |  | 811.2 | 4867.2 | AMPLA | 4056
46 | 626586 | EBS00023 |  |  | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 25 G COM COMPRIMENTO DE 4 3/4 polegadas (cerca de 120 mm), em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 1200 |  | 240 | 1440 | AMPLA | 1200
47 | 626588 | EBS00026 |  |  | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 26 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas (cerca de 90 mm), em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 360 |  | 72 | 432 | AMPLA | 360
48 | 626589 | EBS00029 | 400110 |  | Agulha para ANESTESIA RAQUIDIANA E PUNÇÃO LIQUÓRICA (coleta de líquor), CALIBRE 27 G COM COMPRIMENTO DE 3 1/2 polegadas (cerca de 90 mm), em aço inox, com ponta tipo QUINCKE com mandril metálico, isenta de rebarbas ou imperfeições. Cânula de paredes finas, canhão tipo luer lock, translúcido e internamente cônico, com conexão perfeita com dispositivos. Tampa protetora. Estéril, descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro na Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 1500 |  | 300 | 1800 | AMPLA | 1500
49 | 439821 | EBS00030 | 276456 |  | Agulha para ASPIRAÇÃO, PONTA ROMBA 25 x 1,2 mm (18 G 1). Cânula de aço inoxidável reta, siliconada, bisel simples canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 170640 |  | 34128 | 204768 | AMPLA | 170640
50 | 603043 | EBS08106 | 405747 |  | Agulha PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES 16 G x 15 a 20 cm - descartável, AÇO INOXIDÁVEL, com disparo semiautomático e introdutor COAXIAL compatível. Agulha centimetrada e RADIOPACA. Introdutor em AÇO INOXIDÁVEL, com delimitador de profundidade. Possuir corte preciso, empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 20 |  | 4 | 24
51 | 611210 | EBS05137 | 402391 |  | Agulha PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES 18 G x 15 a 20 cm - descartável, AÇO INOXIDÁVEL, com disparo semiautomático e INTRODUTOR COAXIAL compatível. Agulha centimetrada e RADIOPACA. Introdutor em aço inoxidável, com delimitador de profundidade. Possuir corte preciso, empunhadura ergonômica. Embalagem individual com abertura asséptica e identificação conforme legislação vigente. Possuir registro Anvisa. | UNIDADE |  |  |  | 420 |  | 84 | 504
52 | 399980 | EBS02259 | 407479 |  | Agulha PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, AÇO INOXIDÁVEL siliconizado, 21 G (25 x 0,8 mm), bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. | UNIDADE |  |  |  | 24000 |  | 4800 | 28800
53 | 397583 | EBS02261 |  |  | Agulha PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, AÇO INOXIDÁVEL siliconizado, 21 G x 1 1/4 (30 a 32 x 0,8 mm), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR32, bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual. | UNIDADE |  |  |  | 48000 |  | 9600 | 57600
54 | 399982 | EBS02260 |  |  | Agulha PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, AÇO INOXIDÁVEL siliconizado, 22 G (25 x 0,7 mm), bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 2000 |  | 400 | 2400
55 | 397584 | EBS02262 |  |  | Agulha PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO, AÇO INOXIDÁVEL siliconizado, 22 G x 1 1/4 (30 a 32 x 0,7 mm), COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA segundo a NR32, bisel curto trifacetado, conector luer lock em plástico, protetor plástico, estéril, descartável, embalagem individual.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 48000 |  | 9600 | 57600
56 | 439989 | EBS08109 |  |  | Agulha PARA PUNÇÃO - SELDINGER, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÕES CERCA DE 18 G x 10 cm, conector luer lock ou slip, protetor, com conjunto introdutor completo, tipo uso descartável, ESTÉRIL, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 600 |  | 120 | 720
57 | 439988 | EBS06522 |  |  | Agulha PARA PUNÇÃO - SELDINGER, material AÇO INOXIDÁVEl, DIMENSÕES CERCA DE 18 G x 7 cm, conector luer lock ou slip, protetor, com conjunto introdutor completo, tipo uso descartável, ESTÉRIL, embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 1200 |  | 240 | 1440
58 | 603024 | EBS01239 | 402613 |  | Agulha tipo CHIBA, CALIBRE 18 G x 15 cm, material EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ECOGÊNICA para a melhor visualização ultrassonográfica. Descartável, estéril. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 240 |  | 48 | 288
59 | 603025 | EBS02124 |  |  | Agulha tipo CHIBA, CALIBRE 18 G X 20 cm, material EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ECOGÊNICA para a melhor visualização ultrassonográfica. Descartável, estéril. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 240 |  | 48 | 288
60 | 603031 | EBS01242 |  |  | Agulha tipo CHIBA, CALIBRE 22 G x 15 cm, material EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PONTA ECOGÊNICA para a melhor visualização ultrassonográfica. Descartável, estéril. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 240 |  | 48 | 288
61 | 439878 | EBS04970 | 233161 |  | Agulha tipo HUBER com angulação de 90 graus, 20 G x 20 (+/- 1) mm, para punção de reservatório de infusão de longa duração, estéril, apirogênica, isenta de aspereza, siliconizado, devendo proporcionar punção precisa sem traumatismo dos tecidos e do silicone do reservatório; com tubo em PVC transparente de 20 cm (+/- 2 cm), com clamp e conetor luer lock; com suporte em plástico flexível que permita fixação rente a pele. Com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA conforme a NR 32. Descartável, uso único. Embalagem individual, resistente, com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE |  |  |  | 1200 |  | 240 | 1440
62 | 439877 | EBS01245 | 275756 |  | Agulha tipo HUBER com angulação de 90 graus, 20 G x 25 mm, para punção de reservatório de infusão de longa duração, estéril, apirogênica, isenta de aspereza, siliconizado, devendo proporcionar punção precisa sem traumatismo dos tecidos e do silicone do reservatório; com tubo em PVC transparente de 20 cm (+/- 2 cm), com clamp e conetor luer lock; com suporte em plástico flexível que permita fixação rente a pele. Com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA conforme a NR 32. Descartável, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE |  |  |  | 1404 |  | 280.8 | 1684.8
63 | 439875 | EBS01246 |  |  | Agulha tipo HUBER com angulação de 90 graus, 22 G x 15 mm, para punção de reservatório de infusão de longa duração, estéril, apirogênica, isenta de aspereza, siliconizado, devendo proporcionar punção precisa sem traumatismo dos tecidos e do silicone do reservatório; com tubo em PVC transparente de 20 cm (+/- 2 cm), com clamp e conetor luer lock; com suporte em plástico flexível que permita fixação rente a pele. Com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA conforme a NR 32.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 312 |  | 62.4 | 374.4
64 | 602992 | EBS01237 |  |  | Cânula ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (agulha de esclerose). Utilizada para administração de injetáveis no trato gastrointestinal, com auxílio de endoscópio. Cânula endoscopia para injeção, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 1800 mm de comprimento e DIÂMETRO de 2.8 mm. Com AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 19 G, reservatório para proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha proximal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 144 |  | 28.8 | 172.8
65 | 603005 | EBS01235 |  |  | Cânula ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (agulha de esclerose). Utilizada para administração de injetáveis no trato gastrointestinal, com auxílio de endoscópio. Cânula endoscopia para injeção, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 mm de comprimento e DIÂMETRO de 2.3 mm. Com AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 23 G, reservatório para proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha proximal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 300 |  | 60 | 360
66 | 611077 | EBS02126 |  |  | Conjunto PARA BIÓPSIA HEPÁTICA PERCUTÂNEA (agulha MENGHINI). Descartável, estéril. DIÂMETRO DE 1,6 mm, CALIBRE 16 G x 95 mm (+/- 5 mm), contendo: CÂNULA com parede ultrafina, mandril afiado para aspiração histológica rápida e atraumática, SERINGA DE 10 ml com trava, com BISTURI DESCARTÁVEL e agulha hipodérmica. Embalagem com informações de lote, procedência, prazo de validade método de esterilização, registro no MS.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 240 |  | 48 | 288
67 | 604145 | EBS05068 | 406651 |  | Dispositivo, MARCADOR TECIDUAL IMPLANTÁVEL, para BIÓPSIA MAMÁRIA, AGULHA INTRODUTORA 17 G, CERCA DE 10 cm, material: TITÂNIO COM POLÍMERO DE PVA, tipo laço, manopla com botões frontal e traseiro, ESTÉRIL, uso único. | UNIDADE |  |  |  | 50 |  | 10 | 60
68 | 461277 | EBS05093 | 401224 |  | Eletrodo PARA MONITORIZAÇÃO NEURO, agulha, MONOPOLAR, ponta cônica, AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: 38 x 0,45 mm, COM CABO compatível com equipamento, ESTÉRIL, uso único. Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 600 |  | 120 | 720
69 | 636676 | EBS05116 |  |  | GUIA DE BIÓPSIA PARA TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO. Produto ESTÉRIL descartável de material plástico. Compatível com o sonda BE9C, BE9CS (GE),compatível com agulhas de biópsia 16-18GA.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 240 |  | 48 | 288
70 | 338605 | EBS05272 | 406089 |  | Lanceta universal para amostra de sangue capilar com agulha 25 a 28 G (ADULTO). Sistema de punção retrátil, estéril, de uso único. PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO 1,5 mm a 2,0 mm; lanceta trifacetada e siliconada; COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo a NR 32 corpo do lancetador e gatilho compostos por polipropileno. Embalagem contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 155400 |  | 31080 | 186480
71 | 439622 | EBS00072 |  |  | Seringa descartável 01 mL, SEM AGULHA (INSULINA), volume 100 UI, graduada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, com alto grau de precisão, sem espaço morto (resíduo zero), cilindro em polipropileno transparente que permita a visualização do líquido aspirado, com escala nítida de medidas, traços e números de inscrição claros e legíveis, conexão bico slip; êmbolo deslizável, ajustado ao corpo da seringa, de modo a impedir a entrada de ar, com anel de retenção de borracha fixado em sua extremidade. Apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 93600 |  | 18720 | 112320
72 | 439625 | EBS00075 | 400557 |  | Seringa descartável 03 mL, COM BICO LUER LOCK CENTRAL, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação precisa milimetrada e numerada a cada 0,5 mL, traços e números legíveis, êmbolo com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Atóxica, apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 140400 |  | 28080 | 168480
73 | 604144 | EBS02122 |  |  | Agulha DE LOCALIZAÇÃO DE NÓDULO MAMÁRIO, 20 G x 10 cm, ponta ecogênica. permitir injeção de contraste ou aspiração de fluidos, modelo GANCHO SIMPLES/ ANZOL SIMPLES, com marcação em centímetro que proporciona posicionamento ideal, com canhão de boca larga para fácil introdução do fio, terminal transparente para melhor visualização, fixador de fio e limitador de profundidade, com fio semirrígido com reforço próximo a extremidade do anzol com marcação que indica se a extremidade do fio está posicionado na ponta da agulha e se o anzol soltou definitivamente, estéril, descartável. Embalagem com informações de lote, procedência, prazo de validade método de esterilização, registro no MS.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 120 |  | 24 | 144
74 | 604144 | EBS01234 | 404233 |  | Agulha PARA LOCALIZAÇÃO MAMÁRIA (fio guia tipo KOPANS), DIÂMETRO 20 G, COMPRIMENTO 10 cm. Material AÇO RADIOTRANSPARENTE, aplicação biópsia de mama, gancho simples. Estéril, descartável. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 60 |  | 12 | 72 | AMPLA | 60
75 | 605311 | EBS15650 |  |  | Agulha (cânula) de MIELOGRAMA (para aspiração de medula óssea) 16 G, comprimento ajustável de 40 mm a 60 mm. DISPOSITIVO para regulagem da extensão da agulha, com protetor de ajuste máximo. AGULHA com PONTA BISELADA na extremidade distal, em aço inoxidável. Mandril com PONTA BISELADA. EMPUNHADURA com conexão para seringa tipo LUER LOCK. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação do produto e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 960 |  | 192 | 1152 | AMPLA | 960
76 | 605311 | EBS15651 |  |  | Agulha (cânula) de MIELOGRAMA (para aspiração de medula óssea) 16 G, comprimento ajustável de 70 mm a 100 mm. DISPOSITIVO para regulagem da extensão da agulha, com protetor de ajuste máximo. AGULHA com PONTA BISELADA na extremidade distal, em aço inoxidável. Mandril com PONTA BISELADA. EMPUNHADURA com conexão para seringa tipo LUER LOCK. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação do produto e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 200 |  | 40 | 240 | AMPLA | 200
77 | 605311 | EBS01219 | 401396 |  | Agulha DE MIELOGRAMA 16 G (cânula para aspirado de medula óssea). AGULHA EM AÇO INOX MEDINDO 7,5 cm. Extremidade distal cônica, empunhadura anatômica, cânula e o mandril COM PONTA BISELADA. Conexão para seringa tipo luer lock. Estéril. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE |  |  |  | 288 |  | 57.6 | 345.6 | AMPLA | 288
78 | 439636 | EBS02103 | 400564 |  | Seringa DESCARTÁVEL 50 a 60 ml, COM BICO CATETER, cilindro em polipropileno transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços longos e secundários e numeração de 10 em 10 ml, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 7100 |  | 1420 | 8520 | AMPLA | 7100
79 | 605571 | EBS01232 |  |  | Agulha (cânula) PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES TIPO TRUCUT 16 G x 100 mm, COM PENETRAÇÃO DE 18 mm a 25 mm; deve ser UTILIZADA EM PISTOLA 2.2, AUTOMÁTICA; conexão luer slip; cânula e mandril COM PONTA BISELADA; cânula e mandril confeccionados EM AÇO INOXIDÁVEL; mandril com GAVETA DE 19 a 22 mm para retirada da amostra; cânula externa com marcação centímetro a centímetro para facilitar a localização precisa da área de interesse; PONTA ECOGÊNICA. DESCARTÁVEL. USO ÚNICO. deve ser visível ao ultrassom; deve estar embalado em material que promova barreira microbiana com abertura asséptica de fácil manuseio; a embalagem deve ter os dados de identificação, procedência, número do lote e número do RMS, conforme legislação vigente na Anvisa.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 120 |  | 24 | 144 | AMPLA | 120
80 | 439632 | EBS04906 | 407059 |  | Seringa descartável 60 ml, COM BICO LUER SLIP LATERAL, cilindro EM POLIPROPILENO transparente com escala de graduação com tinta permanente precisa, traços longos e secundários a cada 1 ml e numeração de 10 em 10 ml, números legíveis, êmbolo deslizável ajustado ao corpo da seringa com trava e ponteira de borracha siliconizada, com perfeito ajuste e deslize êmbolo-cilindro. Flange com formato anatômico. Atóxica, apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 1200 |  | 240 | 1440 | AMPLA | 1200
81 | 605571 | EBS02117 | 405821 |  | Agulha DE CORTE AUTOMÁTICO PARA BIÓPSIA, 16 G x 10 cm - descartável, estéril, MANDRIL COM AVANÇO DE 25 mm, com gaveta para retirada de amostras, AÇO INOXIDÁVEL, com protetor, estéril, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e ponta ecogênica para melhor visualização pela ultrassonografia. Compatível com instrumento automático de biópsia (pistola especificada em edital). Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. Aprs: unidade (pistola PRO-MAG TM ULTRA) | UNIDADE |  |  |  | 620 |  | 124 | 744 | AMPLA | 620
82 | 385645 | EBS00083 |  |  | Seringa DOSADORA ORAL 05 ml. Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 18000 |  | 3600 | 21600 | AMPLA | 18000
83 | 385647 | EBS00084 |  |  | Seringa DOSADORA ORAL 10 ml. Confeccionada em PVC ou polipropileno atóxico, inerte ao contato com medicamentos, isenta de agentes potencialmente patogênicos, translúcida e em cores para proteção de medicamentos fotossensíveis, com escala de graduação indelével e milimetrada, perfeito ajuste êmbolo-cilindro, tampa com perfeita fixação. Dotada de bico BIGLOCK, que impede o uso de agulha hipodérmica ou dispositivo endovenoso. Não estéril e descartável, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no MS/Anvisa. Item opcional: Etiqueta de identificação para seringa.Aprs: unidade | UNIDADE |  |  |  | 6000 |  | 1200 | 7200 | AMPLA | 6000
84 | 448228 | EBS00074 |  |  | Seringa TUBERCULÍNICA 1 mL, COM AGULHA 13 mm x 0,30 a 0,38 mm. COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA conforme NR 32. Cilindro em polipropileno, transparente para nítida visualização do líquido aspirado. Escala de graduação aplicada a sua superfície externa, com alto grau de precisão, com traços e números legíveis, isenta de falhas, graduada de 0,1 em 0,1 mL, subdividida a cada 0,01 mL. Êmbolo com anel de retenção em sua extremidade distal possibilitando perfeito deslize, impedindo desprendimento do êmbolo do cilindro, sem deixar espaço perdido. Todo material deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, resistente e seguro. Estéril, uso único. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 200 |  | 40 | 240 | AMPLA | 200
85 | 397516 | EBS00001 |  |  | Agulha HIPODÉRMICA 13 x 0,30 mm (30 G 1/2). Cânula de aço inoxidável reta, parede fina, siliconada, bisel trifacetado, canhão translúcido com adaptação universal, livre de rebarbas e resíduos de manufatura do aço, atóxico, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. COM SISTEMA DE SEGURANÇA acoplado à agulha e segundo NR32. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização.. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 1870 |  | 374 | 2244 | AMPLA | 1870
86 | 479642 | EBS05262 |  |  | Adaptador PARA COLETA DE SANGUE AO VÁCUO, COM FLANGE marca guia, com dispositivo de segurança, compatível com agulha para coleta a vácuo 25x8 e 25x7, MODELO MULTICOLETA, com trava de segurança. Material: POLIPROPILENO. Atóxico, reutilizável, NÃO ESTÉRIL. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 600 |  | 120 | 720 | AMPLA | 600
87 | 479642 | EBS08412 |  |  | Seringa para INSULINA de 1 ml (100 UI), COM AGULHA 13 x 0,38 mm ou 27,5 G 1/2, bisel trifacetado, confeccionada em polipropileno translúcido e transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, nítida e permanente. Tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. COM SISTEMA DE SEGURANÇA segundo NR 32. Apirogênica. ESTÉRIL e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 91200 |  | 18240 | 109440 | AMPLA | 91200
88 | 439663 | EBS00073 |  |  | Seringa para INSULINA de 1 mL (100 UI), COM AGULHA de 13 x 0,33 (+/- 0,3) mm ou 29 G x 1/2, bisel trifacetado, confeccionada em polipropileno translúcido e transparente, atóxico, com graduação externa milimetrada com intervalo de 10 em 10 UI, com subdivisão de 2 em 2 unidades, nítida e permanente. Tipo luer, com localização central, êmbolo com trava, pistão de borracha siliconizada. Sistema de segurança segundo NR 32. Apirogênica. Estéril e descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 69240 |  | 13848 | 83088 | AMPLA | 69240
89 | 603048 | EBS04977 |  |  | Agulha DE BIÓPSIA CORE 14 G x 120 mm, uso em pistola especificada em edital. Aplicação: BIÓPSIA MAMÁRIA. Cânula EM AÇO INOXIDÁVEL, ponta cortante. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual com abertura asséptica, identificação do produto, procedência, tempo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde. ¦ Apresentação: UNIDADE- O FORNECEDOR DEVERÁ DISPONIBILIZAR A PISTOLA/DISPARADOR COMPATÍVEL COM A AGULHA EM REGIME DE COMODATO. | UNIDADE |  |  |  | 360 |  | 72 | 432 | AMPLA | 360
90 | 461492 | EBS10025 |  |  | AGULHA cirúrgica, tipo CROCHÊ, n° 4 (1,25 mm), uso VASCULAR, COMPRIMENTO CERCA DE 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL com cabo PLÁSTICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Possuir Registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 50 |  | 10 | 60
91 | 461480 | EBS08051 |  |  | AGULHA cirúrgica, tipo CROCHÊ, n° 6 (1,0 mm), uso VASCULAR, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 50 |  | 10 | 60
92 | 461485 | EBS08052 |  |  | AGULHA cirúrgica, tipo CROCHÊ, n° 8 (0,9 mm), uso VASCULAR, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 50 |  | 10 | 60
93 | 461483 | EBS08053 |  |  | AGULHA cirúrgica, tipo CROCHÊ, n° 10 (0,75 mm), uso VASCULAR, COMPRIMENTO cerca de 14 cm. Material AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIZÁVEL. Com compatibilidade para sistema de rastreabilidade. Lote, logomarca do fabricante e as iniciais do hospital, utilizando método a laser. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 50 |  | 10 | 60
94 | 603043 | EBS04908 |  |  | Agulha (cânula) PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES tipo TRUCUT 16 G x 150 mm - descartável, mandril com gaveta para armazenamento do fragmento (guilhotina), SEMIAUTOMÁTICA, AÇO INOXIDÁVEL, com protetor, ESTÉRIL, com duas opções de disparo, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e ponta ecogênica. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE |  |  |  | 830 |  | 166 | 996
95 | 397494 | EBS00031 |  |  | Agulha para ASPIRAÇÃO, PONTA ROMBA 40 x 1,6 mm (16 G 1 1/2). Cânula de aço inoxidável reta, siliconada, bisel simples canhão translúcido com adaptação universal, encaixe seguro e protetor de encaixe firme. Estéril. Descartável. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. | UNIDADE |  |  |  | 17280 |  | 3456 | 20736
96 | 439800 | EBS04915 | 403703 |  | Agulha hipodérmica 40 X 1,2 (tamanho em polegadas: 16G 1 1/2) com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica, estéril e apirogênica; bisel trifacetado; calibre identificado conforme padrão universal de cores do canhão (branca); embalada individualmente. | UNIDADE |  |  |  | 11232 |  | 2246.4 | 13478.4
97 | 439812 | EBS11489 |  |  | Agulha hipodérmica 13 X 0,45 (tamanho em polegadas: 26G 1/2) com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica, estéril e apirogênica; bisel trifacetado; calibre identificado conforme padrão universal de cores do canhão (marrom); embalada individualmente. | UNIDADE |  |  |  | 7020 |  | 1404 | 8424
98 | 439807 | EBS13827 |  |  | Agulha hipodérmica 25 X 0,7 (tamanho em polegadas: 22G 1) com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica, estéril e apirogênica; bisel trifacetado; calibre identificado conforme padrão universal de cores do canhão (preto); embalada individualmente. | UNIDADE |  |  |  | 4680 |  | 936 | 5616 | AMPLA | 4680
99 | 439805 | EBS13830 |  |  | Agulha hipodérmica 30 X 0,8 (tamanho em polegadas: 21G 1 1/4) com cânula em aço inoxidável, siliconizada, atóxica, estéril e apirogênica; bisel trifacetado; calibre identificado conforme padrão universal de cores do canhão (verde claro); embalada individualmente. | UNIDADE |  |  |  | 14040 |  | 2808 | 16848 | AMPLA | 14040