## 23534.019180 2025-37
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Materiais Hospitalares e Químicos para Diálise e Transfusão Renal
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de Materiais Hospitalares e Químicos para Diálise e Transfusão Renal
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade Órgão participante | Reserva Técnica Administração Central | Quantidade total | Cota 25% para ME/EPP | Participação exclusiva para ME/EPP | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 360281 | EBS02371 | 10442 | ACIDO PERACETICO SOLUÇAO AQUOSA 3,5% | DESINFETANTE ESTERILIZANTE, ÁCIDO PERACÉTICO 3,5%; SOLUÇÃO, USO HOSPITALAR EM GERAL E, ESPECIALMENTE, INDICADO PARA A ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. DEVE APRESENTAR RMS. APRESENTAÇÃO: FRASCO COM CERCA DE 5.000 ML | LITRO | 2500 | - | - | 2500 | NÃO | NÃO | 0.75
2 | 439889 | EBS03063 | __//__ | AGULHA DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA 15G | AGULHA DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA 15 G, COM DISPOSITIVOS: SEGURANÇA, CORTA FLUXO E BACK EYE. ADULTO, CÂNULA EM AÇO RETA SILICONIZADA, PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO E AFIADO COM ORIFÍCIO EM FACE POSTERIOR, E CAPA PROTETORA. ALETA ANATÔMICA, LEVES E FIRMES FACILITANDO A PUNÇÃO, TUBO EXTENSOR TRANSPARENTE, EM PVC, INCOLOR, FLEXÍVEL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO (+/-3 CM) E DIÂMETRO DE 25 MM, PINÇA CORTA FLUXO. CONECTOR FÊMEA RÍGIDO ROSQUEÁVEL COM TAMPA PROTETORA. MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 2500 | - | - | 2500 | NÃO | NÃO | 0.75
3 | 439888 | EBS03064 | 11718 | AGULHA PUNCAO FISTULA VENOSA 16G | AGULHA DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA 16 G, COM DISPOSITIVOS: SEGURANÇA, CORTA FLUXO E BACK EYE. CÂNULA EM AÇO RETA SILICONIZADA, PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO E AFIADO COM ORIFÍCIO EM FACE POSTERIOR, E CAPA PROTETORA. ALETA ANATÔMICA, TUBO EXTENSOR, TRANSPARENTE, PVC, INCOLOR, FLEXÍVEL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO (+/-3 CM) E DIÂMETRO DE 25 MM (+/-3 CM), PINÇA CORTA FLUXO. CONECTOR FÊMEA RÍGIDO ROSQUEÁVEL COM TAMPA PROTETORA. MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 15000 | - | - | 15000 | NÃO | NÃO | 0.75
4 | 439887 | EBS03065 | 405264 | AGULHA PUNCAO FISTULA VENOSA 17G | AGULHA DE FÍSTULA ARTÉRIO VENOSA 17 G, COM DISPOSITIVOS: SEGURANÇA, CORTA FLUXO E BACK EYE. CÂNULA EM AÇO RETA SILICONIZADA, PAREDES FINAS, BISEL TRIFACETADO E AFIADO COM ORIFÍCIO EM FACE POSTERIOR, E CAPA PROTETORA. ALETA ANATÔMICA, TUBO EXTENSOR, TRANSPARENTE, EM PVC, INCOLOR, FLEXÍVEL, COM 30 CM DE COMPRIMENTO (+/-3 CM) E DIÂMETRO DE 25 MM, PINÇA CORTA FLUXO. CONECTOR FÊMEA RÍGIDO ROSQUEÁVEL COM TAMPA PROTETORA. MATERIAL RESISTENTE, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS, DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM RESISTENTE, COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 2000 | - | - | 2000 | NÃO | NÃO | 0.75
5 | 421249 | EBS04848 | 402726 | CATETER SORENSE DUPLO LUMEN 7 FR | CATETER DE HEMODIÁLISE INFANTIL, DE CURTA PERMANÊNCIA: DIÂMETRO DE 6,5 FR (+/- 0,5), COMPRIMENTO: 12 CM (+/-1), CATETER DE DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. DEMARCAÇÃO SEGURA, RAMOS ARTERIAL E VENOSO IDENTIFICADOS COM CLAMPS DE SEGURANÇA EM CADA RAMO, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE CADA RAMO, GUIA METÁLICO, DILATADOR E DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK). DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS E SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 24 | - | - | 24 | NÃO | NÃO | 0.75
6 | 413241 | EBS04852 | 402728 | CATETER SORENSE DUPLO LUMEN 9 FR | CATETER DE HEMODIÁLISE INFANTIL, DE CURTA PERMANÊNCIA: DIÂMETRO DE 9 FR (+/- 0,5), COMPRIMENTO: 12 CM (+/-1), CATETER DE DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. DEMARCAÇÃO SEGURA, RAMOS ARTERIAL E VENOSO IDENTIFICADOS COM CLAMPS DE SEGURANÇA EM CADA RAMO, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE CADA RAMO, GUIA METÁLICO, DILATADOR E DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK). DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS E SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 24 | - | - | 24 | NÃO | NÃO | 0.75
7 | 419617 | EBS03082 | 402531 | CATETER LONGA PERMANENCIA PERMCATH 14FR X 36 CM (19CM IMPLANTAVEL) D.LUMEN | CATETER DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, TIPO PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 19 CM (+/- 1) E COMPRIMENTO TOTAL DE 36 CM (+/- 1), CONTENDO: 01 (UM) INTRODUTOR VASCULAR PERCUTÂNEO; 01 (UM) FIO GUIA METÁLICO PONTA J; 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO; 01 (UM) TUNELIZADOR; 01 (UM) DILATADOR DE VASOS; 01 (UMA) SERINGA; 01 (UM) BISTURI; 01 (UM) CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE VEDAÇÃO; EM SILICONE RADIOPACO; FIXADOR. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 50 | - | - | 50 | NÃO | NÃO | 0.5
8 | 419617 | EBS04866 | 53248 | CATETER LONGA PERMANENCIA PERMCATH 14FR X 50CM (33CM IMPLANTAVEL) | CATETER DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, TIPO PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 33 CM (+/- 1) E COMPRIMENTO TOTAL DE 50 CM (+/- 1), CONTENDO: 01 (UM) INTRODUTOR VASCULAR PERCUTÂNEO; 01 (UM) FIO GUIA METÁLICO PONTA J; 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO; 01 (UM) TUNELIZADOR; 01 (UM) DILATADOR DE VASOS; 01 (UMA) SERINGA; 01 (UM) BISTURI; 01 (UM) CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE VEDAÇÃO; EM SILICONE RADIOPACO; FIXADOR. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 20 | - | - | 20 | NÃO | NÃO | 0.5
9 | 436597 | EBS03078 | 11892 | CATETER CURTA PERMANENCIA 11FR X 15 CM DUPLO LUMEN | CATETER DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, DIÂMETRO DE 11 A 12 FR, COMPRIMENTO: 15 CM (+/- 1 CM), CATETER DE DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. DEMARCAÇÃO SEGURA, RAMOS ARTERIAL E VENOSO IDENTIFICADOS COM CLAMPS DE SEGURANÇA EM CADA RAMO, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE CADA RAMO, GUIA METÁLICO, DILATADOR E DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK). DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS, SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 200 | - | - | 200 | NÃO | NÃO | 0.75
10 | 437118 | EBS03079 | 12041 | CATETER HEMODIALISE CURTA PERMANECIA 11FR X 20CM DUPLO LUMEN | CATETER DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, DIÂMETRO DE 11 A 12 FR, COMPRIMENTO: 20 CM (+/- 1 CM), CATETER DE DUPLO LÚMEN; RADIOPACO; CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. DEMARCAÇÃO SEGURA, RAMOS ARTERIAL E VENOSO IDENTIFICADOS COM CLAMPS DE SEGURANÇA EM CADA RAMO, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE CADA RAMO, GUIA METÁLICO, DILATADOR E DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK). DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS, SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. HIPOALERGÊNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, DESCARTÁVEL, ISENTO DE LÁTEX, RESÍDUOS E IMPUREZAS. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 200 | - | - | 200 | NÃO | NÃO | 0.75
11 | 413956 | EBS03090 | 50764 | CATETER HEMODIALISE CURTA PERMANENCIA 12FR X 20CM TRIPLO LUMEN | CATETER DE HEMODIÁLISE, DE CURTA PERMANÊNCIA, DIÂMETRO DE 12 FR, COMPRIMENTO 20 CM (+/- 1 CM), CATETER TRIPLO LÚMEN, RADIOPACO, CONFECCIONADO EM POLIURETANO OU SILICONE. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO ARTERIAL, UMA VIA COM IDENTIFICAÇÃO VENOSA E UMA VIA PARA INFUSÃO DE FLUIDOS, CLAMP DE SEGURANÇA EM CADA VIA, TAMPAS PROTETORAS E REGISTRO DE CAPACIDADE DE VOLUME PARA PREENCHIMENTO DE VIA ARTERIAL E VENOSA. GUIA METÁLICO, DILATADOR E DISPOSITIVO PARA PUNÇÃO COM CÂNULA RETA, BISEL TRIFACETADO, AFIADO, CANHÃO COM ADAPTAÇÃO UNIVERSAL (LUER LOCK) E DISPOSITIVO DE FIXAÇÃO NA PELE. TODO SISTEMA DEVE SER DE FLEXIBILIDADE SEGURA, RESISTINDO A TORÇÕES E ACOTOVELAMENTOS E SER DE MANUSEIO FÁCIL E SEGURO. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 200 | - | - | 200 | NÃO | NÃO | 0.75
12 | 421350 | EBS04854 | 402404 | CATETER TENCKOFF DIALISE PERITONEAL 32 A 37CM 9FR | CATETER DE TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL CONTÍNUA 9FR COM 32 A 37 CM DE COMPRIMENTO. CONSTITUÍDO DE TUBO MULTIPERFURADO EM SILICONE (QUE PERMITA A INFUSÃO E DRENAGEM DO LÍQUIDO PERITONEAL); ATÓXICO; COM FILETE RADIOPACO; MEDINDO DE 09 A 12 CM ATÉ O PRIMEIRO DRACON; 02 CUFFS DE DACRON FIXOS; UM ADAPTADOR, PINÇA E UMA TAMPA; ESTÉRIL. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 24 | - | - | 24 | NÃO | NÃO | 0.75
13 | 421350 | EBS04854 | 406140 | CATETER DIALISE PERITONEAL NEONATAL TENCKOFF 32 A 37CM 15FR | CATETER DE TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL CONTÍNUA 15FR COM 32 A 37 CM DE COMPRIMENTO. CONSTITUÍDO DE TUBO MULTIPERFURADO EM SILICONE (QUE PERMITA A INFUSÃO E DRENAGEM DO LÍQUIDO PERITONEAL); ATÓXICO; COM FILETE RADIOPACO; MEDINDO DE 09 A 12 CM ATÉ O PRIMEIRO DRACON; 02 CUFFS DE DACRON FIXOS; UM ADAPTADOR, PINÇA E UMA TAMPA; ESTÉRIL. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 24 | - | - | 24 | NÃO | NÃO | 0.75
14 | 427212 | EBS08145 | 402398 | CATETER DIALISE TENCKOFF 47CM | CATETER DE TENCKHOFF PARA DIÁLISE PERITONEAL CONTÍNUA 15FR COM CERCA DE 47 CM DE COMPRIMENTO. CONSTITUÍDO DE TUBO MULTIPERFURADO EM SILICONE (QUE PERMITA A INFUSÃO E DRENAGEM DO LÍQUIDO PERITONEAL); ATÓXICO; COM FILETE RADIOPACO; MEDINDO DE 09 A 12 CM ATÉ O PRIMEIRO DRACON; 02 CUFFS DE DACRON FIXOS; UM ADAPTADOR, PINÇA E UMA TAMPA; ESTÉRIL. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 24 | - | - | 24 | NÃO | NÃO | 0.75
15 | 454377 | EBS03093 | 403068 | DIALISADOR CAPILAR 1,0M² FIBRA POLISSULFONA | DIALISADOR CAPILAR COM FIBRA DE POLISSULFONA OU VARIAÇÕES, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE. SUPERFÍCIE DE 1.0 M² (+/- 0.1); COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 30 (+/- 5) ML/H MMHG; CLEARENCE DE FOSFATO (FLUXO DE 300 ML/MIN) DE 190 (+/-5) ML/MIN. RÓTULO E EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE; ESTÉRIL E SEM PROIBIÇÃO DE REPROCESSAMENTO. | UNIDADE | 150 | - | - | 150 | NÃO | NÃO | 0.75
16 | 454369 | EBS03095 | 402314 | DIALISADOR POLISSULFONA 1,5M² REPROCESSÁVEL | DIALISADOR CAPILAR COM FIBRA DE POLISSULFONA OU VARIAÇÕES, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE. SUPERFÍCIE DE 1.5 M² (+/- 0.1); COM COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO 60 (+/- 10.0) ML/H MMHG; CLEARENCE DE FOSFATO (FLUXO DE 300 ML/MIN) DE 230 (+/-15) ML/MIN. RÓTULO E EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE; ESTÉRIL E SEM PROIBIÇÃO DE REPROCESSAMENTO. | UNIDADE | 150 | - | - | 150 | NÃO | NÃO | 0.75
17 | 454379 | EBS03099 | 403069 | DIALISADOR POLISSULFONA 1,4M² USO UNICO | DIALISADOR CAPILAR COM FIBRA DE POLISSULFONA OU VARIAÇÕES, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE; SUPERFÍCIE DE 1.4 M² (+/- 0.1); COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 55 (+/- 10.0) ML/H MMHG; CLAREANCE DE FOSFATO (FLUXO DE 300 ML/MIN) DE 220 (+/- 10) ML/MIN. RÓTULO E EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE; ESTÉRIL E COM INDICAÇÃO DE ¨PROIBIDO REPROCESSAR¨. | UNIDADE | 100 | - | - | 100 | NÃO | NÃO | 0.75
18 | 454383 | EBS03101 | 52072 | DIALISADOR POLISSULFONA 2.2M² USO UNICO | DIALISADOR CAPILAR COM FIBRA DE POLISSULFONA OU VARIAÇÕES, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE; SUPERFÍCIE DE 2.2 M² (+/- 0.2), COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 80 (+/-10.0) ML/H/MMHG, CLEARENCE DE FOSFATO (FLUXO DE 300 ML/MIN) DE 245 (+/-5). RÓTULO E EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE; ESTÉRIL E COM INDICAÇÃO DE ¨PROIBIDO REPROCESSAR¨. | UNIDADE | 9000 | - | - | 9000 | NÃO | NÃO | 0.75
19 | 454381 | EBS06175 | 52094 | DIALISADOR POLISSULFONA 1,6M² USO UNICO | DIALISADOR CAPILAR PARA HEMODIÁLISE DE BAIXO FLUXO, ÁREA SUPERFÍCIE DE 1.6 M² (+/- 0.1); MEMBRANA 100% SINTÉTICA, COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE; COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO DE 13 (+/- 3) ML/H MMHG. RÓTULO E EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE; TIPO DESCARTÁVEL (USO ÚNICO), ESTÉRIL E COM INDICAÇÃO DE ¨PROIBIDO REPROCESSAR¨. | UNIDADE | 300 | - | - | 300 | NÃO | NÃO | 0.75
20 | 454371 | EBS09723 | 403097 | FILTRO P/ DIALISE CONVENCIONAL FX 80 (DIALISADOR ALTO FLUXO) | DIALISADOR CAPILAR PARA HEMODIÁLISE ALTO FLUXO, ALTA EFICIÊNCIA, ÁREA 1.8 M². MEMBRANA 100% SINTÉTICA. COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO EM TORNO DE 53 ML/H MMHG, PRIMING DE 95 ML. ESTERILIZADO EM PROCESSOS LIVRE DE AGENTES RESIDUAIS QUÍMICOS E FÍSICOS. MATERIAL APIROGÊNICO, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, ALERGIZANTES, RESÍDUOS, IMPUREZAS, COM CONECTORES ROSQUEÁVEIS E SEGUROS. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL. RÓTULO E EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, REGISTRO DE PRIME E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO, VALIDADE E LOTE, COM INDICAÇÃO DE ¨PROIBIDO REPROCESSAR¨. | UNIDADE | 3600 | - | - | 3600 | NÃO | NÃO | 0.75
21 | 454373 | EBS03106 | 403104 | FILTRO P/ DIALISE CONVENCIONAL FX100 (DIALISADOR ALTO FLUXO) | DIALISADOR CAPILAR PARA HEMODIÁLISE MÉDIA E ALTA PERFORMANCE, ÁREA 2.0 A 2.1 M². MEMBRANA 100% SINTÉTICA. ESTERILIZADO EM PROCESSOS LIVRE DE AGENTES RESIDUAIS QUÍMICOS E FÍSICOS. MATERIAL APIROGÊNICO, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS, ALERGIZANTES, RESÍDUOS, IMPUREZAS, COM CONECTORES ROSQUEÁVEIS PARA AJUSTES ÀS LINHAS DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA E GARRAS DE HANSEN. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL E DE USO ÚNICO. RÓTULO E EMBALAGEM RESISTENTE COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, REGISTRO DE PRIME E COEFICIENTE DE ULTRAFILTRAÇÃO, VALIDADE E LOTE, COM INDICAÇÃO DE ¨PROIBIDO REPROCESSAR¨. | UNIDADE | 9000 | - | - | 9000 | NÃO | NÃO | 0.75
22 | 406722 | EBS09246 | __//__ | EQUIPO DE LINHA PARA HEMODIÁLISE 08 MM | EQUIPO DE LINHA PARA HEMODIÁLISE, TIPO ARTERIAL. MATERIAL EM TUBO FLEXÍVEL EM PVC TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 08 MM, COM 160 CM (+/- 15 CM) DE COMPRIMENTO. PINÇA CORTA-FLUXO, TIPO DE CONEXÃO EM CONECTOR DIALISADOR ROSQUEÁVEL, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, EXTENSÃO PARA BOMBA DE HEPARINA, SEM CATABOLHA. APLICAÇÃO USO EM MÁQUINA DE PROPORÇÃO. ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, PRÓPRIO PARA REUSO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE E SEM PROIBIÇÃO DE REPROCESSAMENTO. | UNIDADE | 22000 | - | - | 22000 | NÃO | NÃO | 0.75
23 | 406715 | EBS09676 | 11764 | LINHA SANGUINEA VENOSA PVC CATABOLHA | EQUIPO DE LINHA PARA HEMODIÁLISE, TIPO VENOSO. MATERIAL EM TUBO FLEXÍVEL EM PVC TRANSPARENTE, DIÂMETRO DE 08 MM, COM 160 CM (+/- 15 CM) DE COMPRIMENTO. PINÇA CORTA-FLUXO, TIPO DE CONEXÃO EM CONECTOR DIALISADOR ROSQUEÁVEL, INJETOR LATERAL AUTOCICATRIZANTE, EXTENSÃO PARA BOMBA DE HEPARINA, COM CATABOLHA. APLICAÇÃO USO EM MÁQUINA DE PROPORÇÃO. ATÓXICO, APIROGÊNICO, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA EM PÉTALA E ASSÉPTICA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. | UNIDADE | 22000 | - | - | 22000 | NÃO | NÃO | 0.75
24 | 609766 | EBS06221/PROVPPS019611 | 403418 | EQUIPO DE TRANSFERENCIA PARA DIALISE PERITONEAL 5 VIAS | EQUIPO MULTIPLICADOR 5 VIAS PARA INFUSÃO UTILIZADA EM DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE, COM PROTETOR DE EXTREMIDADE EM CONECTOR LUER LOCK NAS VIAS DO EQUIPO, ACOMPANHADO COM PINÇAS DESLIZANTES PARA AS VIAS DE SAÍDA E INFUSÃO. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, DE BAIXO VOLUME, DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. COMPATÍVEL COM CICLADORA BAXTER | UNIDADE | 1000 | - | - | 1000 | NÃO | NÃO | 0.75
25 | 609772 | PROVPPS019612 | 403409 | EXTENSAO PARA CATETER ANDY 32CM | EQUIPO ESPECIAL, PARA TRANSFERENCIA, SILICONE, MIN. 15 CM, TRAVA FLUXO ROSQUEADO, CONECTOR LUER MACHO E FEMEA COM TAMPA, LONGA PERMANENCIA, PARA DIÁLISE PERITONEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. COMPATÍVEL COM CICLADORA BAXTER. | UNIDADE | 100 | - | - | 100 | NÃO | NÃO | 0.75
26 | 609738 | EBS04876 | 402406 | DIALESTERIL NEONATAL | EQUIPO PARA DIÁLISE PERITONEAL PEDIÁTRICO. COMPOSTO POR: 02 BURETAS GRADUADAS COM CAPACIDADE PARA 150 ML EM CADA, TUBOS EXTENSORES TRANSPARENTES, ATÓXICOS, BIOCOMPATÍVEIS COM SOLUÇÕES, PONTAS PERFURANTES COM TAMPAS PROTETORAS, E PINÇA ROLETE EM CADA VIA, SISTEMA DE DERIVAÇÃO Y, EXTREMIDADE INFERIOR CONECTADO POR TUBOS EXTENSORES COM PINÇA ROLETE, 01 INTERMEDIÁRIO COM CONECTOR LUER PRÓPRIO PARA CONEXÃO SEGURA DE SERINGA, 01 BOLSA COLETORA COM CAPACIDADE PARA 2000 ML. ESTÉRIL, USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, RESISTENTE E DE FÁCIL MANUSEIO, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE, VALIDADE CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | UNIDADE | 24 | - | - | 24 | NÃO | NÃO | 0.75
27 | 454379 | PROVPPS019558 | 403102 | FILTRO P/ DIALISE CONVENCIONAL FX 40 (DIALISADOR ALTO FLUXO) | FILTRO CAPILAR DIALISADOR MEMBRANA BIOCOMPATÍVEL ALTO FLUXO CAPILAR SUPERFÍCIE DE 0,6 A 1,0 M2 ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS/ESPECIFICAÇÕES: SUPERFÍCIE CORPÓREA INDICADA DE 0,6 M2. ALTO FLUXO E DE USO ÚNICO. | UNIDADE | 24 | - | - | 24 | NÃO | NÃO | 0.75
28 | 454377 | PROVPPS019559 | 402316 | FILTRO P/DIALISE CONVENCIONAL FX 60 | FILTRO CAPILAR DIALISADOR MEMBRANA BIOCOMPATÍVEL ALTO FLUXO CAPILAR SUPERFÍCIE DE 1,1 A 1,5 M2 ESTÉRIL. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS/ESPECIFICAÇÕES: SUPERFÍCIE CORPÓREA INDICADA DE 1,4 M2. ALTO FLUXO E DE USO ÚNICO. | UNIDADE | 40 | - | - | 40 | NÃO | NÃO | 0.75
29 | 318871 | EBS03111 | 12297 | TRANSDUTOR E ISOLADOR DE PRESSAO | ISOLADOR DE PRESSÃO PARA MÁQUINA DE HEMODIÁLISE, COM FILTRO BACTERIANO HIDROFÓBICO DE 0,2 MICRON. EM PVC OU SIMILAR, RÍGIDO, TRANSPARENTE, INCOLOR. CONECTORES MACHO E FÊMEA ROSQUEÁVEIS. MATERIAL DEVE PROMOVER ISOLAMENTO PARA MONITORIZAÇÃO DA PRESSÃO NAS LINHAS DE SANGUE, SER ATÓXICO, APIROGÊNICO, BIOCOMPATÍVEL, ESTÉRIL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 50000 | - | - | 50000 | NÃO | NÃO | 0.75
30 | 419617 | EBS03115 | 12051 | CATETER LONGA PERMANENCIA 15 FR X 45 CM (28CM IMP) | KIT CATETER (TIPO PALINDROME), 14.5 FR, 45 CM (+/-2): KIT CATETER DUPLO LÚMEN PARA HEMODIÁLISE DE LONGA PERMANÊNCIA, CONFECCIONADO EM PTFE (POLITETRAFLUOROETILENO), RADIOPACO, COM CUFF DE FELTRO SUBCUTÂNEO, EXTENSÕES RETAS EM SILICONE COM PINÇA CORTA FLUXO. INFORMAÇÕES IMPRESSAS (NOME, COMPRIMENTO E VOLUME DE PRIMING). PONTA EM FORMATO DE ¨Z¨ (SIMÉTRICA), REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM HEPARINA NÃO DILUENTE E CORPO COM ÍONS DE PRATA. DEVERÁ CONTER: 01 AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOX TAMANHO 18 G; 01 FIO GUIA J/RETO EM AÇO INOX 0,038¨ X 70 CM; 01 SERINGA DE 10 ML A 12 ML ; 01 DILATADOR 12 F; 01 DILATADOR 14 F; 01 BISTURI COM LÂMINA 11 GRADUADO; 01 ESTILETE TUNELIZADOR DE AÇO INOX; 01 INTRODUTOR (TIPO PULLAPART) COM DILATADOR DE PLÁSTICO INERTE E VÁLVULA ANTIRREFLUXO; 01 INTRODUTOR (TIPO VENATRAC); 02 TAMPAS SELADORAS DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL; 01 COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 CM; 02 CURATIVOS COMPRESSIVOS; CONDICIONADOS EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 24 | - | - | 24 | NÃO | NÃO | 0.5
31 | 419617 | EBS11277 | 52194 | KIT CATETER LONGA PERMANENCIA 14,5FR 55CM | KIT CATETER, 14,5 FR, 55 CM (+/-2): KIT CATETER DUPLO LÚMEN PARA HEMODIÁLISE DE LONGA PERMANÊNCIA, CONFECCIONADO EM PTFE (POLITETRAFLUOROETILENO), RADIOPACO, COM CUFF DE FELTRO SUBCUTÂNEO, EXTENSÕES RETAS EM SILICONE COM PINÇA CORTA FLUXO. INFORMAÇÕES IMPRESSAS (NOME, COMPRIMENTO E VOLUME DE PRIMING). PONTA EM FORMATO DE ¨Z¨ (SIMÉTRICA), REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE COM HEPARINA NÃO DILUENTE E CORPO COM ÍONS DE PRATA. DEVERÁ CONTER: 01 AGULHA INTRODUTORA DE AÇO INOX TAMANHO 18 G; 01 FIO GUIA J/RETO EM AÇO INOX 0,038¨ X 70 CM; 01 SERINGA DE 10 ML A 12 ML ; 01 DILATADOR 12 F; 01 DILATADOR 14 F; 01 BISTURI COM LÂMINA 11 GRADUADO; 01 ESTILETE TUNELIZADOR DE AÇO INOX; 01 INTRODUTOR (TIPO PULLAPART) COM DILATADOR DE PLÁSTICO INERTE E VÁLVULA ANTIRREFLUXO; 01 INTRODUTOR (TIPO VENATRAC); 02 TAMPAS SELADORAS DE PLÁSTICO INQUEBRÁVEL; 01 COMPRESSA DE GAZE 10 X 10 CM; 02 CURATIVOS COMPRESSIVOS; CONDICIONADOS EM EMBALAGEM ESTÉRIL COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 24 | - | - | 24 | NÃO | NÃO | 0.5
32 | 413236 | EBS06189 | __//__ | CATETER HEMODIÁLISE L. PERMANENCIA 14FR 28CM | CATETER DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, TIPO PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 23 CM (+/- 1) E COMPRIMENTO TOTAL DE 28 CM (+/- 1), CONTENDO: 01 (UM) INTRODUTOR VASCULAR PERCUTÂNEO; 01 (UM) FIO GUIA METÁLICO PONTA J; 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO; 01 (UM) TUNELIZADOR; 01 (UM) DILATADOR DE VASOS; 01 (UMA) SERINGA; 01 (UM) BISTURI; 01 (UM) CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE VEDAÇÃO; EM SILICONE RADIOPACO; FIXADOR. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 30 | - | - | 30 | NÃO | NÃO | 0.5
33 | 419617 | EBS04864 | __//__ | CATETER HEMODIÁLISE L. PERMANENCIA 14FR 40CM | CATETER DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, TIPO PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 23 CM (+/- 1) E COMPRIMENTO TOTAL DE 40 CM (+/- 1), CONTENDO: 01 (UM) INTRODUTOR VASCULAR PERCUTÂNEO; 01 (UM) FIO GUIA METÁLICO PONTA J; 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO; 01 (UM) TUNELIZADOR; 01 (UM) DILATADOR DE VASOS; 01 (UMA) SERINGA; 01 (UM) BISTURI; 01 (UM) CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE VEDAÇÃO; EM SILICONE RADIOPACO; FIXADOR. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 20 | - | - | 20 | NÃO | NÃO | 0.5
34 | 419617 | EBS04865 | __//__ | CATETER HEMODIÁLISE L. PERMANENCIA 14FR 45CM | CATETER DE HEMODIÁLISE, ADULTO, LONGA PERMANÊNCIA, TIPO PERMCATH: DIÂMETRO DE 14 FR (+/-0,5), COMPRIMENTO IMPLANTÁVEL 28 CM (+/- 1) E COMPRIMENTO TOTAL DE 45 CM (+/- 1), CONTENDO: 01 (UM) INTRODUTOR VASCULAR PERCUTÂNEO; 01 (UM) FIO GUIA METÁLICO PONTA J; 01 (UMA) AGULHA DE PUNÇÃO; 01 (UM) TUNELIZADOR; 01 (UM) DILATADOR DE VASOS; 01 (UMA) SERINGA; 01 (UM) BISTURI; 01 (UM) CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE; 02 (DUAS) TAMPAS PROTETORAS DE VEDAÇÃO; EM SILICONE RADIOPACO; FIXADOR. PRODUTO ISENTO DE LÁTEX. EMBALAGEM SEGURA, QUE PROPORCIONE ABERTURA ASSÉPTICA (EM PÉTALA), CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 20 | - | - | 20 | NÃO | NÃO | 0.5
35 | 411866 | EBS06219 | __//__ | KIT ARTERIOVENOSO PARA HEMODIÁLISE PEDIÁTRICO | KIT ARTERIOVENOSO PARA HEMODIÁLISE PEDIÁTRICO - LINHAS ARTERIAL, VENOSA E ISOLADOR DE PRESSÃO. LINHA ARTERIAL COMPOSTA DE: PRIMING COM VOLUME TOTAL DE 71 ML, ISOLADOR CONDUTOR DE PRESSÃO, PONTO DE INJEÇÃO E EXTENSÃO PARA BOMBA DE HEPARINA. LINHA VENOSA COMPOSTA DE: CATABOLHA, PRIMING COM VOLUME TOTAL DE 66 ML, SEGMENTO DE BOMBA DE 6,0 MM, ISOLADOR CONDUTOR DE PRESSÃO E PONTO DE INJEÇÃO. MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, COM FLEXIBILIDADE SEGURA, ISENTO DE AGENTES TÓXICOS E ALERGIZANTES, RESÍDUOS E IMPUREZAS, APIROGÊNICO COM TODAS AS CONEXÕES ROSQUEÁVEIS E COM TAMPAS PROTETORAS. ESTÉRIL, BIOCOMPATÍVEL E DE USO ÚNICO. EMBALAGEM COM ABERTURA E TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA, IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. | UNIDADE | 300 | - | - | 300 | NÃO | NÃO | 0.75
36 | 392369 | EBS00560 | 405890 | LENÇO TNT IMPREGNADO ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70% 3 X 6CM | LENÇO DE NÃO TECIDO IMPREGNADO COM ÁLCOOL ISOPROPÍLICO 70%, PARA USO EXTERNO EM ANTISSEPSIA DE PELE E ASSEPSIA DE CONECTORES, MEDIDAS APROXIMADAS 3 CM X 6 CM, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM SACHÊ. ESTÉRIL. USO ÚNICO APRS: UNIDADE | SACHÊ | 350000 | - | - | 350000 | NÃO | NÃO | 0.75