## Resumo
Item | Catmat/Catser | Descrição Resumida | Unidade de Fornecimento | Quantidade Estimada
1 | 622204 | Placa digitalizadora de raios-X | unidade | 2
2 | 601061 | Gerador de marcapasso externo provisório | unidade | 8
3 | 628893 | Aspirador cirúrgico | unidade | 6
4 | 615519 | Eletroencefalógrafo | unidade | 2
5 | 627732 | Microscópio de alta definição com câmera | unidade | 2
6 | 610259 | Monitor de parâmetros hemodinâmicos | unidade | 6
7 | 389093 | Termodesinfectora para lactário | unidade | 2
8 | 621405 | Manovacuômetro digital | unidade | 2
9 | 462231 | Monitor para laudo médico 3MP | unidade | 4
10 | 455456 | Monitor para laudo médico 5MP | unidade | 2
11 | 451546 | Seladora manual de bancada - Farmácia | unidade | 2
12 | 620576 | Balão intraórtico | unidade | 4
13 | 428265 | Ventilador de transporte | unidade | 4
14 | 457028 | Processadora para endoscópios - all in one | unidade | 4
15 | 613930 | Caixa aquecedora de contraste | unidade | 4
16 | 622129 | Osmose portátil | unidade | 2
17 | 616238 | Equipamento de hemodiálise para pediatria | unidade | 6
18 | 614405 | Boroscópio para CME | unidade | 2
19 | 286463 | Fonte de luz | unidade | 2
20 | 440208 | Dosímetro digital com calibrador | unidade | 2
21 | 300676 | Luxímetro | unidade | 2
22 | 6127 | Detector de gás combustível | unidade | 2

## Placa digitalizadora de raios-X
Placa digitalizadora de raios-X |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICAS
1.1 | Detector digital flat panel compatíveis com sistema de digitalização AGFA já existente no HU-UFSCar
1.2 | Possuir conexão sem fio adaptável aos equipamentos de raios-X analógicos fixos sem necessidade de adaptação/alteração dos mesmo (com detector posicionado na gaveta/bucky ou fora dos equipamentos)
2.1 | Possuir cintilador de csi (iodeto de césio)
2.2 | Apresentar área útil de aproximadamente 35 cm x 43 cm
2.3 | Peso máximo de 3,1 kg
2.4 | Profundidade da imagem de 16bits
2.5 | Ponto de acesso interno e armazenamento interno;
2.6 | Capacidade de inserção do detector na gaveta da mesa e bucky mural, bem como realização de exames fora da gaveta/bucky;
2.7 | Capacidade de suportar 200kg distribuídos sobre a superfície do detector sem uso de acessórios;
2.8 | Apresentar resistência a impactos e quedas;
2.9 | Possuir proteção ipx5 ou superior
2.10 | Detector com fonte de energia (bateria, capacitor ou tecnologia similar), com capacidade mínima de 4 horas de exame ou 150 imagens por carga;
2.11 | Realizar conexão com estação de comando por wi-fi.
2.12
3 | ACESSÓRIOS
3.1 | Para detectores com bateria externa, deverá acompanhar, além da bateria integrante, 01 (uma) unidade de bateria extra;
3.2 | 01 (um) carregador da fonte de energia (bateria, capacitor ou similar) do detector deve ser parte integrante do conjunto
3.3 | Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do item
4 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
4.1 | Garantia mínima de 36 meses;
4.2 | Treinamento técnico e operacional;

## 2- Gerador de marcapasso extern
Gerador de marcapasso externo provisório |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Marcapasso Cardíaco externo, microprocessado, de câmara dupla, para estimulação temporária por via transvenosa, com LEDs indicadores e displays
2 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
2.1 | Possuir bateria com duração mínima de 200 horas de uso contínuo em quaisquer modos de operação;
2.2 | Possuir indicador da situação da bateria, com mensagem de alerta para troca com antecedência de pelo menos 24 horas e sustentação de energia durante a substituição por um período mínimo de 30 segundos;
2.3 | Possuir sistema de trava de teclado a fim de evitar alteração acidental de parâmetros;
2.4 | Possuir display para apresentação dos parâmetros programados e mensagens de erro;
2.5 | Possuir LEDs que indiquem pulsos detectados e emitidos (com diferenciação por cores);
2.6 | Ser construído de material resistente a choques e infiltração de líquidos, com classe IP31;
3 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
3.1 | Permitir estimulação síncrona e assíncrona, monopolar e bipolar;
3.2 | Apresentar minimamente os modos DDD, VDD, DVI, DOO;
3.3 | Possuir frequência de estimulação de no mínimo até 200 bpm, com precisão de 10% ou melhor e exatidão de 1bpm;
3.4 | Apresentar amplitude de pulso de estimulação entre 0,1 - 12 V (ajustável pelo operador), com exatidão de 10%;
3.5 | Possuir faixa mínima de sensibilidade do sinal atrial entre 0,2 e 10 mV e ventricular de 1,0 mV a 20 mV com exatidão de 15% ou melhor;
3.6 | Possibilitar ajustes de intervalo A-V na faixa de 15 a 250 ms (no mínimo);
3.7 | Possuir período refratário para estimulação atrial de aproximadamente 400 ms para casos com intervalo AV de até 175 ms e de aproximadamente 225 ms para estimulação ventricular;
3.8 | Possuir proteção para desfibrilação não inferior a 360 J;
3.9 | Apresentar forma de onda de estimulação bifásica, catódica e assimétrica;
3.10 | Possuir monitoramento da impedância de eletrodos com mensagens de advertência em caso de valor fora de faixa aceitável;
3.11 | Possuir período de blanking, minimizando eventos de crosstalk; Possuir sistema de auto-teste ao ligar o equipamento;
3.12 | Possuir análise de sinais com detecção de interferências e alteração do modo de estimulação para assíncrono no canal em que foi detectada a interferência;
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | 02 baterias;
4.2 | 02 conjuntos de cabos de 02 canais (04 fios) para conexão com eletrodos temporários de 2 mm;
4.3 | Acompanha capa protetora para manipulação (sleeve);
4.4 | 02 kits eletrodos para marcapasso temporário, contendo, em cada kit: Cateter eletrodo cardíaco temporário ;Introdutor valvulado antirefluxo; Dilatador; Fio guia 035"x45cm; Agulha 18g; Acompanha capa protetora para manipulação (sleeve); Marcadores de profundidade a cada 10cm; Identificação de contato distal (positivo e negativo)
5 | EXIGÊNCIAS GERAIS
5.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
5.2 | Atender no mínimo as Normas Técnicas ABNT NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-31;
5.3 | Apresentar certificado de calibração;
5.4 | Fornecimento de manual de operação original
5.5 | Garantia mínima de 24 meses

## 3- Aspirador cirúrgico
Aspirador cirúrgico |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Painel de controle microprocessado com display digital e/ou analógico;
1.2 | Funcionamento com motor a pistão (isento de óleo)
1.3 | Equipamento em pedestal com quatro rodízios giratórios de no mínimo 3” com sistema de freios
1.4 | Aspirador portátil com alça.
1.5 | Deve permitir uso de 02 frascos coletores (de 5L cada) - autoclavável graduado em policarbonato com alça;
1.6 | Motor com no mínimo 1/4 HP
1.7 | Filtro de ar/ bacteriológico.
1.8 | Fluxo de aspiração de pelo menos 60 litros por minuto;
1.9 | Vacuômetro com leitura de no mínimo faixa de 0 a -760 mmHg (0 a -100 Kpa);
1.10 | Faixa máxima: deve atingir: -600mmHg;
1.11 | Intensidade de aspiração ajustável;
1.12 | Deve permitir acionamento por pedal.
1.13 | Sistema para detecção de frasco coletor cheio ou proteção antirrefluxo
1.14 | Equipamento com proteção contra líquidos (resistente a água);
1.15 | Sistema que impossibilita o transbordamento de frasco cheio;
1.16 | Proteção de saída por filtro de ar, se aplicável;
1.17 | Ruído inferior a 60 dB.
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | 2 (dois) frascos coletores (de 5L cada) - autoclaváveis graduados em policarbonato com alça;
2.2 | 2 (duas) tampas;
2.3 | 1 (um) cabo de alimentação
2.4 | 1 (um) conjunto de conexões;
2.5 | 1 (um) pedal;
2.6 | 4 (quatro) conjuntos de mangueiras autoclaváveis reutilizáveis;
2.7 | 10 (dez) filtros de ar/bacteriológicos;
2.8 | Deve acompanhar todos os itens/acessórios/componentes/ necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas.
3 | EXIGÊNCIAS
3.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976 e RDC ANVISA Nº 751/2022
3.2 | Conformidade com ABNT NBR IEC 60601-2-69 - Equipamento eletromédico - Parte 2-69: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos de sucção cirúrgica a vácuo para uso médico.
3.3 | Conformidade com ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos.
3.4 | Manual operacional em português e técnico em português ou inglês
3.5 | Treinamento operacional
3.6 | Garantia de 36 meses
3.7 | Deve acompanhar certificado de conformidade ou certificado de calibração

## 4- Eletroencefalógrafo
Eletroencefalógrafo |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICAS GERAIS
1.1 | Eletroencefalógrafo digital de no mínimo 64 canais de EEG;
1.2 | Atendimento de pacientes adultos e pediátricos e neonatais;
1.3 | Equipamento e seus acessórios montados sobre suporte composto de rodízios com travas;
2 | MODOS DE OPERAÇÃO E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
2.1 | Revisão dos dados já gravados sem interrupção da aquisição;
2.2 | Impedância de entrada mínima 100mΩ;
2.3 | Rejeição de modo comum maior que 80 dB;
2.4 | Resolução do conversor A/D maior ou igual a 16 bits;
2.5 | Filtro passa alta entre 0,05 e 100 Hz, com possibilidade de seleção de frequência;
2.6 | Filtro passa baixa entre 15 e 300 Hz, com possibilidade de seleção de frequência;
2.7 | Filtro Notch: 60Hz selecionável;
2.8 | Controle de velocidade de impressão: faixa mínima de 20 a 50mm/seg;
2.9 | Taxa de Amostragem: 1000 Hz ou maior;
2.10 | Capacidade de fotoestimulação programável;
2.11 | Filtro para eliminação de interferência de ECG;
2.12 | Dispositivo no painel de eletrodos que permita a verificação da impedância ao lado do paciente;
2.13 | Painel de eletrodos com pelo menos 01 entrada para sensor de respiração, 03 entradas DC, 01 entrada para sensor de saturação de oxigênio;
2.14 | Seleção, ampliação e análise da amplitude e latência e impressão da forma de onda;
2.15 | Revisão simultânea de até 4 exames para comparação;
2.16 | Possibilidade de gravação de informações (traçados, dados do paciente, etc.) em HD ou pen-drive;
2.17 | Revisão do exame gravado em CD, DVD ou pen drive em qualquer computador independente de instalação de software específico, permitindo mudança de montagens e filtros;
2.18 | Deve permitir marcação de eventos;
2.19 | Disponibilidade de sistema de vídeo EEG;
2.20 | Dispositivo de avanço do registro com o arrasto do mouse;
2.21 | Disponibilidade futura para software de detecção de espículas;
2.22 | Polissonografia com estagiamento automático.
2.23 | Função de mapeamento cerebral.
2.24 | Canais auxiliares para registros poligráficos (ECG, EMG, etc);
2.25 | Permitir a definição de ajustes de cor diferentes para cada canal;
2.26 | Permitir inserção de dados do paciente;
2.27 | Software com capacidade de emissão de relatórios, gravação e reprodução dos exames.
2.28 | Deve permitir conexão à rede de internet, via Ethernet, e com impressoras da rede;
2.29 | Deverá ser entregue a licença para utilização do software para exames de EEG e mapeamento, para aquisição e visualização dos canais, impressão, controle e todas as funcionalidades do sistema
2.30 | Exibição na tela, durante toda a aquisição e revisão, de um mapa indicativo da montagem que está sendo utilizada;
3 | ACESSÓRIOS
3.1 | Computador tipo laptop ou all in one com as seguintes características mínimas: Windows 10 professional (licença inclusa), processador Intel Core i5, memória 8Gb, HD SSD com 1 TB, monitor LCD de 15 polegadas com resolução de 1920 x 1080, acompanhado de mouse e teclado, com tensão de alimentação elétrica compatível com a unidade hospitalar, contendo software do equipamento instalado. O computador deve ser acomodado em suporte;
3.2 | 01 (um) suporte com rodízios com, no mínimo 2 travas, em perfil metálico, com pintura epóxi, para acomodação de eletroencefalógrafo com espaço para armazenamento dos acessórios, homologado pelo fabricante
3.3 | 01 (um) conjunto com eletrodos AG/AGCL com no mínimo 26 unidades tamanho adulto e 01 (um) conjunto com eletrodos AG/AGCL com no mínimo 26 unidades tamanho pediátrico;
3.4 | Foto estimulador compatível com o sistema, com frequência até 60 Hz, acomodado em suporte;
3.5 | Câmera de vídeo CCD colorida, com interfaces, acoplada ao sistema, com taxa de quadros e resolução suficientes para a boa condução do exame, compatível com o sistema;
3.6 | Kit de sensores para PSG que inclui, no mínimo, cintas torácicas em dois diferentes tamanhos, cintas abdominais em dois diferentes tamanhos, interfaces para cintas, termístor, transdutor de pressão para fluxo e ronco e sensor de posição;
3.7 | 01 (um) cabo força e/ou fonte de alimentação;
3.8 | 01 (um) cabo de aterramento;
3.9 | 01 (um) fusível sobressalente, caso aplicável;
3.10 | 02 (dois) potes de pasta condutora;
3.11 | 02 (dois) tubos de gel de preparo;
3.12 | Demais acessórios para o funcionamento do equipamento na configuração mínima descrita, bem como todos os cabos necessários para conexões.
4 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
4.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
4.2 | Conformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas. Ou comprovação de isenção de atendimento às normas citadas.
4.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136
4.4 | Fornecimento de manual de operação original
4.5 | Treinamento técnico básico
4.6 | Treinamento operacional
4.7 | Deve acompanhar certificado de calibração/conformidade
4.8 | Garantia mínima de 36 meses

## 5- Microscópio de alta definiçã
Microscópio trinocular com câmera |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Sistema ótico infinito, correção de aberrações cromáticas e esféricas e tratamento anti-fungo;
1.2 | Ergonomia da base com alinhamento do micrométrico e movimento do x, y da platina.
1.3 | Foco fino (micrométrico) localizado dos dois lados da estativa, para facilitar o uso por destros e canhotos;
1.4 | Foco grosseiro (macrométrico) e fino (micrométrico) localizado dos dois lados da estativa, para facilitar o uso por destros e canhotos; Curso (coaxial x e y), foco fino (micrométrico) e botão de ajuste de tensão lado esquerdo; Charriot do lado direito; Movimento por pinhão e cremalheira .
1.5 | Possibilidade de espassador, ou troca de cabeçote, para ajuste de altura para tubo bino ou trino.
1.6 | Área de trabalho de 76mm (ou maior) x 52 mm; (ou maior)
1.7 | Capa vinil para proteção contra poeira e umidade, ou outro material não higroscópico;
1.8 | Distância interpupilar ajustável de 50 (ou menor) x 75 mm (ou maior)
1.9 | Par de oculares 10 X ( F.N. 20mm ) ou possibilidade futura de campo de 22 mm a 25 mm, com ajuste de foco em ambas (dioptria); e possibilidade de troca para objetiva de 15x para aquisição futura .
1.10 | Revólver quíntuplo (no mínimo) invertido (para dentro da estativa);
1.11 | Sistema de iluminação LED com mínimo de 55 mil horas.
1.12 | Led mínimo 3W.
1.13 | Sistema que dispense demanda de filtros óticos, como azul ou neutro de balanço de cor;
1.14 | Condensador ABBE E2 NA 1.25 com diafragma de íris regulável por objetiva (com escala indicativa), verticalmente móvel e centralizável, e já dotado como padrão com slot para inserção de régua (slider) de campo escuro, contraste de fase ou fluorescencia diascópica sem demanda de iluminador externo ou episcópico;
1.15 | Equipamento deve ser capaz de leituras nas técnicas de campo claro, contraste de fase, fluorescência diascópica, campo escuro e polarização simples.
1.16 | Foco macrométrico com movimento de mínimo 36,5 mm (ou Maior)
1.17 | Micrométrico de 0,25 um por rotação (ou menor)
1.19 | Display eletronico que informe para checar a magnificação em uso e potência da lâmpada em uso.
1.20 | Revolver com reconhecimento de objetiva e iluminação para cada objetiva mostrando no display.
1.21 | Ajuste para desligamento automático após um tempo sem uso.
1.22 | Possibilidade de Contraste de phase nas objetivas de 10,20, 40 e 100x
1.23 | Deve ser possível incorporação de Sistema de Fluorescência, demandando a posterior aquisição de sistema de iluminação e filtros de FL (por exemplo para GFP, FITC e Alexa 488).
1.24 | Alimentação elétrica deve ser bivolt de comutação automático e dotado de fonte externa ao instrumento para sanar riscos eletricos;
2 | Acessórios
2.1. | Deverá vir acompanhado com câmera com as características
2.1.1. | Câmera digital de alta resolução mínima de 5 MP, encaixe via c-mount em tubo trinocular
2.1.2. | Velocidade de captura de imagem: mínima 30 FPS (frames por segundo)
2.1.3. | Conexões: HDMI, Wireless 5G e USB 2.0
2.1.4. | Deverá possuir aplicativo para celulares Android ou iOS disponíveis para download gratuito: Google Play Store e Apple Store
2.1.5. | Deve permitir ermite calibração direta com o software da câmera, sem necessidade de conexão com um computador. Deve suportar diversos tipos de medições, incluindo linhas retas, retângulos, círculos, polígonos, pontilhado, círculos concêntricos e duplos, ângulos, áreas, comprimentos, circunferências e distâncias entre pontos. Deve possibilitar medições de pequenas células com precisão de até 1/100 de micra e oferece escalas em milímetros, centímetros e até duas ordens de magnitude.
2.1.6. | Capacidade de imageamento de técnicas de campo claro, contraste de fase campo escuro, polarização;
2.1.7. | Alimentação - AC/DC 100-240 Automático
2.2. | Jogo de objetivas planas acromáticas corrigidas ao infinito:
2.2.1. | Objetiva Plana Acromática de 4X com abertura numérica de 0, 10 mm ou superior;distãncia de trabalho 18,5 mm ou superior.
2.2.2. | Objetiva Plana Acromática de 10X com abertura numérica de 0.25 mm ou superior;distãncia de trabalho 7 mm ou superior.
2.2.3. | Objetiva Plana Acromática de 40X retrátil com abertura numérica de 0.65 mm ou superior;distãncia de trabalho 0,6 mm ou superior.
2.2.4. | Objetiva Plana Acromática 100X retrátil imersão, com correção infinita, a óleo, com abertura numérica de 1,25 mm ou superior;distãncia de trabalho 0,15 mm ou superior.
3 | EXIGÊNCIAS COMPLEMENTARES
3.1 | Manual de instrução;
3.2 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas
3.3 | Treinamento técnico básico
3.4 | Treinamento operacional
3.5 | Deve acompanhar certificado de calibração/conformidade
3.6 | Garantia mínima de 36 meses

## 6- Monitor hemodinâmica
| Monitor de parâmetros hemodinâmicos | Manual do Equipamento registrado na ANVISA e/ou Relatório Técnico entregue na ANVISA e respectiva página destes que comprova o atendimento do requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento para monitorização de débito cardíaco invasivo por cateter de artéria pulmonar do tipo swan ganz;
1.2 | Plataforma modular com possibilidade de expansão, sendo que os módulos de termo diluição para cateter de swan ganz, Oxímetria por tecnologia nirs e análise de contorno de pulso devem obrigatoriamente ser fornecidos;
1.3 | Possuir monitorização do debito cardíaco continuo (dc) e parâmetros associados, tantos indexados quanto não indexados (VS, RVS, FEVD, VDF);
1.4 | Possuir monitorização do debito cardíaco intermitente (DCI) e parâmetros associados tanto indexados quanto não indexados (VS, RVS);
1.5 | Possuir tela de LCD com no mínimo 10 polegadas e sensível ao toque;
1.6 | Possuir visor- área ativa de 307 mm e resolução 1024 x 768 no mínimo;
1.7 | Possuir exibição dos parâmetros contínuos e/ou intermitentes em forma gráfica, numérica e com demonstrações gráficas de fácil entendimento;
1.8 | Possuir sistema operacional Windows 7 integrado ou superior;
1.9 | Possuir software de predição de hipotensão;
1.10 | Possuir alarmes áudio e visual de parâmetros programados;
1.11 | Possuir mínimo de dois compartimentos para módulos de expansão;
1.12 | Possuir possibilidade de comunicação de dados com cabo e/ou sem fio;
1.13 | Possuir alça para transporte;
1.14 | Possuir bateria interna com autonomia mínima de 30 minutos;
2 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
2.1 | Módulo Swan Ganz:
2.1.1 | Débito cardíaco contínuo (DC): faixa de 1 a 20 l/min, reprodutibilidade 16% ou 0,1 l/min (o que for maior);
2.1.2 | tempo médio de resposta < 10 min para cateteres de cco e < 14 min para cateteres volumétricos de cco;
2.1.3 | debito cardíaco intermitente: faixa de 1 a 20 l/min, reprodutibilidade 13% ou 0,1 l/min (o que for maior)
2.1.4 | temperatura sanguínea: faixa 15 a 45ºC precisão 10,3 ºC
2.1.5 | temperatura do injetado (ti): faixa 0 a 30ºC precisão 11ºC
2.1.6 | frequência cardíaca media para determinação da vdf/fevd (fc med): faixa aceitável 30 - 200 bpm
2.1.7 | fração da ejeição do Ventrículo direito: faixa 10 - 60% reprodutibilidade 16% ou 3 efu (o que for maior)
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | 04 Cabo de sensores reutilizáveis
2.2 | 10 Sensores oximetria cerebral para pacientes neonatais
2.3 | Deverão acompanhar todos os acessórios necessários a correta montagem e ao pleno funcionamento do equipamento;
3 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E COMPLEMENTARES
3.1 | Manual de operação em portugês
3.2 | Manual de serviços em português ou inglês;
3.3 | Treinamento de usuários
3.4 | Treinamento técnico
3.5 | Certificado de calibração
3.6 | Garantia mínima de 36 meses

## 7- Termodesinfectora para lactá
Termodesinfectora para lactário |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
*medcaptain
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento de desinfecção de alto nível para uso em lactário
2 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.1 | Capacidade da câmara interna de, no mínimo, 260 Litros e capacidade de pelo menos 10 bandejas de instrumentos padrão DIN, para utilização em processos de desinfecção térmica em materiais usados ou contaminados passíveis de umidade ou temperatura
2.2 | Câmara construída em aço inoxidável tipo AISI 304 com alta resistência a corrosão e acabamento polido.
sistema hidráulico com tubulação em aço inoxidável
2.3 | Possuir painel frontal com display em cristal líquido do tipo touch screen com no mínimo 7 (sete) polegadas colorido para acompanhamento dos ciclos;
2.4 | Sistema com no mínimo duas bombas peristálticas com controle de volume de dosagem de detergentes, controle de nível mínimo de detergente, alarme de falha na quantidade dosada.
2.5 | Com controle e registro de temperatura da água e do ar de secagem através de sensor de temperatura tipo PT100;
2.6 | Apresentar Lâmpada na câmara interna do equipamento, que pode ser ligada durante o ciclo para visualização da carga que está em processo.
2.7 | Possuir Botão de Emergência no painel do equipamento que quando acionada desligue o mesmo.
2.8 | O equipamento deve ter 02 (duas) Portas com sistema por Elevação Vertical/Guilhotina automático com estrutura em aço inoxidável 361L e vidro duplo temperado.
2.9 | Sistema de secagem embutido na lavadora deve possuir ventilador, aquecedor elétrico e filtro bacteriológico e direcionar o ar quente para a câmara.
2.10 | Comando microprocessado touch screen, com display com no mínimo 8 programas de lavagem e desinfecção pré-programados e acessíveis para alteração/intervenção do usuário por intermédio de uma senha com nível de supervisor
2.11 | Deve ter disponível no mínimo 10 (dez) fases para programação do ciclo, podendo habilita-las conforme necessidade.
2.12 | Impressora embutida no painel para registro do processo.
2.13 | Os ciclos de limpeza e desinfecção devem possuir registro da informação de A0.
2.14 | Possuir tela de calibração dos instrumentos, sensores de temperatura, dosadores, etc para auxiliar as operações de calibração.
3 | SEGURANÇA
3.1 | Bloqueio de um novo ciclo caso o nível de detergente esteja baixo conforme ABNT NBR ISO 15.883-1:2013.
3.2 | Sensor de condutividade da água para verificação da qualidade da água no enxágue e desinfecção, deve gerar alarme caso a condutividade da água esteja acima do limite estabelecido.
3.3 | Sensor de pressão para a água de recirculação, que gera alarme em caso de baixa pressão.
3.4 | Deve ser possível cadastrar até 20 (vinte) usuários diferentes com senhas individuais e no mínimo 5 (cinco) níveis de acesso.
3.5 | Deve ser possível através de senha de supervisor habilitar o modo de operação manual do sistema de controle.
3.6 | Armazenamento interno para no mínimo o último ciclo executado na lavadora para possibilitar a reimpressão do ciclo.
3.7 | Sistema de reconhecimento dos Racks Internos que estão sendo utilizados no equipamento, para garantir que o operador irá selecionar o ciclo compatível com o Racks utilizado, caso não seja, o ciclo não será iniciado.
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | 02 carros de transporte,
4.2 | 01 rack para mamadeiras
4.3 | 10 (dez) bandejas em aço inox para acomodação de instrumentos em geral
4.4 | 01 (uma) bandeja em aço inox de malha pequena e com tampa para armazenamento de materiais pequenos.
4.5 | Sistema de tratamento de água por Osmose Reversa e reservatório de água tratada compatível com a capacidade do equipamento.
4.6 | Demais acessórios para utilização de todas as funcionalidades do equipamento;
5 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
5.1 | Manual de Operação e Manutenção
5.2 | Certificado de Calibração dos instrumentos críticos do processo
5.3 | Certificado de conformidade do fabricante, conforme NBR 15.883-1:2013
5.4 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas

## 8- Manovacuômetro digital
Manovacuômetro digital |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | MODOS DE OPERAÇÃO E FAIXAS DE AJUSTE
1.1 | Medidor digital de pressão respiratória negativa e positiva;
1.2 | Possuir display de cristal líquido para apresentação dos valores medidos;
1.3 | Apresentar faixa de medição mínima de -300 a +300cmH2O
1.4 | Apresentar bateria interna recarregável com duração aproximada de 5 horas ou mais;
1.5 | Permitir o armazenamento de dados do pacientes e suas avaliações, possibilitando o acompanhamento da evolução do paciente através de software;
1.6 | Apresentar a medida de pressão máxima sustentada no primeiro segundo
1.7 | Possuir indicação de valores normais para pacientes adultos e pediátricos;
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | Acesso vitalício ao software de gerenciamento de pacientes e relatórios;
2.2 | Carregador de bateria bivolt compatível;
2.3 | 1 bateria sobressalente;
2.4 | 10 clipes nasais
2.5 | 10 bocais unidirecionais
2.6 | 10 bocais simples
2.7 | 10 Linhas de pressão
2.8 | Cabo para transferência de dados
2.9 | 10 Filtros protetores para transdutor de pressão
3 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
3.1 | Manual de operação em portugês
3.2 | Manual de serviços em português ou inglês;
3.3 | Treinamento de usuários
3.4 | Certificado de calibração
3.5 | Garantia mínima de 36 meses
3.6 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposições da lei N°: 6.360/1976, RDC ANVISA N°: 185/2001 e legislações correlatas

## 9- Monitor para laudo médico 3M
Monitor para laudo médico - 3MP |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.2 | Monitor De Imagem E Cirurgia - Uso Médico, Tipo Tela: Tela Em Lcd Colorida, Dimensão: Cerca De 20 POL, Resolução: Cerca De 2048 x 1536 Pixels, Componente 1:Entrada E Saída Vídeo Hdmi, Dvi, Vga, Display Port, Componente 2:Conexão Usb, Componente 3:Calibração AutomáticaDe Cores. Resolução de 3MP, Com as seguintes características mínimas a serem atendidas
2 | Características Principais do Equipamento
2.1 | Monitor colorido com resolução mínima de 3 megapixel para uso em diagnóstico por imagem;
2.3 | Compatível com padrão DICOM;
2.4 | Monitor de alta resolução específi co para visualização de imagens radiológicas;
2.5 | Deve permitir a visualização de imagens geradas por Raio X, Tomografi a, Ressonância Magnética, PET CT, ULTRA-SOM e Reconstrução 2D e 3D;
2.6 | Retro-iluminação a LED;
2.7 | Tamanho mínimo de tela de 21,3 polegadas;
2.8 | Matriz de resolução mínima de 1536 x 2048 (3 Megapixel);
2.9 | Distância entre pixel (pitch pixel) máxima de 0,2115 mm;
2.10 | Características da luminância mínima (optica) igual ou superior a 900 cd/m², possibilitando que atinja no mínimo a calibração de 500 cd/m²;
2.11 | Profundidade de bits de no mínimo 30 bits;
2.12 | Ângulo de visão mínimo de até 176º, ou mais;
2.13 | Nível de contraste de 1400:1 ou mais;
2.14 | Tempo de resposta máximo de 25 ms;
2.15 | Deve possuir sensor de calibração automática e programável com software de controle de qualidade;
2.16 | Deve possuir tecnologia de uniformidade e luminância, sensor para compensação de luz ambiente;
2.17 | Deve possuir placa gráfi ca homologada pelo fabricante, que garanta 100% das funcionalidades do monitor;
2.18 | Deve possuir entradas compatíveis com padrão HDMI ou DVI-D e Display Port, bem como porta USB padrão;
2.19 | Tipo de Painel: IPS;
3 | Exigências técnicas e complementares
3.1 | Capa protetora anti-atritos da tela;
3.2 | Deve funcionar ligado à rede elétrica, com alimentação de 100-240 V;
3.3 | O equipamento deve ser fornecido com software de calibração, cabo de energia e disco contendo o software do monitor;
3.4 | Todos os equipamentos deverão vir com acessórios (cabos de conexão elétrica e cabos de conexão de vídeo) necessários à sua instalação,confi guração e operação;
3.5 | Deve fornecer todos os demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento para as configurações solicitadas
3.8 | Registro na ANVISA, conforme disposições da lei N° 6.360/1976, RDC ANVISA N° 185/2001 e legislações correlatas quando aplicável.
3.9 | Conformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas. Ou comprovação de isenção de atendimento às normas citadas.
3.10 | Manual de instruções em português e manual técnico (inglês ou português)
3.11 | Garantia mínima de 36 meses;
3.12 | Treinamento técnico básico
3.13 | Treinamento operacional
3.14 | Certificado de calibração

## 10 -Monitor para laudo médico 5
Monitor para laudo médico 5MP |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Monitores monocromáticos de alta resolução, específicos para laudo de imagens médicas
1.2 | Visualização e laudo de imagens de todas as modalidades de exames, padrão DICOM, como sistemas de Radiografia computadorizada (CR) e captura direta(DR) para os exames de Raios-X e Mamografia, assim como exames de tomografia(CT), Ressonância Magnética(RM), Ultrassom(US), Hemodinâmica, MN, XA, entre outras.
2 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
2.1 | Monitor LCD com retroiluminação em LED ou monitor LED;
2.2 | Tamanho mínimo de tela de 21 polegadas;
2.3 | Deve possuir entradas compatíveis com padrão DVI-D e Display Port, bem como porta USB padrão;
2.4 | Painel com tratamento anti-reflexo.
2.5 | Estação composta por 2 (dois) monitores
3 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
3.1 | Conjunto (par) de Monitores monocromáticos (escala de cinza) com resolução mínima de 5 megapixels para uso em diagnóstico por imagem;
3.2 | Compatível com padrão DICOM;
3.3 | Matriz de resolução mínima de 2560 x 2048 (5 Megapixels);
3.4 | Distância entre pixel (pitch pixel) máxima de 0,199 mm;
3.5 | Características da luminância mínima (típica) igual ou superior a 1.300 cd/m², possibilitando que atinja no mínimo a calibração de 600 cd/m²;
3.6 | Profundidade de bits de no mínimo 10 bits;
3.7 | Ângulo de visão mínimo de até 176°, ou maior;
3.8 | Nível de contraste de 1700:1 ou maior;
3.9 | Tempo de resposta máximo de 25 ms;
3.10 | Deve possuir sensor de calibração automática e programável com software de controle de qualidade;
3.11 | Deve possuir tecnologia de uniformidade de luminância, sensor para compensação de luz ambiente;
3.12 | Deve possuir placa gráfica homologada e fornecida pelo fabricante, que garanta 100% das funcionalidades do monitor;
3.13 | Devem ser fornecidos softwares e licenças necessários para o funcionamento do sistema
3.14 | Certificação para mamografia
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | Os monitores devem ser fornecidos com software de calibração, cabos de energia, placa gráfica e dispositivos contendo o software do monitor, além de todos os demais periféricos e demais cabos necessários à instalação do dispositivo e seu pleno funcionamento;
5 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
5.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
5.2 | Conformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas. Ou comprovação de isenção de atendimento às normas citadas.
6 | GERAL
6.1 | Manual de instruções em português e manual técnico (inglês ou português)
6.2 | Garantia mínima de 36 meses;
6.3 | Treinamento técnico básico
6.4 | Treinamento operacional
6.5 | Certificado de calibração

## 11- Seladora manual de bancada
Seladora Manual |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento destinado a selagem de embalagens PE (polietileno) e PP (polipropileno) de até 20 micras de espessura;
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Equipamento manual de bancada;
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Revestimento em pintura epóxi branca
3.2 | Aquecimento rápido;
3.3 | Comprimento de selagem de pelo menos 35cm;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Largura de selagem igual ou superior a 20 mm;
4.2 | Possuir controle de temperatura com faixa mínima entre 70ºC e 300ºC, podendo o ajuste ser realizado por níveis
5 | ACESSÓRIOS
5.1 | Fita protetora em quantidade suficiente para pelo menos 3 substituições, se aplicável
6 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | 127V ou bivolt;
8 | GERAL
8.1 | Manual operacional em Português
8.2 | Garantia de 24 meses

## 12- Balão intraórtico
Sistema de contrapulsação intraórtico |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Sistema microprocessado de contra-pulsacao aórtica, totalmente automático, pela inflação e deflação de um balao intra-aórtico em sincronismo com o ciclo cardíaco na assistencia de pacientes adultos e pediátricos;
1.2 | Sistema para a monitorização da pressão;
1.3 | Possuir reconhecimento automatico do volume do cateter balão conectado ao console que impede inflar o cateter com volume superior ao reconhecido;
1.4 | Permitir seleção da fonte do sinal de disparo, do sincronismo e do enchimento de formas manual e automática com opção de ajuste de inflação e deflação;
2 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
2.1 | Faixa minima de volume de bombeamento de 0,5 cc a 50 cc;
2.2 | Faixa minima de pulsacoes de 40 a 200 pulsos por minuto;
2.3 | Taxas minimas de assistencia ao paciente de: 1:1; 1:2; 1:3 ou 1:4 ou 1:8;
2.4 | Modo de assistência automática, ao paciente com fibrilação atrial ou arritmias, no qual o equipamento escolhe, em tempo real, a melhor deflação da onda R no apoio ao paciente;
2.5 | Capacidade de remover a condensação automaticamente sem intervenção do usuário;
2.6 | Modos de sincronização:
2.6.1 | Sinal proveniente do ecg integrado ao equipamento, ajustado dinamicamente pelo sistema para obter uma melhor sensibilidade e seletividade da detecção com a onda R. Reconhecimento para a rejeição do pulso de marca-passo e supressão de artefatos de movimento;
2.6.2 | Sinal de disparo por pressão;
2.6.3 | Sinal de disparo interno selecionável ate no minimo 120 bpm;
2.6.4 | Sinal de disparo por marca passo V, A e AV;
2.6.5 | Sinal de disparo por fonte externa a partir de um monitor de ecg ou de uma fonte de pressao arterial externa;
2.7 | Possuir proteção contra descarga do desfibrilador e filtro para supressão de ruido gerado pelo bisturi elétrico;
2.8 | Possuir monitor de cristal líquido colorido para monitorização das curvas de ondas apresentadas em cores distintas e monitorização de todos os parametros tais como:
2.8.1 | Frequência cardáaca;
2.8.2 | Pressões arteriais invasiva: sistólica, diastólica, média e aumento diastólico;
2.8.3 | Modo do sincronismo;
2.8.4 | mensagens de alarmes com níveis de prioridade diferenciados e avisos;
2.8.5 | indicador do nivel do cilindro de hélio com margens de tempo para a intervenção e correção;
2.8.6 | indicação de no mínimo três formas de onda de ecg com derivações e ganho;
2.8.7 | indicação da forma de onda da pressão do balão, inflação e deflação com cursor para medir valores diretamente sobre a curva;
2.9 | Mensagens de alarme com ordem de prioridade:
2.9.1 | Alteração e/ou perda de disparo;
2.9.2 | Perda de vácuo;
2.9.3 | Balão desconectado;
2.9.4 | Oclusão no cateter;
2.9.5 | Vazamento no balão;
2.9.6 | Alta pressão;
2.9.7 | Falha no enchimento;
2.9.8 | Aumento diastólico;
2.9.9 | Fuga de gás e pouco hélio.
2.9.10 | Bateria fraca com previsão do tempo em uso disponível;
2.10 | Possuir impressora embutida de no mínimo 2 canais;
2.11 | Possibilitar futuras atualizações de software e hardware
3 | ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
3.1 | Bivolt, com sistema de comutação automática 100-240Vac;
3.2 | Betria interna recarregável com autonomia mínima de 2 (duas) horas;
4 | ACESSÓRIOS
4.1 | 01 carro de transporte especifico para comportar todo o sistema, com rodizios e freios;
4.2 | Nobreak com tensão regulada e autonomia para pelo menos 60 minutos;
4.3 | 03 (três) unidades de cabos de ecg de 5 derivações com proteção contra descarga de desfibrilador e interferência de bisturi elétrico;
4.4 | 03 (três) unidades de cilindros de gas hélio de aluminio, recarregáveis, capacidade mínima de 90 litros a 1 bar, carregados com gás hélio grau médico com válvula que permita a troca sem interrupção;
4.5 | 04 (quatro) unidades, de cada tamanho possivel, de cateteres balão intra-aortico para adultos;
4.6 | 03 (três) transdutores de pressão arterial invasiva, reutilizáveis, com dispositivo de flush;
4.7 | Simulador de paciente para treinamento;
4.8 | 01 capa de proteção para o equipamento
4.9 | Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do sistema
5 | GERAL
5.1 | Manual operacional em Português
5.2 | Garantia de 36 meses
5.3 | Deve acompanhar certificado de calibração
5.4 | Treinamento de usuários
5.5 | Treinamento técnico
5.6 | Manual de serviços

## 13 - Ventilador de transporte
Ventilador pulmonar de transporte |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento eletromecânico microprocessado para ventilação em pacientes adultos, pediátricos e neonatais, específico para transporte.
1.2 | Para atendimento de emergência, transporte intra-hospitalar e extra-hospitalar
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Portátil, para transporte
3 | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS/ CONSTRUÇÃO
3.1 | Alça para transporte
3.2 | Dispositivo para acoplamento em maca, fixado diretamente ao equipamento, sem necessidade de adaptadores/ bolsas para fixação
3.3 | Peso máximo de 7 kg, incluindo bateria interna
3.4 | Display gráfico de tamanho entre 5 e 12 polegadas
3.5 | Software de interface com o usuário no idioma português
3.6 | Blender eletrônico interno
3.7 | Deve apresentar knob/botão para seleção de parâmetros da tela
3.8 | Interface e comunicação com outros equipamentos através de porta serial RS 232 ou USB;
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Assistido / Controlado
4.2 | Ventilação controlada por pressão (PCV)
4.3 | Ventilação controlada por volume (VCV)
4.4 | Ventilação com pressão de suporte (PS)
4.5 | Ventilação sincronizada mandatória intermitente - Volume controlado
4.6 | Ventilação sincronizada mandatória intermitente - Pressão controlada
4.7 | Pressão contínua nas vias aéreas (CPAP)
4.8 | Pressão bifásica positiva nas vias aéreas (BIPAP)/ binível
4.9 | Ventilação não invasiva (VNI)
4.10 | Pausa inspiratória
4.11 | Ciclo Manual
4.12 | Disparo por fluxo ou pressão
4.13 | Pressão inspiratória e de suporte ajustados independentes
4.14 | Ventilação de apneia
4.15 | Ventilação com compensação de fugas
4.16 | Parâmetros mínimos:
4.16.1 | Volume corrente na faixa mínima de 20 - 2000 ml
4.16.2 | Frequência Respiratória: 2 - 60 rpm
4.16.3 | PEEP: 0 - 20 cm H2O
4.16.4 | Pressão inspiratória: 1 - 55 cm H2O
4.16.5 | Pressão de suporte: 0 (off), 5 - 55 cm H2O
4.16.6 | Porcentagem de O2 - faixa mínima: 35 - 100%
4.16.7 | Fluxo inspiratório máximo atendendo ao menos 100 l/min
4.17 | Monitoramento:
4.17.1 | Frequência respiratória
4.17.2 | Pressão das vias respiratórias: Platô, média e máxima
4.17.3 | Relação I:E
4.17.4 | Volume expirado
4.17.5 | Apneia
4.17.6 | Ligação na rede elétrica
4.17.7 | Carga da Bateria em uso
4.17.8 | Conexão do circuito
4.17.9 | Alarmes sonoros silenciados temporariamente
4.18 | FiO2 (célula galvânica ou ultrassônica ou sensor paramagnético) ou outra tecnologia que possibilite a medição de FiO2
4.19 | Possibilidade de apresentar curvas: pressão x tempo, fluxo x tempo
4.20 | Possibilidade de funcionamento somente com oxigênio
5 | ALARMES E INDICADORES
5.1 | Alarmes conforme prioridade
5.2 | Frequência respiratória
5.3 | Pressão inspiratória
5.4 | Pressão nas vias aéreas
5.5 | Volume minuto
5.6 | Fuga no circuito
5.7 | Desconexão do circuito
5.8 | Bateria com baixa carga
5.9 | FiO2/ falha de suprimento de gás
5.10 | Perda de alimentação pela rede elétrica
5.11 | Dispositivo de silenciar alarme sonoro - máximo 120s
5.12 | Indicador do nível de carga da bateria
6 | ACESSÓRIOS
6.1 | 4 (quatro) Circuitos completos esterilizáveis, reutilizáveis (todo o conjunto necessário para utilização do equipamento no paciente - traqueias, sensores, etc). Os tamanhos serão definidos pela unidade solicitante (podendo ser adulto, pediátrico e/ou neonatal)
6.2 | 1 (um) Cabo de força e 1 (uma) fonte de alimentação, caso aplicável
6.3 | 4 (quatro) Válvulas com diafragmas e conectores reutilizáveis, compatíveis com as traqueias dos circuitos esterilizáveis do paciente (adulto/pediátrico/ neonatal)
6.4 | 1 (um) conjunto de mangueira de oxigênio com padrão de rosca ABNT/DISS e comprimento mínimo de 02 (dois) metros;
6.5 | 4 (quatro) sensores de fluxo esterilizáveis (adulto/pediátrico/ neonatal) ou 4 (quatro) dispositivos esterilizáveis que executem a mesma função para pacientes adultos, pediátricos e neonatais.
6.6 | 1 (um) Suporte de maca para Ventilador Pulmonar
6.7 | Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e de suas especificações supracitadas.
7 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E GERAIS
7.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
7.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
7.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
7.4 | Manual operacional em Português
7.5 | Garantia de 36 meses
7.6 | Deve acompanhar certificado de calibração
7.7 | Treinamento operacional e técnico

## 14- Sistema de videoendoscopia
Sistema compacto de videoendoscopia |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Sistema destinado à realização de procedimentos endoscópicos;
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Possuir processadora, fonte de luz, gravador e monitor, em plataforma única;
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Possuir sistema de transporte fácil entre salas de atendimento;
3.2 | Permitir ajustes de zoom, brilho, contraste e demais parâmetros de imagem;
3.3 | Possuir filtro antimoire
3.4 | Ser compatível com sistema de nasofibroscópio Machida
3.5 | Possuir saídas digitais para espelhamento de imagens;
3.6 | Fonte de luz: tecnologia LED com potência de saíde mínima de 48W e temperatura de cor entre 5800 e 6500K; Vida útil mínima de 25.000 horas
3.7 | Monitor LCD de 15,6" ou mais, com brilho aproximado de 500cd/m² e resolução mínima FHD; taxa de contraste aproximada de 1000:1;
3.8 | Função de white-balance automático;
3.9 | Câmera com sensor C-MOS de alta sensibilidade;
3.10 | Acoplador C-mount com distância focal de 18-35mm e zoom óptico de aproximadamente 1,95x;
3.11 | Permitir a gravação contínua de vídeo e de fotos em dispositivos externos;
4 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
4.1 | 127V ou bivolt automático;
5 | ACESSÓRIOS
5.1 | 02 cabos de fibra ótica sobressalentes;
5.2 | 01 maleta para acondicionamento e transporte
7 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
7.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
7.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
7.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
8 | GERAL
8.1 | Manual operacional em Português
8.2 | Garantia de 36 meses
8.3 | Deve acompanhar certificado de calibração
Treinamento operacional e técnico

## 15-Aquecedor de soluções
Caixa aquecedora de soluções |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento destinado a manutenção da temperatura de soluções de soro e/ou contraste com circulação interna de ar aquecido.
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Para montagem em bancada/mesa;
2.2 | Deve possuir pés emborrachados
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Estrutura metálica com pintura epóxi, com tratamento antiferrugem;
3.2 | Deve possuir painel microprocessado com display em Led ou LCD, sensores de temperatura e resistência elétrica interna;
3.3 | Deve possuir botões para parametrização da temperatura interna;
3.4 | Termostato de segurança;
3.5 | Tampa ou porta em material transparente, dotado de sistema de segurança que interrompa o aquecimento e circulação de ar no momento de abertura;
3.6 | Volume interno mínimo de 25 litros.
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Display deve exibir a temperatura interna medida;
4.2 | Deve permitir o set de temperatura entre temperatura ambiente + 5ºC e 70ºC, minimamente
Alarme de alta temperatura exibido no display;
5 | ACESSÓRIOS
5.1 | Todos os acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e para atender ao descritivo técnico e às suas especificações.
6 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
6.1 | Tensão de almentação de 127V ou bivolt automático;
7 | EXIGÊNCIA TÉCNICA OU NORMATIVA
7.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
7.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
7.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
8 | GERAL
8.1 | Manual operacional em Português
8.2 | Garantia de 24 meses
8.3 | Deve acompanhar certificado de calibração

## 16- Osmose portatil
Osmose reversa portátil |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Equipamento para purificação de água
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Equipamento compacto, com possibilidade de montagem em parede.
3 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
3.1 | Possuir pelo menos os estágios de pré-filtro em polipropileno 5 micras (retenção de sólidos), pré-filtro em carvão ativado (redução do Cloro livre); Membrana de osmose reversa (rejeição de sais dissolvidos, bactérias e pirogênios);
3.2 | Apresentar carenagem em material de fácil higienização;
3.3 | Possuir bomba de pressurização com manômetro para monitorar sua pressão
3.4 | Possuir vazão de pelo menos 10L/h;
3.5 | Disponibilizar pelo menos 4 conjuntos dos filtros utilizados nas etapas citadas;
4 | GERAL
4.1 | Manual operacional em Português
4.2 | Garantia de 24 meses
4.3 | Deve acompanhar certificado de calibração

## 17- Hemodiálise para pediatria
MÁQUINA DE HEMODIÁLISE CONVENCIONAL |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Aparelho utilizado para terapia de substituição renal em pacientes adultos e pediátricos baixo peso (inclusive lactentes).
1.2 | Realiza a purificação do sangue através de dialisador do tipo capilar, removendo toxinas e excesso de líquidos por meio de um sistema volumétrico de mistura proporcional da solução de hemodiálise.
1.3 | Operação microprocessada para controle de ultrafiltração e ajustes de parâmetros.
2 | TIPO DE MONTAGEM
2.1 | Equipamento de montagem móvel com rodízios para fácil transporte e fixação segura no ambiente clínico.
3 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
3.1 | Estrutura compacta e resistente, adequada para ambiente hospitalar;
3.2 | Painel com monitor LCD colorido de alta definição
3.3 | Bomba de sangue com fluxo ajustável digitalmente;
3.4 | Bomba de infusão de Heparina compatível com seringas comerciais de 10 ou 20 mL;
3.5 | Bandeja superior para acomodação de insumos e acessórios.
4 | MODOS DE OPERAÇÃO, FAIXAS DE FUNCIONAMENTO E CONTROLES
4.1 | Fluxo variável de dialisato entre 300 a 700 mL/min;
4.2 | Permite operação com acetato e bicarbonato (líquido e em pó);
4.3 | Proporção ajustável de acetato e bicarbonato nos padrões 1:34 ou 1:44;
4.4 | Programação de perfis de variação de sódio e ultrafiltração
4.5 | Indicação contínua de condutividade, temperatura, pressão arterial e venosa, pressão transmembrana, tempo de processo e ultrafiltração.
4.6 | Monitoração contínua de pressão arterial, venosa, transmembrana, temperatura e condutividade.
4.7 | Capacidade de operar e calibrar o fluxo de bomba de forma segura tanto para linhas de perfil adulto (8,0 mm) quanto para linhas pediátricas (6 mm);
4.8 | Recurso de software ou hardware que permita a parametrização do diâmetro interno do segmento da bomba de sangue (rolete);
4.9 | Possuir compatibilidade comprovada para operar de forma segura os dialisadores de baixo volume de priming e linhas de sangue de uso único, garantindo a conformidade com as diretrizes de biossegurança, sendo este padrão estritamente necessário para o perfil pediátrico;
4.10 | Módulo integrado para aferição de Pressão Arterial Não Invasiva (PANI), com exibição clara e simultânea dos valores de pressão sistólica e diastólica na tela principal.;
5 | ALARMES
5.1 | Alarmes sonoros e visuais para vazamento de sangue, bolhas de ar, condutividade e temperatura anormais;
5.2 | Monitorização e alarme para detecção de vazamento de sangue com bloqueio da bomba de sangue e ativação do "by-pass" automático;
5.3 | Detector de bolhas de ar por ultrassom com bloqueio da linha venosa;
5.4 | Redução automática da taxa de ultrafiltração em caso de parada da bomba de sangue ou emergência.
5.5 | Alarmes de pressão arterial e pressão venosa com limites ajustáveis que comportem as pressões fisiológicas de pacientes pediátricos, permitindo a definição de "janelas de alarme" estreitas ao redor da pressão de operação para detecção imediata de desconexão ou coagulação do sistema;
6 | SEGURANÇA E OUTROS RECURSOS
6.1 | Sistema de "by-pass" automático e manual para alteração anormal do banho;
6.2 | Dispositivo de bloqueio contra uso de soluções inadequadas para o modo de diálise programado;
6.3 | Proteção contra operação de diálise durante a desinfecção e vice-versa;
6.4 | Auto-check (autoteste) de todas as funções do equipamento
6.5 | Monitoração e alarme de detecção de vazamento de sangue
6.6 | Detector de ruptura do dialisador;
6.7 | Possibilidade de punção única e diálise sequencial automatizada.
6.8 | Permite realização de cálculo de KT/V;
7 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
7.1 | Alimentação em 220V ou Bivolt automático (100 ~ 240V, 60Hz)
7.2 | Frequência de operação: 60 Hz
7.3 | Bateria interna recarregável para funcionamento da bomba de sangue e painel de controle em caso de falta de energia
8 | ACESSÓRIOS
8.1 | Conectores e adaptadores para linhas arteriais, venosas e dialisadores universais
8.2 | Conjunto de acessórios contendo manguitos adequados à demanda antropométrica total da unidade, devendo contemplar as medidas para recém-nascidos/lactentes (circunferências entre 5 cm e 11 cm), infantis/pediátricos (circunferências entre 12 cm e 19 cm), padrão adulto e adulto obeso.
8.3 | Cabos, conexões e acessórios essenciais para funcionamento adequado, conectores tipo engate rápido, de 3/4" para instalação no sistema de osmose;
9 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E NORMATIVAS
9.1 | Atende às normas da ABNT NBR 14136:2002 para cabos de rede;
9.2 | Registro válido na ANVISA;
9.3 | Certificado de calibração conforme normas vigentes;
10 | GERAL
10.1 | Garantia mínima de 36 meses
10.2 | Manual Operacional;
10.3 | Manual Técnico;
10.4 | Treinamento de operacional;
10.5 | Treinamento de manutenção;
11 | INSUMOS
11.1 | Fornecer insumos necessário de manutenção (filtros de endotoxina e outros, borrachas de vedação, conexões, bateria, entre outros) durante o período de garantia do equipamento.

## 18- Câmera de inspeção materiai
Videoboroscópio |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Sistema de boroscopia digital de alta performance, destinado à inspeção visual detalhada de canais internos (lúmens) de instrumentais cirúrgicos complexos, endoscópios rígidos e flexíveis, e demais dispositivos médicos canulados
2 | CARACTERÍSTICA FÍSICA/CONSTRUÇÃO
2.1 | Possuir sensor de imagem de alta resolução, capaz de gerar imagens nítidas e em tempo real para identificação de sujidade residual, biofilmes, oxidação ou danos físicos.
2.2 | Sistema integrado de iluminação por LED de alta intensidade na extremidade distal da sonda, com ajuste de brilho para evitar saturação de imagem em superfícies metálicas reflexivas.
2.3 | Possuir Interface de saída de vídeo via HDMI para conexão direta em monitores externos de grau médico, permitindo a visualização compartilhada e detalhada.
2.4 | A unidade de inspeção (sonda e cabo) deve possuir grau de proteção IPx7, sendo totalmente submersível em soluções de limpeza e desinfecção de nível intermediário.
2.5 | O dispositivo deve ser validado para suportar ciclos de esterilização a baixa temperatura, especificamente por Peróxido de Hidrogênio (H2O2), garantindo a segurança microbiológica do equipamento entre as inspeções.
2.6 | Capacidade nativa para captura de fotografias e gravação de vídeos em formato digital (USB ou memória interna) para fins de auditoria, prontuário do instrumental e suporte acadêmico.
2.7 | Acompanhar unidade de inspeção (sonda) com diâmetro externo máximo de 1.1mm, permitindo a entrada em canais estreitos de instrumentais de microcirurgia e endoscópios de pequeno calibre.
3 | SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
3.1 | 127V ou bivolt aumtomático;
8 | GERAL
8.1 | Manual operacional em Português
8.2 | Garantia de 24 meses
8.3 | Treinamento operacional e técnico

## 19-Fonte de luz - videocirurgia
Fonte de luz para videocirurgia |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Possuir tela sensível ao toque
1.2 | Tecnologia LED com potência similar a Xenon 300W
1.3 | Vida útil do LED de no mínimo 30.000h de operação efetiva, sem degradação significativa do fluxo luminoso, visando a redução de intervenções para manutenção corretiva.
1.4 | Temperatura de cor entre 3600K e 6800K
1.5 | Apresentar Índice de Reprodução de Cor (CRI): Mínimo de 90, garantindo a fidelidade na diferenciação de tecidos, planos anatômicos e vascularização.
1.6 | Compatível com cabos de iluminação de diversos padrões
1.7 | Possiblitar ajuste de intensidade, através de controle linear de 0 a 100%, permitindo ajuste manual via painel frontal e/ou ajuste automático através de comunicação com a cabeça de câmera (CCU).
1.8 | Possuir Interface digital com display de alta visibilidade, contendo indicação percentual de intensidade e horímetro (contador de horas de uso acumuladas).
1.9 | Sistema de conexão universal ou acompanhado de adaptadores mecânicos que garantam compatibilidade com cabos de fibra óptica das marcas Storz, Stryker, Confiance, Mindray
1.10 | Construção em material resistente a desinfectantes hospitalares e com dimensões compatíveis com racks padrão de videocirurgia
2 | Acessórios
2.1 | 02 Cabos de fibra ótica autoclavável com pelo menos 3 m de comprimento e diâmetro interno aproximado de 4.8mm;
3 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E GERAIS
3.1 | Registro na ANVISA válido e não temporário, conforme disposição da Lei Nº 3.660/1976, RDC ANVISA Nº 751/2022 e RDC ANVISA Nº 549/2021.
3.2 | Cconformidade às Normas Técnicas: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 – Estabelece requisitos gerais de segurança básica e desempenho essencial para equipamentos eletromédicos. Ou outras normas internacionais equivalentes ou ainda versões atualizadas das normas supracitadas.
3.3 | Conformidade à Norma Técnica ABNT NBR 14136.
3.4 | Manual operacional em Português
3.5 | Garantia de 36 meses
3.6 | Deve acompanhar certificado de calibração
3.7 | Treinamento operacional e técnico

## 20 - Dosímetro digital
Dosímetro de ruído digital |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Dosímetro de ruído digital
1.2 | Possuir display LCD de 4 dígitos
1.3 | Escala selecionável de 40 a 140 dB
1.4 | Precisão de +- 1,5dB;
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | Estojo para armazenamento
2.2 | Pilhas recarregáveis
2.3 | Software
2.4 | Cabo com microfone, clip
2.5 | Calibrador Automático com Leitura: 94 E 114 DB e Exatidão: 1khz±0.1%. PER - COMPATÍVEL COM O DOSÍMETRO DIGITAL
3 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
3.1 | Conformidade com ANSI S1.25 (1991), ISSO 1999 BS 402 (1983) e IEC 65-1
3.2 | Certificado de calibração

## 21 - Luxímetro
Luxímetro digital |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Luxímetro digital portátil
1.2 | Permitir seleção entre 4 escalas, pelo menos
1.3 | Faixa de leitura mínima de 20 a 20.000 lux
1.4 | Possibilitar medição em lux e footcandle
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | Cabo de extensão para fotocélula
2.2 | Pilhas/ baterias
2.3 | Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento
3 | EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
3.1 | Certificado de calibração

## 22 - Detector de gás combustíve
Detector de gás combustível portátil |  | Manual do equipamento registrado na Anvisa e respectiva página destes que comprovam o atendimento ao requisito
1 | CARACTERÍSTICA DE UTILIZAÇÃO E PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO
1.1 | Permitir detecção de amônia, benzeno, etanol, hexano, hidrogênio, metano, acetileno, butano, gas, gasolina acetona, àlcool, óxido de etileno
1.2 | Possuir sistema de alarmes sonoros ao detectar concentrações anormais
1.3 | Possuir display digital de fácil leitura
2 | ACESSÓRIOS
2.1 | Pilhas/ baterias
2.2 | Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento