## Planilha1
Descritivo e quantitativo do objeto
Lote | Item | Catser | Descrição | Unidade | Periodicidade | Quantidade
1 | 1 | 13595 | Análise e Tratamento da água e manutenção do sistema de osmose reversa da hemodiálise | UN
| 1.1 |  | Prestação continuada de serviços especializados de operação, monitoramento, manutenção preventiva e corretiva, limpeza, desinfecção e controle de qualidade do sistema de tratamento de água para hemodiálise, contemplando as osmoses reversas fixa e portáteis do HUGV-UFAM, em conformidade com a Resolução RDC nº 11, de 13 de março de 2014, suas atualizações e demais normas sanitárias vigentes, incluindo: | UN | MENSAL | 24
Operação, monitoramento e manutenção preventiva e corretiva das osmoses reversas fixa e portáteis, com todas as peças, incluindo seus componentes hidráulicos, eletromecânicos, acessórios, e outras que se fizerem necessário;
Realização de limpeza química, desinfecção e sanitização periódica das osmoses reversas fixa e portáteis, conforme protocolos estabelecidos pelo fabricante e legislação vigente;
Substituição dos elementos filtrantes das osmoses reversas e do sistema de pré-tratamento, observando-se a periodicidade recomendada pelo fabricante e/ou sempre que necessário;
Monitoramento diário da qualidade da água tratada, com fornecimento de kits, insumos e execução das análises físico-químicas necessárias;
Fornecimento de todos os produtos químicos, materiais e insumos necessários à execução dos procedimentos de desinfecção, limpeza e regeneração química do sistema;
Realização de inspeções técnicas periódicas na área de tratamento de água para hemodiálise, com registro das atividades executadas e das não conformidades identificadas em livro próprio ou sistema informatizado;
Execução de controle diário operacional, mediante preenchimento de Planilha de Monitoramento Diário, contendo, no mínimo: leitura de pressão dos manômetros, temperatura, umidade ambiente, pH, sabor, odor, dureza, cloro residual livre, condutividade, ferro, leitura de permeado e rejeito, conforme exigências da RDC nº 11/2014;
Execução de manutenção preventiva e corretiva das moto-bombas integrantes do sistema de tratamento de água;
Disponibilização de assistência técnica especializada em regime de plantão 24 (vinte e quatro) horas, durante toda a vigência contratual, com comunicação imediata dos diagnósticos, falhas identificadas e medidas corretivas adotadas;
Elaboração e encaminhamento mensal de relatório técnico contendo o registro detalhado das atividades executadas no período, acompanhado das planilhas de monitoramento diário, laudos físico-químicos e microbiológicos, registro de intercorrências, medidas corretivas implementadas e demais documentos pertinentes, devidamente assinados pelo executor e pelo responsável técnico habilitado;
Prestação de suporte técnico junto aos órgãos fiscalizadores e reguladores, incluindo respostas a ofícios, notificações, questionamentos e demais demandas emitidas pela Vigilância Sanitária e Conselhos de Classe, dentro dos prazos estabelecidos.
Atividades Exclusivas do Sistema de Osmose Reversa Fixa
Operação, monitoramento, manutenção preventiva e corretiva do sistema de pré e pós-tratamento da osmose reversa fixa e do reservatório de água tratada (tanque pulmão);
Desinfecção periódica do reservatório de água tratada (tanque pulmão) e do sistema de distribuição por looping;
Fornecimento e substituição do elemento filtrante do filtro de carvão ativado, resina do abrandador e areia do filtro multimeios, conforme periodicidade recomendada pelo fabricante;
Manutenção preventiva e corretiva da rede hidráulica do sistema de tratamento de água, compreendendo todo o trajeto desde a entrada do pré-tratamento até os pontos de distribuição pelo looping;
Fornecimento e substituição do filtro de ar bacteriológico do tanque pulmão, conforme periodicidade estabelecida pelo fabricante.
| 1.2 | 19020 | Análise Bacteriológica de Potabilidade (RDC ANVISA n. 11/2014 e Portaria GM/MS nº 888/2021, nos parâmetros: coliformes totais, coliformes fecais, contagem padrão de bactérias heterotróficas (frequência mensal), na entrada do subsistema de tratamento de água para hemodiálise e reservatório de água potável. | UN | COLETA | 64
| 1.3. | 19020 | Análise Bacteriológica da Água para uso em Hemodiálise - RDC 11/2014 ANVISA: coliformes totais e coliformes fecais, contagem padrão de bactérias heterotróficas e endotoxinas (frequência mensal). Na saída da osmose fixa e de até 06 (seis) osmoses reversas portáteis e ainda no ponto mais distal do looping. | UN | COLETA | 192
| 1.4. | 19020 | Análise Bacteriológica da Solução do Dialisato de acordo com a RDC ANVISA 11/2014 nos parâmetros de contagem de bactérias heterotróficas. | UN | COLETA | 80
| 1.5. | 19020 | Análise Físico Químico de potabilidade de acordo com a Portaria GM/MS nº 888/2021, nos parâmetros de aspecto: Odor, Gosto, Cor, Turbidez, Ph, Ferro, Cloro, Residual Livre para entrada do pré - tratamento). | UN | COLETA | 32
| 1.6. | 19020 | Análise físico química da água de acordo com RDC ANVISA 11/2014 NOS parâmetros de Alumínio, Antimônio, Arsênio, Bário, Berílio, Cádmio, Cálcio, Chumbo, Mercúrio, Prata, Potássio, Selênio, Sódio, Tálio, Zinco, Cloraminas, Cloro Livre, Fluoretos, Nitratos E Sulfatos | UN | COLETA | 40