## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de Campos Cirúrgicos
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | Código Ebserh | Catmat | Descrição Resumida | Apresentação | Quantidade Estimada
1 | EBS15071 | 607213 | Campo cirúrgico descartável para mesa de Mayo - Campo cirúrgico avulso modelo tipo fronha longa para cobertura de mesa de Mayo, em SMS mínimo 50G/m² ou mais, de alta resistência a impactos e rasgos, medindo 140 cm x 60 cm, com tratamento antiestática e antireflexo, laminado impermeável com reforço absorvente sobre a bandeja; costuras seladas sem fenestras, sem falhas ou reentrâncias, com sistema antideslizante para amarração ou fixação da fronha. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Embalado avulso individualmente, com instruções de uso e de abertura ou marcadores com setas; embalagem dupla em papel grau cirúrgico reforçado e filme laminado, com abertura em pétala que permita técnica asséptica sem rasgar. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. Cerca de 140 x 60 cm. | Unidade | 17640
2 | EBS14126 | 607212 | Campo cirúrgico descartável p/ mesa auxiliar grande - Campo cirúrgico avulso para mesa auxiliar grande, SEM FENESTRA, estéril, descartável, mínimo 50G/m², laminado, impermeável, resistente a rasgos e impactos, face superior anti fiapo com reforço extra-absorvente centralizado; face inferior antideslizante no contato com a mesa; com tratamento antiestática e antireflexo. Medindo cerca de 2,00m de comprimento x 1,50 m de largura. Embalado avulso individualmente, com instruções de uso e marcadores com setas; embalagem dupla em papel grau cirúrgico reforçado e filme laminado, com abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. cerca de 2,00 x 1,50 m. | Unidade | 19824
3 | PROVPPS023397 | 607210 | Campo cirúrgico descartável p/ mesa auxiliar pequena Campo cirúrgico laminado SEM FENESTRA estéril descartável para mesa auxiliar pequena de instrumental cirúrgico, em SMS mínimo 50G/m², resistente a rasgos e impactos, impermeável com reforço extra-absorvente centralizado, antideslizante com fita adesiva, com tratamento antiestático e antireflexo, dobradura que garanta a técnica asséptica na abertura e caimento. Medida cerca de 1,50 x 1,00m. Embalado avulso individualmente, com instruções de uso e marcadores com setas; embalagem dupla em papel grau cirúrgico reforçado e filme laminado, com abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | 14280
4 | PROVPPS023398 | 607155 | Campo cirúrgico descartável multiuso avulso 30 x 40 cm Campo cirúrgico descartável, não tecido polipropileno SMS com lâmina polietileno, hidrorepelente e iImpermeável, sem reforço, fixação adesiva, cerca de 30 X 40 cm, com cor, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | Unidade | 11760
5 | EBS05899 | 607172 | Campo cirúrgico descartável multiuso avulso 75 x 75 cm Campo cirúrgico descartável, não tecido polipropileno SMS com lâmina polietileno, hidrorepelente E impermeável, sem reforço, fixação adesiva, cerca de 75 X 75 cm, com cor, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | Unidade | 25368
6 | EBS12733 | 607188 | Campo cirúrgico descartável fenestrado avulso 75x75cm Campo cirúrgico descartável, não tecido polipropileno SMS com lâmina Polietileno, Hidrorepelente, sem reforço, fixação adesiva, cerca de 75 X 75 cm, com cor, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | Unidade | 7224
7 | EBS14125 | 607178 | Campo cirúrgico descartável fenestrado avulso 30x30cm Campo cirúrgico descartável, não tecido polipropileno SMS com lâmina Polietileno, Hidrorepelente, sem reforço, fixação adesiva, cerca de 30 X 30 cm, com cor, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. Para uso no cateterismo vesical. | Unidade | 11760
8 | PROVPPS023399 | 602020 | Oleado emborrachado - Lençol de borracha de silicone para uso hospitalar tipo oleado emborrachado, sem lona, cor com cor, flexível 100% impermeável, compatível e resistente a processos de: esterilização em temperatura a 200°C e desinfecção por fricção com álcool a 70%; apresentação unitária nas medidas aproximadas de 1,00m x 1,20 m, bordas com acabamento em linhas suaves. | Unidade | 17304
9 | EBS08502 | 607210 | Campo cirúrgico descartável para lateral do corpo - Campo cirúrgico avulso, impermeável, com fitas adesivas para fixação, com reforço absorvente total para posicionamento na lateral do corpo, em SMS mínimo 50G/m², cerca de 1,60m x 1,00m, descartável, com tratamento anti estática e anti reflexo, dobradura sinalizada para abertura e caimento sem contaminação, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme reforçado, ampla e legível sinalização externa de “corpo lateral”, abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | 23520
10 | EBS00456 | 607177 | Campo cirúrgico descartável superior - Campo cirúrgico avulso para parte superior do corpo, em SMS mínimo 50G/m², laminado impermeável, com área absorvente reforçada próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo, cerca de 2,50 x1,60 m, descartável, com tratamento anti estática e anti reflexo, dobradura sinalizada para abertura e caimento sem contaminação, esterilizado em ETO com validade de 5 anos, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme reforçado, abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar, embalagem com identificação apropriada do objeto e instruções de uso. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | 17640
11 | PROVPPS023400 | 607176 | Campo cirúrgico descartável inferior - Campo cirúrgico avulso para parte inferior do corpo, em SMS mínimo 50G/m², laminado impermeável, com área absorvente reforçada próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo, cerca de 2,50 x 1,50 m, descartável, com tratamento anti estática e anti reflexo, dobradura sinalizada para abertura e caimento sem contaminação, esterilizado em ETO com validade de 5 anos, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme reforçado, abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar, embalagem com identificação apropriada do objeto e instruções de uso. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | 17640
12 | EBS09804 | 607197 | Campo cirúrgico descartável fenestrado p/ punção de acesso central - Campo cirúrgico avulso fenestrado, para punção profunda. sms, impermeável, em SMS mínimo 50G/m², laminado impermeável, cerca de 150 x 200 cm, fixação: adesivo acrílico, esterilizado em ETO com validade de 5 anos, embalado individualmente em papel grau cirúrgico com filme reforçado, abertura em pétala que permita transferência por técnica asséptica sem rasgar, embalagem com identificação apropriada do objeto e instruções de uso. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. Características adicionais: uso p/ acesso venoso central, fenestra circular com cerca de 10 cm de diâmetro e adesiva para região da punção; campo único com indicativos para desdobradura laterial e vertical. | Unidade | 11760
13 | EBS05896 | 607198 | Campo cirúrgico descartável: corpo completo para hemodinâmica - Campo cirúrgico para procedimentos em hemodinâmica confeccionado em SMS mínimo 50G/m², laminado, impermeável, cerca de cerca de 250 x 350 cm impermeável com dois visores de plástico liso transparente 0,05 mm de espessura. Com 3 fenestras, sendo duas em altura femoral com 10 cm de diâmetro e uma em altura radial com de 8 cm de diâmetro, com adesivo hipoalergênico. Estéril em ETO ou raios gama com validade 5 anos. Embalado individualmente em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala e instruções de manuseio. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. Para uso na hemodinâmica. | Unidade | 3360
14 | EBS05900 | 607225 | Campo cirúrgico incisional adesivo iodoforado P - Campo cirúrgico incisional adesivo transparente iodoforado com área adesiva de 30 x 30 cm, área incisional impregnada com iodo, estéril, boa adesão ao corpo e ao campo operatório, permeável ao vapor da pele, impermeável a líquidos e microorganismos, superfície antirreflexo, elástica, radiotransparente, adesivo hipoalergênico. Embalado individualmente duplamente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | 1680
15 | EBS13249 | 607226 | Campo cirúrgico incisional adesivo iodoforado G - Campo cirúrgico adesivo transparente tam. 50 x 60 cm, área incisional impregnada com iodo, estéril, boa adesão ao corpo e ao campo operatório, permeável ao vapor da pele, impermeável a líquidos e microorganismos, superfície antirreflexo, elástica, radiotransparente, hipoalergênico. Embalado individualmente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | 1680
16 | PROVPPS023401 | 607192 | Campo cirúrgico descartável - Campo fenestrado cirúrgico, estéril, material não tecido 100% polipropileno 3 camadas (SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND-SMS), sem termoselagem, tamanho 50 x 50 cm, com fenestra 10cm, tipo fechamento gramatura 60 g/m², com barreira microbiana comprovada por laudos de BFE, VFE e laudo de porosidade controlada, isenta de partículas. Características adicionas: laminado, reforço absorvente, adesivado, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica, registro definitivo ANVISA. | Unidade | 5040
17 | PROVPPS023402 | 607171 | Campo cirúrgico descartável - Campo cirúrgico, estéril, simples, material não tecido 100% polipropileno 3 camadas (SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND - SMS), sem termoselagem, tamanho 50 x 50 cm, sem fenestra, tipo fechamento gramatura 60 g/m², com barreira microbiana comprovada por laudos de BFE, VFE e laudo de porosidade controlada, isenta de partículas. Características adicionas: laminado, reforço absorvente, adesivado, resistência mecânica a rasgo e tração, atóxica, registro definitivo ANVISA. | Unidade | 5040
18 | PROVPPS023403 | 607195 | Campo cirúrgico descartável - Campo cirúrgico, tipo: fenestrado, material: SMS, permeabilidade: impermeável, gramatura: cerca de 60gm2, dimensão: cerca de 100cm x 100 cm, com fenestra , 10cm fixação: adesivo acrílico, esterilidade: estéril, uso único, embalagem: embalagem individual; características adicionais: campo fenestrado cirúrgico , estéril, material não tecido 100% polipropileno 3 camadas (SPUNBOND/MELTBLOW/SPUNBOND - SMS), sem termoselagem, tamanho 1.0x1.0 m, tipo fechamento gramatura 60 g/m², com barreira microbiana. | Unidade | 5040
19 | PROVPPS023404 | 607164 | Campo cirúrgico descartável - Campo cirúrgico, aplicação p/ bandeja, material SMS, gramatura cerca de 60 g/m², dimensão cerca de 100cm x 100cm, sem fenestra, esterilidade estéril, uso único, embalagem individual. | Unidade | 5040
20 | PROVPPS023405 | 607196 | Campo cirúrgico Parto Cesárea - Cobertura de paciente, de uso único, medindo 2,00 X 3,00 m, estéril, confeccionado em não tecido em três camadas, com reforço absorvente e impermeável, hipoalergênica, com fenestra central, medindo 20 x 28 cm, adesivada, com filme incisional e bolsa coletora de fluidos. | Unidade | 168
21 | EBS05898 | 607173 | Compressa toalha estéril (Non Woven - Recém-Nascido) Compressa de uso único, confeccionado em 70% de viscose e 30% de poliéster, térmico, hipoalergênico, macio, confortável, estéril, medindo aproximadamente 1,0 x 1,0, embalagem individual, descartável, para envolver recém-nascidos no pós- parto. | Unidade | 8400
22 | PROVPPS023407 | 607177 | Campo cirúrgico descartável para mesa varal para cirurgia cardíaca - Campo cirúrgico descartável para mesa em varal tipo gancheira, cerca de 1,80 x 2,00 m, estéril, descartável, mínimo 50G/m², laminado impermeável com reforço nas 11 fenestras com espaço de cerca de 2,0 cm entre elas. Embalado individualmente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | 1008
23 | PROVPPS023409 | 612723 | Campo cirúrgico descartável em U para uso na cirurgia cardíaca - Campo cirúrgico avulso estéril descartável, cerca de 2,00 x 2,80 m com fenestra em U 10 x 65 cm, superfície com reforço absorvente e com laminado impermeável no forro, gramatura aproximada 50G/m², com fenestra em U e tira adesiva larga e eficaz na fixação. Embalado individualmente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | 1008
24 | PROVPPS023411 | 616193 | Campo cirúrgico descartável cardiotorácico para uso na cirurgia cardíaca - Campo cirúrgico avulso estéril descartável, cerca de 3,00 x 3,00, superfície com reforço absorvente e com laminado impermeável no forro, gramatura aproximada 50G/m², tira adesiva larga e eficaz na fixação. Embalado individualmente em SMS e em papel grau cirúrgico, dobrado de modo que permita transferência por técnica asséptica, embalagem secundária com abertura em pétala. Estéril em ETO ou raios gama com validade de 5 anos. Registro ANVISA obrigatório, válido na entrega. | Unidade | 1008
25 | EBS13258 | 607204 | Campo cirúrgico descartável oftalmológico - Campo cirúrgico oftalmológico fenestrado, com adesivo hipoalergênico que isole completamente cílios e pele; com bolsa coletora de fluidos, estéril, descartável, mínimo 50G/m², laminado impermeável com reforço, alta repelência a líquidos e reforço absorvente ao redor da fenestra, atóxico, medidas cerca de 1,40m X 1,20 m, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | Unidade | 4200
26 | PROVPPS023414 | 607196 | Campo cirúrgico descartável otorrino - Campo cirúrgico fenestrado, com adesivo suave hipoalergênico, estéril, descartável, mínimo 50G/m², laminado impermeável com reforço, alta repelência a líquidos e reforço absorvente ao redor da fenestra, atóxico, medidas cerca de 1,50m X 2,50 m, fenestra de 8 cm com reforço absorvente ao redor, atóxico, estéril em ETO com validade de 5 anos, descartável, em dupla embalagem: a primária em SMS com dobradura hospitalar que permita a manutenção da técnica asséptica, e a secundária em papel grau cirúrgico com abertura em pétala. Embalado individualmente. Obrigatório registro MS/ANVISA válido na entrega. | Unidade | 4200
27 | EBS15465 | 607210 | Conjunto de campos cirúrgicos de uso universal - Conjunto de campos operatórios composto por: 3 aventais cirúrgicos; 1 campo para mesa auxiliar impermeável em polietileno e SMS , com oleado (aprox. 120 x 200cm); 1 campo inferior em SMS, impermeável, com área absorvente próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 150x200); 1 campo superior em SMS, impermeável, com área absorvente reforçada próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 250 x 100 cm); 2 campos laterais em SMS, impermeáveis, com área absorvente próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 150 x 100 cm); e, 1 fronha para mesa de mayo impermeável. | Unidade | 17304
28 | PROVPPS023415 | 607208 | Conjunto de campos cirúrgicos de uso cirurgia cardíaca Conjunto de campos operatórios composto por: 1 campo para mesa varal impermeável em polietileno e SMS ,(aprox. 180 x 200cm); 1 campo para mesa auxiliar impermeável em polietileno e SMS , com oleado (aprox. 120 x 200cm); 1 campo fenestrado em U em SMS, impermeável, com área absorvente próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 2,00 x 1,80); 2 campo grande em SMS, impermeável, com área absorvente reforçada próximo à área cirúrgica e fita adesiva hipoalergênica na borda do campo (aprox. 250 x 100 cm); 1 fronha para mesa de mayo impermeável. | Unidade | 1008
29 | EBS08544 | 612723 | Kit artroscopia de ombro com bolsa coletora - Campos operatórios, material estéril e descartável. Kit composto por: 01 Campo cirúrgico para mesa auxiliar em laminado plástico, com gramatura cerca de 58 g/m² (cerca de 130cm x 200cm); 01 Campo cirúrgico para aproximação, confeccionado em laminado, com gramatura cerca de 58 g/m² (cerca de 150cm x 200cm), com fenestra em “U” (cerca de 10 cm x 50 cm) e adesivo hipoalergênico ao redor da fenestra; 01 Campo cirúrgico confeccionado em SMS, com gramatura cerca de 50g/m² (cerca de 400cm x 260cm) fenestra elástica (cerca de 12 cm de diâmetro), reforço impermável, fita adesiva hiporalergênica, 3 alças para fixação de cabos e tubos e bolsa coletora de fluídos com conector para tubo de aspiração. Descrição complementar: Modelo cadeira de praia | Unidade | 1008
30 | EBS05935 | 607201 | Kit para cirurgia oftalmológica - Campos operatórios, material descartável e estéril. Kit composto por: 3 aventais cirúrgicos; 1 campo oftálmico com bolsa coletora com fita adesiva hipoalergênica, com fenestra central medindo cerca de 8 cm, dimensão cerca de 100 x 120 cm e 1 fronha de mayo impermeável; | Unidade | 4200
31 | EBS10111 | 607195 | Campo cirúrgico descartável para odontologia clínica - Campo cirúrgico, conjunto com no mínimo 1 campo para mesa, campo fenestrado, avental, toalha e protetores, estéril, uso único, embal. ind. | Unidade | 4200
32 | PROVPP023416 | 607204 | Kit cirúrgico - Kit cirúrgico completo com (6 itens) , componentes: (1 campo cirurgico impermeavel e absorvente , 1.40 metros x 2.2metros), (1 campo cirurgico superior 1.50m x 2.60m,) (1 campo cirurgico inferior 1.50m x 2.0m,) (2 campos cirurgicos laterais 1 metro x 2 metros), ( 1 fronha para mesa de mayo 60cm x 1,40m ), (1 bolsa coletora ) , material não tecido ,SMS, utilização adesivo, hipoalergênico e reforço absorvente, tipo hidrorrepelente, barreira fluídos e microorganismos, característica, adicionais embalagem dupla, estéril, descartável, com barreira microbiana dupla, estéril, descartável, com barreira microbiana comprovada por laudos de BFE, VFE e laudo de porosidade comprovada por laudos de BFE, VFE e laudo de porosidade controlada. | Unidade | 5544
33 | EBS05933 | 607212 | Composição mínima (embalagem individual): 01 Campo cirúrgico Parto Cesárea, para cobertura de paciente, de uso único, medindo 2,00 X 3,00 m, estéril, confeccionado em não tecido em três camadas, com reforço absorvente e impermeável, hipoalergênica, com fenestra central, medindo 20 x 28 cm, adesivada, com filme incisional e bolsa coletora de fluidos; 01 Campo laminado para mesa de Mayo SMS 50G cerca de 1,40 x 0,60 m; 02 Campos laminado para mesa auxiliar grande SMS 50G, cerca de 2,00 x 1,20m; 01 Campo cirúrgico descartável laminado multiuso avulso SMS 50G cerca de 75 x 75 cm; 02 Compressas toalha estéril (Non Woven - Recém-Nascido): compressa de uso único, confeccionado em 70% de viscose e 30% de poliéster, térmico, hipoalergênico, macio, confortável, estéril, medindo aproximadamente 1,0 x 1,0, embalagem individual, descartável, para envolver recém-nascidos no pós-parto; 04 Aventais estéreis; 02 presilhas para prender cabos, adesivadas. | Unidade | 4032
34 | EBS05933 | 607212 | Composição mínima (embalagem individual): 01 Campo cirúrgico, estéril, uso único, descartável, parte superior do corpo SMS 50G cerca de 2,00 x 1,50m, com fita adesiva, hipoalergênicas, para colocar no abdome da paciente; 01 campo inferior impermeável e absorvente com bolsa coletora de fluidos impermeável, 1,00 x 1,10 m; 01 Campo laminado para mesa de Mayo SMS 50G cerca de 1,40 x 0,60 m; 02 perneiras em SMS, 50G, com fitas hipoalergênicas; 02 Compressa toalha estéril (Non Woven - Recém-Nascido): compressa de uso único, confeccionado em 70% de viscose e 30% de poliéster, térmico, hipoalergênico, macio, confortável, estéril, medindo aproximadamente 1,0 x 1,0, embalagem individual, descartável, para envolver recém- nascidos no pós-parto; 01 avental estéril. | Unidade | 2520