## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICO-HOSPITALARES
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | CATMAT | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | Descritivo simples | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade Órgão gerenciador | Quantidade total | Intervalo Mínimo entre Lances
1 | 605307 | EBS15714 | 424907 | Agulha (cânula) de BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA | Agulha (cânula) de BIÓPSIA DE MEDULA ÓSSEA (para retirada de fragmento ósseo) 11 G x 150 mm (15 cm). AGULHA com PONTA SERRILHADA (cortante em rosca) na extremidade distal, em aço inoxidável. MANDRIL com ponta PIRAMIDAL/TRIFACETADA/DUPLO DIAMANTE. EMPUNHADURA anatômica, com conexão para seringa rosqueável com sistema de trava ou mecanismo de c aptura do fragmento ósseo (tipo pinça ou similar), que assegure a retirada da amostra sem a necessidade de desconectar a agulha do paciente. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual que permita abertura asséptica, com identificação do produto e procedênc ia, validade, lote e RMS. | un | 215 | 215 | 0.75
2 | 372821 | EBS01213 | 422831 | AGULHA ACUPUNTURA, 0,25 mm X 25 mm. | AGULHA ACUPUNTURA, 0,25 mm X 25 mm. ESTERILIZADA A GÁS, PRONTO USO, DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA OVALADA, EMBALADA DE FORMA INDIVIDUAL E FECHADA. | un | 10000 | 10000 | 0.75
3 | 378432 | EBS01214 | 421601 | AGULHA ACUPUNTURA, 0,25 mm X 30 mm. | AGULHA ACUPUNTURA, 0,25 mm X 30 mm. ESTERILIZADA A GÁS, PRONTO USO, DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA OVALADA, EMBALADA DE FORMA INDIVIDUAL E FECHADA. | un | 20000 | 20000 | 0.75
4 | 429284 | EBS01215 | 421703 | AGULHA ACUPUNTURA, 0,25 mm X 40 mm. | AGULHA ACUPUNTURA, 0,25 mm X 40 mm. ESTERILIZADA A GÁS, PRONTO USO, DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA OVALADA, EMBALADA DE FORMA INDIVIDUAL E FECHADA. | un | 40000 | 40000 | 0.75
5 | 381351 | EBS01216 | 424073 | AGULHA ACUPUNTURA, 0,30 mm X 40 mm. | AGULHA ACUPUNTURA, 0,30 mm X 40 mm. ESTERILIZADA A GÁS, PRONTO USO, DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA OVALADA, EMBALADA DE FORMA INDIVIDUAL E FECHADA. | un | 20000 | 20000 | 0.75
6 | 396153 | EBS01217 | 422128 | AGULHA ACUPUNTURA, 0,30 mm X 50 mm. | AGULHA ACUPUNTURA, 0,30 mm X 50 mm. ESTERILIZADA A GÁS, PRONTO USO, DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA OVALADA, EMBALADA DE FORMA INDIVIDUAL E FECHADA. | un | 5000 | 5000 | 0.75
7 | 429285 | EBS01218 | 423822 | AGULHA ACUPUNTURA, 0,30 mm X 75 mm. | AGULHA ACUPUNTURA, 0,30 mm X 75 mm. ESTERILIZADA A GÁS, PRONTO USO, DESCARTÁVEL, AÇO INOXIDÁVEL, PONTA OVALADA, EMBALADA DE FORMA INDIVIDUAL E FECHADA. | un | 5000 | 5000 | 0.75
8 | 605310 | EBS15648 | 422815 | AGULHA ASPIRAÇÃO DE MIELOGRAMA 15G. | AGULHA ASPIRAÇÃO DE MIELOGRAMA 15G. CARACTERÍSTICAS: CONECTOR LUER LOCK PARA FIRME ACOPLAGEM DA SERINGA; PEÇA AJUSTÁVEL E REMOVÍVEL PARA AJUSTE DE PROFUNDIDADE; PUNHO ERGONÔMETRO QUE PERMITE AO MÉDICO APLICAR PRESSÃO SEM FATIGAR A MÃO; SISTEMA "TWIST LOCK" MANTÉM O PUNHO FECHADO DURANTE APENETRAÇÃO; DISPON ÍVEL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL; TAMANHO PREFERENCIAL: CALIBRE EM GA: 15; COMPRIMENTO EM CENTÍMETROS: 10,1. DESCARTÁVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL. | un | 425 | 425 | 0.75
9 | 461265 | EBS07952 | 426993 | CABO DE CONEXÃO TIPO JACARÉ PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA. | CABO DE CONEXÃO TIPO JACARÉ PARA ELETRONEUROMIOGRAFIA. BLINDADO E FLEXÍVEL, COMPRIMENTO DO FIO ENTRE 1,0 E 1,5 METROS, DEVENDO CONTER 3 (TRÊS) CLIPES BLINDADOS E CONECTOR DIN DE 5 POLOS. | un | 5 | 5 | 0.75
10 | 433147 | EBS00154 | 424485 | CÂNULA n.° 08 TRAQUEOSTOMIA LONGA (+/- 15 cm), PONTA ANGULADA. | CÂNULA n.° 08 TRAQUEOSTOMIA LONGA (+/- 15 cm), PONTA ANGULADA. FIXADOR CERVICAL REGULÁVEL, BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALONETE PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM ESTÉRIL, NUMERAÇÃO VISÍVEL NA EMBALAGEM E NA HASTE FIXAÇÃO. | un | 30 | 30 | 0.75
11 | 255107 | EBS00155 | 421983 | CÂNULA n.° 09 TRAQUEOSTOMIA LONGA (+/- 15 cm), PONTA ANGULADA. | CÂNULA n.° 09 TRAQUEOSTOMIA LONGA (+/- 15 cm), PONTA ANGULADA. FIXADOR CERVICAL REGULÁVEL, BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME, BALONETE PILOTO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM ESTÉRIL, NUMERAÇÃO VISÍVEL NA EMBALAGEM E NA HASTE FIXAÇÃO. | un | 30 | 30 | 0.75
12 | 423630 | EBS00138 | 424001 | CÂNULA n.° 10 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARRENDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 10 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARRENDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 40 | 40 | 0.75
13 | 428729 | EBS00131 | 423906 | CÂNULA n.° 6,5 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 6,5 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 30 | 30 | 0.75
14 | 428732 | EBS00132 | 424078 | CÂNULA n.° 7,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 7,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 60 | 60 | 0.75
15 | 423623 | EBS00133 | 423681 | CÂNULA n.° 7,5 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 7,5 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 100 | 100 | 0.75
16 | 428728 | EBS00134 | 425106 | CÂNULA n.° 8,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 8,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL, PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | UN | 150 | 150 | 0.75
17 | 429367 | EBS00136 | 424053 | CÂNULA n.° 9,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. | CÂNULA n.° 9,0 TRAQUEOSTOMIA DE POLIVINIL PONTA ARREDONDADA COM OBTURADOR. COM BALONETE DE BAIXA PRESSÃO E ALTO VOLUME E BALONETE PILOTO C/VÁLVULA DE SEGURANÇA E OCLUSOR, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL, NUMERAÇÃO NA HASTE DE FIXAÇÃO. | un | 85 | 85 | 0.75
18 | 423564 | EBS08140 | 421599 | CATETER DE DÉBITO CARDÍACO INVASIVO, 7,5 FR, 6 VIAS, 110 cm. | CATETER DE DÉBITO CARDÍACO INVASIVO, 7,5 FR, 6 VIAS, 110 cm. TIPO SWAN-GANZ, Espessura de 7,5 FR; comprimento do cateter de 110 cm, com marcações a cada 10 cm em toda sua extensão; revestimento em heparina e cloreto de benzalcônico. Compatível com Monitor de Débito Cardíaco Contínuo e Saturação Venosa de O2 Vigilance II (Edwards® ). Composto por seis vias: válvula de insuflação do balão, conector do termistor, conector do filamento térmico, conector do módulo óptico para SvO2, lúmen distal correspondente a artéria pulmonar (cor amarela e terminação luer-lock) e lúmen proximal cor respondente ao átrio direito (cor azul e terminação em luer-lock). | un | 5 | 5 | 0.5
19 | 423565 | EBS12915 | 424874 | CATETER PARA MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA, 7FR, 4 VIAS, 110 cm. | CATETER PARA MONITORIZAÇÃO HEMODINÂMICA, 7FR, 4 VIAS, 110 cm. TIPO SWAN-GANZ, Comprimento 110 cm aproximadamente, estéril, uso único, biocompatível, radiopaco, heparinizado, demarcado a cada 10 cm, balonete na extremidade distal e termistor a 4 cm do balonete. Deve conter: 1 via c/ torneirinha e seringa, uma via para adaptar o ter mistor ao Monitor marcas Dixtal, Omnimed e Mindray e uma via proximal a +/- 30 cm da extremidade e 1 via distal. Todas as vias devem ser identificadas e permitir ajuste seguro das conexões. Todo sistema deve ser atóxico, isento de resíduos e impurezas, r esistente, de fácil manuseio e oferecer segurança na utilização e atender a legislação vigente. Embalagem segura que proporcione abertura asséptica, contendo identificação do produto, validade e lote. | un | 100 | 100 | 0.5
20 | 461264 | EBS08450 | 423480 | ELETRODO AUTOADESIVO PARA USO COM CLIP TIPO "JACARÉ" DESCARTÁVEL EM Ag/AgCl. | ELETRODO AUTOADESIVO PARA USO COM CLIP TIPO "JACARÉ" DESCARTÁVEL EM Ag/AgCl. COM ADESIVO E GEL CONDUTOR, UTILIZADO PARA CAPTAÇÃO EM ELETRONEUROMIOGRAFIA. | un | 900 | 900 | 0.75
21 | 461277 | EBS05093 | 426025 | ELETRODO DE AGULHA MONOPOLAR TEFLONADA, ESPECÍFICO PARA EXAMES DE ELETROMIOGRAFIA. | ELETRODO DE AGULHA MONOPOLAR TEFLONADA, ESPECÍFICO PARA EXAMES DE ELETROMIOGRAFIA. EXTENSÃO DE AGULHA 38 MM, CALIBRE DE 0,36 mm E/OU EXTENSÃO DE AGULHA 35 mm, CALIBRE 0,35 mm; DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. (NEUROFISIOLOGIA) | un | 300 | 300 | 0.75
22 | 461271 | EBS08445 | 421449 | ELETRODO PARA EEG E PSG, BANHADOS A OURO E SILICONE. | ELETRODO PARA EEG E PSG, BANHADOS A OURO E SILICONE. MEDIDA 1,22 mm - TP. | un | 600 | 600 | 0.75
23 | 462997 | EBS14470 | 428831 | ELETRODO TIPO FACA RETA LONGA COM 1,5 CM A 1,8 CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 14-15 CM E COM DIÂMETRO DE 2-3 CM. | ELETRODO TIPO FACA RETA LONGA COM 1,5 CM A 1,8 CM, COM COMPRIMENTO TOTAL DE 14-15 CM E COM DIÂMETRO DE 2-3 CM. COMPATÍVEL COM A MARCA DE CANETA S&C. CORPO DE AÇO INOX, REVESTIDO COM TERMORETRÁTIL, TAMANHO DA HASTE CONEXÃO 1,5 CM. AUTOCLAVÁVEL. (CATMAT 462997) | un | 25 | 25 | 0.75
24 | 479782 | EBS10241 | 423495 | ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 2,5 mm DE DIÂMETRO. | ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 2,5 mm DE DIÂMETRO. DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO WELCH ALLYN. | un | 140 | 140 | 0.75
25 | 479783 | EBS10242 | 422826 | ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 4,0 mm DE DIÂMETRO | ESPÉCULO PARA OTOSCÓPIO 4,0 mm DE DIÂMETRO DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM OTOSCÓPIO WELCH ALLYN. | un | 100 | 100 | 0.75
26 | 479626 | EBS11876 | 422518 | FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPAMENTOS DE FUNÇÃO PULMONAR - LINHA KOKO. | FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPAMENTOS DE FUNÇÃO PULMONAR - LINHA KOKO. COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO KOKO. EFICÁCIA DA FILTRAÇÃO 99,99% PARA BACTÉRIAS E 99,99% PARA VÍRUS. RESISTÊNCIA 4 - 7mm H20/L/SEG (0,038 - 0,067 KPA/L/SEG). ESPAÇO MORTO: 50 ml. DIMENSÕES: 45 mm D.I X 48,5 mm D.E (VERDE).FILTRO PARA REALIZAÇÃO DE ESPIROMETRIA, CORPO DO MATERIAL EM POLIE STIRENO E FILTRO HEPA. | un | 2200 | 2200 | 0.75
27 | 479626 | EBS11876 | 423921 | FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPAMENTOS DE FUNÇÃO PULMONAR - LINHA VMAX. | FILTRO ANTIBACTERIANO PARA EQUIPAMENTOS DE FUNÇÃO PULMONAR - LINHA VMAX. COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO VMAX ENCORE 22. EFICÁCIA DA FILTRAÇÃO 99,99% PARA BACTÉRIAS E 99,99% PARA VÍRUS. RESISTÊNCIA 4 - 7mm H20/L/SEG (0,038 - 0,067 KPA/L/SEG). ESPAÇO MORTO: 50 ml. DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM EQUIPAMENTO VMAX ENCORE 22. EMBALADO INDIVIDUALMENTE. FILTRO PARA REALIZAÇÃO DE ESPI ROMETRIA, CORPO DO MATERIAL EM POLIESTIRENO E FILTRO HEPA. | un | 120 | 120 | 0.75
28 | 385608 | EBS10646 | 422692 | KIT PARA AUTOTRANSFUSÃO, CONJUNTO DE LINHAS, BOLSAS E CÂMARAS. | KIT PARA AUTOTRANSFUSÃO, CONJUNTO DE LINHAS, BOLSAS E CÂMARAS. E DEMAIS MATERIAIS DESCARTÁVEIS. PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE RECUPERAÇÃO SANGUÍNEA INTRAOPERATÓRIA (AUTOTRANSFUSÃO) COM AUXÍLIO DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO EM CIRURGIAS DE TRANSPLANTE. CONTENDO, NO MÍNIMO: RESERVATÓRIO DE COLETA DE SANGUE DE NO MÍNIMO 3 LITROS, FILTRO DE 40 A 120M ICRON E NO MÍNIMO 2 (DUAS) CONEXÕES; RECIPIENTE PARA CENTRIFUGAÇÃO QUE GARANTA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PEDIÁTRICOS E ADULTOS, COM VOLUME REFERÊNCIA DE 225 ML; BOLSA DE ARMAZENAMENTO; BOLSA DE DESCARTE; TUBOS, LINHAS, TAMPAS E CONECTORESNECESSÁRIOSP ARA A REALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE AUTOTRANSFUSÃO, LAVAGEM E ASPIRAÇÃO; EMBALADO DE FORMA ESTÉRIL E INDIVIDUAL. | kt | 45 | 45 | 0.5
29 | 611080 | EBS02126 | 424112 | KIT PARA BIÓPSIA HEPÁTICA PERCUTÂNEA (TIPO MENGHINI). | KIT PARA BIÓPSIA HEPÁTICA PERCUTÂNEA (TIPO MENGHINI). ESTÉRIL, AGULHA 9 cm X 1,6 mm, BISEL CURTO (45º) AFIADO, COM CÂNULA INTERNA, BISTURI COM LÂMINA Nº 11 AFIADA, TODOS COM ADAPTAÇÕES LUER LOCK. ATÓXICO, ISENTO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS. SERINGA DE 10ML COM TRAVA. EMBALAGEM SEGURA COM ABERTURA ASSÉPTICA, CONTENDO IDE NTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE, CONFORME ABNT. | kt | 15 | 15 | 0.75
30 | 394593 | EBS02411 | 425293 | PASTA PARA ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA. | PASTA PARA ELETRODO PARA ELETROENCEFALOGRAMA. CREME ADESIVO E CONDUTIVO DE ALTA RESOLUÇÃO EMBALAGEM DE 1 KILOGRAMA. | kg | 40 | 40 | 0.75