## PARTE II
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE RESPIRATÓRIA PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DA UFRJ - PARTE II
Item | CATMAT | Código Ebserh | Descrição Ebserh | Apresentação | HCFF-HUUFRJ | IPPMG-HUUFRJ | ME-HUUFRJ | Quant Total CH-UFRJ
1 | 481528 | EBS01122 | Conjunto: Fixador PARA TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO. Conjunto composto de barreira sintética aderente facial EM MATERIAL QUE PREVINA LESÕES DE PELE (HIDROCOLÓIDE OU SIMILAR), com tira de fixação ao pescoço ajustável e ERGONÔMICA, de fixação e ajuste seguros; USO EM ADULTOS DIÂMETROS DE TUBO cerca de 5,0 a 9,5 mm; com sistema de proteção para oclusão do tubo endotraqueal; com braçadeira de tubo de encaixe móvel, para manuseio seguro em procedimentos de higiene oral e aspiração sem risco de extubação acidental. Hipoalergênico, atóxico e LIVRE DE LÁTEX. Embalagem individual, com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. ¦ Apresentação: UNIDADE. Características adicionais: deve posssuir qualquer sistema de lacre que se garanta firmemente posicionado ao tubo evitando extubação acidental ou movimentaçoes indesejadas do tubo na traquéia. ATENÇÃO: O fixador deve ser confeccionado em material que não retenha umidade . | UNIDADE | 8000 | 1500 | 500 | 10000
2 | 362887 | EBS07085 | DISPOSITIVO DE PRESSÃO POSITIVA EXPIRATÓRIA para expansão pulmonar com sistema de pressão positiva interligado ao suporte de oxigênio para prevenir ou reverter atelectasias. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 120 | 20 | 0 | 140
3 | 432165 | EBS13824 | Dreno de Capnografia, DRENO DE ÁGUA PARA ANALISADOR DE GASES. Composto por corpo – plástico POLIESTIRENO, guarra – plástico POLIETILENO, filtro – FIBRA DE POLIPRAPILENO e um Anel – NITRÍLICO, uso ADULTO e PEDIÁTRICO. Produto ESTÉRIL de uso ÚNICO, PROIBIDO REPROCESSAR. Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 120 | 0 | 120
4 | 387142 | EBS07054 | ESPAÇADOR tipo AEROCÂMARA RETRÁTIL, uso ADULTO, para adaptação no circuito da ventilação mecânica, pequeno espaço morto, apresenta conexões universais. Uso único, ESTÉRIL, embalagem individual. Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 1200 | 0 | 0 | 1200
5 | 617934 | EBS07090 | EXERCITADOR MUSCULATURA EXPIRATÓRIA, tipo BÁSICO, para assistência à função respiratória, transparente com demarcação e resitência sistema. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 60 | 1 | 61
6 | 617933 | EBS07155 | EXERCITADOR MUSCULATURA EXPIRATÓRIA, tipo para PRESSÃO EXPIRATÓRIA POSITIVA VIBRATÓRIA, 22 mm, com VÁLVULA INSPIRATÓRIA UNIDIRECIONAL. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 60 | 0 | 60
7 | 623880 | EBS07206 | EXERCITADOR MUSCULATURA EXPIRATÓRIA, tipo para treinamento dos músculos respiratórios, em ACRÍLICO, com válvula para controle de resistência por meio de mola, ajuste de 4 a 20 cm H2O. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 10 | 0 | 10
8 | 458439 | EBS01193 | Extensão PARA CATETER DE OXIGENOTERAPIA, MATERIAL PVC siliconizado, tipo atóxico, transmitância VERDE, COMPRIMENTO 2 M, isento de látex, tipo USO ESTÉRIL, descartável. ¦ Apresentação: UNIDADE (obs: cada unidade contém 2 metros de "chicote") | UNIDADE | 4000 | 200 | 0 | 4200
9 | 479618 | EBS05103 | FILTRO ANTI-BACTERIANO/VIRAL-HME-NEONATAL- VOL.COR.15ML/ 50ML - FILTRO TERAPIA RESPIRATÓRIA,,APLICAÇÃO: P/ CIRCUITO RESPIRATÓRIO,,MODELO: HMEF,,TIPO: TROCA CALOR E UMIDADE C/ BARREIRA MICROBIOLÓGICA,,TIPO MEMBRANA: HIDRÓFOBICO E HIGROSCÓPICO. COMPONENTE: CONEXÕES PADRÃO,,TAMANHO: NEONATAL,,ESTERILIDADE: ESTÉRIL,, CARACTERSITICAS ADICIONAIS : FILTRO VENTILAÇÃO MECÂNICA, (HME) ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO AUTO UMIDIFICADOR,P/ CIRCUITO DE RESPIRADOR MEC., CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPAÇO MORTO PADRÃO P/ TAMANHO NEONATAL(15 / 50ML), TIPO HIGROSCÓPICO,BACTERIOSTÁTICO,BACTERIANO / VIRAL, ACESSÓRIOS TUBO FLEXÍVEL, TIPO EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO/FILME, TIPO USO DESCARTÁVEL. | UNIDADE | 0 | 450 | 0 | 450
10 | 479622 | EBS04931 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, USO ADULTO, PARA RAMO EXPIRATÓRIO EM CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE VENTILAÇÃO MECÂNICA. ISENTO DE LÁTEX. Devendo conter membrana hidrofóbica com baixa resistência ao fluxo aéreo; eficiência bacteriana e viral de 99,99%. Produto de uso único. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Empresa deve encaminhar prospecto/documentos com características detalhadas do material. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 1200 | 0 | 400 | 1600
11 | 479622 | EBS05101 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, USO NEONATAL, para ramo expiratório em circuito respiratório de ventilação mecânica. Isento de látex. Devendo conter membrana hidrofóbica com baixa resistência ao fluxo aéreo; EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,99%. Produto de uso único. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Empresa deve encaminhar prospecto/documentos com características detalhadas do material. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 100
12 | 479622 | EBS05102 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HEPA, USO PEDIÁTRICO, para ramo expiratório em circuito respiratório de ventilação mecânica. Isento de látex. Devendo conter membrana hidrofóbica com baixa resistência ao fluxo aéreo; EFICIÊNCIA BACTERIANA E VIRAL DE 99,99%. Produto de uso único. Embalagem com identificação do produto, validade e lote. Empresa deve encaminhar prospecto/documentos com características detalhadas do material. ¦ Apresentação: UNIDADE. Características adicionais: uso em volume corrente de 35 a 1000ml, obrigatório possuir filtragem BIDIRECIONAL, e apresentar resistênca de 3,5 a 60 litros/min. Enviar amostra para IPPMG e Maternidade Escola. | UNIDADE | 0 | 700 | 80 | 780
13 | 479624 | EBS01107 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HME, ESTÉRIL, USO ADULTO, eficiência de retenção de contaminantes maior que 99%. Com umidificador, condensador com membranas hidrofóbicas e higroscópica, elestrostático, com adaptação para tubo endotraqueal ou cânula de traqueostomia, ventilador mecânico e uma via para capnógrafo luer lock. ISENTO DE LÁTEX. TRAQUEIA CORRUGADA COM cerca de 14 cm, de material maleável. VOLUMES CORRENTES DE 150-1500 ml, aproximadamente, ESPAÇO MORTO PADRÃO. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 17800 | 0 | 0 | 17800
14 | 479620 | EBS05204 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO ADULTO, trocador de calor e umidade, para ser acoplado aos sistemas ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/traqueostomia e o conector em Y do circuito do ventilador mecânico), promovendo filtração bacteriana e viral. Evita infecção respiratória durante a administração de gases ou vapores anestésicos, com a utilização de apenas uma peça do filtro HMEF, protege-se as linhas inspiratória e expiratória ao mesmo tempo. Membrana hidrofóbica e higroscópica, eletrostática, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. Possui traqueia corrugada com conexões padrão, extensível de material maleável de 8 a 15 cm. VOLUMES CORRENTES DE 150-1500 ml, aproximadamente, COM ESPAÇO MORTO PADRÃO. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 600 | 800 | 100 | 1500
15 | 479615 | EBS05202 | Filtro BACTERIANO E VIRAL TIPO HMEF, ESTÉRIL, USO NEONATAL, trocador de calor e umidade, para ser acoplado aos sistemas ventilatórios (colocados entre o tubo endotraqueal/traqueostomia e o conector em Y do circuito do ventilador mecânico), promovendo filtração bacteriana e viral. Evita infecção respiratória durante a administração de gases ou vapores anestésicos, com a utilização de apenas uma peça do filtro HMEF, protege-se as linhas inspiratória e expiratória ao mesmo tempo. Membrana hidrofóbica e higroscópica, eletrostática, EFICIÊNCIA DE FILTRAÇÃO: BACTERIANA E VIRAL 99,999%. Possui traqueia corrugada com conexões padrão, extensível de material maleável de 8 a 15 cm. Atendendo a peso de paciente neonatal e VOLUMES CORRENTES de 30-250 ml, aproximadamente, COM ESPAÇO MORTO PADRÃO. Todo o sistema deve ser resistente, atóxico, livre de resíduos e impurezas, propiciar ajuste seguro nas conexões, filtragem segura, manuseio fácil, segurança na utilização e atender à legislação vigente. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 1500 | 200 | 1700
16 | 446890 | EBS12890 | FILTRO para reservatório de absorvedor de CO2, material ESPUMA de poliéster, para uso em APARELHO DE ANESTESIA DRAGER ATLAN A-300, descartável. Embalagem com 40 unidades. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 200 | 120 | 40 | 360
17 | 483396 | EBS04951 | Fixador ADESIVO PARA CATETER/ SONDA NASAL. Tamanho ADULTO, cor BEGE. Base adesiva COM FORMATO BORBOLETA MEDINDO 4 a 6 cm (L) x 3,5 a 4,0 cm (A), com prolongamentos de tiras adesivas para fixar o cateter. Composição: NÃO TECIDO A BASE DE POLIÉSTER E/ OU VISCOSE E ADESIVO ACRÍLICO. Textura macia, maleável e moldável aos contornos anatômicos, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Todo material deve ser resistente, maleável e totalmente moldável a anatomia nasal, devendo propiciar conforto e fixação sem exercer pressão sobre as asas nasais, fácil aplicação, e manter a adesividade segura durante o uso, e retirada sem trauma e sem deixar resíduos de cola na pele. NÃO ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem segura, com identificação do produto, data de fabricação validade e lote. ¦ Apresentação: UNIDADE. | UNIDADE | 50000 | 300 | 0 | 50300
18 | 454174 | EBS07091 | Fixador CEFÁLICO tipo FAIXA (banda), para CPAP NEONATAL, tamanho GRANDE, CIRCUNFERÊNCIA CEFÁLICA DE 31 a 37 cm, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 100 | 200
19 | 454174 | EBS07093 | Fixador CEFÁLICO tipo FAIXA (banda), para CPAP NEONATAL, tamanho MÉDIO, CIRCUNFERÊNCIA CEFÁLICA DE 27 a 31 cm, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 100 | 200
20 | 454174 | EBS07094 | Fixador CEFÁLICO tipo FAIXA (banda), para CPAP NEONATAL, tamanho PEQUENO, CIRCUNFERÊNCIA CEFÁLICA DE 23 a 27 cm, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 100 | 200
21 | 454174 | EBS07109 | Fixador CEFÁLICO tipo GORRO, para CPAP NEONATAL, tamanho GRANDE, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 400 | 500
22 | 454174 | EBS07110 | Fixador CEFÁLICO tipo GORRO, para CPAP NEONATAL, tamanho MÉDIO, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 400 | 500
23 | 454174 | EBS07111 | Fixador CEFÁLICO tipo GORRO, para CPAP NEONATAL, tamanho PEQUENO, uso único e descartável. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência e atender a legislação sanitária vigente e pertinente ao produto. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 400 | 500
24 | 481530 | EBS01117 | Fixador PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM 100% POLIAMIDA OU EM MALHA DE ALGODÃO acolchoado e sistema de fechamento em velcro. MEDIDA mínima de 40 cm de comprimento x mínima de 1,5 cm de largura. Não estéril, uso único. Embalagem individual. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 28800 | 500 | 0 | 29300
25 | 481531 | EBS01119 | Fixador PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO INFANTIL. COMPOSTO POR DUAS BANDAS, CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO, atóxico, hipoalergênico e antiescaras. Velcro nas extremidades para fixação da cânula, medindo no mínimo 4 cm de comprimento. Regulável através de velcro para união das bandas, sendo um medindo no mínimo 17 cm de comprimento e a outra com no mínimo 7 cm de comprimento. Ambas com largura cerca de 2 cm. Embalagem individual, com dados de identificação conforme legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 3000 | 500 | 3500
26 | 605514 | EBS01120 | Fixador PARA MÁSCARA DE VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COMPOSTO POR QUATRO BANDAS, sendo duas bandas superiores e duas bandas inferiores. Em ALGODÃO ATÓXICO OU NEOPRENE, hipoalérgico e anti-escaras, velcro para fixação nas pontas. Acompanha presilhas para fixação na máscara. TAMANHO ADULTO. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 240 | 100 | 0 | 340
27 | 605515 | EBS01121 | Fixador PARA MÁSCARA DE VNI - VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA COMPOSTO POR QUATRO BANDAS, sendo duas bandas superiores e duas bandas inferiores. Em ALGODÃO ATÓXICO OU NEOPRENE, hipoalérgico e anti-escaras, velcro para fixação nas pontas. TAMANHO PEDIÁTRICO. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 0 | 100
28 | 481527 | EBS13845 | Fixador PARA TUBO ENDOTRAQUEAL INFANTIL. Dispositivo se constitui de TIRA ALGODÃO ou similar respirável, COM VELCRO AJUSTÁVEL. Textura macia, maleável e moldável aos contornos anatômicos, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Todo material deve ser resistente, devendo propiciar conforto e fixação sem exercer pressão sobre a pele, fácil aplicação, e manter a adesividade segura durante o uso, e retirada sem trauma. Livre de látex, NÃO ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem segura, com identificação do produto, data de fabricação validade e lote. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 1200 | 12000 | 0 | 13200
29 | 481524 | EBS02141 | Fixador PARA TUBO ENDOTRAQUEAL NEONATAL. Dispositivo se constitui de ADESIVO NÃO TECIDO ou similar respirável. PARA DIÂMETROS DE TUBO (de 2 a 4 mm). Textura macia, maleável e moldável aos contornos anatômicos, atóxico, isento de agentes alergizantes e irritantes dérmicos, resíduos e impurezas. Todo material deve ser resistente, devendo propiciar conforto e fixação sem exercer pressão sobre a pele, fácil aplicação, e manter a adesividade segura durante o uso, e retirada sem trauma e sem deixar resíduos de cola na pele. Livre de látex, NÃO ESTÉRIL, e de uso único. Embalagem segura, com identificação do produto, data de fabricação validade e lote. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 0 | 2000 | 2000
30 | 280472 | EBS01123 | Fluxômetro PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. Em METAL CROMADO, ESCALA DE 0 a 15 l/m, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, botão de controle de fluxo e porca borboleta com inserto em metal, conexões e cor PADRÃO ABNT. As peças que compõem o fluxômetro devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Resistente a processos de limpeza. | UNIDADE | 0 | 0 | 5 | 5
31 | 280471 | EBS01124 | Fluxômetro PARA REDE DE OXIGÊNIO. Em METAL CROMADO, ESCALA DE 0 a 15 l/m, exatidão da escala de +/- 5%, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, leitura indicada no centro da esfera. Presença de dispositivo para adaptação de látex, garantia de perfeita vedação, botão de controle de fluxo fixado e porca borboleta com inserto em metal permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha flutuante evitando vazamentos, rosca de saída, conexões e cor PADRÃO ABNT, sistema de compensação de pressão, tampa de proteção da rosca do conector de gás em plástico maleável. As peças que compõem o fluxômetro devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Resistente a processos de limpeza, acompanhado de instruções do fabricante. | UNIDADE | 0 | 0 | 80 | 80
32 | 451856 | EBS07087 | Fluxômetro PARA REDE DE OXIGÊNIO. Em METAL CROMADO, ESCALA DE 0,1 a 3,5 l/m, ou alternativamente de 0,1 a 5 l/m, exatidão da escala de +/- 5%, bilhas em policarbonato, esfera em aço inoxidável, leitura indicada no centro da esfera. Presença de dispositivo para adaptação de látex, garantia de perfeita vedação, botão de controle de fluxo fixado e porca borboleta com inserto em metal permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha flutuante evitando vazamentos, rosca de saída, conexões e cor PADRÃO ABNT, sistema de compensação de pressão, tampa de proteção da rosca do conector de gás em plástico maleável. As peças que compõem o fluxômetro devem ser vendidas no mercado de forma avulsa. Embalagem com dados de identificação, procedência, fabricação, validade e registro no MS. Resistente a processos de limpeza. | UNIDADE | 0 | 10 | 10 | 20
33 | 452987 | EBS02166 | Guia DE INTUBAÇÃO PARA TUBOS TRAQUEAIS, tamanho INFANTIL, em ALUMÍNIO REVESTIDO COM PLÁSTICO, paredes lisas. Todo o material deve ser ESTERILIZÁVEL, resistente, apresentar maleabilidade e utilização segura. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 0 | 100
34 | 452988 | EBS02168 | Guia de intubação traqueal tipo BOUGIE para intubação traqueal difícil, TAMANHO ADULTO, material revestido em POLÍMERO. Compatível com tubos endotraqueais de DIÂMETRO de cerca de 5 mm a cerca de 10 mm, COMPRIMENTO cerca de 60 cm, segmento distal ANGULADO, superfície antiaderente. Marca nítida indicativa do ponto de deflexão e da profundidade, ponta maciça arredondada. Todo o material deve ser isento de látex, resistente e propiciar utilização segura. ESTÉRIL e DESCARTÁVEL. Embalagem individual, contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 240 | 0 | 50 | 290
35 | 452989 | EBS05080 | Guia de intubação traqueal tipo BOUGIE para intubação traqueal difícil, TAMANHO INFANTIL, material revestido em POLÍMERO. Compatível com tubos endotraqueais de DIÂMETRO de cerca de 2,5 mm a cerca de 4,5 mm, COMPRIMENTO cerca de 50 cm, segmento distal ANGULADO, superfície antiaderente. Marca nítida indicativa do ponto de deflexão e da profundidade, ponta maciça arredondada. Todo o material deve ser resistente e propiciar utilização segura. ESTÉRIL e DESCARTÁVEL. Embalagem individual, contendo identificação do produto, lote e validade. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 0 | 100
36 | 455934 | EBS05091 | GUIA DE INTUBAÇÃO TRAQUEAL, CATETER DE TROCA, material: POLÍMERO, PARA TOT CERCA DE 3 mm (DI), com furos laterais, RADIOPACO, graduado, ESTÉRIL, descartável. Embalagem resistente com abertura asséptica, contendo identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e possuir registro na Anvisa/MS. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 100 | 0 | 100
37 | 617929 | EBS01111 | Inspirômetro DE INCENTIVO À VOLUME, PEDIÁTRICO, câmara principal COM COLUNA DE VOLUME DE 0 a 2500 ml, graduada a cada 125 ml ou 250 ml e câmara secundária com graduação do fluxo de ar atingido durante o treinamento. VÁLVULA UNIDIRECIONAL. CONSTRUÍDO TOTALMENTE EM POLÍMERO e com indicador do fluxo inspirado amplo na cor AMARELA; possui suporte para fixação, tubo flexível, expansível e bocal atóxico. Uso individual. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 150 | 0 | 150
38 | 476524 | EBS07115 | Jarra umidificadora com copo termoplástico de 250ml, com entrada de ar proveniente do equipamento e saída de ar que parte da jarra para o paciente. permitindo assim a aplicação de gases aquecidos e a umidificação eficiente das vias aéreas do paciente. Base de alumínio que, ao entrar em contato com o aquecedor, recebe calor e promove o aquecimento da água contida dentro da jarra, promovendo o aquecimento dos gases aplicados e, por consequência, a umidificação ideal das vias aéreas do paciente. Material Autoclavável e Atóxico . Compatível com o UMIDIFICADOR FISHER & PAYKEL MR-810/MR410. Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. Instruir no processo: trata-se de conjunto aquecedor de líquidos para circuito ventilatório composto de: base aquecedora acompanhada de jarra ou cuba de umidificação que serão utilizadas em respirador mecânico, que aceite conectores universais. | UNIDADE | 50 | 100 | 250 | 400
39 | 476524 | EBS07115 | Jarra umidificadora com copo termoplástico de 250ml, com entrada de ar proveniente do equipamento e saída de ar que parte da jarra para o paciente. permitindo assim a aplicação de gases aquecidos e a umidificação eficiente das vias aéreas do paciente. Base de alumínio que, ao entrar em contato com o aquecedor, recebe calor e promove o aquecimento da água contida dentro da jarra, promovendo o aquecimento dos gases aplicados e, por consequência, a umidificação ideal das vias aéreas do paciente. Material Autoclavável e Atóxico . Compatível com o UMIDIFICADOR GLOBALTEC GT-2000. Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. Instruir no processo: trata-se de conjunto aquecedor de líquidos para circuito ventilatório composto de: base aquecedora acompanhada de jarra ou cuba de umidificação que serão utilizadas em respirador mecânico, que aceite conectores universais. | UNIDADE | 0 | 100 | 100 | 200
40 | 476524 | EBS07115 | Jarra umidificadora com copo termoplástico de 250ml, com entrada de ar proveniente do equipamento e saída de ar que parte da jarra para o paciente. permitindo assim a aplicação de gases aquecidos e a umidificação eficiente das vias aéreas do paciente. Base de alumínio que, ao entrar em contato com o aquecedor, recebe calor e promove o aquecimento da água contida dentro da jarra, promovendo o aquecimento dos gases aplicados e, por consequência, a umidificação ideal das vias aéreas do paciente. Material Autoclavável e Atóxico . Compatível com o UMIDIFICADOR INTERMED MISTY-3. Produto deve possuir registro vigente na Anvisa. Instruir no processo: trata-se de conjunto aquecedor de líquidos para circuito ventilatório composto de: base aquecedora acompanhada de jarra ou cuba de umidificação que serão utilizadas em respirador mecânico, que aceite conectores universais. | UNIDADE | 0 | 50 | 50 | 100
41 | 446815 | EBS07121 | Kit SENSORES DE FLUXO, ADULTO, para uso em VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA de silicone e 3 SENSORES de fluxo adulto. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Compatível com: Ventilador Pulmonar p/ Transporte Microtak Resgate Total - Takaoka. | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 10
42 | 446815 | EBS07121 | Kit SENSORES DE FLUXO, ADULTO, para uso em VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA de silicone e 3 SENSORES de fluxo adulto. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Compatível com VENTILADOR DE TRANSPORTE MAGNAMED OXYMAG | UNIDADE | 100 | 80 | 80 | 260
43 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade. Compatível com ventilador VM IX5 | UNIDADE | 0 | 0 | 80 | 80
44 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade. Compatível com VENTILADOR MINDRAY SV600 | UNIDADE | 0 | 100 | 0 | 100
45 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade. Compatível com VENTILADOR DIXTAL DX-3012 | UNIDADE | 0 | 80 | 80 | 160
46 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade. Compatível com VENTILADOR LEISTUNG LUFT-5 | UNIDADE | 0 | 80 | 0 | 80
47 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade. Compatível com VENTILADOR INTERMED INTERNEO | UNIDADE | 0 | 80 | 50 | 130
48 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade. Compatível com VENTILADOR MAQUET SERVO I | UNIDADE | 0 | 0 | 60 | 60
49 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade, COMPATÍVEL COM VENTILADOR VN 500 DRÄGER | UNIDADE | 0 | 0 | 80 | 80
50 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade, COMPATÍVEL COM VENTILADOR MINDRAY SV600 | UNIDADE | 0 | 80 | 0 | 80
51 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade, COMPATÍVEL COM VENTILADOR DIXTAL DX-3012 | UNIDADE | 0 | 80 | 80 | 160
52 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade, COMPATÍVEL COM VENTILADOR LEISTUNG LUFT-5 | UNIDADE | 0 | 80 | 0 | 80
53 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade, COMPATÍVEL COM VENTILADOR INTERMED INTERNEO | UNIDADE | 0 | 50 | 100 | 150
54 | 446817 | EBS07122 | Kit SENSORES DE FLUXO, NEONATAL, para uso em VENTILADOR PULMONAR, compatível com o equipamento especificado em edital. Conjunto composto por 1 LINHA dupla de silicone e 1 SENSOR de fluxo neonatal. Esterilizável. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. Aprs: unidade, COMPATÍVEL COM VENTILADOR MAQUET SERVO I | UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 100
55 | 445351 | EBS05032 | Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, RETA nº 0, EM AÇO INOXIDÁVEL à prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada LED. Esterilizável. Deve possuir registro na Anvisa. | UNIDADE | 0 | 10 | 10 | 20
56 | 445353 | EBS05033 | Lâmina PARA LARINGOSCÓPIO, RETA nº 1, EM AÇO INOXIDÁVEL à prova de ferrugem e com acabamento acetinado para redução do brilho e reflexão, com bordas arredondadas, com lâmpada LED. COMPRIMENTO DE 9.0 (+/- 0.5) cm. Esterilizável. Deve possuir registro na Anvisa. | UNIDADE | 0 | 10 | 10 | 20
57 | 445607 | EBS05038 | Laringoscópio ¦¦ Tipo Lâmpada: De Led ¦¦ Componentes: C/ 5 Lâminas ¦¦ Componentes Adicionais: C/Cabo ¦¦ Material 2: Em Aço Inoxidável ¦¦ Tamanho Cabo: Infantil ¦¦ Embalagem*: C/ Estojo (ACRESCENTADO) | UNIDADE | 0 | 2 | 10 | 12
58 | 470786 | EBS08943 | LINHA DE SILICONE PARA SENSOR DE FLUXO, USO EM VENTILADOR PULMONAR, com duas vias, com conectores compatíveis com sensor de fluxo do ventilador especificado em edital. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Compatível com ventilador VM IX5. | UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 100
59 | 470786 | EBS08943 | LINHA DE SILICONE PARA SENSOR DE FLUXO, USO EM VENTILADOR PULMONAR, com duas vias, com conectores compatíveis com sensor de fluxo do ventilador especificado em edital. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Compatível com VENTILADOR PULMONAR MINDRAY SV600 | UNIDADE | 200 | 100 | 0 | 300
60 | 470786 | EBS08943 | LINHA DE SILICONE PARA SENSOR DE FLUXO, USO EM VENTILADOR PULMONAR, com duas vias, com conectores compatíveis com sensor de fluxo do ventilador especificado em edital. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Compatível com VENTILADOR PULMONAR DIXTAL DX-3012 | UNIDADE | 100 | 100 | 100 | 300
61 | 470786 | EBS08943 | LINHA DE SILICONE PARA SENSOR DE FLUXO, USO EM VENTILADOR PULMONAR, com duas vias, com conectores compatíveis com sensor de fluxo do ventilador especificado em edital. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Compatível com VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT-5 | UNIDADE | 0 | 100 | 0 | 100
62 | 470786 | EBS08943 | LINHA DE SILICONE PARA SENSOR DE FLUXO, USO EM VENTILADOR PULMONAR, com duas vias, com conectores compatíveis com sensor de fluxo do ventilador especificado em edital. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Compatível com VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTERNEO | UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 100
63 | 470786 | EBS08943 | LINHA DE SILICONE PARA SENSOR DE FLUXO, USO EM VENTILADOR PULMONAR, com duas vias, com conectores compatíveis com sensor de fluxo do ventilador especificado em edital. Embalagem segura contendo identificação do produto, lote e validade. Deve atender legislação vigente. ¦ Apresentação: UNIDADE. Compatível com VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO I | UNIDADE | 0 | 0 | 100 | 100
64 | 454644 | EBS01138 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável, tamanho NEONATAL nº 0. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Aprs: unidade | UNIDADE | 0 | 0 | 120 | 120
65 | 454643 | EBS01142 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável, tamanho NEONATAL nº 1. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Aprs: unidade | UNIDADE | 0 | 0 | 50 | 50
66 | 454643 | EBS01139 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável, tamanho PEDIÁTRICO nº 2. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Aprs: unidade | UNIDADE | 0 | 0 | 20 | 20
67 | 454643 | EBS01140 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável, tamanho PEDIÁTRICO nº 3. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. Aprs: unidade | UNIDADE | 0 | 0 | 10 | 10
68 | 454645 | EBS01141 | Máscara FACIAL FLEXÍVEL, em SILICONE, SEM coxim inflável; tamanho NEONATAL nº 00. Para anestesia ou VNI - ventilação não invasiva, com formato anatômico triangular ou redondo, peça única (monobloco), conexão universal. .Aprs: unidade | UNIDADE | 0 | 0 | 50 | 50
69 | 454548 | EBS01170 | Máscara Gasoterapia; Aplicação: P/ Traqueostomia; Material: PVC; Tamanho: Infantil; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício (ACRESCENTADO) Máscara PARA OXIGENIOTERAPIA / AEROSSÓIS EM TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA, TAMANHO PEDIÁTRICO, em PVC, transparente, maleável com fixador elástico ajustável, conector rígido giratório de até 360º para traqueia. Material macio, resistente, isento de irritantes dérmicos, atóxico, acabamento regular que proporcione ajuste anatômico e utilização segura, devendo atender a legislação vigente. Reutilizável e permitir limpeza. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 0 | 100 | 20 | 120
70 | 454547 | EBS01169 | Máscara Gasoterapia; Aplicação: P/ Traqueostomia; Material: Silicone; Tamanho: Adulto; Tipo Fixação: C/ Fixador Cervical Ajustável; Tipo Conector: Conector Padrão Giratório C/ Orifício (ACRESCENTADO) Máscara PARA OXIGENIOTERAPIA/AEROSSÓIS EM TRAQUEOSTOMIA E LARINGECTOMIA, TAMANHO ADULTO, em PVC, transparente, maleável com fixador elástico ajustável, conector rígido giratório de até 360º para traqueia e comporta tubo ondulado de 22 mm e extensão de cânula nasal. Material macio, resistente, isento de irritantes dérmicos, atóxico, acabamento regular que proporcione ajuste anatômico e utilização segura, devendo atender a legislação vigente. Reutilizável e permitir limpeza. Embalagem contendo identificação do produto, lote e validade. | UNIDADE | 0 | 100 | 5 | 105
71 | 451071 | EBS13817 | Máscara LARÍNGEA em PVC, para PACIENTES COM 10 a 20 kg. TAMANHO 02. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 120 | 60 | 0 | 180
72 | 451069 | EBS13818 | Máscara LARÍNGEA em PVC, para PACIENTES COM 20 a 30 kg. TAMANHO 2,5. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 120 | 60 | 0 | 180
73 | 451072 | EBS13819 | Máscara LARÍNGEA em PVC, para PACIENTES COM 30 a 50 kg. TAMANHO 03. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 120 | 60 | 0 | 180
74 | 451032 | EBS01156 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES ATÉ 5 kg. TAMANHO 01. Tubo transparente em PVC, látex free, COM COXIM INFLÁVEL, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de até 20 cm H2O. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 0 | 60 | 6 | 66
75 | 451073 | EBS07133 | Máscara LARÍNGEA, para PACIENTES COM 50 a 70 kg. TAMANHO 04. Látex free, COM TUBO DE DRENAGEM GÁSTRICA INTEGRADO permitindo descompressão passiva e ativa por aspiração do conteúdo gástrico com sonda gástrica. Tubo transparente em PVC, curvatura anatômica, impressões com marcações do tamanho, volume e peso do paciente. Conector de 15 mm, cuff anatômico alargado e pré curvado, permitindo suporte ventilatório com pressão positiva de > 30 cm ar. ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual, com abertura asséptica, contendo identificação do produto conforme a legislação vigente. Possuir registro Anvisa. ¦ Apresentação: UNIDADE | UNIDADE | 1200 | 60 | 6 | 1266