## Planilha1
Equipe de Planejamento da Contratação - Aquisição de aquisição de insumos para Endoscopia
|  | Escopo: | Compra Individualizada
|  | Objeto: | Aquisição de aquisição de insumos para Endoscopia
|  | Período: | 2026/2027
Anexo I- Descrição Detalhada do Objeto
Item | Código EBSERH | Código AGHUx (Órgão Gerenciador) | CATMAT | Descritivo completo | Apresentação EBSERH (Unidade de Medida) | Quantidade total
1 | EBS04989 | 293655 | 604155 | Agulha DE ASPIRAÇÃO PARA ECOGRAFIA ENDOSCÓPICA. AGULHA DE 19 G, EM NITINOL FLEXÍVEL, PONTA ECOGÊNICA COM COMPRIMENTO AJUSTÁVEL ATÉ 8/9 cm. Acompanha: seringa graduada, torneira de 01 via. AJUSTÁVEL AO CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, uso único. Embalagem individual e resistente, contendo a identificação do produto, referência, lote, validade e registro no MS/Anvisa conforme a legislação vigente. | UNIDADE | 100
2 | EBS04989 | 410825 | 604155 | AGULHA DE ASPIRAÇÃO PARA ECOENDOSCOPIA FINA (FNB) CAPAZ DE COLETAR FRAGMENTOS DE TECIDO, COM AGULHA EM NITINOL DE 19G DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ECOGÊNICAS ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA , DESIGN COM TRÊS SUPERFÍCIES DE CORTE SIMÉTRICAS (FRANSEEN) , DIÂMETRO DA BAINHA AJUSTADA EM 1,73mm de AGULHA PARA OFERECER MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A PUNÇÃO E COMPRIMENTO DE 137,5CM A 141,5CM AJUSTÁVEIS, BLOQUEIO DE AJUSTE E TRAVADOR ROLDANA DE SEGURANÇA PARA TRAVA DA AGULHA, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE MÍNIMO 2,8 MM DE UM ECOENDOSCÓPIO CURVELINEAR (CLA), CONEXÃO LUER LOCK PADRÃO, CONTENDO AGULHA E SERINGA DE ASPIRAÇÃO À VÁCUO 20CC, ESTÉRIL E EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. SENDO COMPATÍVEL COM OLYMPUS E FUJINON. MATERIAL DA AGULHA COMPOSTA POR CROMO E COBALTO COM MARCAS ECOGÊNICAS ATÉ A PONTA DISTAL DA AGULHA E DISPONIBILIDADE DE CLIP PRENDEDOR PARA ESTILETE EM NITINOL, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO E QUE ACOMPANHE UMA SERINGA DE VÁCUO DE 20cc. DESCARTÁVEL E ESTÉRIL | UNIDADE | 150
3 | EBS04991 | 293657 | 604164 | AGULHA DE ASPIRAÇÃO PARA ECOENDOSCOPIA FINA (FNB) POR ECOENDOSCOPIA CAPAZ DE COLETAR FRAGMENTOS DE TECIDO, COM AGULHA EM NITINOL DE 22G DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO 8 CM, CARACTERÍSTICAS ECOGÊNICAS ATÉ A EXTREMIDADE DISTAL DA , DESIGN COM TRÊS SUPERFÍCIES DE CORTE SIMÉTRICAS (FRANSEEN) , DIÂMETRO DA BAINHA AJUSTADA EM 1,65mm de AGULHA PARA OFERECER MELHOR ESTABILIDADE DURANTE A PUNÇÃO E COMPRIMENTO DE 137,5CM A 141,5CM AJUSTÁVEIS. BLOQUEIO DE AJUSTE E TRAVADOR ROLDANA DE SEGURANÇA PARA TRAVA DA AGULHA, COMPATÍVEL COM CANAL DE TRABALHO DE MÍNIMO 2,8 MM DE UM ECOENDOSCÓPIO CURVELINEAR (CLA), CONEXÃO LUER LOCK PADRÃO, CONTENDO AGULHA E SERINGA DE ASPIRAÇÃO À VACUO 20CC, ESTÉRIL, EMBALAGEM COMPATÍVEL COM OLYMPUS E FUJINON. MATERIAL DA AGULHA COMPOSTA POR CROMO E COBALTO COM MARCAS ECOGÊNICAS ATÉ A PONTA DISTAL DA AGULHA E DISPONIBILIDADE DE CLIP PRENDEDOR PARA ESTILETE EM NITINOL, RESISTENTE À DEFORMAÇÃO. ACOMPANHA UMA SERINGA DE VÁCUO DE 20cc. DESCARTÁVEL E ESTÉRIL | UNIDADE | 150
4 | EBS09881 | 408665 | 428912 | Cesta para extração de cálculos BILIARES (DORMIA). Em AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO DA CESTA 20 mm, com COMPRIMENTO mínimo de 200 cm. DIÂMETRO EXTERNO DE 2,5 mm. Composta de 4 fios, canal 2,8 Mm. ESTÉRIL. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE | 20
5 | EBS07439 | 407963 | 442247 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 10 FR, COMPRIMENTO 12 cm, montada em cateter introdutor, material PLÁSTICO biocompatível, com marcador RADIOPACO, kit com FIO GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 10
6 | EBS09877 | 404680 | 442249 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, função STENT ENDOPRÓTESE TUBULAR, material POLÍMERO, duplo pigtail, INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR x 10 cm, para canal de trabalho de 3.2 mm ou maior. Com marcas RADIOPACAS na ponta distal e marca endoscópica na ponta proximal, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 10
7 | EBS09879 | 407959 | 442240 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, função STENT BILIAR, material POLÍMERO, sistema INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR x 7 cm de COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE, ancoradores externos com nas extremidades, com marcas RADIOPACAS, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 10
8 | EBS07477 | 410475 | 407551 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, função STENT autoexpansível, endoscópica, estrutura metálica recoberta parcialmente, material estrutura PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, sistema de implante montado em INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8,5 FR, pré-carregado, DIÂMETRO 10 mm, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 a 8 cm, com marcas RADIOPACAS em PLATINA E IRIDIUM, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 10
9 | EBS14001 | 404795 | 442246 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 12 cm, montada em cateter introdutor, material PLÁSTICO biocompatível, com marcador RADIOPACO, kit com FIO GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa | UNIDADE | 10
10 | EBS07478 | 410473 | 407555 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, função STENT autoexpansível, endoscópica, estrutura metálica recoberta totalmente, material estrutura PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, sistema de implante montado em INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, pré-carregado, DIÂMETRO 10 mm, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 a 8 cm, com marcas RADIOPACAS em PLATINA E IRIDIUM, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 10
11 | EBS08886 | N/A | 445450 | CLIP METÁLICO, UTILIZADO PARA HEMOSTASIA EM ENDOSCOPIA ALTA e COLONOSCOPIA, abertura de 16 mm, pré-carregado, radiopaco, SENDO SEU MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL e com sistema flexível, manopla de dois pontos de suporte, compatível com canal de trabalho de 2,8 mm, click audível para alerta de liberação do clip, cateter de 235 cm de comprimento, sistema que permite abrir e fechar ate 05 vezes antes de ser liberado do cateter. | UNIDADE | 60
12 | EBS07458 | 410749 | 428328 | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, tipo HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 18 - 19 -20 mm x 80 mm; com no mínimo 180 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. Para CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 70
13 | EBS08127 | 410321 | 428881 | BALÃO PARA EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES, TRIPLO LÚMEN. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 15 a 18 mm (inflado) x 200 cm; compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) com capacidade para injetar contraste distal; marcação RADIOPACA. ISENTO DE LÁTEX. ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 70
14 | EBS07616 | N/A | 452250 | Fio GUIA, aplicação: NÃO VASCULAR, tipo BILIAR, material: NITINOL, revestimento: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,025 polegadas, formato ponta RETA RADIOPACA, aplicação CANAL DE 2,8 mm, COMPRIMENTO 400 a 480 cm, ESTÉRIL, revestimento listrado para visualização da movimentação do fio guia dentro do cateter. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE | 50
15 | EBS07624 | 411525 | 452243 | Fio GUIA, aplicação: NÃO VASCULAR, tipo BILIAR, material: NITINOL, revestimento: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,035 polegadas, formato ponta RETA RADIOPACA, aplicação CANAL DE 2,8 mm, COMPRIMENTO 400 a 480 cm, ESTÉRIL, revestimento listrado para visualização da movimentação do fio guia dentro do cateter. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE | 200
16 | EBS07654 | 406664 | 619161 | COLETOR DE PÓLIPOS, uso captura de pólipos por VIA ENDOSCÓPICA, contendo 2 a 4 câmaras, em PLÁSTICO, descartável. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 15
17 | EBS09661 | 411452 | 472293 | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, com rede coletora, DIÂMETRO da ponta: cerca de 30 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,0 mm x 160 cm, haste isolada, com manopla, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 50
18 | EBS12938 | 411483 | 407541 | PRÓTESE AUTOEXPANSIVA BILIAR METÁLICA EM NITINOL não recoberta com diâmetro de 8 mm e comprimento em torno de 8 cm. para canal de 2,8 mm e colocação sobre fio guia 0,035”. deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do stent para reposicionamento. descartável e estéril | UNIDADE | 10
19 | EBS12938 | 411484 | 407541 | PRÓTESE AUTOEXPANSIVA BILIAR METÁLICA EM NITINOL não recoberta com diâmetro de 8 mm e comprimento em torno de 10 cm. para canal de 2,8 mm e colocação sobre fio guia 0,035”. deve permitir ser reencapado com até 70% de exposição do stent para reposicionamento. descartável e estéril | UNIDADE | 10
20 | EBS14511 | 408457 | 407543 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, função STENT autoexpansível, endoscópica, estrutura metálica não recoberta, material estrutura PLATINA, REVESTIDO EM NITINOL, sistema de implante montado em INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 8 FR, pré-carregado, DIÂMETRO 10 mm, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE DE 6 a 8 cm, com marcas RADIOPACAS em PLATINA E IRIDIUM, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde / Anvisa. | UNIDADE | 10
21 | EBS07411 | 406461 | 428296 | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, tipo HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 10 - 11 -12 mm x 55 mm; cateter 2,3 mm x no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 80
22 | EBS07412 | 404301 | 428302 | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA E PILÓRICA, tipo HIDROSTÁTICO. DUPLO LÚMEN. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 12 - 13,5 -15 mm x 55 mm; cateter 2,3 mm x no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. Para CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 60
23 | EBS07414 | 404299 | 428304 | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, tipo HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 18 - 19 - 20 mm x 55 mm; com no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. Para CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 50
24 | EBS07413 | 404303 | 428300 | BALÃO PARA DILATAÇÃO ESOFÁGICA, tipo HIDROSTÁTICO. DIMENSÃO (diâmetro x comprimento): 15 - 16,5 - 18 mm x 55 mm; com no mínimo 200 cm. Permite atingir três diâmetros distintos durante a dilatação de acordo com a pressão aplicada. Compatível com FIO GUIA DE 0,035 polegadas (diâmetro) fixo e incluído no cateter. Para CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. ESTÉRIL, de uso único. Embalagem individual, resistente com abertura asséptica, com identificação do produto, lote e validade de fácil visualização. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 50
25 | EBS05046 | 411161 | 466446 | Seringa INSUFLADORA DE 60 ml, permite MEDIR A PRESSÃO EM ATM E EM PSI, possui trava para conforto, segurança e fácil manuseio, cateter de baixa complacência com manômetro para insuflar balões dilatadores hidrostáticos. Utilizado conjuntamente com a manopla/ pistola de insuflação endoscopicamente em estenoses do trato gastrointestinal e/ou árvore respiratória. Embalagem individual e ESTÉRIL. Registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 4
26 | EBS07424 | 407990 | 603877 | PAPILÓTOMO, tipo TRIPLO LÚMEN, modelo CORPO EM TEFLON, NARIZ CURTO, com fio corte monofil. 20 mm, ext. 7 FR, distal 5,5 FR, 200 cm, com MANOPLA 3 PONTOS, compatível com GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 30
27 | EBS07480 | 407991 | 603871 | PAPILÓTOMO, tipo TRIPLO LÚMEN, modelo corpo em TEFLON, NARIZ CURTO, com fio corte monofil. 30 mm, ext. 7 FR, distal 5,5 FR, 200 cm, com MANOPLA 3 PONTOS, compatível com GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, descartável, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 30
28 | EBS07429 | 410613 | 603883 | PAPILÓTOMO, tipo TRIPLO LÚMEN, modelo PRÉ-CORTE TIPO ESTILETE, 5 a 7 FR, 200 cm, com manopla acoplada, FIO GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 30
29 | EBS07428 | 410615 | 603870 | PAPILÓTOMO, tipo TRIPLO LÚMEN, modelo PONTA GIRATÓRIA, fio corte monofilamento 20 mm, cateter 5 FR, ponta 4,4 FR, 5 cm superfície de troca, com marcações distais coloridas, compatível com GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 30
30 | EBS14001 | 404681 | 442246 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, TAMANHO 8,5 FR, COMPRIMENTO 5 cm, montada em cateter introdutor, material PLÁSTICO biocompatível, com marcador RADIOPACO, kit com FIO GUIA 0,035 polegadas, ESTÉRIL, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS.Aprs: unidade | UNIDADE | 10
31 | EBS09664 | 410617 | 460712 | PRÓTESE DE ESÔFAGO, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, tipo MALHA METÁLICA DE NITINOL, material PARCIALMENTE RECOBERTA com silicone ou material similar, com sistema de implante, sistema introdutor e antimigração, COMPRIMENTO 10 cm, DIÂMETRO cerca de 18 a 20 mm. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 10
32 | EBS09666 | 410618 | 460712 | PRÓTESE DE ESÔFAGO, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, tipo MALHA METÁLICA DE NITINOL, material PARCIALMENTE RECOBERTA com silicone ou material similar, com sistema de implante, sistema introdutor e antimigração, COMPRIMENTO 15 cm, DIÂMETRO cerca de 18 a 20 mm. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 10
33 | EBS01235 | 409987 | 603005 | Cânula ENDOSCÓPICA PARA INJEÇÃO (agulha de esclerose). Utilizada para administração de injetáveis no trato gastrointestinal, com auxílio de endoscópio. Cânula endoscopia para injeção, COM TUBO EXTERNO DA CÂNULA FABRICADO EM PTFE, MEDINDO 2300 mm de comprimento e DIÂMETRO de 2.8 mm. Com AGULHA FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL COM TAMANHO 23 G, reservatório para proteção da agulha, empunhadura ergonômica e bainha proximal. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 100
34 | EBS07402 | 403100 | 465274 | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 10 a 14 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 a 240 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 90
35 | EBS07451 | 409988 | 465289 | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO DA PONTA: 25 a 29 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 a 240 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 90
36 | EBS07403 | 410255 | 465277 | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo ALÇA POLIPECTOMIA, ponta OVAL, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, monofilamentar, DIÂMETRO da ponta: 30 a 35 mm, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm x 230 cm, haste isolada, com manopla com conexão para bisturi elétrico, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 90
37 | EBS06813 | 408559 | 445450 | CLIPE METÁLICO, com ABERTURA MÍNIMA DE 11 mm, para HEMOSTASIA ENDOSCÓPICA ou COLONOSCÓPICA. Pré-carregado, RADIOPACO, com sistema flexível. Manopla de dois pontos de suporte; compatível com CANAL DE TRABALHO DE 2.8 mm; clique audível para alerta de liberação do CMP; CATETER DE 155 a 235 cm; sistema que permite abrir e fechar até cinco vezes antes de ser liberado do cateter. | UNIDADE | 60
38 | EBS01935 | 411611 | 443387 | ESCOVA PARA LIMPEZA DO CANAL DE BIOPSIA DO BRONCOSCOPIO. Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual interna do canal de biopsia do broncoscopio com lúmen estreito e longo. Material: não estéril, confeccionado com cerdas de nylon resistentes e macias, parte distal de material em aço inox flexível, diâmetro da escova: de 1.2 mm a 3.2 mm, de 100 a 150 centímetros de comprimento, com cerdas em uma extremidade e ponta arredondada. Deve promover a limpeza sem danificar o material, devendo ser reutilizável e autoclavável. Registro no Ministério da Saúde. Quantidade: unidade. Forma de apresentação: embalagem individual. | UNIDADE | 300
39 | EBS06053 | 410739 | 348102 | Escova PARA CITOLOGIA para uso em canal endoscópico gastrointestinal superior e inferior, em AÇO INOXIDÁVEL, cerdas NYLON MACIO E FLEXÍVEL, com DIÂMETRO DE 3 mm, deve apresentar 200 cm DE COMPRIMENTO. Bainha de 8 FR. | UNIDADE | 50
40 | EBS06996 | 290579 | 458244 | Kit DE LIGADURA ELÁSTICA COMPLETO PARA VARIZES DO ESÔFAGO. Composto por: 02 (dois) tambores ou 02 (dois) kits com um tambor, em cada kit/tambor com, no mínimo, 06 (SEIS) ELÁSTICOS; anéis distribuídos em ponteiras na proporção de 10 mm; manopla plástica giratória; cateter guia; cordão para acionamento; compatível com endoscópio (DIÂMETRO: de 9,5 mm a 13 mm; compatível com CANAL DE TRABALHO DE 2,8 mm. Todo o conjunto deve ser apirogênico, de uso único. Embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 100
41 | EBS09303 | 408663 | 428862 | Cateter com cesta para EXTRAÇÃO DE CÁLCULOS DAS VIAS BILIARES POR LITOTRIPSIA, material AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO mínimo 180 cm de comprimento; compatível com canal de trabalho 4.2 mm, permite injeção de contraste e uso de fio guia, marcação radiopaca, EXTENSÃO CESTA aproximadamente 1,5 a 2,0 x 3 a 4 cm, sistema manopla acoplada. ESTÉRIL, descartável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 20
42 | EBS11445 | 410469 | 440121 | Sonda PARA GASTROSTOMIA TIPO BUTTON (ao nível da pele) 20 FR. EM SILICONE COM BALÃO de 3 a 5 CC e kit válvula para enchimento do balão e dispositivo antirrefluxo. Sistema de travas para conexão de sondas extensores para alimentação. Comprimento entre a pele e estômago deve ser de até 2.5 cm. | UNIDADE | 10
43 | EBS06081 | N/A | 396946 | Reagente para diagnóstico clínico; conjunto completo para TESTE QUALITATIVO DE UREASE, método colorimétrico. Descrição complementar: para detecção indireta de H. pylori, USO ENDOSCÓPICO. Apresentação teste. | UNIDADE | 2000
44 | EBS01279 | 410461 | 440118 | Kit completo PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 20 FR SONDA EM SILICONE com listras RADIOPACAS e demarcação de profundidade numerada a cada 2 cm, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com fio de tração e alça de preensão, estéril e radiopaca. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. Fio de inserção e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular. | UNIDADE | 40
45 | EBS09877 | 407869 | 442249 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, função STENT ENDOPRÓTESE TUBULAR, material POLÍMERO, duplo pigtail, INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR x 5 a 15 cm, para canal de trabalho de 3.2 mm ou maior. Com marcas RADIOPACAS na ponta distal e marca endoscópica na ponta proximal, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 10
46 | EBS09876 | N/A | 455669 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, função STENT ENDOPRÓTESE TUBULAR, material POLÍMERO, duplo pigtail, INTRODUTOR DE APROXIMADAMENTE 10 FR x 7 cm, para canal de trabalho de 3.2 mm ou maior. Com marcas RADIOPACAS na ponta distal e marca endoscópica na ponta proximal, uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 10
47 | EBS00550 | 190543 | 619159 | Frasco COLETOR PARA ASPIRAÇÃO BRONQUIO ALVEOLAR (bronquinho): recipiente ESTÉRIL, graduado, CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 70 ml E NO MÁXIMO 120 ml. Com tubo de sucção em PVC maleável, tampa em polipropileno com rosca total (evita vazamento e a contaminação do ambiente ao abrir o frasco), alça para fixação e transporte. Local para identificação da paciente. Contendo 1 extensor com flexibilidade segura para adaptação ao broncoscópio e sonda de aspiração, 1 dispositivo de saída (adaptador macho em forma de cone) para adaptação ao aspirador e alça. Embalagem segura e resistente, com abertura asséptica, contendo identificação do produto, data da fabricação, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE | 60
48 | EBS07450 | 290554 | 475104 | BOCAL PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA, tamanho ADULTO, material em PLÁSTICO resistente, com tira elástica em material lavável, atóxico, NÃO ESTÉRIL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 50
49 | EBS01228 | N/A | 603038 | Agulha (cânula) PARA BIÓPSIA DE TECIDOS MOLES TIPO TRUCUT 16 G x 200 mm - descartável, mandril com gaveta para armazenamento do fragmento (guilhotina), semiautomática, AÇO INOXIDÁVEL, com protetor, estéril, com duas opções de disparo, cânula centimetrada com marcação ecogênica de um em um centímetro e PONTA ECOGÊNICA. Embalagem individual em papel grau cirúrgico com abertura em pétala asséptica, com dados de identificação e procedência, tempo de validade e registro no Ministério da Saúde. | UNIDADE | 50
50 | EBS06055 | 290566 | 481935 | ESCOVA PARA LIMPEZA DO CANAL DE BIOPSIA DO COLONOSCOPIO. Aplicação: escova circular para uso em limpeza manual interna do canal de biopsia do colonoscopio com lúmen estreito e longo. Material: não estéril, confeccionado com cerdas de nylon resistentes e macias, parte distal de material em aço inox flexível, diâmetro da escova: de 4.6 mm a 6 mm, de 200 a 240 centímetros de comprimento, com cerdas em uma extremidade e ponta arredondada. Deve promover a limpeza sem danificar o material devendo ser reutilizável e autoclavável. Registro no Ministério da Saúde. Quantidade: unidade. Forma de apresentação: embalagem individual. | UNIDADE | 300
51 | EBS13980 | N/A | 462240 | Fio GUIA, aplicação: NÃO VASCULAR, tipo BILIAR, material: NITINOL, revestimento: HIDROFÍLICO, DIÂMETRO 0,018 polegadas, formato ponta RETA RADIOPACA, aplicação CANAL DE 2,8 mm, COMPRIMENTO 400 a 480 cm, ESTÉRIL, revestimento listrado para visualização da movimentação do fio guia dentro do cateter. Embalagem individual resistente com abertura e transferência asséptica, identificação do produto, validade e lote de fácil visualização. | UNIDADE | 15
52 | EBS02376 | 404413 | 269882 | Desinfetante DE ALTO NÍVEL, GLUTARALDEÍDO 2%, SOLUÇÃO AQUOSA, para a desinfecção de equipamentos e materiais termossensíveis, materiais semicríticos e endoscópios, com tempo de contato de até 30 minutos para tal função. Acompanhado de ativador específico ou pronto uso, com período de validade de 28 a 30 dias após abertura, acompanhado de fita reativa de monitoramento de concentração e inativador compatível para descarte. Embalagem individual com identificação do produto, data de fabricação, validade e lote. Frasco seguro e resistente, rotulagem de acordo com a legislação vigente, tampa resistente, de fácil manuseio, que proporcione vedação segura. O produto deve estar adequado a RDC vigente. Deve apresentar RMS. Apresentação: FRASCO COM CERCA DE 5.000 ml. | GALÃO 5 LITROS | 80
53 | EBS01281 | 262544 | 440104 | Kit completo PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA 24 FR SONDA EM SILICONE com listras RADIOPACAS e demarcação de profundidade numerada a cada 2 cm, retentor interno em formato anatômico e seguro, ponta de dilatação com fio de tração e alça de preensão, estéril e radiopaca. DISCO DE FIXAÇÃO INTERNO de silicone radiopaco com abertura distal arredondada e dispositivo de aplicação. Fio de inserção e distribuidor, retentor externo (anel e êmbolo) para fixação e apoio externo atraumático em silicone, alça de segurança, adaptador de porta alimentação duplo com adaptação universal e tampa protetora, com clamp para fechamento da sonda na sua porção tubular. | UNIDADE | 30
54 | EBS09973 | 411451 | 465231 | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo DE BIÓPSIA, modelo JACARÉ, material AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO mínimo 155 cm, para canal de DIÂMETRO mínimo 2,8 mm, com diâmetro de abertura da mandíbula aproximado 7,3 mm. Mandíbula alongada fenestrada tipo jacaré. Compatível com equipamento especificado em edital. AUTOCLAVÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 30
55 | EBS09679 | 290585 | 465247 | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo RETIRADA DE CORPO ESTRANHO, ponta DENTE DE RATO, material FIO AÇO INOXIDÁVEL, DIMENSÃO: para canal de 2,8 mm X 200 cm de comprimento, com manopla, haste sem isolamento, ESTERILIZÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 30
56 | EBS09839 | N/A | 465202 | PINÇA PARA ENDOSCÓPIO, tipo DE BIÓPSIA, modelo PONTA EM CONCHA FENESTRADA, material FIO DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 230 (+-10) cm, para canal de DIÂMETRO 2,8 mm, com manopla, haste sem isolamento, estéril, ESTERILIZÁVEL. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 80
57 | EBS09901 | 290564 | 419532 | ESCOVA PROTEGIDA DESCARTÁVEL PARA CITOLOGIA, PARA BRONCOSCOPIA: COMPRIMIDO IGUAL OU ACIMA DE 100CM, DIÂMETRO DO CANAL MÍNIMO MENOR OU IGUAL A 2,0MM E DIÂMETRO DA ESCOVA MENOR OU IGUAL A 3,0MM | UNIDADE | 50
58 | EBS09880 | 404677 | 442246 | PRÓTESE DE VIAS BILIARES, ENDOPRÓTESE LUMINAL, função STENT BILIAR, material POLÍMERO, sistema INTRODUTOR DE 8,5 FR x 10 cm de COMPRIMENTO, para canal de trabalho de 3.2 mm ou maior. Com marcas RADIOPACAS na ponta distal e marca endoscópica na ponta proximal. MODELO PRÉ-MONTADA. Uso único. Todo o conjunto deve ser apirogênico, atóxico e ESTÉRIL. Apresentação COM APLICADOR. Embalagem individual íntegra que permita sua abertura de forma asséptica, contendo externamente dados de identificação, procedência, orientação de uso, tipo de esterilização, nº do lote, data de fabricação, data de validade do produto e registro no Ministério da Saúde/ Anvisa. | UNIDADE | 10
59 | EBS09665 | N/A | 460712 | PRÓTESE DE ESÔFAGO, função STENT, AUTO EXPANSIVA, luminal, tipo MALHA METÁLICA DE NITINOL, material PARCIALMENTE RECOBERTA com silicone ou material similar, com sistema de implante, sistema introdutor e antimigração, COMPRIMENTO 12 cm, DIÂMETRO cerca de 18 a 20 mm. ESTÉRIL, uso único, embalagem individual contendo dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade do produto e registro na Anvisa/MS. | UNIDADE | 10
60 | EBS01117 | 292604 | 481530 | Fixador PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA, TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM 100% POLIAMIDA OU EM MALHA DE ALGODÃO acolchoado e sistema de fechamento em velcro. MEDIDA de 28 a 30 cm de comprimento x cerca de 1,5 cm de largura. Não estéril, uso único. Embalagem individual. | UNIDADE | 20
61 | EBS11272 | N/A | 443654 | Sonda TRATO DIGESTIVO, ESOFÁSICA, modelo: PHMETRIA, ADULTO, material: POLÍMERO, com 2 canais e 1 lúmen central, TAMANHO: 15 cm, tubo de 1,9 mm, graduada, esterilizável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS.Aprs: unidade | UNIDADE | 60
62 | EBS11273 | N/A | 443654 | Sonda TRATO DIGESTIVO, ESOFÁSICA, modelo: PHMETRIA, ADULTO, material: POLÍMERO, com 2 canais e 1 lúmen central, TAMANHO: 18 cm, tubo de 1,9 mm, graduada, esterilizável. Embalagem individual com dados de identificação do produto, lote, validade, fabricante. Possuir registro na Anvisa/MS.Aprs: unidade | UNIDADE | 60
63 | EBS11274 | 408559 | 445450 | CLIP METÁLICO, UTILIZADO PARA HEMOSTASIA EM ENDOSCOPIA ALTA e COLONOSCOPIA, abertura de 11 mm, pré-carregado, radiopaco, SENDO SEU MATERIAL EM AÇO INOXIDÁVEL e com sistema flexível, manopla de dois pontos de suporte, compatível com canal de trabalho de 2,8 mm, click audível para alerta de liberação do clip, cateter de 235 cm de comprimento, sistema que permite abrir e fechar ate 05 vezes antes de ser liberado do cateter. | UNIDADE | 60
64 | EBS07446 | 405541 | 481956 | Escova para limpeza de ENDOSCÓPIO. Características: dupla cerdas em NYLON flexível em ambas extremidades, diâmetro de 5 mm, para uso em canal de 1.8 mm, comprimento 160 cm. | UNIDADE | 300
65 | EBS00380 | 292831 | 440108 | Kit para Gastrostomia Percutânea Endoscópica com tubo de poliuretano 14Fr, com linha radiopaca, dotado de disco de retenção radiopaco de silicone, com marcas numéricas, acompanhado de: cânula/agulha de punção com válvula de segurança, carretel com fio duplo e guia para introdução, bisturi descartável, placa externa de fixação de tubo em silicone, adaptador “luer-lock” positivo (macho) e adaptador tipo“funil universal”. (os componentes do kit devem estar dispostos em embalagem única, não permitindo dessa forma a utilização isolada de qualquer componente). | UNIDADE | 30
66 | EBS01276 | N/A | 440112 | Kit para Gastrostomia Percutânea Endoscópica com tubo de poliuretano 16Fr, com linha radiopaca, dotado de disco de retenção radiopaco de silicone, com marcas numéricas, acompanhado de: cânula/agulha de punção com válvula de segurança, carretel com fio duplo e guia para introdução, bisturi descartável, placa externa de fixação de tubo em silicone, adaptador “luer-lock” positivo (macho) e adaptador tipo“funil universal”. (os componentes do kit devem estar dispostos em embalagem única, não permitindo dessa forma a utilização isolada de qualquer componente). | UNIDADE | 30
67 | EBS01277 | 278373 | 463618 | Sonda para gastrostomia percutânea com balão 18 Fr adulto, estéril, confeccionada em 100% silicone atóxico, ponta proximal aberta com orifícios laterais, balão gástrico com capacidade proporcional ao tamanho da sonda, corpo graduado com marcação a cada centímetro, linha radiopaca, anel para fixação externa e aberturas providas de tampa. | UNIDADE | 30
68 | EBS02070 | 278374 | 463623 | Sonda para gastrostomia percutânea com balão 20 Fr adulto, estéril, confeccionada em 100% silicone atóxico, ponta proximal aberta com orifícios laterais, balão gástrico com capacidade proporcional ao tamanho da sonda, corpo graduado com marcação a cada centímetro, linha radiopaca, anel para fixação externa e aberturas providas de tampa. | UNIDADE | 30
69 | EBS02071 | 402025 | 463620 | Sonda para gastrostomia percutânea com balão 24 Fr adulto, estéril, confeccionada em 100% silicone atóxico, ponta proximal aberta com orifícios laterais, balão gástrico com capacidade proporcional ao tamanho da sonda, corpo graduado com marcação a cada centímetro, linha radiopaca, anel para fixação externa e aberturas providas de tampa. | UNIDADE | 30
70 | EBS02073 | N/A | 440122 | Kit para Gastrostomia Percutânea Endoscópica com tubo de poliuretano 20Fr, com linha radiopaca, dotado de disco de retenção radiopaco de silicone, com marcas numéricas, acompanhado de: cânula/agulha de punção com válvula de segurança, carretel com fio duplo e guia para introdução, bisturi descartável, placa externa de fixação de tubo em silicone, adaptador “luer-lock” positivo (macho) e adaptador tipo“funil universal”. (os componentes do kit devem estar dispostos em embalagem única, não permitindo dessa forma a utilização isolada de qualquer componente). | UNIDADE | 30
71 | EBS01278 | 412665 | 440117 | Kit para Gastrostomia Percutânea Endoscópica com tubo de poliuretano 18Fr, com linha radiopaca, dotado de disco de retenção radiopaco de silicone, com marcas numéricas, acompanhado de: cânula/agulha de punção com válvula de segurança, carretel com fio duplo e guia para introdução, bisturi descartável, placa externa de fixação de tubo em silicone, adaptador “luer-lock” positivo (macho) e adaptador tipo“funil universal”. (os componentes do kit devem estar dispostos em embalagem única, não permitindo dessa forma a utilização isolada de qualquer componente). | UNIDADE | 30
72 | EBS07415 | 412269 | 428330 | BALÃO DILATADOR PARA ACALASIA, descartável,diâmetro do cateter introdutor em torno de 5 mm, comprimento entre 75 a 100cm, indicado para uso com fioguia 0.035", comprimento do balão entre 8 e 9 cm e o diâmetro de insuflação do balão de 30 mm. | UNIDADE | 10
73 | EBS07415 | N/A | 428330 | BALÃO DILATADOR PARA ACALASIA, descartável,diâmetro do cateter introdutor em torno de 5 mm, comprimento entre 75 a 100 cm, indicado para uso com fio guia 0.035", comprimento do balão entre 8 e 9 cm e o diâmetro de insuflação do balão de 20 mm. | UNIDADE | 10
74 | EBS00593 | 290578 | 438933 | Anuscópio FECHADO, composto por três partes: corpo, êmbolo e ponteira do êmbolo, com fenestra e sem rebarbas. Constituído por material transparente, EM POLIESTIRENO CRISTAL atóxico. Dimensões: diâmetro proximal: 35 (+/-5 mm), diâmetro distal 18 (+/-2 mm), comprimento do corpo 90 (+/-2 mm), comprimento do êmbolo: 130 (+/-5 mm). NÃO ESTÉRIL. Descartável. Extremidade distal em forma de ogiva, extremidade proximal em argola. Embalagem individual estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde/Anvisa. | UNIDADE | 600