








ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA ATUALIZADA
PROCESSO Nº: 128/2026
PREGÃO ELETRÔNICO N°: 064/2026
OBJETO: Aquisição de eletrocardiógrafos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e de desfibriladores destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS), às ambulâncias do Município e ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMUB), com recursos provenientes da Emenda Impositiva nº 09.
Razão social:
CNPJ:
Endereço: 
Número de telefone: 
E-mail:
Responsável pela assinatura do contrato:
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNID. DE MEDIDA
	QUANTIDADE
	MARCA/
MODELO
	VALOR UNITÁRIO 
	VALOR TOTAL 

	1
	ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL PORTÁTIL, destinado à realização de eletrocardiogramas em repouso em pacientes adultos e pediátricos, com aquisição e registro simultâneo de 12 derivações.
O equipamento deverá permitir a visualização e/ou impressão dos registros em configurações de 1, 3, 6 e 12 canais, ou configurações equivalentes, e possuir tela colorida de, no mínimo, 5 polegadas, com visualização simultânea das 12 derivações ou recurso equivalente que permita a análise dos traçados.
Deverá possuir impressora térmica integrada ou solução equivalente para impressão dos registros eletrocardiográficos, sem prejuízo da funcionalidade e da qualidade do exame, bem como resolução e taxa de amostragem digital compatíveis com a obtenção de traçados de alta qualidade e adequada precisão diagnóstica, não sendo exigida tecnologia ou nomenclatura proprietária de determinado fabricante.
Deverá possibilitar a comunicação e transferência dos exames para computador ou sistema de informação, por meio de USB, rede Ethernet, Wi-Fi ou tecnologia equivalente, e dispor de software com recursos para aquisição, armazenamento, visualização, impressão e exportação dos exames.
O equipamento deverá contar com interpretação automática do eletrocardiograma, contemplando pacientes adultos e pediátricos, com análise dos principais parâmetros eletrocardiográficos e apresentação automática, no mínimo, da frequência cardíaca, intervalos PR, duração do QRS, QT/QTc e eixo elétrico, ou equivalentes.
Deverá dispor de recursos de auxílio à identificação de alterações do ritmo cardíaco e arritmias, quando disponíveis no equipamento, bem como recursos para análise do segmento ST e identificação de alterações eletrocardiográficas compatíveis com alterações de repolarização, quando disponíveis.
Deverá permitir a utilização de filtros digitais para redução de interferências provenientes da rede elétrica, tremor muscular e/ou outras fontes de artefatos; seleção de velocidades de registro de, no mínimo, 25 e 50 mm/s; e seleção de ganho de, no mínimo, 5, 10 e 20 mm/mV, ou equivalentes.
A faixa de medição da frequência cardíaca deverá ser adequada a pacientes adultos e pediátricos. O equipamento deverá possuir detecção de eletrodo desconectado ou com contato inadequado, ou recurso equivalente, além de permitir a identificação dos pacientes e a associação dos respectivos dados aos exames realizados.
Deverá possuir memória interna para armazenamento dos exames, permitindo posterior consulta, impressão e/ou transferência dos dados.
A alimentação elétrica deverá ser bivolt automática, 100–240 V, 50/60 Hz, ou equivalente, com funcionamento por bateria recarregável e autonomia mínima de 2 horas de uso contínuo ou capacidade para realização de, no mínimo, 50 exames, em condições normais de utilização.
O equipamento deverá ser fornecido com, no mínimo, bateria recarregável, cabo de alimentação, cabo paciente de 10 vias, eletrodos para membros, eletrodos precordiais, papel térmico compatível, quando aplicável, e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento.
O software, os menus e o manual de operação deverão estar disponíveis em língua portuguesa. O equipamento deverá possuir registro válido na ANVISA, quando aplicável, disponibilidade de assistência técnica e manutenção no território nacional e disponibilidade de peças de reposição pelo período mínimo de 5 anos, contado da data do fornecimento.
O equipamento deverá ser entregue novo, sem uso anterior, em perfeito estado de funcionamento e acompanhado de todos os acessórios necessários à realização dos exames.
A contratada deverá realizar treinamento operacional dos profissionais indicados pela Administração, abrangendo instalação, operação, realização dos exames, cuidados básicos, limpeza, conservação e utilização dos principais recursos do equipamento.
Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	10
	
	
	

	2
	DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO – DEA, possuindo tecnologia de choque por forma de onda bifásica exponencial truncada; protocolo de energia escalonado ou fixo, conforme diretrizes da American Heart Association – AHA ou diretrizes internacionais equivalentes; tempo de carga inferior a 10 segundos para prontidão de choque; inteligência de análise por algoritmo de detecção capaz de analisar o complexo QRS e outros parâmetros do ECG, identificando ritmos chocáveis e não chocáveis, com sensibilidade rigorosamente calibrada para impedir a aplicação de choque em ritmos organizados ou assistolia; sistema de análise da impedância torácica do paciente para ajuste automático da terapia de desfibrilação; comando de voz em língua portuguesa e indicadores luminosos (LEDs) e visuais para orientação do operador durante o atendimento; pás adesivas e descartáveis para uso adulto e pediátrico; monitorização do ECG por meio das pás adesivas, com exibição das informações em display incorporado; memória interna para armazenamento de dados clínicos, registros de ECG e eventos, com possibilidade de exportação dos dados para computador; grau de proteção IP55 ou superior; resistência a quedas de, no mínimo, 1 metro; bateria recarregável de longa duração, com vida útil mínima de 4 anos em modo stand-by; autonomia mínima para 200 choques ou 10 horas de monitorização contínua; indicador visual do nível de carga da bateria; realização de autotestes automáticos diários, semanais e mensais nos circuitos internos, bateria e presença das pás, indicando o status operacional por LED verde/vermelho ou sistema equivalente; descarga interna automática de segurança quando não houver aplicação do choque após o carregamento ou quando do desligamento do equipamento; registro vigente na ANVISA; certificação de conformidade emitida pelo INMETRO, quando aplicável; atendimento às normas ABNT NBR IEC 60601-1 e ABNT NBR IEC 60601-2-4, ou às normas técnicas equivalentes que venham a substituí-las.

O equipamento deverá ser fornecido acompanhado de bolsa ou maleta para transporte, 1 (uma) bateria, 4 (quatro) pares de eletrodos adesivos descartáveis para uso adulto e 2 (dois) pares para uso pediátrico, todos com validade mínima de 24 meses na data da entrega, além de manual de operação em língua portuguesa, cabos, conectores e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento.

A contratada deverá disponibilizar treinamento operacional aos profissionais indicados pela Administração, abrangendo operação do equipamento, utilização em pacientes adultos e pediátricos, inspeções de rotina, conservação, limpeza, transporte, substituição de bateria e eletrodos, procedimentos de segurança e interpretação das mensagens e alertas emitidos pelo equipamento.

Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	Unidade
	15
	
	
	

	VALOR TOTAL DA PROPOSTA
	



Declaramos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, tributos, encargos, fretes, seguros e demais despesas necessárias ao integral cumprimento do objeto.
Validade da proposta: (não inferior a 60 dias). 

[Nome do Representante legal]
Observação: Identificação e assinatura digital do representante legal


NOTA: O presente documento é disponibilizado como um modelo sugestivo, devendo o licitante adaptá-lo conforme a necessidade
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