## Plan1
Departamento Autônomo de Água e Esgotos
Rua Domingos Barbieri, 100 - Caixa Postal: 380 - CEP: 14.802-510 - Araraquara/SP
CNPJ: 44.239.770/0001-67 - I.E.: Isento
www.daaeararaquara.com.br
ANEXO II - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS
LOTE 01 - EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS COM CALIBRAÇÂO
Item | Descrição do Material | Unid. | Qtde | Marca | Valor Unit. R$ | Valor Total R$
1 | Medidor profissional de bancada com dois canais para leituras de pH, ORP ou ISE e temperatura no canal 1; e EC, Resistividade, TDS e Salinidade (utilizando uma sonda de EC) no canal 2, Recurso GLP, no mínimo 3 pontos de calibração de pH com resolução do medidor definida para 0,001 pH e no minimo 1 ponto de Calibração de EC, COM CALIBRAÇÂO RBC, instrumento bivolt e garantia minima de 12 meses. | Un. | 1 |  |  | 0
2 | Colorímetro de cloro microprocessado, digital, com leitura direta de cloro livre e cloro total. Faixa de medição 0,1 a 8,0 mg/L; Princípio de análise pelo método DPD; Compatível com cubetas redondas de passo optico 25mm (10 mL), proteção IP67 total (pode submergir até 01 metro por 30min e Flutua quando cair acidentalmente na água); memória para armazenamento das 50 últimas medições e visualizá-las no display; mensagens no display caso haja problemas com a medição (mensagens de erros); Funcionamento com pilhas ou bateria alcalinas que propiciem, aproximadamente, 2000 análises; condições Ambientais: 0 a 50ºC; e 0 a 90% umidade relativa (não condensada); indicação de pilha fraca no display avisando o momento da troca; Display em LCD retroiluminado com opção de ligar e desligar a retroiluminação; desligamento automático para economizar a carga das pilhas; Lâmpada: diodo emissor de luz (LED); Tipo do detector: detector de fotodiodo de silício; Faixa de absorbância: 0 a 2,5 abs; Precisão fotométrica: ± 0,0015 abs; Comprimento de Onda: 525 a 530nm; inserção de curva de calibração do usuário com leitura de padrões ou através do teclado ; Limite mínimo de detecção: 0,02mg/L; Precisão típica: ± 0,05 mg/Ldimensões aproximadas aproximadas : de 30 a 90 mm altura x de 60 a 120 mm largura x 150 a 210 mm comprimento; Fornecido com: Maleta plástica para transporte, 2 cubetas de vidro, pilhas ou baterias alcalinas, manual de instruções em português COM CALIBRAÇÂO Rastreavel e e garantia minima de 12 meses. | Un. | 2 |  |  | 0
3 | Medidor de bolso de pH e temperatura, à prova d’água (IP67) com resolução de 0,01 pH e uma ± 0,02 pH, retroiluminação, medidor de temperatura da amostra (de 0 a 50°C) com calibração RBC, com sensor substituível com C e garantia minima de 12 meses. | Un. | 6 |  |  | 0
4 | Espectrofotômetro de bancada UV/VIS com faixa de comprimento de onda de 190 a 1100 nm, idioma incluso: Português (Brasil); Display Touch Screen com ótimo contraste e qualidade de resposta, interface colorida e interativa, e guia de procedimentos na tela para os programas mais utilizados; permite leituras em 10 posições diferentes durante a rotação dos tubos através de eliminação de sedimentações, fazendo com que a média dos valores sejam medidos, falhas e contaminações nos tubos sejam detectados e um resultado mais preciso seja determinado; armazenamento de 200 curvas do usuário; Registros de no mínimo 5000 leituras com informações de resultados (inclusive para resultados que estão acima da faixa de análise), data, hora, ID usuário, ID amostra; leituras em comprimento de onda Único e Múltiplo, bem como varredura em comprimento de onda (com duração de até 30 segundos) e intervalo de tempo; função garantia de qualidade analítica avançada AQA; leitura em unidades de Concentração, Absorbância ou % de Transmitância; Sistema de menu que permite a geração de relatórios, avaliações estatísticas de curvas de calibração geradas e relata verificações de diagnóstico do instrumento, permite a utilização de kits de reagentes de outras marcas disponíveis no mercado, com a devida inserção de nova curva; permite ainda a inserção fator de diluição de amostras para cálculo automático dos resultados, inclusive para as curvas inseridas pelo usuário. Possui compatibilidade com as seguintes cubetas: tubos de 13mm e 16mm, cubeta retangular de 10mm/1cm - 50mm/5cm - 100mm/10cm, cubeta quadrada de 25mm/1 pol., cubeta redonda de 25 mm/1 pol. e Célula de Fluxo redonda 1 pol. e retangular de 1cm (sendo essas utilizadas diretamente no compartimento interno de cubetas, para análise de concentrações extremamente baixas), deve permitir também a utilização de carrossel de posições para cubetas quadradas de 25mm/1 pol. ou para cubetas de 10 mm e 1 pol. utilizadas para análises sequenciais, permite comunicação e exportação de dados (sem necessidade de utilização de software específico) para um PC (.CSV e .XML), impressora, teclado de computador, cartão de memória USB, além de possuir porta Ethernet para suporte à transferência de dados em tempo real à redes locais, sistema LIMS e link com os dados de instrumentos de processo, capturados através de controlador específico, permitir a conexão de um leitor de códigos de barras para fácil e rápida identificação/registro de amostras diretamente no equipamento, tais como ID da amostra, data e hora atuais, identificação por número sequencial e cor, sem a necessidade de digitação uma à uma. Modo de operação: Transmitância (%), Absorbância e Concentração, Fonte de luz: Lâmpada de deutério (UV) e lâmpada de halogênio (VIS), Precisão do comp. de onda: ± 1 nm (intervalo do comprimento de onda: 200-900 nm), Capacidade de reprodução do comprimento de onda: < 0,1 nm, Resolução do comprimento de onda: 0,1 nm, Calibração do comprimento de onda: Automático, Seleção do comprimento de onda: Automático, baseado na seleção de método, Velocidade de leitura: 900 nm/min (em etapas de 1 nm), Largura de banda espectral: 2 nm (1,5-2,9 nm em 656 nm, 1 nm para a linha D2), Faixa de medição fotométrica: ± 3 Abs (intervalo do comprimento de onda: 200-900 nm), Precisão fotométrica: 5 mAbs em 0,0-0,5 Abs < 1% em 0,50-2,0 Abs em 546 nm, Linearidade fotométrica: < 0,5% para 2 Abs ? 1% a > 2 Abs com vidro neutro a 546nm, Luz espúria: Solução KI em 220 nm < 3,3 Abs / < 0,0. COM CALIBRAÇÂO RBC e garantia minima de 12 meses. | Un. | 1 |  |  | 0
5 | Eletrodo Combinado de pH, temperatura de 0 a 100 °C, diafragma: Cerâmica Anular, Sistema de Referência de Ag/AgCl / Barreira Iônica, Eletrólito: difusão, Haste=108mm, com cabo de no minmo 1 metro, utilizado para aplicações que exijam resistência a agressividadedo meio - Compativel com o item 1 | Un. | 2 |  |  | 0
6 | Eletrodo Combinado de ORP de vidro, temperatura de 0 a 100 °C, diafragma: Cerâmica Anular, Sistema de Referência de Ag/AgCl / Barreira Iônica, Eletrólito: difusão, Haste=108mm, Cabeçote K2 com cabo, utilizado para aplicações que exijam resistência a agressividade do meio - Compativel com o item 1 | Un. | 2 |  |  | 0
7 | Eletrodo combinado de íon seletivo ISE com sensor a gás para a determinação de amônia (NH3) na solução, membrana em PTFE substituivel, corpo durável, aplicações, incluindo água brura e efluentes domesticos e industriais, Membranas PTFE substituíveis, Detecção minima de 0.02 a 1.000 mg/L de NH3, 12 meses de garantia, comprimento minimo de cabo de 1 metro, especificação semelhante a um Eletrodo com comprimento: 14,9 cm, Diâmetro do corpo: 12 mm, Cap Diâmetro: 16 mm Comprimento do cabo: 110 cm e corpo em Epóxi - Compativel com o item 1 | Un. | 2 |  |  | 0
8 | Eletrodo de EC para medições na faixa de 0 uS a 100 mS/cm e k=1 e cabo com no minimo 1 metro- Compativel com o item 1 | Un. | 2 |  |  | 0
VALOR TOTAL - LOTE 01 |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL GERAL |  |  |  |  | 0
Note on B12: Daniel R. da Silva: resolução de 0,01 pH e uma o quê? Precisão?