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	ANALISADOR DE CLORO LIVRE (COM POSSIBILIDADE DE TROCA PARA MEDICAO DE CLORO TOTAL MANTENDO A MESMA CONFIGURACAO, APENAS TROCANDO O REAGENTE), EQUIPADO COM PHMETRO PARA MONITORAMENTO DE PROCESSO, COM CONEXAO DE 2 SENSORES EM UM UNICO CONTROLADOR. SIST. caracteristicas tecnicas controlador: tipo: microprocessado, duplo canal (ou superior); faixas de leituras: ph: 0,00 - 14,00; temperatura: 0,0 - 50,0c; cloro livre: min. 0,00 - 10,00mg/l; pressao max.: 6,0 bar; tempo de resposta: conforme fluxo da amostra; sensibilidade a alteracao: +/- 0,05 ph; precisao da temperatura: +/- 0,5c; precisao do cloro livre: +/- 0,04mg/l; umidade relativa: 10 a 90 %, sem condensacao; detector de fluxo da amostra para analisador de cloro livre; condicoes de trabalho sem comprometimento do equipamento e dos dados em temperatura entre 0c e 45c; calibracao e programacao: via teclado frontal, selecao via menu interativo, de preferencia, em portugues; grau de protecao frontal e conexoes: ip 65/ nema 4x ou superior; alimentacao eletrica: 100 - 240 vac (+/- 10 %), 50/60 hz (+/- 10 %); montagem: painel ou parede; conectores: bornes roscados; display: digital, lcd, retroiluminado; sinais analogicos: ph, temperatura e cloro, todos com saida analogica de 4-20 ma; sinais digitais: alarme de falha, valor fora dos limites (alto/baixo), falha no fluxo da amostra, necessidade de limpeza, sujeira na celula de medicao; deve possuir sistema de diagnostico interno automatico, indicando em seu display o status e confiabilidade das leituras, monitoramento do fluxo, valores de processo, alarmes e temperatura da amostra. Devera ter a possibilidade de integrar 2 (dois) sensores (ou superior), permitindo futuras expansoes para outros parametros futuros ou em caso de falhas de outros processos como turbidez, ph, cloro, orp, etc., dispensando a necessidade de outros modulos de integracao. Composto de modulo de processamento, com controlador pid integrado e modulo de io, com interface de comunicacao com protocolo modbus tcp (ethernet) ou modbus rtu (rs485) integrada. O equipamento deve incluir, no minimo, 01 rele de alarme spdt nao alimentado, 02 reles de saida programaveis, 04 sinais de saida programaveis (4-20 ma) e 01 saida digital (para conexao com o clp). O software de configuracao nao deve exigir programas adicionais para automacao e deve incluir o mapa modbus, que devera ser fornecido em portugues ou ingles (preferencialmente em portugues); deve possuir armazenagem de dados com capacidade minima para um periodo de 1 mes para cada sensor conectado, utilizando um sistema interno em memoria nao volatil ou data logger via sd card. O sistema deve garantir gravacao continua sem interrupcao do registro durante o download dos dados, atualizacoes de firmware e/ou hardware, ou ao remover o sd card. Deve permitir o download dos dados e, preferencialmente, possibilitar a integracao direta com bancos de dados ou plataformas de monitoramento em tempo real. 
caracteristicas tecnicas eletrodo ph: principio de mediacao: potenciometrico com compensacao diferencial automatica; faixa de leitura: ph : 0,00-14,00ph / temperatura: 0,0 - 50,0c; resolucao: ph: 0,02/ temperatura: 0,5 c; exatidao: ph: +/- 0,05 / temperatura: +/- 0,5 c; tipo de eletrolito/ diafragma: liquido ou gel, diafragma ceramico, vidro moido ou teflon; partes molhadas: ryton, vidro, pvdf e titanio para resistencia quimica e mecanica; condutividade minima: 150 microsiemens/cm; material do corpo: pp ou equivalente resistente a impactos e corrosao; conexao ao processo: camara de fluxo; frequencia de analise: continua; limpeza automatica: nao necessita; compensacao de temperatura: sim, automatica; forma de calibracao: minimo em dois pontos, sendo o primeiro ponto com solucao de ph 7.00 (ponto neutro) e o segundo ponto com solucao de ph 4.00 ou ph 10.00 (ponto acido ou basico); calibracao de fabrica (‘plug and play’); capacidade de monitorar ativamente os componentes internos e apresentar diagnosticos sobre a saude geral do sensor e o tempo para a troca do mesmo; 
caracteristicas tecnicas sensor de cloro livre: principio de mediacao: colorimetrico; metodo de analise: n, n-dietil-p-fenilenodiamina - dpd (din en iso 7393-2; apha/ awwa 4500-cl g); fonte de luz: led com comprimento de onda especifico para o metodo dpd, geralmente em torno de 525 nm; faixa de leitura: 0,00 - 10,00 ppm ; resolucao: 0,01 mg/l (ppm); precisao: +/- 5% da leitura ou 0,04 mg/l (ppm), o que for superior; limite inferior de deteccao (lod): 0,04 mg/l (ppm); deve ter a capacidade de alteracao para cloro total sem a necessidade de reconfiguracao, apenas trocando o reagentes; material do corpo: pp ou equivalente, resistente a impactos e corrosao; conexao ao processo: camara de fluxo; frequencia de analise: continua; deve possuir sistema de limpeza automatica da celula de fluxo e do fotometro; ajuste de ph: sim, com buffer; adicao de reagentes: via bomba peristaltica ou pistao linear, sem pressurizacao; deve possuir sensor de fluxo da amostra; armazenamento de reagentes: frascos devem armazenar volume suficiente para pelo menos 4 semanas de operacao ininterrupta; homogeneizacao da amostra e reagentes: sem uso de stirbar (peixinho); caixa de protecao: sim, celula e reagentes; verificacao de me 
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	ANALISADOR DE CLORO LIVRE AMPEROMETRICO COM PHMETRO DE PROCESSO PARA MONITORAMENTO CONTINUO, CONECTADOS A UM UNICO CONTROLADOR. SISTEMA DE DOIS SENSORES INDIVIDUAIS E COM UM UNICO CONTROLADOR. O PHMETRO DEVE SEGUIR O METODO POTENCIOMETRICO PARA DETEC. caracteristicas tecnicas controlador: tipo: microprocessado; faixas de leituras minimas: ph: 2,00 - 12,00; temperatura: 0,0 - 50,0c; faixa cloro livre (minima): 0,01 - 5,00 ppm; pressao max.: 6,0 bar; tempo de resposta: conforme fluxo da amostra; sensibilidade a alteracao: ± 0,05 ph; precisao da temperatura: ± 0,5c; precisao do cloro livre: ± 0,04mg/l; umidade relativa: 10 a 90 %, sem condensacao; deve incluir detector de fluxo da amostra para garantir a integridade das leituras; condicoes de trabalho sem comprometimento do equipamento e dos dados em temperatura entre 0c e 45c; calibracao e programacao: via teclado frontal, selecao via menu interativo, de preferencia, em portugues; grau de protecao frontal e conexoes: ip 65/ nema 4x ou superior; alimentacao eletrica: 100 - 240 vac (± 10 %), 50/60 hz (± 10 %); montagem: painel ou parede; conectores: bornes roscados; display: digital, lcd, retroiluminado; sinais analogicos: ph e cloro, com saida analogica de 4-20 ma; sinais digitais: alarme de falha, valor fora dos limites (alto/baixo), falha no fluxo da amostra (com entrada para sensor de indicacao de fluxo de amostra), necessidade de limpeza, sujeira na celula de medicao; o equipamento deve exibir em seu display os valores de processo, alarmes e a temperatura da amostra, conforme disponivel, assegurando a precisao das leituras fornecidas. composto de modulo de processamento, com controlador pid integrado e modulo de io, com interface de comunicacao com protocolo modbus tcp (ethernet) ou modbus rtu (rs485), preferencialmente integrada, mas podendo ser aceita a comunicacao via kit retrofit placa modbus. o equipamento deve incluir, no minimo, 01 rele de alarme spdt nao alimentado, 02 reles de saida programaveis, 02 sinais de saida programaveis (4-20 ma) e 01 saida digital (para conexao com o clp). o software de configuracao nao deve exigir programas adicionais para automacao e deve incluir o mapa modbus, que devera ser fornecido em portugues ou ingles (preferencialmente em portugues); deve possuir armazenagem de dados com capacidade minima para um periodo de 1 mes para cada sensor conectado, utilizando um sistema interno em memoria nao volatil ou data logger via sd card. o sistema deve garantir gravacao continua sem interrupcao do registro durante o download dos dados, atualizacoes de firmware e/ou hardware, ou ao remover o sd card. deve permitir o download dos dados e, preferencialmente, possibilitar a integracao direta com bancos de dados ou plataformas de monitoramento em tempo real. 
caracteristicas tecnicas eletrodo ph: principio de medicao: potenciometrico com compensacao diferencial automatica; faixa de leitura: ph: 2,00-12,00ph / temperatura: min. 0,0 - 50,0c; resolucao: ph: 0,02/ temperatura: 0,5c; exatidao: ph: ± 0,05 / temperatura: ± 0,5c; tipo de eletrolito/diafragma: liquido ou gel blindado (sem necessidade de reposicao da solucao kcl interna do sensor), diafragma ceramico, vidro moido ou teflon; partes molhadas: ryton, vidro, pvdf e titanio para resistencia quimica e mecanica; condutividade minima: 150 microsiemens/cm; material do corpo: pp ou equivalente, resistente a impactos e corrosao; conexao ao processo: camara de fluxo; frequencia de analise: continua; compensacao de temperatura: sim, automatica; forma de calibracao: minimo em dois pontos, sendo o primeiro ponto com solucao de ph 7.00 (ponto neutro) e o segundo ponto com solucao de ph 4.00 ou ph 10.00 (ponto acido ou basico); calibracao de fabrica (‘plug and play’). 
caracteristicas tecnicas sensor de cloro livre: principio de medicao: amperometrico; tipo do sensor: fechado, com membrana e eletrolito tamponado, apresentando baixa dependencia ao ph do meio. a membrana e o eletrolito devem ser substituiveis. o sensor deve ser composto por uma celula com 2 ou 3 eletrodos, incluindo, no minimo, um eletrodo de trabalho (catodo) e um eletrodo de referencia. faixa de leitura (mínima): 0,01 - 5,00 ppm; resolucao: 0,01 mg/l (ppm); precisao: ± 5% da leitura ou 0,04 mg/l (ppm), o que for superior; material do corpo: pp ou equivalente resistente a impactos e corrosao; conexao ao processo: camara de fluxo; frequencia de analise: continua; ajuste de ph: sim, com buffer (se necessario); deve possuir sensor de fluxo da amostra; forma de calibracao: minimo dois pontos (baixo ou zero e alto), com solucao padrao de concentracao conhecida; calibracao de fabrica (‘plug and play’); o sensor deve ser fornecido como uma peca integrada a camara de fluxo, como uma peca unica ou montado no mesmo conjunto. 
caracteristicas tecnicas da camara de fluxo: fabricada em material duravel com resistencia termica, quimica e mecanica, compativel com os produtos quimicos presentes na agua; deve possuir dreno atmosferico livre ou saida simples; valvula de drenagem da camara de amostra para purga e limpeza. design projetado para fornecer fluxo continuo de amostra com controle e monitoramento da vazao e recursos de monitoramento do fluxo. deve ser equipada com filtro (se necess 
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	ANALISADOR DE TURBIDEZ DE FAIXA ALTA PARA PROCESSOS (AGUA BRUTA), SEM REAGENTES, PARA MONITORAMENTO CONTINUO, COM CONEXAO DE 1 A 2 SENSORES. PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFLOMETRICO, ATENDIMENTO A NORMA ASTM D7315-12. METODO DE TESTE PADRAO PARA DETERMINAC. caracteristicas tecnicas controlador: tipo: microprocessado; tempo de resposta: conforme fluxo da amostra, t90<10 segundos, para ter uma rapida resposta a mudancas da turbidez da amostra; tempo medio de sinal: 1 a 200 segundos (ou melhor); umidade relativa: 10 a 90 %, sem condensacao; o sensor podera ser instalado diretamente no fluxo de agua ou operar em sistema de amostragem, devendo contar com a capacidade de celula de fluxo para assegurar a mobilidade exigida por esta aplicacao; o sensor deve ter sistema otico de material resistente a riscos e lente com sistema de limpeza automatico, sem a necessidade de agua ou ar adicionais; condicoes de trabalho sem comprometimento do equipamento e dos dados em temperatura entre 0°c e 45°c; programacao: via teclado frontal, com selecao e programacao via menu interativo, de preferencia, em portugues; grau de protecao frontal e conexoes: ip 65/ nema 4x ou superior; alimentacao eletrica: 100 - 240 vac (± 10 %), 50/60 hz (± 10 %); montagem: painel ou parede; conectores: bornes roscados; display: digital, lcd, retroiluminado; deve possuir sistema de diagnostico interno automatico, indicando em seu display o status e confiabilidade das leituras, valores de processo, historico de calibracoes e alarmes; composto de modulo de processamento, interface de comunicacao com protocolo modbus tcp (ethernet) ou modbus rtu (rs485). modulo de io com controlador pid integrado, com 01 rele de alarme spdt nao alimentado, 02 reles de saida programaveis, 02 sinais de saida programaveis (4-20 ma), 01 modulo de entrada analogica e 01 saida digital; o software de configuracao nao deve exigir programas adicionais para automacao e deve incluir o mapa modbus, que devera ser fornecido em portugues ou ingles (preferencialmente em portugues); deve possuir armazenagem de dados com capacidade minima para um periodo de 1 mes para cada sensor conectado, utilizando um sistema interno em memoria nao volatil ou data logger via sd card. o sistema deve garantir gravacao continua sem interrupcao do registro durante o download dos dados, atualizacoes de firmware e/ou hardware, ou ao remover o sd card. deve permitir o download dos dados e, preferencialmente, possibilitar a integracao direta com bancos de dados ou plataformas de monitoramento em tempo real. 
caracteristicas tecnicas sensor: metodo de medicao: nefelometrico, sem reagentes; fonte de luz: led conforme iso 7027 e astm d7315-12 metodo de teste padrao para determinacao de turbidez acima de 1 unidade de turbidez (tu); faixa de leitura: 0,01-2000ntu; resolucao: min. 0,1ntu; precisao: ± 0,015ntu ou 2% da leitura, o que for superior; limite minimo de deteccao: 0,1ntu ou melhor; deve ter construcao analitica com sistema de angulo de deteccao: 90° ± 30° em relacao a fonte; material do corpo: pp ou equivalente, resistente a impactos e corrosao; conexao ao processo: kit de instalacao fixo; frequencia de analise: continua; deve possuir sistema de limpeza automatica; o sensor deve ter a capacidade de correcao de bolhas para remocao de bolhas entranhadas antes da analise pelo sensor, caso contrario, debubblers ou outros dispositivos semelhantes deverao ser incluidos na instalacao; forma de calibracao, em conformidade com a normativa de turbidez; calibracao de fabrica (‘plug and play’); capacidade de monitorar ativamente todos os componentes internos e apresentar diagnosticos sobre a saude geral do turbidimetro e o tempo para a troca do mesmo. 
caracteristicas tecnicas do kit de instalacao fixo: fabricada em aco inox ou material de similar durabilidade com resistencia termica, quimica e mecanica, compativel com os produtos quimicos presentes na agua. 
acessorios e reagentes: deverao ser fornecidos os seguintes acessorios e reagentes: deve tambem ser fornecido, plaqueta de tag em aco inox; formazina estabilizada e/ou estirenodivinilbenzeno (sdvb) para calibracao conforme normativa de astm para atendimento da faixa calibrada, permitindo que seja feita em toda a faixa; deve ser incluido no fornecimento, todos os acessorios necessarios ao perfeito funcionamento, operacao, calibracao e manutencao de todos os equipamentos adquiridos tais como: sensor, controlador, paineis, conectores, cabos de interligacao, dispositivos e protetores contra surtos e sobretensoes, kits de montagem, suportes, mangueiras, bem como outros itens julgados necessarios pelo fabricante; fornecimento de todos os manuais e datasheets preferencialmente em portugues, caso nao possua podera ser em ingles.
consumiveis: os consumiveis associados ao equipamento devem ser cotados para um periodo de 1 ano de operacao, considerando: intervalo de limpeza, periodo de calibracao, custo de reagente e de pecas previstas de troca.
garantia e certificados: os equipamentos ofertados devem possuir todos os certificados de qualidade e conformidade necessarios para garantir seu perfeito funcionamento de acordo com as normas aplicaveis, mesmo que nao constem nesta especificacao. garantia minima de 1 ano, incluind 
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	CONJUNTO COM DOIS ANALISADORES DE TURBIDEZ DE FAIXA BAIXA PARA PROCESSOS (AGUA FILTRADA E TRATADA) (1+R), COM UM SEQUENCIADOR PARA MONITORAMENTO SEM CONTATO DE ATE 8 PONTOS. PRINCIPIO DE MEDICAO: NEFELOMETRICO, ATENDIMENTO A NORMA STANDARD METHODS FO. caracteristicas tecnicas sequenciador: tipo: microprocessado, com comunicacao com o controlador e sequenciando automaticamente ate 8 (oito) pontos de amostragem; permitindo a programacao do tempo de sequenciamento, sequencia do ciclo e tempo amostral. este acesso devera ser por acesso direto (tela) sem a necessidade de software adicional. devera possuir valvulas com passagem plena, nao serao aceitas valvulas solenoides pois nao possuem passagens plenas e podem interferir nos resultados de analise. alem disso, o sistema devera ter um controle de renovacao da amostra, desta maneira, quando for solicitada uma amostra nova ao sequenciador, esta estara renovada garantindo uma rapida troca e menor perda de amostra atendendo a normativa de coleta de amostra evitando a parada do fluxo. a conexao de entrada de amostra deve ser de ¼’’ ou 6mm, nao serao aceitas conexoes maiores pois isso exigira uma maior vazao amostral bem como conexoes menores pois podera interferir no fluxo da amostra. o sistema deve ser dotado de controle de presenca de amostra (tipo chave de fluxo ou algo similar) para garantir que o sistema possui amostra constante, emitindo assim um erro caso ocorra uma falha de amostragem. o tempo de sequenciamento devera ser programavel e permitir uma troca de amostra a cada 5 minutos ou inferior, sem sofrer falha de leitura ou contaminacao cruzada. as valvulas para comutacao da amostra deverao ter acionamento eletrico, caso o sistema possua acionamento pneumatico, devera ser fornecido o compressor para o funcionamento do sistema. saida de sinal analogica de 4-20ma por ponto de analise independentes. interface de comunicacao com protocolo modbus tcp/ip (ethernet) ou modbus rtu (rs485), permitindo controle bidirecional e facil integracao para a automacao do sistema. 
caracteristicas tecnicas controlador: tipo: microprocessado; tempo de resposta: conforme fluxo da amostra, t90 < 45 segundos, para garantir um tempo de resposta ideal as condicoes do processo, facilitando a troca de amostra com o sequenciador e evitando qualquer contaminacao cruzada; tempo medio de sinal: 5 a 90 segundos; umidade relativa: 10 a 90 %, sem condensacao; medidor automatico de vazao integrado ao controlador com visualizacao e informacao do alarme em caso de oscilacao e perda de vazao de amostra. deve possuir sistema de limpeza automatica, programavel e com possibilidade de ativacao remota; condicoes de trabalho sem comprometimento do equipamento e dos dados em temperatura entre 0°c e 45°c; programacao: via teclado frontal, a selecao e programacao devera ser via menu interativo, de preferencia, em portugues; grau de protecao frontal e conexoes: ip 65/ nema 4x ou superior; alimentacao eletrica: 100 - 240 vac (± 10 %), 50/60 hz (± 10 %); montagem: painel ou parede; conectores: bornes roscados; display: digital, lcd, retroiluminado; deve possuir sistema de diagnostico interno automatico, indicando em seu display o status e confiabilidade das leituras, monitoramento do fluxo, valores de processo, status do sensor e alarmes; composto de modulo de processamento, interface de comunicacao com protocolo modbus tcp (ethernet) ou modbus rtu (rs485) integrado ao sequenciador de amostra. o software de configuracao nao deve exigir programas adicionais para automacao e deve incluir o mapa modbus, que devera ser fornecido em portugues ou ingles (preferencialmente em portugues); deve possuir armazenagem de dados com capacidade minima para um periodo de 1 mes para cada sensor conectado, utilizando um sistema interno em memoria nao volatil ou data logger via sd card. o sistema deve garantir gravacao continua sem interrupcao do registro durante o download dos dados, atualizacoes de firmware e/ou hardware, ou ao remover o sd card. deve permitir o download dos dados e, preferencialmente, possibilitar a integracao direta com bancos de dados ou plataformas de monitoramento em tempo real. 
caracteristicas tecnicas sensor: metodo de medicao: nefelometrico, sem reagentes; fonte de luz: led conforme iso 7027, epa 180.1 e sm 2130, com longa duracao e sem necessidade de troca frequente; faixa de leitura: 0,01-100ntu; resolucao: 0,01ntu; precisao: ± 0,015ntu ou 2%, o que for superior, para leituras abaixo de 40 ntu / ±5% para leituras acima de 40ntu; limite minimo de deteccao: 0,01ntu ou melhor, (em conformidade a astm e para atendimento da portaria), deve ter construcao analitica com sistema de angulo de deteccao: 90° ± 30° em relacao a fonte; material do corpo: pp ou equivalente resistente a impactos e corrosao; conexao ao processo: camara de fluxo; frequencia de analise: continua; limpeza automatica: sim; forma de calibracao e verificacao: em conformidade a normativa astm d6698 para turbidez <5 ntu, utilizando padroes de formazina estabilizada e/ou estirenodivinilbenzeno (sdvb), sem necessidade de diluicao pelo operador. a curva de calibracao deve incluir, no minimo, 4 pontos (ou mais), selecionados pelo usuario, sendo obrigatoria a utilizacao de um padrao de 1 
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	ANALISADOR DE FLUORETO DE PROCESSO (AGUA TRATADA) PARA MONITORAMENTO CONTINUO, COM CONEXAO DE 1 SENSOR. METODO POTENCIOMETRICO COM ELETRODO ION-SELETIVO (ISE), PARA DETECCAO DE FLUORETO RESIDUAL, CONFORME STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION WATER AN. caracteristicas tecnicas controlador: tipo: microprocessado; faixa de medicao minima: 0,1 a 1,0 ppm; tempo de resposta: conforme fluxo da amostra, t90<4,5 minutos; umidade relativa: 10 a 90 %, sem condensacao; condicoes de trabalho sem comprometimento do equipamento e dos dados em temperatura entre 5°c e 40°c; programacao: via teclado frontal, a selecao e programacao devera ser via menu interativo, de preferencia, em portugues; grau de protecao frontal e conexoes: ip 54 ou superior; alimentacao eletrica: 100 - 240 vac (± 10 %), 50/60 hz (± 10 %); montagem: painel ou parede; conectores: bornes roscados; display: digital, lcd, retroiluminado; deve possuir sistema de diagnostico interno automatico, indicando em seu display o status e confiabilidade das leituras, valores de processo e alarmes; composto de modulo de processamento, com controlador pid integrado e modulo de io, com interface de comunicacao com protocolo modbus tcp (ethernet) ou modbus rtu (rs485), preferencialmente integrada, mas podendo ser aceita a comunicacao via kit retrofit placa modbus. o equipamento deve incluir, no minimo, 01 rele de alarme spdt nao alimentado, 02 reles de saida programaveis, 01 sinal de saida programavel (4-20 ma) e 01 saida digital (para conexao com o clp). caso haja software de configuracao, este devera estar no escopo do fornecimento do equipamento sem custos adicionais e em portugues ou ingles com manual de utilizacao. deve possuir armazenagem de dados com capacidade minima para um periodo de 1 mes para cada sensor conectado, utilizando um sistema interno em memoria nao volatil ou data logger via sd card. o sistema deve garantir gravacao continua sem interrupcao do registro durante o download dos dados, atualizacoes de firmware e/ou hardware, ou ao remover o sd card. deve permitir o download dos dados e, preferencialmente, possibilitar a integracao direta com bancos de dados ou plataformas de monitoramento em tempo real.
caracteristicas tecnicas sensor: principio de medicao: potenciometrico, ise, membrana de trifluoreto de lantanio de la3f, conforme normas sm4500f-e astm d1179; tipo do sensor: combinado (medicao e referencia juntos) ou medicao e referencia separados; faixa de medicao minima: 0,10 a 1,00 ppm; resolucao: 0,01 mg/l (ppm); precisao min.: ±0,07 ppm ou ±7% da leitura, o que for maior, assegurando precisao em todas as faixas de medicao; adicao de reagentes: sim, de acordo com as normativas sm4500f-e astm d1179; compensacao de temperatura: automatica, com sistema de temperatura controlada para otimizar a extracao de ions, ou equivalente; os reagentes devem prevenir interferencias de cations polivalentes (si +4, fe +3 e al +3) em concentracoes de ate 0,5 mg/l, com uma faixa de leitura de ±1,00 mg/l para fluor; material do corpo: pp ou equivalente resistente a impactos e corrosao; conexao ao processo: camara de fluxo; frequencia de analise: continua; limpeza automatica: nao se aplica; o sensor de referencia deve ser nao blindado e permitir a renovacao de kcl sem necessidade de substituicao frequente; forma de calibracao: o transmissor devera permitir calibracao em no minimo 2 pontos. o sistema devera permitir calibracao manual ou automatica, conforme ajuste do usuario; calibracao automatica: sistema ajustavel pelo usuario, sem intervencao humana; preferencialmente com capacidade de monitorar ativamente os componentes internos e apresentar diagnosticos sobre a saude geral do sensor e o tempo para a troca do mesmo, caso o equipamento possua essa funcionalidade.
caracteristicas tecnicas da camara de fluxo: fabricada em material duravel com resistencia termica, quimica e mecanica, compativel com os produtos quimicos presentes na agua; pressao de saida livre, com dreno atmosferico integrado; o sensor deve ter a capacidade de correcao de bolhas e/ou circuito da amostra dentro da camara de fluxo devera promover a remocao de bolhas entranhadas antes da analise pelo sensor, caso contrario, debubblers ou outros dispositivos semelhantes deverao ser incluidos na instalacao; design projetado para fornecer fluxo continuo de amostra com controle e monitoramento da vazao; recursos de monitoramento do fluxo e eficiencia de limpeza; valvula de coleta de amostra independente e uma saida dedicada.
acessorios e reagentes: deverao ser fornecidos os seguintes acessórios e regentes: plaqueta de tag em aco inox; 1 kit de padroes de fluoreto, baixa e alta concentracao, suficiente para 10 calibracoes a ser entregue no primeiro fornecimento; deve ser incluido no fornecimento, todos os acessorios necessarios ao perfeito funcionamento, operacao, calibracao e manutencao de todos os equipamentos adquiridos tais como: sensor, controlador, paineis, conectores, cabos de interligacao, filtros (se aplicavel), dispositivos e protetores contra surtos e sobretensoes, valvulas, sistemas de autolimpesa (se aplicavel), kits de montagem, suportes, mangueiras, bem como outros itens julgados necessarios pelo fabricante; fornecimento de todos os manuais 
	
	
	

	6-A.
	un
	2
	MONITOR DE CARGAS/COAGULANTE DE PROCESSO PARA MONITORAMENTO CONTINUO. O SENSOR DEVE SEGUIR O METODO DE INDUCAO DE POTENCIAL ELETRICO PARA A DETECCAO DE CARGAS SUPERFICIAIS DAS PARTICULAS EM SUSPENSAO OU EM SOLUCAO, EM CONFORMIDADE COM A NORMA ASTM D. caracteristicas tecnicas controlador: tipo microprocessado; faixa de medição: -1000 a +1000 scv/scu; tempo de resposta: 1 segundo a 1 minuto, para qualquer mudança nas características da amostra; umidade relativa: 10 a 95 %, sem condensacao; ganho de sinal: ajustavel, de 0,1 ate 600x; condicoes de trabalho sem comprometimento do equipamento e dos dados em temperatura entre 0c e 45c; temperatura da amostra: 7 a 35 °c; calibracao e programacao: via teclado frontal, a selecao e programacao devera ser via menu interativo, de preferencia, em portugues; grau de protecao frontal e conexoes: ip 65 ou superior; alimentacao eletrica: 100 - 240 vac (+- 10 %), 50/60 hz (+- 10 %); montagem: painel ou parede; conectores: bornes roscados; display: digital, lcd, retroiluminado, com ajuste da saida analogica pelo display e nao por potenciometros internos; sinais analogicos: scu, scv ou padrao do fabricante; sinais digitais: alarme de falha, valor fora dos limites (alto/baixo), falha no fluxo da amostra, necessidade de limpeza, sujeira na celula de medição; devera possuir sistema de diagnostico interno automatico, indicando em seu display o status e confiabilidade das leituras, monitoramento do fluxo, valores de processo, temperatura da amostra e alarmes. A programacao e selecao deverao ser feitas via menu interativo, preferencialmente em portugues. Devera incluir funcao de monitoramento da rpm do motor para futura automacao da dosagem, alem de protecao de acesso por senha e indicador grafico das ultimas 8 ou 24 horas de dados analisados; composto de modulo de processamento, interface de comunicacao com protocolo modbus tcp (ethernet) ou modbus rtu (rs485). modulo de io com controlador pid integrado, com 01 rele de alarme spdt nao alimentado, 02 reles de saida programaveis, 02 sinais de saida programaveis (4-20 ma) e 01 saida digital; o software de configuracao nao deve exigir programas adicionais para automacao e deve incluir o mapa modbus, que devera ser fornecido em portugues ou ingles (preferencialmente em portugues); registrador de dados internos com armazenagem minima de dados por um periodo de 1 mes para cada sensor conectado, com gravacao em memoria nao volatil e com atualizacao de firmware sem necessidade de substituicao de hardware e/ou suporte de equipe externa; porta usb. 
Caracteristicas tecnicas sensor: principio de medicao: inducao de potencial eletrico, em concordancia com as normas astm; tipo: pistao oscilante com sistema de troca rapida; faixa de medição: -1000 a +1000 scv/scu; acuracidade: +- 0,5% do final de escala; repetibilidade: 1%; linearidade: +- 1%; resolucao minima: 0,01 scv/scu; eletrodo e pistao: sistema troca-rapida; velocidade: aproximadamente 300 golpes por minuto. a folga entre o pistao e o anel do sensor devera ser de no minimo 2,0 mm no diametro; tempo de resposta: 1 segundo a 1 min, ajustavel; material do corpo: aco inoxidavel ou equivalente resistente a impactos e corrosao; invólucro: nema 4x, fibra de vidro reforcado ou aco inox, com conexoes de processo de desconexao rapida; conexao ao processo: camara de fluxo; frequencia de analise: continua; limpeza automatica: sim; compensacao de ph e temperatura automatica; cabo std: 10 metros do sensor ate o monitor; distancia maxima do sensor e analisador: 1000 metros; fluxo de operacao do sensor: em camara de passagem livre com vazao entre 1 e 20 l/min; capacidade de monitorar ativamente todos os componentes internos e apresentar diagnosticos sobre a saude geral do sensor e o tempo para a proxima manutencao necessaria; o sensor devera operar em condicoes diversas, sem interferencia de solidos em suspensao; calibracao de fabrica (‘plug and play’); calibracao: ajuste de offset (zero). 
caracteristicas tecnicas da camara de fluxo: fabricada em material duravel com resistencia termica, quimica e mecanica, compativel com os produtos quimicos presentes na agua; pressao de saida livre, com dreno atmosferico integrado; valvula de drenagem da camara de amostra com acionamento manual para purga de limpeza e tendo a opcao de automatico (auto-drain) para possibilitar futuras automacoes; design projetado para fornecer fluxo continuo de amostra com controle e monitoramento da vazao; recursos de monitoramento do fluxo e eficiencia de limpeza; deve ser equipada com filtro em y com tela de 40 mesh, alternativamente, aceitaveis filtros com capacidade de filtracao equivalente ou superior, valvula agulha reguladora, valvula de coleta de amostra independente e uma saida dedicada; materiais que podem ter contato com amostra: delrin, nylon, neoprene, viton, pvc, aco inox, uhmw, epoxy. 
acessorios: deverao acompanhar os seguintes acessorios: plaqueta de tag em aco inox; 1 sensor (pistao) sobressalente; deve ser incluido no fornecimento, todos os acessorios necessarios ao perfeito funcionamento, operacao, calibracao e manutencao de todos os equipamentos adquiridos tais como: sensor, controlador, paineis, conectores, cabos de interligacao, filtros, dispositivos e prot 
	
	
	

	VALOR TOTAL R$
	



Legenda:
Os itens que possuem a letra “A” na frente do item (Exemplo: 1-A) correspondem aos itens que são unicamente de ampla participação, onde todos os interessados poderão participar.
Os itens que possuem a letra “R” na frente do item (Exemplo: 1-R) são reservados para licitantes enquadrados como ME/EPP.

Apresentação Catálogo
Como critério de aceitabilidade de proposta, após a fase de lances, a licitante que sagrar-se vencedora, deverá enviar catálogo dos lotes arrematados, sob pena de desclassificação.

Os catálogos deverão ser inseridos, após a fase de lances, em campo próprio no Sistema Eletrônico BBMNET Licitações, bem como enviados para o e-mail herikcosta@saae.sp.gov.br

Prazo para envio do catálogo: 2 (duas) horas após encerramento da fase de lances.

Para que a parte técnica realize a análise dos catálogos, o pregão será suspenso após a fase de lances, e a data de retomada será informada via chat. 

Na retomada, as empresas que não atenderem ao descritivo e/ou não enviarem o catálogo serão desclassificadas e o 2º colocado será convocado.

Prazo de Entrega: __________ dias. (máximo de 60 dias consecutivos do pedido a ser formalizado pelo gestor).

Prazo de validade da proposta: _________ dias (mínimo de 90 dias contados da data estipulada para entrega das propostas). 

DECLARO, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações exigidas no Edital e seus anexos.

DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta, incluindo entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

DECLARO que correm por conta do fornecedor as despesas decorrentes do transporte, carregamento, descarregamento e entrega do material, nos locais determinados pelo gestor, nos limites desta municipalidade.








(Papel timbrado da empresa)
ANEXO II – DECLARAÇÕES - MODELO
Pregão Eletrônico no 98/2024 – Edital no 109/2024 - Processo no 139/2024

A empresa xxxxxxx, inscrita no CNPJ sob o no xxxxxxx, com sede na xxxxxxx, aqui devidamente representada por xxxxxxx, infra-assinado, DECLARA, para todos os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório em referência, instaurado pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE, que: 
1. Concorda com os termos do Pregão Eletrônico em epígrafe, dos respectivos documentos e anexos desta licitação; 
2. Acatará integralmente quaisquer decisões que venham a ser tomadas pelo(a) pregoeiro(a) e equipe de apoio ou pela administração do Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE, quanto à habilitação, classificação e adjudicação, ressalvados os nossos direitos legais de recursos;
3. Não possui em seu quadro societário ou empresa individual, responsáveis de ocupante de cargo público com o Município de Indaiatuba, Autarquias e Fundações;
4. (   )  Não existe até o presente momento, qualquer impedimento quanto à habilitação no presente certame ou;
4.  (  ) Existe até o presente momento, impedimento quanto à habilitação no presente certame        referente à __________________________________________________;
5. ( ) É MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos 4º e seguintes, todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a fazer uso do direito, conforme previsto no artigo 43 da referida Lei Complementar; e que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (R$ 4.800.000,00).
6. ( ) É cooperativa e preenche as condições estabelecidas no artigo 34 da Lei Federal nº 11.488/2007 e afirmo que o estatuto da cooperativa está adequado à Lei Federal nº 12.690/2012 e que aufere Receita Bruta até o limite definido no inciso II do caput do art. 3º da Lei Complementar Federal n° 123/2006.
7. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei nº 8.213/1991.
8. Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal
9. Assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao(a) Pregoeiro(a), sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
10. Compromete-se a manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
11. Compromete-se a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre a execução do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;
12. A proposta comercial apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
13. Ter conhecimento e submeter-se ao disposto na Lei no 8.078 – Código de Defesa do              Consumidor, bem como, ao Edital no 109/2024 e Anexos do Pregão Eletrônico no 98/2024;
14. (  ) Não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, que impossibilite a participação no pregão em epígrafe ou; 
14. (  ) Possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau, de servidor público da ativa no Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba, porém não há nada que impossibilite a participação no pregão em epígrafe;
15. NÃO MANTÉM em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres. Não mantém ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, e que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Local, ..... de ..................... de 202...

*Assinado e digitalizado. 
*Se possível assinar digitalmente.
_____________________________________
NOME
R.G e CPF
CARGO























 (Papel timbrado da empresa)
ANEXO III
MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA FINAL 
Deverá ser enviada em até 2 (duas) horas após o fim disputa, e readequada ao último lance, via correio eletrônico.

Ao
Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Indaiatuba - SAAE

Referências: Pregão Eletrônico no 98/2024 - Edital no 109/2024 - Processo no 139/2024
Objeto: Aquisição de instrumentos analíticos de processo (analisadores de fluoreto, cloro residual livre/total/pH, turbidez e monitor de cargas) - Entrega única.

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do Item abaixo discriminado, conforme 
Anexo I – Termo de Referência, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
RAZÃO SOCIAL:   / CNPJ Nº: /INCRIÇÃO ESTADUAL Nº:
REPRESENTANTE:   /   CARGO:
R.G Nº: CPF Nº:     /ENDEREÇO:     /TELEFONE:

2. CONDIÇÕES GERAIS
2.1. A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação, conforme segue:

a) Valor unitário: R$ ..................(por extenso).
b) Valor total da proposta: R$ ................. (por extenso).
- Readequado ao lance vencedor;
- Deverá ser cotado, preço unitário e totais do lote, de acordo com o Anexo I – Termo de Referência do edital.

b) A proposta terá validade de xx (xxxxx) dias, a partir da data de abertura do Pregão Eletrônico;

c) A entrega será em até 60 (sessenta) dias contados da data indicada no pedido formalizado pelo gestor.

d) Local da Entrega, conforme descrito no Pedido de Empenho.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados e incidentes sobre o fornecimento.

2.3 A contratada suportará o ônus decorrente da atividade que exerce em seu próprio interesse nos casos de sinistros com o objeto avençado através do contrato, tais como: colisão, incêndio, roubo, furto, danos materiais, entre outros.


NO CASO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, ASSINALE:

(  ) Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Local e Data:
Assinatura e Carimbo da Proponente
(Obs.: Representante Legal da Empresa)











 (Papel timbrado da empresa)
ANEXO IV
PREGÃO ELETRÔNICO NO 98/2024 - EDITAL NO 109/2024 - PROCESSO NO 139/2024
TERMO DE DESIGNAÇÃO DE RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO E DE PREPOSTO
* OS CAMPOS CONTIDOS NO PRESENTE TERMO SÃO DE PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO, CONFORME INSTRUÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
	DADOS DA CONTRATADA

	Razão Social:
	

	Endereço:
	

	Bairro:
Complemento:
	

	Cidade:
	
	Estado:
	
	CEP:
	

	Telefone:
	
	CNPJ:
	

	RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO(1)

	Nome completo:

	Função:
	
	Nacionalidade:
	

	CPF:
	
	RG:
	
	Data Nascimento:
	

	E-mail Profissional:
	

	E-mail Pessoal:
	

	PREPOSTO DESIGNADO(2)

	Nome completo:
	

	Função:
	
	Nacionalidade:
	

	CPF:
	
	RG:
	

	E-mail:
	
	Telefone:
	



(1) Na hipótese do responsável indicado não ser proprietário/sócio-proprietário, deverá ser enviada procuração de outorga de poderes, no ato de assinatura do Contrato.
(2) Representante na fiscalização da execução do Contrato, prestar toda assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/2021 e alterações posteriores.

Local e Data __________, ____ de _____________ de 202x.
_________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO V – MINUTA DO CONTRATO
TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISIÇÃO DE XXXXXXXXXXX, QUE ENTRE SI FAZEM O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE E XXX, REALIZADO SOB A ÉGIDE DA LEI No 14.133/21.

	CONTRATADA
	:
	

	CONTRATO Nº
	:
	

	PREGÃO ELETRÔNICO No
	:
	98/2024

	EDITAL No
	:
	109/2024

	PROCESSO No
	:
	139/2024

	VALOR
	:
	

	PRAZO
	:
	60 (sessenta) dias, contados da data indicada no pedido formalizado pelo gestor

	DATA
	:
	



Pelo presente termo de contrato, na melhor forma de direito, de um lado:

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE, pessoa jurídica de direito público interno, autarquia municipal, com sede na Rua Bernardino de Campos, no 799, CEP: 13330-260, Centro, Município de Indaiatuba, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o no 46.251.021/0001-80, neste ato representada por seus representantes legais que ao final assinam e, de outro lado;

XXXX, estabelecida na Cidade de xxxx, Estado de xxxx, na Rua xxxx, nº xxxx, Bairro xxxx, CEP: xxxx, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº xxxx, doravante designada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada por seu(s) representante(s) legal(is) que ao final assina(m);

têm entre si justo e contratado o que se segue, e que reciprocamente outorgam e aceitam:
 
	CLÁUSULA 1a - DO OBJETO
 
1.1. Constitui o objeto da presente avença a aquisição de instrumentos analíticos de processo (analisadores de fluoreto, cloro residual livre/total/pH, turbidez e monitor de cargas) - Entrega única pela CONTRATADA, em conformidade com o Anexo I – Termo de Referência, que faz parte integrante do edital em epígrafe e obedecerá integralmente aos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável.

1.2. O objeto do presente contrato, deverá ser entregue em perfeitas condições, pela CONTRATADA, cabendo ao gestor do contrato recusar o recebimento do equipamento que estiver em desacordo, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

1.3. O item será considerado recebido após a conferência e aprovação da pessoa responsável pela fiscalização, acompanhamento e recebimento do objeto do presente contrato.

1.4. O gestor do contrato será: Herik Fernando Magri da Costa, do Departamento de Tratamento de Águas e Esgoto, responsável pelo acompanhamento do objeto do contrato, assim como, pela conferência da nota fiscal emitidas pela CONTRATADA

1.4.1. Quando da substituição do(s) gestor(es), o(a) Diretor(a) da pasta assumirá essa responsabilidade, enquanto não seja efetuada essa alteração.

1.5. O(A) fiscal do contrato será Mariana Geroto Sampaio, do Departamento de Tratamento de Águas e Esgoto, sendo responsável pelo acompanhamento da entrega dos lotes, eventuais registros de ocorrências relacionadas à atividade contratual, bem como adoção das medidas convenientes, em tempo hábil, à situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência, nos termos da Lei Federal no 14.133/2021.

1.6. Se constatado irregularidades, o(a) gestor(a) do contrato deverá notificar a empresa para regularizar o ocorrido em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas contados da efetiva notificação. 

1.7. O preposto da EMPRESA será o Sr. ___, portador da cédula de identidade RG no ___ e inscrito no CPF sob o no ___, o qual deverá fiscalizar a execução do presente contrato, devendo ainda, prestar toda a assistência e orientação que se fizerem necessárias, conforme art. 118 da Lei Federal no 14.133/21, e alterações posteriores.

CLÁUSULA 2a - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

2.1. Compete ao CONTRATANTE encaminhar todas as informações e elementos técnicos necessários ao perfeito adimplemento do negócio.

2.2. Compete à CONTRATADA efetuar a entrega obedecendo às especificações, itens, subitens, elementos e instruções técnicas inerentes ao objeto deste pacto e indicados pelo CONTRATANTE, além de, atender todas as especificações contidas no Edital e nos Anexos do Pregão Eletrônico no 98/2024, cabendo-lhes, em especial:

2.2.1. Providenciar e selecionar a seu exclusivo critério e contratar, em seu nome, a mão de obra necessária ao atendimento do objeto deste certame;
2.2.2. Comunicar ao CONTRATANTE, por escrito, sem prejuízo de sua responsabilidade, eventuais anormalidades apuradas no transcurso das entregas que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade;
2.2.3. Facultar ao CONTRATANTE exercer verificação dos fornecimentos em execução;
2.2.4. Executar todas as entregas com as devidas precauções, objetivando evitar danos a terceiros;
2.2.5. Realizar a entrega em conformidade com o determinado pelo CONTRATANTE, devendo comunicar antecipadamente eventuais problemas técnicos que porventura possam comprometer a qualidade do resultado final.
2.2.6. Qualquer falha de execução, caso a entrega esteja em desacordo com as normas e especificações técnicas, a CONTRATADA será notificada para que as regularize, sob pena de ser declarada inidônea para futuras licitações, sem prejuízo de outras penalidades.

2.3. A CONTRATADA será responsável pela fiscalização do fornecimento, bem como por todo e qualquer dano causado a terceiros.

2.4. A CONTRATADA obriga-se, ainda, a permitir a fiscalização da entrega pelo pessoal designado pelo CONTRATANTE, assim como atender às exigências de substituição dos mesmos.

2.5. Obriga-se a CONTRATADA a entregar o objeto deste contrato, obedecendo ao prazo pré-estabelecido de entrega e a quantidade estipulada pelo gestor do contrato e, ainda, a substituir o material que apresentar quaisquer irregularidades no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas.

2.6. São de responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas e tributários incidentes sobre o fornecimento desta avença, bem como todos os emolumentos e despesas legais decorrentes da entrega do objeto, isentando o CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades.

2.7. O CONTRATANTE obriga-se a:

2.7.1. Acompanhar direta ou indiretamente a qualidade do objeto fornecido, verificando o atendimento às especificações e demais normas técnicas pertinentes;
2.7.2. Promover o apontamento e aprovar a nota fiscal do item entregue;
2.7.3. Efetuar, pontualmente, o pagamento referente ao fornecimento do objeto, pela CONTRATADA, após a aprovação da nota fiscal pelo gestor do contrato, no prazo e condição estabelecida neste instrumento;
2.7.4. Compete ao CONTRATANTE o fornecimento de todos os elementos técnicos necessários ao perfeito cumprimento do objeto do contrato.

CLÁUSULA 3a - DA VIGÊNCIA E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA

3.1. O prazo de vigência deste termo é de 60 (sessenta) dias, contados da data indicada no pedido formalizado pelo gestor.

3.2. O objeto do presente contrato deverá ser entregue dentro do prazo estipulado no Anexo I, em perfeitas condições, pela CONTRATADA, e deverá ser realizada das 08h00 às 16h00, de segunda a sexta-feira, exceto em feriados ou pontos facultativos, Estação de Tratamento de Agua III, localizada na Alameda Comendador Santoro Mirone, 1380, Bairro Pimenta. Indaiatuba/S, ou, em outro local estabelecido dentro dos limites do Município de Indaiatuba/SP, no prazo não superior ao previsto no item 3.1.

3.3. O gestor deste contrato fará a devida conferência do mesmo, no ato do recebimento e, se constatadas irregularidades, a empresa será notificada, e terá um prazo de 48 (quarenta e oito) horas para regularizar o problema. 

3.4. A CONTRATADA deverá desempenhar os fornecimentos com todo zelo, diligência e honestidade, observada a legislação vigente, resguardando os interesses do CONTRATANTE, sem prejuízo da dignidade e independência profissional, sujeitando-se ainda, às normas pertinentes ao objeto deste certame.

3.5. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os prepostos que atuarem nas entregas ora contratados (as), indenizando o CONTRATANTE, sem prejuízo de sua responsabilidade, em eventuais anormalidades apuradas no transcurso das entregas que possam comprometer sua qualidade e/ou integridade.

3.6. O contrato poderá ser alterado, nas hipóteses legais, a critério e interesse desta Autarquia com as devidas justificativas.

CLÁUSULA 4a - DO SUPORTE LEGAL E ORÇAMENTÁRIO

4.1. O valor total do presente avença é de R$ xxxxx (xxxxxx), e as despesas decorrentes da execução deste contrato correrão por conta de recursos orçamentários próprios do SAAE, oriundo da verba codificada sob o no 03.01.01.17.512.0023 .1007.4.4.90.52.00.

4.2. O presente contrato é firmado através do procedimento licitatório em epígrafe, com fundamento na Lei no 14.133/2021, alterações posteriores,  Leis Complementares nos 123 de 14 de dezembro de 2006 e 147 de 07 de agosto de 2014, pelas quais se regerá, com aplicação subsidiária do Código Civil e do Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de outras disposições normativas aplicadas à espécie, onde o edital e seus anexos e as especificações técnicas para contratação, ficam fazendo parte integrante deste instrumento.

CLÁUSULA 5a - DA REMUNERAÇÃO E PAGAMENTO

5.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento do objeto do certame, o valor total de R$ xx.xxx,xx (xxxxxx), após o devido recebimento pelo gestor do contrato.

5.2. Nos valores definidos nesta cláusula, estão inclusos, além dos lucros, todas as despesas legais e emolumentos incidentes sobre a presente contratação, todos os custos e benefícios decorrentes dos materiais, mão de obra, equipamentos, transportes, seguros, cargas, encargos sociais e trabalhistas, custos e benefícios, tributos e quaisquer outras despesas direta ou indiretamente relacionadas com o fornecimento do objeto, inclusive as decorrentes de transporte, carga, descarga e mobilização, alusiva ao objeto do contrato ou quaisquer despesas necessárias para a realização do objeto do contrato, isentando o CONTRATANTE de quaisquer outros pagamentos.

5.3. O prazo para a efetivação do pagamento é de até 28 (vinte e oito) dias, contados da apresentação e conferência da respectiva Nota Fiscal, devidamente discriminada e atestada pelo gestor do contrato, sendo a forma de pagamento por meio de depósito em conta bancária.

5.3.1. Nenhum pagamento antecipado será efetuado à CONTRATADA, ou enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe foi imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, a qual poderá ser compensada com o pagamento pendente, sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
5.3.2. Quando da emissão da Nota Fiscal, a CONTRATADA deverá fazer constar no seu corpo o número deste CONTRATO, preferencialmente em destaque, sendo que na sua ausência a mesma será recusada.

5.4. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

5.5. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações advindas da execução dos serviços prestados, nem implicará em sua aceitação em desacordo com o previsto neste Contrato, Edital e Anexos.

5.6. O pagamento em atraso ensejará a incidência de correção monetária “pro rata” pela variação do INPC/IBGE, juros, também “pro rata die” de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento) após o 10o (décimo) dia.

5.7. O contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, objetivando a manutenção de equilíbrio econômico financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém, de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.

5.8. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, poderão implicar a revisão destes para mais ou menos, conforme o caso.

5.9. Na hipótese da CONTRATADA solicitar alteração de preço, a mesma terá que justificar o pedido, apresentar planilha(s) detalhada(s) de custos, acompanhada(s) de documento(s) que comprove(m) a procedência do pedido, tais como: lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos e/ou matérias-primas, etc.;

5.10.  O contrato poderá ser reajustado, respeitada a contagem da anualidade de sua assinatura e o índice IPCA/IBGE; 


1. CLÁUSULA 6a - DAS PENALIDADES, ALTERAÇÃO E RESCISÃO

6.1. Em caso de inexecução total ou parcial da contratação decorrente deste termo, garantida a prévia defesa, o fornecedor incorrerá em penalidades estipuladas e, minuciosamente, descritas no Capítulo XIV – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES, do edital nº XX/202x:

a) Advertência, na hipótese do descumprimento de obrigação que não afete o prazo, ou qualidade/especificações do objeto licitado e que não cause prejuízo para a autarquia;
b) Multa de 2% (dois inteiros por cento) por dia de atraso na entrega, sobre o valor total da obrigação não cumprida, constante no contrato, até o 10o (décimo) dia consecutivo; 
c) A partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso na entrega, multa de até 15% (quinze inteiros por cento) sobre o valor total da obrigação não, constante no contrato, até o 30º (trigésimo) dia de atraso;
d) A partir do 31º (trigésimo primeiro) dia estará caracterizado a inexecução total ou parcial da obrigação assumida, aplicando-se o previsto na alínea ‘f’, cumulado com a alínea ‘g’, conforme o caso.
e) Multa de 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor do contrato ou valor total do lote não cumprido, por entrega em desconformidade com as especificações estabelecidas ou em condições impróprias para a utilização, sem prejuízo da obrigação de substituí-los; 
f) Nos demais casos de inadimplemento, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação não cumprida, constante no contrato; 
g) Cancelamento do contrato e suspensão temporária ao direito de licitar com o SAAE de Indaiatuba, bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de 12 (doze) meses, na hipótese de descumprimento integral do contrato;

h) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja providenciada sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contrato ou instrumento equivalente ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

6.2. A aplicação de multas que ultrapassem o equivalente a 30% (trinta inteiros por cento) do valor do contrato, será causa de anulação do mesmo, unilateralmente pela Autarquia;

6.3. As multas serão independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente.

6.4.  O valor da multa aplicada será cobrado por meio de boleto bancário, devendo ser recolhido no prazo constante do vencimento do boleto. Se o valor da multa devida não for recolhido dentro do prazo de vencimento, será automaticamente inscrito em Dívida Ativa e executado judicialmente.

6.5. As penalidades previstas neste contrato têm caráter de sanção administrativa, consequentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora do da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato punível venha acarretar ao SAAE.

6.6.  Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à CONTRATADA, e publicado na Imprensa Oficial do Município e/ou Diário Oficial do Estado (excluída as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente, inclusive junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

1. CLÁUSULA 7a - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1. 
1. 7.1. A tolerância das partes não implica em novação das obrigações assumidas no presente contrato.
1. 
1. 7.2. Fazem parte integrante deste instrumento, os termos do edital do Pregão Eletrônico no 98/2024, que deu origem à presente avença, bem como as demais condições da proposta apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE.
1. 
1. 7.3. Elegem as partes o Foro da Comarca de Indaiatuba, Estado de São Paulo, como competente para apreciar todas as dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

1. E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e para o mesmo fim.
Indaiatuba, xx de xxx de 2024.
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
MUNICÍPIO DE INDAIATUBA
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA - SAAE

	CONTRATANTE
	:
	Serviço Autônomo de Água e Esgotos - SAAE

	CONTRATADA
	:
	

	8. CONTRATO No
	:
	xx/2024

	OBJETO
	:
	Aquisição de instrumentos analíticos de processo (analisadores de fluoreto, cloro residual livre/total/pH, turbidez e monitor de cargas) - Entrega única.

	ADVOGADO(S) / Nº OAB/e-mail: (*)
	:
	

	PREGÃO ELETRÔNICO No
	:
	98/2024

	8. EDITAL No
	:
	109/2024

	8. PROCESSO No
	:
	139/2024



Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.	Estamos CIENTES de que:
a)	o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b)	poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c)	além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
d) 	as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) 	é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2.	Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a)	O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b)	Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

Indaiatuba, xx de xx 20xx.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE; RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:

	Nome: Pedro Claudio Salla

	Cargo: Superintendente

	CPF: 599.763.738-72

	ASSINATURA: ___________________________________________________________



RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
	Nome: 

	Cargo: 

	CPF: 

	ASSINATURA: ___________________________________________________________



Pela contratada:
	Nome: 

	Cargo: 

	CPF: 

	ASSINATURA: ___________________________________________________________


(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.
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