[image: D:\RPC\Jobs\002-17 word timbrado\_JPG\cabecalho16.jpg]
[image: D:\RPC\Jobs\002-17 word timbrado\_JPG\cabecalho16.jpg]
ANEXO I [bookmark: _Toc146264435]PROPOSTA DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2023

[bookmark: _Hlk144737449]PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) – COTA PRINCIPAL

	Item
	Cód.
	Descrição completa
	UN
	Quant.
	Marca
	V. Unit (R$)
	V. Total (R$)

	1
	5727
	Reagente para análise (100 mL) de coliformes totais e Escherichia coli pelo método do substrato cromogênico definido ONPG-MUG, com resultados confirmativos em 24 horas pelo desenvolvimento de cor amarela, observação de fluorescência, sem a necessidade de adição de outros reagentes, com metodologia aprovada pelo EPA e Standard Methods. Acompanhar certificado de análise. Validade de 8 meses ao receber no laboratório. O produto deverá ser entregue mediante requisição do Supervisor de Unidade de Garantia de Qualidade de Água e Esgoto. NOTA QUANTO A OFERTA DE PRODUTOS. Os Produtos indicados na metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edição nº 23, capítulo 9223B são os produtos da marca IDEXX Colilert, Colilert-18 e Colisure deste modo ao realizar ofertas de produtos compatíveis que não sejam os citados anteriormente deverá: Para o método de Detecção de Coliformes totais e Escherichia coli: Apresentar validação de método utilizando o produto ofertado em comparação com o produto IDEXX Colilert. A validação deverá utilizar os tipos de amostras Cepa de Escherichia coli, Cepa de Klebsiella pneumoniae, água tratada de abastecimento público e água bruta superficial. Deverá realizar ao menos 10 ensaios em duplicata para cada tipo de amostra, sendo que para cada duplicata deverá realizar 1 ensaio com Colilert e 1 ensaio com o produto ofertado. Os resultados deverão ser exatamente iguais, tanto para o produto IDEXX Colilert quanto ao produto ofertado. Os ensaios deverão ser realizados em laboratório acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025, devendo o fornecedor apresentar o relatório de validação e os relatórios de ensaios envolvidos. Para o método de Quantificação de Coliformes totais e Escherichia coli: Todo o processo de validação deverá ser realizado utilizando as Cartelas Quanti Tray 2000 haja vista que é o método utilizado pelo SAAE Jacareí. A validação deverá utilizar os tipos de amostras Cepa de Escherichia coli, Cepa de Klebsiella pneumoniae, água tratada de abastecimento público e água bruta superficial. Primeiramente deverá analisar 10 amostras duplicatas de cada tipo de amostra realizando o ensaio de Quantificação de Coliformes totais e Escherichia coli utilizando exclusivamente o meio de cultura IDEXX Colilert. Com os resultados, utilizar o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edição nº 23, capítulo 9020B, tópico 9E para calcular o critério de precisão tanto para Quantificação de Coliformes Totais, quanto para Escherichia coli. Repetir as análises de 10 amostras duplicatas de cada tipo de amostra, porém para cada duplicata sendo analisada 1 amostra com o Colilert e 1 amostra com o produto ofertado. Repetir os cálculos para calcular o critério de precisão, tanto para Quantificação de Coliformes totais quanto para Escherichia coli. Os resultados obtidos no critério de precisão deverão ser iguais ou menores do que o calculado anteriormente utilizando somente o Colilert. Os ensaios deverão ser realizados em laboratório acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025, devendo o fornecedor apresentar o relatório de validação e os relatórios de ensaios envolvidos. Produto IDEXX Colilert está dispensado de apresentação de validação de método por se tratar do produto indicado na metodologia Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edição nº 23, capítulo 9223B. Sem a validação de método para produtos alternativos, o fornecedor não poderá realizar oferta por não ter comprovação adequada que o produto é correlato ao indicado na metodologia oficial (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edição nº 23, capítulo 9223B).

	UN 
	6760
	.......
	........
	..........

	VALOR TOTAL (R$): ....................



[bookmark: _Hlk144737512]PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo) – COTA RESERVADA

	Item
	Cód.
	Descrição completa
	UN
	Quant.
	Marca
	V. Unit (R$)
	V. Total (R$)

	2
	5727
	Reagente para análise (100 mL) de coliformes totais e Escherichia coli pelo método do substrato cromogênico definido ONPG-MUG, com resultados confirmativos em 24 horas pelo desenvolvimento de cor amarela, observação de fluorescência, sem a necessidade de adição de outros reagentes, com metodologia aprovada pelo EPA e Standard Methods. Acompanhar certificado de análise. Validade de 8 meses ao receber no laboratório. O produto deverá ser entregue mediante requisição do Supervisor de Unidade de Garantia de Qualidade de Água e Esgoto. NOTA QUANTO A OFERTA DE PRODUTOS. Os Produtos indicados na metodologia descrita no Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edição nº 23, capítulo 9223B são os produtos da marca IDEXX Colilert, Colilert-18 e Colisure deste modo ao realizar ofertas de produtos compatíveis que não sejam os citados anteriormente deverá: Para o método de Detecção de Coliformes totais e Escherichia coli: Apresentar validação de método utilizando o produto ofertado em comparação com o produto IDEXX Colilert. A validação deverá utilizar os tipos de amostras Cepa de Escherichia coli, Cepa de Klebsiella pneumoniae, água tratada de abastecimento público e água bruta superficial. Deverá realizar ao menos 10 ensaios em duplicata para cada tipo de amostra, sendo que para cada duplicata deverá realizar 1 ensaio com Colilert e 1 ensaio com o produto ofertado. Os resultados deverão ser exatamente iguais, tanto para o produto IDEXX Colilert quanto ao produto ofertado. Os ensaios deverão ser realizados em laboratório acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025, devendo o fornecedor apresentar o relatório de validação e os relatórios de ensaios envolvidos. Para o método de Quantificação de Coliformes totais e Escherichia coli: Todo o processo de validação deverá ser realizado utilizando as Cartelas Quanti Tray 2000 haja vista que é o método utilizado pelo SAAE Jacareí. A validação deverá utilizar os tipos de amostras Cepa de Escherichia coli, Cepa de Klebsiella pneumoniae, água tratada de abastecimento público e água bruta superficial. Primeiramente deverá analisar 10 amostras duplicatas de cada tipo de amostra realizando o ensaio de Quantificação de Coliformes totais e Escherichia coli utilizando exclusivamente o meio de cultura IDEXX Colilert. Com os resultados, utilizar o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edição nº 23, capítulo 9020B, tópico 9E para calcular o critério de precisão tanto para Quantificação de Coliformes Totais, quanto para Escherichia coli. Repetir as análises de 10 amostras duplicatas de cada tipo de amostra, porém para cada duplicata sendo analisada 1 amostra com o Colilert e 1 amostra com o produto ofertado. Repetir os cálculos para calcular o critério de precisão, tanto para Quantificação de Coliformes totais quanto para Escherichia coli. Os resultados obtidos no critério de precisão deverão ser iguais ou menores do que o calculado anteriormente utilizando somente o Colilert. Os ensaios deverão ser realizados em laboratório acreditado pela ABNT NBR ISO/IEC 17025, devendo o fornecedor apresentar o relatório de validação e os relatórios de ensaios envolvidos. Produto IDEXX Colilert está dispensado de apresentação de validação de método por se tratar do produto indicado na metodologia Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edição nº 23, capítulo 9223B. Sem a validação de método para produtos alternativos, o fornecedor não poderá realizar oferta por não ter comprovação adequada que o produto é correlato ao indicado na metodologia oficial (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, edição nº 23, capítulo 9223B).

	UN 
	2240
	.......
	.........
	..........

	VALOR TOTAL (R$): .................


Para maiores informações, Site: ....................................................

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da licitação.
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência.
Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, fazem parte do presente objeto.
Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemo-nos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados:

Jacareí,______________________________

 ____________________________________
(nome e assinatura do representante legal)
Nome da Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Telefone/Fax:
[bookmark: _GoBack]E-mail:
Rua Antônio Afonso, 460 - Centro - Jacareí - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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Rua Miguel Leite do Amparo, 121 - Centro - Jacareí - SP
Telefone: (12) 3954-0300 - comunicacao@saaejacarei.sp.gov.br
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