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          JUSTIFICATIVA TÉCNICA ARCO


[bookmark: _Hlk66044531]ITEM 1: O movimento orbital manual de no mínimo de 130° é uma exigência da equipe médica, para atender todos os procedimentos realizados, incluindo novos procedimentos futuros.

ITEM 2: Solicitamos a profundidade de imersão mínima de 70cm para maior capacidade de resfriamento do anodo giratório, consequentemente maior tempo de cirurgia sem possíveis travamentos.

ITEM 3: No edital solicita Monitor ultrawide OU opção de 2 monitores TFT ou LCD de matriz ativa de no mínimo 17 polegadas. Monitor único de 27 polegadas atende ao edital, não precisando alterar.

ITEM 4: O Flat Panel possui tecnologia mais avançada e atualizada.

ITEM 5: O anodo giratório refrigera mais rápido, aumentando o tempo nos procedimentos cirúrgicos.

ITEM 6: Edital solicita capacidade térmica do anodo de 100Khu ou maior devido ao resfriamento mais rápido do unitanque, prolongando o tempo na cirurgia. 

[bookmark: _Hlk66044549]ITEM 7 e 4.5: O treinamento especificado no edital será para a equipe de técnicos de radiologia que irão operar a máquina, lembrando que não será uma venda do equipamento e sim uma locação. Portanto a manutenção corretiva e preventiva será por conta da CONTRATADA. 
	
	
	
	
	
	



