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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SIMPLIFICADO Nº 013/2024

Ref. Solicitação nº 182/2024
Protocolo nº 22179/2024
Equipe de técnica responsável pela elaboração do presente ETP:

	Nome
	Cargo/função
	E-mail
	Telefone

	Gabrielle Rayane Figura Andrade
	Auxiliar administrativo
	saude.quitandinha@gmail.com
	(41) 9 9174-3763


Obs. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo a abertura do processo licitatório para a aquisição de câmaras de conservação de imunobiológicos.
1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

Fundamentação: Art 27 Inciso I do Decreto Municipal Nº 01/2024.

A Secretaria Municipal de Saúde vem enfrentando desafios significativos devidos a problemas técnicos em duas câmaras de conservação de imunobiológicos presentes na sala denominada “rede de frios”, localizada no prédio da vigilância em saúde e também, a perda de uma câmara de conservação de imunobiológicos da Farmácia Municipal localizada no Núcleo Integrado de Saúde (NIS). 

O problema na rede de frios já é recorrente, prova disso é que no dia 22 de janeiro de 2023 foram perdidas 2.055 (duas mil e cinqüenta e cinco) doses das mais diversas vacinas devido a problemas em duas câmaras de conservação por já estarem obsoletas, com dificuldades na extração de dados, tendo passadas por regulares manutenções, diminuindo a confiabilidade na rede de frios. O município é responsável pelo armazenamento dos pedidos mensais de todas as vacinas que são entregues pelo estado, para posteriormente serem distribuídas gradativamente aos 08 (oito) postos de saúde espalhados pela cidade onde são aplicadas as doses das vacinas. A necessidade assegurar vacinas de qualidade para toda a população em caráter contínuo e resolutivo 

Observam-se também impactos que podem ser causados com a insuficiência da rede de frios, sendo elas:

· A perda da eficácia em vacinas pelo mau armazenamento levando ao seu descarte;

· Afetando o abastecimento e a aplicação de imunobiológicos em todo o município, já que o pedido para reposição de vacinas junto ao estado acontece em data especifica.

· Perda da produtividade e eficiência, resultando em custos adicionais e impactando negativamente a qualidade dos serviços prestados pela Secretaria.

· A possível interrupção das atividades de aplicações de vacinas, afetando diretamente as metas de campanhas e etc.

· Sobrecarga no restante das câmaras de conservação de imunobiológicos devido a necessidade de armazenamento das vacinas.

A manutenção das câmaras de conservação de imunobiológicos é uma prática comum e obrigatória para estender sua vida útil, contudo as condições encontradas nessas duas câmaras tornam-se inviável suas recorrentes manutenções, aumentando assim os custos da Secretaria.

4 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Fundamentação: Art 27 Inciso IV do Decreto Municipal Nº 01/2024.

O quantitativo estimado leva em consideração as necessidades da Farmácia Básica Municipal e pela Vigilância em Saúde, objetivando o armazenamento e a conservação dos imunobiológicos.
	CÓDIGO EQUI.
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE DE MEDIDA
	QUANT. DOS 12 MESES
	QUANT

	18441
	CAMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS COM CAPACIDADE INTERNA MINIMA DE 280 LITROS, TIPO VERTICAL, CONSTRUIDA EM CHAPA DE AÇO QUIMICAMENTE TRATADA, COM REVESTIMENTO DE PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, MONTADA EM CHASSI METALICO, GABINETE INTERNO EM AÇO INOXIDAVEL COM PRATELEIRAS EM AÇO INOXIDAVEL CONTROLE DE TEMPERATURA MICROPROCESSADO, HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA, ALARMES, LEITURA DE MINIMA E MAXIMA E ATUAL TEMPERATURA, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, DISCADOR TELEFONICO, CONTROLADOR DE TENSAO ELETRICA QUE ACIONA O SISTEMA DE EMERGECIA  NA FALTA E INSTABILIDADE DE ENERGIA ELETRICA, PERIMITINDO A EMISSAO DE GRAFICOS DE PERFORMANCE DA ENERGIA ELETRICA. SISTEMA DE EMERGENCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELETRCA COM AUTONOMIA PARA 48 HORAS INTEGRADO AO GABINETE E DO MESMO FABRICANTE, ILUMINAÇÃO INTERNA, ATRAVES DE ACIONAMENTO AUTOMATICO QUANDO DA ABERTURA DA PORTA OU TEMPORIZADA COM ACIONAMENTO EXTERNO. PORTA DE VIDRO DUPLA OU TRIPLA, COM SISTEMA ANTIEMBAÇANETE, COM VEDAÇÃO ATRAVES DE PERFIL MAGNETICO, DEGELO AUTOMATICO COM EVAPORAÇÃO DO CONDENSADO. PAINEL DE COMANDO NA PARTE SUPERIOR DA CAMARA COM CHAVE GERAL. ALARMES QUANDO TEMPERATURA DE 2°C, TEMPERATURA ALTA ACIMA DE 8°C, FALTA DE ENERGIA ELETRICA, PORTA ABERTA, COM TECLA DE INIBIÇÃO PARA SILENCIAR. REGISTRO NA ANVISA FUNCIONAMENTO:127/220VOLTS 50/60HZ GARANTIA DE 12 MESES COM PAINEL LCD COM SAÍDA PENDRIVE. ISOLAMENTO TÉRMICO DE ALTA DENSIDADE EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO, LIVRE DE CFC, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 70MM A 100MM NAS PAREDES.
	UNID
	0
	02


O presente Estudo Técnico Preliminar Simplificado foi elaborado a fim de subsidiar o processo de Dispensa de Licitação para aquisição que será destinada para equipar a rede de frios do prédio da vigilância em saúde e fortalecer a farmácia Municipal indispensáveis para atender a demanda de pacientes e manter a qualidade dos serviços prestados aos munícipes.
Aprovo o Estudo Técnico Preliminar e certifico que o mesmo é apto para utilização para fins de realização de posterior contratação.

______________________________________

DANIELLI TEIXEIRA DA CRUZ
Secretária Municipal de Saúde
Portaria Nº 313/2021
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