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AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2025

Considerando a solicitação formulada pela(o) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, considerando a necessidade da aquisição/contratação, considerando a cotação de preços feita pelo órgão responsável, devidamente anexa ao processo, considerando os pareceres emitidos, considerando que a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE QUALIDADE  (FOTOCOLORIMETRO E TURBIDIMETRO) DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAIRAÇÁ/PR., considerando que a sua natureza e valor, não é uma parcela de nenhuma outra que possa ser realizada conjunta e concomitantemente e que, no somatório total, ultrapasse o limite previsto para dispensa de licitação estabelecido na Lei Federal nº 14.133/2021 Art. 75, Inciso II e Decreto Municipal 079/2023. AUTORIZO a contratação por dispensa  de licitação, conforme os itens e valores abaixo:

	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA

	Lote
	Item
	Produto/Serviço
	Unidade
	Quantidade
	Preço
	Preço total

	1
	1
	FOTOCOLORÍMETRO  Fotocolorímetro microprocessado digital para análise de Cloro Residual Livre, Total e Combinado em campo ou bancada. Construído com gabinete em ABS, é de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português.??Características Técnicas Mínimas:??Método: DPD - Dietil 1-4 fenileno diamina sulfato.??Faixa de Medição: 0,00 - 10,00 mg/L.??Resolução: 0,01 mg/L.??Precisão Fotométrica: ± 2%.??Leitura: Direta em mg/L e absorbância. ??Tempo de Resposta: < 5 segundos.??Curva de Calibração Interna: permitindo novo ajuste para calibração do usuário.??Display: LCD.??Detector: Fotocélula de Silício.??Fonte de Luz: Lâmpada de Diodo Emissor de Luz (LED).??Memória: para as últimas 64 leituras, com visualização no display em seleção sequencial.??Alimentação: Adaptador Universal 90-240VAC - 50/60 Hz e Bateria 9 VDC. ??Desligamento: Automático quando estiver inoperante. Indicador de Bateria Fraca, indicando quando efetuar a troca.??Saída Serial: RS 232.??Dimensão: 95 x 190 x 85 mm.??Peso: 420 g??Acompanha o equipamento: Maleta para transporte resistente; 6 cubetas para amostra; fonte de alimentação 110/220V; bateria 9V, reagentes para 100 análises; manual de instruções em português; certificado de garantia.???? 
	UNID
	1,00
	3.500,00
	3.500,00

	2
	1
	TURBIDÍMETRO DIGITAL  Turbidímetro digital microprocessado para análise de turbidez em campo ou bancada. Equipamento de fácil operação e manuseio, possui display com informações operacionais em português. Construído com gabinete em ABS, possui vedação IP-67 inclusive para o porta cubetas impedindo escape de líquidos para o aparelho no caso de ruptura de cubetas.??ESPECIFICAÇÃO MÍNIMAS: ??Princípio de Medição: Nefelométrico (ISO 7027).??Faixa de Medição Automática / Manual: 0 a 1000 NTU / 0 a 250 EBC.??Resolução Automática: 0,01 NTU na menor faixa.??Precisão: +/- 2% da leitura mais luz espúria de 0 a 1000 NTU.??Repetibilidade: +/- 1% da leitura ou 0,01 NTU, o que for maior.??Luz Espúria: < 0,02 NTU.??Incerteza Máxima: +/-2% em toda escala.??Operação: Auto-Press.??Display: LCD - 2 linhas / 16 caracteres.??Apresenta entre outras, as funções de congelamento de resultados, identificação do analista e amostra, lembrete de verificação de calibração e histórico, senha de acesso. ??Detector: Fotocélula de Silício.??Leitura: modo manual ou automática com intervalos definidos pelo usuário (0 a 250 segundos).??Amostragem: programável entre 8 a 100 amostras, com tempo de resposta entre 4 a 27 segundos.??Fonte de Luz: iR - Infra Vermelho.??Teclado: Tipo bolha com operação por 06 teclas.??Memória: Armazenamento dos últimos 1000 dados com indicação de data, hora e calibração. ??Desligamento automático (Auto off): programável de 1 a 60 min.??Para economizar pilhas.??Modos de Medição: Média de Sinal (automática e ou manual) e 'Fast Settling'.??Modos de Calibração: Calibração Rápida (0,00 a 40,0 NTU), calibração para a faixa de 0 a 1000 NTU e calibração por faixa.??Gabinete: IP-67, a prova d'água e pó com o compartimento das pilhas e saída serial fechados. ??Alimentação: Via USB/CA,100~240Vac / 5 Vdc – 1A e 4 pilhas AA.??Indicador de Bateria Fraca: Trocar bateria. ??Estocagem: -40 a 60 ºC (só o instrumento). ??Condições de Operação: Temperatura: 0 a 50ºC e Umidade Relativa: 0 a 90%, não condensado.??Saída Serial: USB compatível diretamente com sistema UniLIMS não havendo necessidade de nenhum recurso adicional. ??Dimensão aprox.: 114 x 198 x 83 mm. ??Acompanha o equipamento: 2 cubetas para amostra de 25 mL; fonte de alimentação 100~240Vac / 5 Vdc – 1A; 4 pilhas AA; 4 padrões estabilizados02Unid?????????? 
	UNID
	2,00
	3.500,00
	7.000,00

	TOTAL
	10.500,00


  

DO PREÇO, PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: O valor total a ser pago pelo objeto será de R$ 10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos Reais). O Prazo de entrega dos produtos requeridos deverá ser realizado em até 10 Dias dias a contar do recebimento da requisição/autorização de compras.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega do material, com a apresentação de Nota Fiscal devidamente atestada pelo responsável pelo departamento, acompanhadas obrigatoriamente pelos comprovantes de quitação referente a regularidade fiscal. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente desta aquisição será reconhecida contabilmente pela seguinte dotação orçamentária:

	Dotações

	Exercício da despesa
	Conta da despesa
	Funcional programática
	Fonte de recurso
	Natureza da despesa
	Grupo da fonte

	2025
	5960
	02.002.10.301.0004.1003
	348
	4.4.90.52.00.00
	Do Exercício



VENCEDOR: 
	DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA
01.061.762/0001-60
R PROF ERGILIA MICELLI, 541  - CEP: 14808110 - BAIRRO: JD REGINA CIDADE/UF: Araraquara/SP
PAULA DA SILVA MINANO
272.921.638-31

	






Guairaçá-PR, 01 de setembro de 2025.



_______________________________________
Marcelo Alves de Oliveira
Prefeito Municipal




EXTRATO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 38/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 109/2025

[bookmark: OLE_LINK2]O MUNICÍPIO DE GUAIRAÇÁ, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Francisco Vieira, 1181, Centro, inscrito no CNPJ/MF. Sob n.° 76.238.443/0001-87, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Senhor Marcelo Alves de Oliveira, AUTORIZO a dispensa de licitação n° 38/2025, nos termos do Artigo 75, inciso II da Lei Federal n° 14.133/2021 e Decreto Municipal nº. 079/2023, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE QUALIDADE  (FOTOCOLORIMETRO E TURBIDIMETRO) DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM ATENÇÃO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAIRAÇÁ/PR..

Em favor da empresa DELFINI INDUSTRIA COMERCIO LTDA no valor de R$ 10.500,00 (Dez Mil e Quinhentos Reais), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº01.061.762/0001-60, com a situação regular em relação à Regularidade Fiscal.


Fica a dispensa devidamente AUTORIZADA e APROVADA em todos os seus termos e atos.


Guairaçá, (Pr), 01 de setembro de 2025.





_______________________________________
Marcelo Alves de Oliveira
Prefeito Municipal
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MUNICIPIO DE GUAIRAGA

ESTADO DO FARANA
Fua Francisco Vieira, 1181 - Fone/Fax: [44) 3442.1413
CEP 67.880-000 - CNFJ: 75.238.443/0001-87

e-mail: administracao@guairaca. pr gov.br





