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ANEXO I- ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. OBJETO: Constitui objeto deste Estudo Técnico Preliminar é a aquisição de equipamentos para o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, disponibilizados através dos recursos destinados por Emendas Impositivas pelo Legislativo Municipal.

2. ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Saúde
3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:
3.1. O objeto deste Estudo Técnico Preliminar deve ser licitado através da modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, forma de julgamento MENOR PREÇO, por ser enquadrado como bem comum.
3.2. JUSTIFICATIVA: 	Comment by Cliente: A lei fala o seguinte: art. 6º , inciso I: “Descrição da necessidade a contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público”. LOGO, devemos justificar a aquisição ou contratação do objeto da licitação considerando o interesse público. Ex: “Justifica-se a presente contratação/aquisição/registro de preços pois o serviço objeto deste ETP é necessário para o desempenho pleno das funções/serviços de... JUSTIFICAR
A presente solicitação de aquisição de equipamentos hospitalares para o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora fundamenta-se na necessidade de fortalecer a estrutura assistencial da instituição, garantindo melhores condições para a prestação de serviços de saúde à população atendida pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
O Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora desempenha papel estratégico na rede de atenção à saúde, através dos atendimentos de urgência, emergência, internações clínicas e cirúrgicas, além de prestar assistência contínua aos usuários provenientes do município. 
O aumento da demanda pelos serviços, aliado ao desgaste natural dos equipamentos atualmente utilizados e à constante evolução tecnológica da área da saúde, evidencia a necessidade de investimentos na modernização e ampliação do parque tecnológico hospitalar.
A aquisição dos equipamentos permitirá maior eficiência operacional, maior precisão diagnóstica e terapêutica, redução do tempo de atendimento, melhoria das condições de trabalho das equipes multiprofissionais e aumento da segurança de pacientes e profissionais. Além disso, contribuirá para a redução de interrupções ocasionadas por falhas decorrentes da obsolescência dos equipamentos existentes, diminuindo custos com manutenção corretiva e elevando a disponibilidade dos serviços.
Os recursos destinados pela Secretaria de Saúde, por meio de Emendas Impositivas, representam importante instrumento de fortalecimento da assistência hospitalar, possibilitando investimentos em infraestrutura e tecnologia que dificilmente poderiam ser suportados exclusivamente pelo orçamento ordinário da instituição. A aplicação desses recursos atende aos princípios da eficiência, economicidade, transparência e interesse público, promovendo melhorias permanentes na capacidade instalada do hospital.
Os equipamentos a serem adquiridos proporcionarão maior resolutividade dos atendimentos, qualificação da assistência prestada e ampliação da capacidade de resposta às demandas da população, refletindo diretamente na melhoria dos indicadores de saúde, na humanização do atendimento e na qualidade dos serviços oferecidos.
A iniciativa encontra respaldo nas diretrizes do Sistema Único de Saúde, que preconizam a universalidade, integralidade, equidade e regionalização da assistência, fortalecendo a rede hospitalar e contribuindo para a garantia do acesso da população a serviços de saúde de qualidade.
Dessa forma, a aquisição dos equipamentos mostra-se plenamente justificada sob os aspectos técnico, assistencial, operacional e financeiro, constituindo investimento essencial para a manutenção, modernização e qualificação dos serviços prestados pelo Hospital de 
Caridade Nossa Senhora Auxiliadora. 
4. PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL:
4.1. A presente licitação foi prevista no Plano de Contratações Anual 2026.
5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO	Comment by Cliente: TODOS OS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO DEVEM SER IGUALMENTE INFORMADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, NÃO PODENDO HAVER DIVERGÊNCIAS.
5.1. [bookmark: _Hlk244779893][bookmark: _Hlk244779941]Prazo de entrega/execução: 30 dias contados do envio do empenho para os itens 1,2,4,5,6,7 e 8 e 90 dias para os itens 3 e 9. 
5.2. [bookmark: _Hlk244788729]Local(is) e horário(s): Almoxarifado da Prefeitura Municipal, situado na Rua General Osório, nº 1180, Centro, CEP 97590-000, entre 7h e 13h, de segunda a sexta-feira, podendo também ser entregue no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de acordo com a determinação prévia da Secretaria Municipal de Saúde.
5.3. [bookmark: _Hlk234594773][bookmark: _Hlk244788784][bookmark: _Hlk244788928]Endereço para entrega/execução: Almoxarifado da Prefeitura Municipal, situado na Rua General Osório, nº 1180, Centro, CEP 97590-000, entre 7h e 13h, de segunda a sexta-feira, podendo também ser entregues no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora de acordo com a determinação prévia da Secretaria Municipal de Saúde.
5.4. Forma do recebimento: entrega única.
5.5. Prazo de garantia para os itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 é de no mínimo 12 meses e para o item 3, o prazo de garantia é de no mínimo 2 anos, contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e deslocamento técnico necessários à manutenção corretiva, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública. A empresa fornecedora deverá disponibilizar assistência técnica especializada, bem como peças de reposição durante o período de garantia;	Comment by Cliente: Se necessário garantia com tempo determinado pela Administração, modificar a redação.
5.6. Prazo de vigência do instrumento contratual ou substitutivo:	Comment by Cliente: 1)REGISTRO DE PREÇOS para aquisição/serviços: MÁXIMO 1 ANO, PODENDO SER PRORROGADO POR IGUAL PERÍODO (uma única vez), (neste caso deve justificar ao final da vigência do primeiros 12 meses que os valores e condições continuam vantajosos para a administração;
2) SERVIÇOS DE NATUREZA CONTINUADA: até 5 anos, podendo ser prorrogados até 10 anos, conforme art. 106.
5.6.1. Por se tratar de uma aquisição de equipamentos, o prazo de vigência do instrumento contratual será de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, desde que comprovado o preço vantajoso, nos termos do art. 84 da Lei. 14.133/21.
5.7. Índice de reajuste incidente na contratação: IPCA-E
5.8. Necessidade de treinamento de pessoal/apresentação de catálogo de produtos/exigência de amostras (se for o caso):   
5.8.1. A empresa fornecedora deverá realizar treinamento operacional dos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, contemplando utilização do equipamento, execução dos programas, procedimentos de limpeza, sanitização, identificação de falhas, cuidados de segurança e manutenção preventiva, sem custos adicionais para a Administração Pública.             
5.9. Demais requisitos necessários à contratação: 
6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E VALORES PARA A CONTRATAÇÃO
6.1. 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	QUANTIDADE
	VALOR MÁXIMO R$

	1
	BOMBA DE INFUSÃO DE MEDICAÇÃO COM EQUIPO UNIVERSAL – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
Características gerais: 
Bomba de infusão volumétrica, com sistema eletrônico de controle de fluxo, destinada à administração precisa e contínua de soluções e medicamentos, permitindo programação dos parâmetros de infusão.
Display e painel:  Deverá possuir display digital, preferencialmente LCD ou tecnologia equivalente, para visualização e configuração dos parâmetros de infusão, bem como indicadores luminosos de funcionamento e registro do volume infundido.
Compatibilidade: Deverá permitir a utilização de equipos universais ou de diferentes fabricantes, desde que devidamente compatíveis e homologados para o equipamento, não sendo admitida dependência exclusiva de equipos de marca específica, salvo justificativa técnica devidamente fundamentada.
Modos de funcionamento: Deverá disponibilizar, no mínimo, os modos de programação em ml/h e gotas/min, ajuste de volume total a ser infundido, função de purga (preenchimento do equipo) e função KVO (manutenção de veia aberta), com vazão ajustável.
Parâmetros mínimos de operação:
· Volume de infusão programável: de 1 a 9.999 ml;
· Taxa de infusão: de 1 a 1.200 ml/h;
· Taxa de infusão em gotas: de 1 a 266 gotas/min;
· Vazão para bolus e purga: de 100 a 1.200 ml/h;
· Vazão KVO: ajustável de 1 a 5 ml/h;
· Ajuste de pressão de oclusão: no mínimo três níveis, baixo (300 mmHg), médio (500 mmHg) e alto (800 mmHg). 
Segurança operacional: Deverá possuir sistema de detecção de gotas ou mecanismo equivalente de controle da infusão, além de alarmes sonoros e visuais para identificação de situações que possam comprometer a segurança do paciente.
Alarmes: Deverá apresentar alarmes para, no mínimo, início e término da infusão, oclusão, presença de ar na linha ou bolhas, porta aberta, instalação ou configuração incorreta do equipo, fluxo anormal, desconexão do sensor, interrupção da alimentação elétrica externa e bateria fraca.
Funções adicionais: Deverá possuir função de gravação automática dos parâmetros da última infusão realizada, permitindo a recuperação das configurações, além de indicadores de funcionamento e volume infundido.
Proteção: Deverá possuir grau de proteção mínimo IPX4 ou proteção equivalente contra respingos de líquidos, conforme especificações do fabricante.
Alimentação elétrica: Alimentação elétrica bivolt automática, com faixa de tensão de 100 a 240 V, frequência de 50/60 Hz, ou compatibilidade equivalente com a rede elétrica nacional.
Bateria: Deverá possuir bateria interna recarregável, com autonomia mínima de 4 (quatro) horas de funcionamento, em condições normais de utilização, permitindo a continuidade da infusão em caso de interrupção da alimentação elétrica externa.
Acessórios mínimos: Deverá acompanhar o equipamento:
· 01 (um) cabo de alimentação elétrica;
· 01 (uma) bateria interna recarregável;
· 01 (um) suporte ou sistema de fixação adequado para utilização em suporte de soro;
· Manual de operação em língua portuguesa;
· Demais acessórios, cabos e componentes necessários ao pleno funcionamento do equipamento.
REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA – ANVISA
O equipamento deverá possuir regularização vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante registro, notificação ou outra modalidade de regularização aplicável à sua categoria, conforme legislação sanitária vigente. A empresa fornecedora deverá apresentar documentação comprobatória da regularização sanitária do produto, quando aplicável. Os equipos utilizados deverão possuir regularização sanitária vigente junto à ANVISA, quando exigível, e compatibilidade comprovada com a bomba de infusão ofertada.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
[bookmark: _Hlk244846603][bookmark: _Hlk244846726]O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e deslocamento técnico necessários à manutenção corretiva, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública.
[bookmark: _Hlk244846774][bookmark: _Hlk244846791]A empresa fornecedora deverá disponibilizar assistência técnica especializada, bem como peças de reposição durante o período de garantia.
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
A entrega deverá contemplar a disponibilização do equipamento em plenas condições de funcionamento, incluindo:
a) Montagem e configuração dos componentes e acessórios;
b) Verificação das condições elétricas e de segurança necessárias ao funcionamento;
c) Testes operacionais para comprovação do correto funcionamento dos modos de infusão, alarmes, sensores e bateria;
d) Demonstração prática de funcionamento e orientações aos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde.
TREINAMENTO
A empresa fornecedora deverá disponibilizar treinamento operacional aos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, contemplando programação de infusão, utilização dos modos de funcionamento, configuração dos alarmes, procedimentos de segurança, higienização e cuidados de conservação do equipamento, sem custos adicionais para a Administração Pública.
CONDIÇÕES DE ENTREGA
O equipamento deverá ser entregue novo, de primeiro uso, devidamente acondicionado, acompanhado de todos os acessórios, manuais e documentos necessários à sua utilização, instalação e manutenção, no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.

	2
	R$ 4.300,00

	2
	
CARDIOTOCÓGRAFO (MONITOR FETAL PORTÁTIL) – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
Características gerais:
Equipamento portátil, de fácil transporte e operação, destinado à realização de exames de cardiotocografia, permitindo monitoramento em gestação única e gemelar, com estrutura adequada à utilização em diferentes ambientes assistenciais.
Estrutura e mobilidade: Deverá possuir estrutura portátil, com alça ou dispositivo que facilite o transporte e a movimentação do equipamento, permitindo sua utilização em unidades hospitalares e ambulatoriais.
Display: Deverá possuir tela LCD ou tecnologia equivalente, colorida, com dimensão mínima de 7 (sete) polegadas, permitindo a visualização dos parâmetros monitorados, curvas, indicadores e informações referentes ao exame.
Monitoramento fetal: Deverá permitir a medição e o acompanhamento da frequência cardíaca fetal (FCF), com faixa de medição mínima de 30 a 240 batimentos por minuto (BPM), apresentando os valores e respectivos traçados em tempo real.
Gestação gemelar: Deverá permitir o monitoramento simultâneo de dois fetos, com identificação diferenciada dos respectivos sinais de frequência cardíaca fetal, evitando confusão na interpretação dos resultados.
Monitoramento da atividade uterina: Deverá possuir recurso para monitoramento e registro da atividade uterina (tocografia), permitindo a visualização dos registros durante a realização do exame.
Impressora: Deverá possuir impressora térmica integrada ou sistema de impressão compatível, permitindo a emissão dos traçados cardiotocográficos e relatórios dos exames realizados. Deverá acompanhar papel térmico compatível para utilização inicial.
Sensores e sondas: Deverá acompanhar transdutores e sensores necessários à realização dos exames em gestação única e gemelar, incluindo sondas para monitoramento da frequência cardíaca fetal e sensor para atividade uterina. Os sensores deverão possuir grau de proteção contra líquidos compatível com a utilização hospitalar, sendo desejável proteção IPX8, quando aplicável, conforme especificações do fabricante.
Alimentação elétrica: Deverá possuir alimentação elétrica bivolt automática, compatível com tensão de 110/220 V, frequência de 60 Hz, ou faixa equivalente que contemple a rede elétrica nacional.
Bateria: Deverá possuir bateria interna recarregável, permitindo o funcionamento do equipamento na ausência temporária de alimentação elétrica externa, com autonomia adequada à realização dos exames.
Acessórios mínimos: Deverá acompanhar o equipamento:
· Transdutores para monitoramento da frequência cardíaca fetal, em quantidade suficiente para gestação única e gemelar;
· 01 (um) sensor ou transdutor para monitoramento da atividade uterina;
· Cabos e conectores necessários ao funcionamento;
· 01 (um) cabo de alimentação elétrica;
· Bateria interna recarregável;
· Papel térmico compatível para utilização inicial;
· Manual de operação em língua portuguesa;
· Demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.
REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA – ANVISA
O equipamento deverá possuir regularização vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante registro, notificação ou outra modalidade de regularização aplicável à sua categoria, conforme legislação sanitária vigente.
A empresa fornecedora deverá apresentar documentação comprobatória da regularização sanitária do equipamento, com identificação do produto e respectivo número de registro ou notificação, quando aplicável.
O equipamento deverá atender às normas técnicas e regulamentações sanitárias e de segurança elétrica aplicáveis à sua categoria.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e deslocamento técnico necessários à manutenção corretiva, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública.
A empresa fornecedora deverá disponibilizar assistência técnica especializada e garantir a disponibilidade de peças e componentes para reposição durante o período de garantia.
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
A entrega deverá contemplar o equipamento em plenas condições de funcionamento, incluindo:
a) Montagem e conexão dos sensores, transdutores e acessórios;
b) Configuração inicial do equipamento;
c) Verificação das condições elétricas e de segurança para utilização;
d) Realização de testes operacionais para comprovação do funcionamento dos sensores, monitoramento fetal, tocografia, impressão e bateria;
e) Demonstração prática de funcionamento e entrega do equipamento pronto para utilização.
TREINAMENTO
A empresa fornecedora deverá disponibilizar treinamento operacional aos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, contemplando utilização do equipamento, posicionamento dos sensores, realização dos exames, interpretação dos indicadores apresentados pelo equipamento, emissão e impressão dos registros, higienização e cuidados de conservação, sem custos adicionais para a Administração Pública.
CONDIÇÕES DE ENTREGA
O equipamento deverá ser entregue novo, de primeiro uso, devidamente acondicionado, acompanhado de todos os acessórios, sensores, cabos, manuais e documentos necessários à sua utilização, instalação e manutenção, no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.


	1
	R$ 20.306,18
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ELETROENCEFALÓGRAFO DIGITAL – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
Características gerais:
Equipamento de eletroencefalografia digital, composto por amplificador de sinais, sistema de aquisição de dados, software específico para processamento e análise dos exames e acessórios necessários à realização dos procedimentos.
Canais de aquisição: Deverá possuir amplificador com, no mínimo, 26 (vinte e seis) canais monopolares para EEG e 03 (três) canais auxiliares bipolares, destinados ao registro de ECG, EEG e demais sensores, permitindo a aquisição simultânea dos sinais.
Conversão e processamento de sinais: Conversor analógico/digital (A/D) com resolução mínima de 16 bits, com processamento digital dos sinais adquiridos.
Sensibilidade: Faixa de sensibilidade ajustável de 1 a 2.000 µV para os canais de EEG e sensores.
Faixa de frequência: Resposta de frequência mínima de 0,01 Hz a 100 Hz, permitindo a aquisição dos sinais eletroencefalográficos.
Características técnicas do amplificador:
· Nível de ruído inferior a 0,4 µVrms;
· Impedância de entrada superior a 100 MΩ;
· Rejeição de modo comum (CMRR) superior a 100 dB;
· Frequência de amostragem mínima de 200 Hz por canal;
· Filtros digitais passa-alta e passa-baixa configuráveis;
· Filtro notch digital de 60 Hz, com atenuação mínima de 40 dB;
· Possibilidade de seleção individual do filtro de baixas frequências por canal;
· Filtro para altas frequências configurável.
Acessórios do amplificador: Deverá acompanhar o equipamento:
· Fonte de alimentação, quando aplicável;
· Cabos de conexão e comunicação necessários ao funcionamento;
· 01 (um) conjunto de eletrodos para EEG, contendo no mínimo 25 (vinte e cinco) unidades;
· Pasta ou gel eletrocondutor específico para realização de exames de EEG digital;
· Estimulador visual;
· Estimulador auditivo;
· Fone de ouvido compatível;
· Demais sensores, conectores e acessórios necessários à realização dos exames.
Software: Deverá acompanhar software específico para aquisição, processamento, armazenamento, análise e visualização dos sinais eletroencefalográficos, permitindo:
· Registro e visualização dos traçados de EEG;
· Análise e processamento digital dos sinais;
· Aplicação de filtros e ajustes dos parâmetros de aquisição;
· Identificação e marcação de eventos durante o exame;
· Realização de mapeamento cerebral;
· Recursos de análise e apoio à interpretação dos resultados;
· Elaboração, armazenamento e emissão de relatórios e registros dos exames;
· Exportação e recuperação dos dados, quando disponibilizadas pelo sistema.
O software deverá possuir licença de utilização regular, compatibilidade com o computador fornecido e interface em língua portuguesa ou disponibilização de manual de operação em português, sem custos adicionais de aquisição ou licenciamento para a Administração Pública.
Computador: Deverá acompanhar o equipamento 01 (um) computador tipo desktop, com configuração mínima de:
· Processador com desempenho equivalente ou superior ao Intel Core i5, com arquitetura de 64 bits;
· Memória RAM mínima de 16 GB;
· Unidade de armazenamento SSD com capacidade mínima de 512 GB;
· Sistema operacional Windows 11 Pro, 64 bits, ou versão superior compatível com o software do equipamento;
· Monitor LED de, no mínimo, 23 polegadas, com resolução Full HD;
· Mínimo de 04 (quatro) portas USB;
· Conectividade de rede Ethernet e Wi-Fi;
· Teclado padrão ABNT2;
· Mouse óptico.
O computador deverá ser totalmente compatível com o eletroencefalógrafo e com o software de aquisição, processamento, armazenamento, análise e emissão de relatórios dos exames, sendo fornecido com todos os programas, licenças e acessórios necessários ao pleno funcionamento do conjunto, sem custos adicionais para a Administração Pública.
Impressora: Deverá acompanhar 01 (uma) impressora jato de tinta ou laser, compatível com o computador e o software fornecidos, permitindo a impressão de relatórios e registros dos exames realizados, acompanhada dos respectivos acessórios necessários ao funcionamento inicial.
REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA – ANVISA
O equipamento deverá possuir regularização vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante registro, notificação ou outra modalidade de regularização aplicável à sua categoria, conforme legislação sanitária vigente.
A empresa fornecedora deverá apresentar documentação comprobatória da regularização sanitária do equipamento, com identificação do produto e respectivo número de registro ou notificação, quando aplicável.
O equipamento deverá atender às normas técnicas e regulamentações vigentes relativas à segurança elétrica, compatibilidade eletromagnética e segurança de equipamentos eletromédicos, conforme aplicabilidade.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento, incluindo amplificador, computador, monitor, impressora, software e acessórios fornecidos, deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo peças, componentes, mão de obra e deslocamento técnico necessários à manutenção corretiva, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública.
A empresa fornecedora deverá disponibilizar assistência técnica especializada, bem como assegurar a disponibilidade de peças e componentes para reposição durante o período de garantia.
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
A empresa fornecedora deverá responsabilizar-se pela instalação e configuração completa do equipamento, incluindo:
a) Montagem e conexão do amplificador, computador, monitor, impressora, eletrodos e demais acessórios;
b) Instalação e configuração do software de aquisição e análise dos exames, incluindo todas as licenças necessárias;
c) Configuração da comunicação entre o eletroencefalógrafo e o computador;
d) Verificação das condições elétricas e de segurança necessárias à utilização;
e) Realização de testes operacionais para comprovação do correto funcionamento dos canais de aquisição, filtros, sensores, estimuladores e demais funcionalidades;
f) Entrega do equipamento devidamente instalado, configurado e em plenas condições de funcionamento.
Todos os custos relacionados à instalação e configuração deverão estar incluídos no valor ofertado.
TREINAMENTO
A empresa fornecedora deverá disponibilizar treinamento aos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, contemplando operação do equipamento, posicionamento e utilização dos eletrodos, configuração dos parâmetros de aquisição, utilização dos estimuladores, operação do software, realização dos exames, armazenamento dos registros, emissão de relatórios, limpeza e conservação dos acessórios, sem custos adicionais para a Administração Pública.
CONDIÇÕES DE ENTREGA
O equipamento deverá ser entregue novo, de primeiro uso, devidamente acondicionado, acompanhado de todos os acessórios, computador, monitor, impressora, software, licenças, manuais e documentos necessários à sua instalação, utilização e manutenção, no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.
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	R$ 33.000,00
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CARRO MACA HOSPITALAR PARA OBESO – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
Características gerais: 
Carro maca hospitalar reforçado, desenvolvido para transporte seguro de pacientes com peso elevado, proporcionando estabilidade, resistência estrutural, conforto e facilidade de movimentação.
Estrutura: Estrutura confeccionada em tubos de aço carbono, com espessura mínima de 2,0 mm ou construção equivalente em resistência e capacidade de carga, apresentando tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó, tipo epóxi, ou tecnologia equivalente de proteção.
Leito: Leito confeccionado em aço inoxidável ou material equivalente em resistência, durabilidade e facilidade de higienização, com superfície adequada à utilização hospitalar.
Colchão: Deverá possuir colchão confeccionado em espuma de densidade mínima D28, revestido em material impermeável, lavável, resistente e de fácil higienização, como courvin hospitalar ou material equivalente.
Cabeceira: Cabeceira regulável, com sistema de ajuste por cremalheira ou mecanismo equivalente, permitindo diferentes posições de inclinação para maior conforto do paciente.
Grades laterais: Deverá possuir grades laterais de proteção, retráteis ou rebatíveis, confeccionadas em material resistente, com sistema de acionamento seguro, permitindo proteção do paciente durante o transporte e facilitando sua transferência.
Suporte para soro: Deverá acompanhar suporte para soro com, no mínimo, 02 (dois) ganchos, confeccionado em material resistente e com sistema de fixação adequado ao equipamento.
Proteção: Deverá possuir para-choques ou dispositivos de proteção nas extremidades da cabeceira e dos pés, destinados a minimizar impactos e proteger a estrutura durante a movimentação.
Rodízios: Deverá possuir rodízios com diâmetro mínimo de 8 (oito) polegadas, confeccionados em material resistente, com sistema de freio em, no mínimo, duas rodas posicionadas diagonalmente ou sistema equivalente de travamento seguro.
Dimensões mínimas:
· Comprimento total aproximado: 2,00 metros;
· Largura total aproximada: 0,85 metro;
· Altura regulável: de 0,60 a 0,90 metro;
· Dimensões do leito compatíveis com o atendimento de pacientes obesos.
As dimensões poderão apresentar variações, desde que preservadas a finalidade, a estabilidade e a capacidade de acomodação do paciente.
Capacidade de carga: Capacidade mínima de suporte de 250 kg, considerando o peso do paciente, com estrutura reforçada e estabilidade adequada durante o transporte e a movimentação.
Acessórios mínimos: Deverá acompanhar o equipamento:
· 01 (um) colchão compatível com as dimensões do leito;
· 01 (um) suporte para soro com, no mínimo, 02 (dois) ganchos;
· Grades laterais de proteção;
· Para-choques ou dispositivos de proteção;
· Demais componentes e acessórios necessários ao pleno funcionamento e utilização do equipamento.
REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA – ANVISA
O equipamento deverá possuir regularização sanitária junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante registro, notificação ou outra modalidade de regularização aplicável à sua categoria, conforme legislação sanitária vigente.
A empresa fornecedora deverá apresentar documentação comprobatória da regularização sanitária do produto, quando aplicável.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e funcionamento, contados a partir do recebimento definitivo, abrangendo estrutura, leito, grades, rodízios, sistemas de regulagem, freios e demais componentes, incluindo peças, mão de obra e deslocamento técnico necessários à manutenção corretiva, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública.
A empresa fornecedora deverá disponibilizar assistência técnica e assegurar a disponibilidade de peças e componentes para reposição durante o período de garantia.
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
O equipamento deverá ser entregue montado e em condições de utilização, incluindo:
a) Montagem e fixação de todos os componentes e acessórios;
b) Verificação da estrutura, estabilidade e capacidade de carga declarada pelo fabricante;
c) Teste de funcionamento dos rodízios e respectivos sistemas de freio;
d) Verificação dos mecanismos de regulagem da cabeceira e das grades laterais;
e) Conferência dos acessórios e componentes fornecidos.
Todos os custos de montagem e preparação para utilização deverão estar incluídos no valor ofertado.
CONDIÇÕES DE ENTREGA
O equipamento deverá ser entregue novo, de primeiro uso, devidamente acondicionado, acompanhado de todos os acessórios, manuais e documentos necessários à sua utilização, conservação e manutenção, no local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.
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	MONITOR MULTIPARÂMETROS – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
Características gerais: Equipamento médico-hospitalar destinado à monitorização contínua e simultânea dos sinais vitais e parâmetros fisiológicos de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, permitindo o acompanhamento das condições clínicas durante atendimento, observação, estabilização e internação hospitalar.
Display e visualização: 
Deverá possuir tela LCD ou tecnologia superior, colorida, com tamanho mínimo de 12 (doze) polegadas, com alta resolução e visualização simultânea de curvas, valores numéricos e informações dos parâmetros monitorados. Deverá permitir ajuste da apresentação das curvas, conforme configuração selecionada pelo operador, com interface de fácil utilização e leitura.
Parâmetros de monitorização: Deverá realizar, no mínimo, a monitorização dos seguintes parâmetros fisiológicos:
· Eletrocardiograma (ECG), com apresentação da frequência cardíaca e curvas eletrocardiográficas;
· Respiração (RESP), com monitoramento da frequência respiratória;
· Saturação periférica de oxigênio (SpO₂), com apresentação dos valores de saturação e pulso;
· Pressão arterial não invasiva (PNI), com medições sistólica, diastólica e média;
· Temperatura corporal, com possibilidade de monitorização por meio de, no mínimo, 02 (dois) canais de temperatura.
Perfis de pacientes: 
Deverá permitir a configuração e o monitoramento de pacientes adultos, pediátricos e neonatais, com parâmetros e limites de alarmes ajustáveis de acordo com o perfil selecionado, garantindo segurança e adequação às diferentes faixas etárias.
Memória e armazenamento: Deverá possuir memória interna para armazenamento, registro e consulta de tendências dos parâmetros fisiológicos monitorados, com capacidade mínima de armazenamento de 24 (vinte e quatro) horas de dados, permitindo a análise da evolução clínica do paciente e a recuperação de informações registradas.
Alarmes e segurança operacional: 
Deverá possuir sistema de alarmes sonoros e visuais, com limites configuráveis para os parâmetros monitorados, indicando alterações fisiológicas, desconexão de sensores, falhas de funcionamento e condições de bateria baixa, permitindo identificação rápida de situações que exijam intervenção da equipe assistencial.
Software e interface operacional: 
Deverá possuir software interno integrado (firmware), com interface e menus de operação em língua portuguesa, destinado à aquisição, processamento, apresentação e armazenamento dos parâmetros fisiológicos monitorados. Deverá permitir visualização de curvas e valores numéricos, configuração de alarmes sonoros e visuais, registro de eventos e consulta de tendências. Caso disponha de conectividade com computador ou central de monitoramento, deverá acompanhar os softwares, licenças, cabos e interfaces necessários à comunicação e integração, sem custos adicionais para a Administração Pública.
Bateria e alimentação elétrica: Deverá possuir bateria interna recarregável, incorporada ao equipamento, que permita seu funcionamento durante o transporte e a transferência de pacientes, garantindo autonomia compatível com essa finalidade. Deverá possuir alimentação elétrica de 220 V, 60 Hz, ou sistema bivolt automático compatível com a rede elétrica disponível no local de instalação.
Acessórios mínimos: O monitor multiparâmetros deverá ser fornecido acompanhado de, no mínimo:
· 01 (um) cabo de ECG de 5 vias;
· 01 (um) conjunto de eletrodos para ECG;
· 01 (um) sensor de oximetria (SpO₂) reutilizável adulto;
· 01 (um) manguito para pressão não invasiva (PNI) adulto;
· 01 (um) manguito pediátrico;
· 01 (um) tubo extensor para PNI;
· 01 (um) sensor de temperatura reutilizável;
· 01 (um) cabo de alimentação elétrica;
· 01 (uma) bateria interna recarregável;
· Demais cabos, conectores, adaptadores e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.
Todos os acessórios deverão ser originais ou homologados pelo fabricante, compatíveis com o monitor ofertado e entregues sem custos adicionais para a Administração Pública.
Documentação técnica: Deverá acompanhar manual de operação e manutenção em língua portuguesa, contendo orientações de instalação, configuração, utilização, limpeza, conservação e manutenção preventiva do equipamento.

REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA – ANVISA
O equipamento deverá possuir regularização vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante registro ou outra modalidade de regularização aplicável à sua categoria, conforme legislação sanitária vigente. A licitante deverá apresentar documentação comprobatória da regularização, com identificação do produto e respectivo número de registro ou notificação, quando aplicável.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação e funcionamento, abrangendo peças, componentes, mão de obra e deslocamento técnico necessários à manutenção corretiva, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública.
A empresa fornecedora deverá disponibilizar assistência técnica especializada, bem como peças de reposição durante o período de garantia, responsabilizando-se pelo atendimento e solução dos problemas apresentados.
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
A instalação e configuração do equipamento deverão ser realizadas pela empresa fornecedora ou por profissional técnico autorizado e capacitado, sem custos adicionais para a Administração Pública, incluindo:
a) Verificação prévia das condições elétricas e físicas do local de instalação;
b) Montagem, instalação e conexão dos sensores, cabos e demais acessórios;
c) Configuração dos parâmetros de monitorização, perfis de pacientes e limites de alarmes;
d) Realização de testes de funcionamento, verificando a correta aquisição e apresentação dos parâmetros fisiológicos;
e) Entrega do equipamento em plenas condições de funcionamento e utilização.
TREINAMENTO
A empresa fornecedora deverá realizar treinamento operacional dos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, contemplando utilização do equipamento, configuração dos parâmetros, interpretação das informações apresentadas, ajuste dos alarmes, utilização da bateria, cuidados com os sensores, procedimentos de limpeza e conservação, sem custos adicionais para a Administração Pública.
CONDIÇÕES DE ENTREGA
O equipamento deverá ser entregue novo, de primeiro uso, sem sinais de utilização anterior, devidamente acondicionado, acompanhado de todos os acessórios, sensores, cabos, bateria, manuais, certificados e documentos necessários à sua utilização, instalação e manutenção, em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.
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	POLTRONA-MACA HOSPITALAR ELÉTRICA (RECLINÁVEL) –
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
Características gerais: Equipamento médico-hospitalar destinado ao atendimento, acomodação, posicionamento e transporte de pacientes durante procedimentos assistenciais, consultas, exames e tratamentos, proporcionando conforto, segurança e facilidade de acesso aos profissionais de saúde.
Estrutura: Deverá possuir estrutura metálica resistente, confeccionada em material de alta durabilidade, com tratamento anticorrosivo e acabamento adequado ao ambiente hospitalar, garantindo estabilidade, segurança e resistência durante a utilização.
Estofamento: Deverá possuir assento, encosto e apoio para pernas estofados, revestidos em material impermeável, lavável, de fácil higienização e resistente aos produtos de limpeza e desinfecção hospitalar, tipo courvin ou material equivalente, com espuma de alta densidade, proporcionando conforto ao paciente.
Braços de apoio: Deverá possuir braços laterais removíveis, com estrutura resistente e revestimento compatível com o estofamento da poltrona, permitindo facilidade de acesso, acomodação e transferência dos pacientes.
Sistema de regulagem elétrica: Deverá possuir sistema de acionamento elétrico para regulagem de altura, permitindo elevar e abaixar o equipamento por meio de controle remoto ou comando equivalente, proporcionando ergonomia aos profissionais de saúde e facilitando o acesso do paciente durante os procedimentos.
Regulagem de
posicionamento: Deverá permitir regulagem manual independente do encosto (região do tronco) e do apoio para pernas, possibilitando diferentes posições de atendimento, acomodação e repouso, incluindo posição reclinada, conforme a finalidade assistencial.
Dimensões mínimas: Deverá apresentar as seguintes dimensões aproximadas ou superiores:
· Comprimento total: mínimo de 1,90 m;
· Largura total: mínimo de 80 cm, considerando os braços laterais;
· Altura mínima: aproximadamente 63 cm;
· Altura máxima: aproximadamente 1,00 m.
Capacidade de carga: Deverá suportar peso mínimo de 200 kg, garantindo estabilidade estrutural e segurança durante a acomodação e movimentação dos pacientes.
Sistema de
movimentação: Deverá possuir rodízios que permitam a movimentação e o deslocamento do equipamento dentro do ambiente hospitalar, facilitando sua higienização e organização. Deverá possuir sistema de travamento dos rodízios, garantindo estabilidade e segurança durante os procedimentos assistenciais.
Sistema de acionamento e alimentação elétrica: Deverá possuir alimentação elétrica compatível com a rede disponível no local de instalação, com sistema de acionamento seguro e proteção adequada dos componentes elétricos. O controle remoto deverá permitir o acionamento simples e seguro dos movimentos de elevação e abaixamento.
Segurança operacional: Deverá apresentar estrutura estável, sistema de movimentação seguro e componentes dimensionados para suportar a capacidade de carga especificada, sem apresentar deformações ou comprometimento de sua funcionalidade durante a utilização normal.
Acessórios mínimos: Deverá acompanhar o equipamento:
· 01 (um) controle remoto para regulagem elétrica de altura;
· 01 (um) cabo de alimentação elétrica;
· Rodízios com sistema de travamento;
· Braços laterais removíveis;
· Demais componentes e acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento;
· Manual de operação, limpeza e conservação em língua portuguesa.
REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA – ANVISA
O equipamento deverá possuir regularização vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante registro, notificação ou outra modalidade de regularização aplicável à sua categoria, conforme legislação sanitária vigente. A licitante deverá apresentar documentação comprobatória da regularização, quando exigível para o produto ofertado.
GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação e funcionamento, abrangendo estrutura, revestimento, componentes elétricos, sistema de elevação, controle remoto, rodízios e demais componentes, incluindo peças, mão de obra e deslocamento técnico necessários à manutenção corretiva, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública.
A empresa fornecedora deverá disponibilizar assistência técnica especializada e peças de reposição durante o período de garantia,
responsabilizando-se pelo atendimento e solução dos problemas apresentados.
CONDIÇÕES DE
 INSTALAÇÃO E
 FUNCIONAMENTO
A instalação e disponibilização do equipamento deverão ser realizadas pela empresa fornecedora, incluindo:
a) Verificação das condições físicas e elétricas do local de utilização;
b) Montagem e instalação dos componentes e acessórios;
c) Verificação do funcionamento do sistema elétrico de elevação e do controle remoto;
d) Testes de regulagem de altura, reclinação do encosto e movimentação do apoio para pernas;
e) Verificação da estabilidade estrutural, capacidade de carga e funcionamento dos sistemas de travamento dos rodízios;
f) Entrega do equipamento em plenas condições de funcionamento e utilização.
TREINAMENTO
A empresa fornecedora deverá orientar os profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde quanto à utilização correta do equipamento, acionamento dos comandos elétricos, regulagem das posições, movimentação, travamento dos rodízios, higienização, conservação e cuidados de segurança, sem custos adicionais para a Administração Pública.
CONDIÇÕES DE
 ENTREGA
O equipamento deverá ser entregue novo, de primeiro uso, devidamente acondicionado, montado ou acompanhado de todos os componentes necessários à montagem, acompanhado de acessórios, controle remoto, cabo de alimentação, manual de operação e demais documentos necessários à sua utilização e manutenção, em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.
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TABLET – 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
Características gerais:
 Equipamento eletrônico portátil destinado ao uso institucional, para atendimento das demandas administrativas, assistenciais e operacionais do Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, permitindo acesso a sistemas informatizados, plataformas de gestão, prontuários eletrônicos, registros de informações, consultas, comunicação institucional e demais atividades relacionadas aos serviços de saúde.
Tela e visualização: Display com dimensão mínima de 10 (dez) polegadas, tecnologia LCD, IPS ou equivalente, com resolução mínima de 1920 x 1200 pixels ou desempenho visual equivalente ou superior, proporcionando boa qualidade de imagem e legibilidade.
Processador: Processador com arquitetura de 64 bits, com desempenho compatível com a execução simultânea de aplicativos, sistemas de informação e demais atividades inerentes ao uso institucional, com processamento de múltiplos núcleos.
Memória RAM: Capacidade mínima de 6 GB.
Armazenamento interno: Capacidade mínima de 128 GB, admitindo expansão por cartão de memória, quando disponível, ou outra solução de armazenamento compatível.
Sistema operacional: Sistema operacional Android versão 13 ou superior, ou versão equivalente mais recente disponibilizada pelo fabricante, em português do Brasil, com compatibilidade com os aplicativos e sistemas utilizados pela Administração Pública e suporte a atualizações de segurança.
Conectividade: Conectividade sem fio Wi-Fi, com suporte às frequências de 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth versão 5.0 ou superior, além de recurso de localização por GPS integrado ou tecnologia equivalente.
Câmeras: Câmera traseira com resolução mínima de 8 MP e câmera frontal com resolução mínima de 5 MP, ou desempenho equivalente ou superior.
Bateria: Bateria recarregável com autonomia mínima de 8 (oito) horas de utilização em condições normais de uso, conforme informações técnicas do fabricante.
Entradas e interfaces: Deverá possuir interface USB tipo C ou tecnologia equivalente ou superior para carregamento e transferência de dados. A conexão de fones de ouvido poderá ocorrer por entrada dedicada ou adaptador compatível.
Áudio: Deverá possuir alto-falantes integrados e microfone embutido.
Peso: Peso máximo de 650 gramas, considerando apenas o equipamento, sem acessórios.
Acessórios: Deverá acompanhar carregador compatível com o equipamento, cabo para carregamento e transferência de dados e demais acessórios indispensáveis ao seu pleno funcionamento.
REQUISITOS ADICIONAIS
Produto novo, sem uso, original de fábrica.
Certificação da ANATEL, quando aplicável.
Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.
Manual do usuário em português.
Assistência técnica autorizada no Brasil.
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	UMIDIFICADOR AQUECIDO COM ACESSÓRIOS –
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
Características gerais:
Equipamento médico-hospitalar destinado à terapia respiratória, indicado para aquecimento e umidificação ativa dos gases administrados aos pacientes por meio de ventilação mecânica invasiva e não invasiva, bem como em sistemas de oxigenoterapia de alto fluxo, proporcionando condições adequadas de temperatura e umidade, contribuindo para a preservação da integridade das vias aéreas e o conforto respiratório.
Compatibilidade de utilização: Deverá permitir utilização em pacientes adultos e pediátricos, sendo compatível com diferentes modalidades de suporte ventilatório e oxigenoterapia, conforme especificações do fabricante. Deverá apresentar compatibilidade com o respirador da marca Leistung, modelo Luft 3, mediante comprovação técnica do fabricante ou fornecedor, garantindo integração e funcionamento adequado do conjunto.
Sistema de aquecimento e umidificação: Deverá possuir sistema de aquecimento ativo, com controle preciso da temperatura dos gases administrados ao paciente, permitindo manutenção dos níveis adequados de umidificação e aquecimento durante a terapia respiratória.
Controle e monitoramento de temperatura: Deverá possuir sensores para monitoramento contínuo da temperatura, permitindo o controle das condições de funcionamento do sistema e a prevenção de temperaturas inadequadas. Deverá dispor de mecanismos de segurança contra superaquecimento, bem como alarmes ou sistemas de proteção para indicação de falhas e irregularidades operacionais.
Jarra de umidificação: Deverá acompanhar 01 (uma) jarra de umidificação compatível com o equipamento, confeccionada em material resistente, biocompatível e adequado ao contato com água destinada à umidificação dos gases, permitindo limpeza e esterilização conforme as recomendações do fabricante.
Sensor de temperatura: Deverá acompanhar 01 (um) sensor de temperatura com sistema de aquecimento integrado para traqueia, compatível com o equipamento e circuito fornecido, permitindo monitoramento e controle térmico durante a administração dos gases ao paciente. Deverá ser autoclavável, desde que previsto pelo fabricante, e adequado aos processos de esterilização hospitalar.
Circuito paciente: Deverá acompanhar 01 (um) circuito respiratório completo, compatível com o umidificador e destinado à utilização em pacientes adultos e pediátricos, composto, no mínimo, por:
· Ramo inspiratório aquecido;
· Ramo expiratório com dreno em Y;
· Conexões e adaptadores necessários à montagem e utilização do circuito.
Os componentes deverão apresentar resistência, flexibilidade e vedação adequadas, permitindo circulação eficiente dos gases, evitando vazamentos e garantindo segurança durante a utilização. Deverão ser autoclaváveis quando especificados pelo fabricante para esse tipo de processamento.
Traqueia complementar: Deverá acompanhar 01 (uma) traqueia de aproximadamente 40 cm de comprimento, compatível com o equipamento e circuito respiratório, confeccionada em material resistente, flexível e adequado à terapia respiratória, permitindo esterilização em autoclave quando previsto pelo fabricante.
Ventilador para umidificador: Deverá acompanhar 01 (um) ventilador ou componente de circulação de ar, compatível com o sistema de umidificação e com os circuitos adulto e pediátrico, quando exigido pela tecnologia do equipamento, garantindo o funcionamento adequado do conjunto.
Cânula nasal para alto fluxo: Deverá acompanhar cânulas nasais específicas para oxigenoterapia de alto fluxo, compatíveis com o sistema ofertado, contemplando, no mínimo, 01 (uma) unidade para uso adulto e 01 (uma) unidade para uso pediátrico, adequadas à administração de gases aquecidos e umidificados.
Materiais e esterilização: Todos os componentes reutilizáveis deverão ser fabricados com materiais de alta durabilidade, biocompatíveis, resistentes aos processos de limpeza e desinfecção hospitalar e livres de substâncias tóxicas. Os componentes descritos como autoclaváveis deverão possuir indicação expressa do fabricante quanto à possibilidade de esterilização em autoclave, incluindo os parâmetros recomendados de temperatura, pressão e tempo de processamento.
Compatibilidade e montagem: Todos os acessórios e componentes deverão ser compatíveis entre si e com o equipamento principal, permitindo montagem, desmontagem, limpeza, manutenção e manuseio de forma simples e segura, sem comprometer o desempenho da terapia respiratória.
Acessórios mínimos: O umidificador aquecido deverá ser fornecido acompanhado de:
· 01 (uma) jarra de umidificação compatível;
· 01 (um) sensor de temperatura com sistema de aquecimento integrado para traqueia;
· 01 (um) circuito paciente completo, contendo ramo inspiratório aquecido e ramo expiratório com dreno em Y;
· 01 (uma) traqueia complementar de aproximadamente 40 cm;
· 01 (um) ventilador ou componente de circulação de ar, quando necessário ao funcionamento do sistema;
· 01 (uma) cânula nasal para alto fluxo tamanho adulto;
· 01 (uma) cânula nasal para alto fluxo tamanho pediátrico;
· Cabos, conectores, adaptadores e demais acessórios necessários ao pleno funcionamento do equipamento.
Todos os acessórios deverão ser originais ou homologados pelo fabricante, compatíveis com o equipamento ofertado e entregues sem custos adicionais para a Administração Pública.
REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA – ANVISA
O equipamento e seus acessórios deverão possuir regularização vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante registro, notificação ou outra modalidade de regularização aplicável à sua categoria, conforme legislação sanitária vigente. A licitante deverá apresentar documentação comprobatória da regularização dos produtos sujeitos à regulamentação sanitária, com identificação dos respectivos produtos e números de registro ou notificação, quando aplicável.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação e funcionamento, abrangendo componentes elétricos, eletrônicos, sensores, sistema de aquecimento, controles e demais componentes, incluindo peças, mão de obra e deslocamento técnico necessários à manutenção corretiva, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública.
A empresa fornecedora deverá disponibilizar assistência técnica especializada, bem como peças de reposição durante o período de garantia, responsabilizando-se pelo atendimento e solução dos problemas apresentados.
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
A instalação e configuração do equipamento deverão ser realizadas pela empresa fornecedora ou por profissional técnico autorizado e capacitado pelo fabricante, sem custos adicionais para a Administração Pública, incluindo:
a) Verificação prévia das condições elétricas e físicas do local de instalação;
b) Montagem e conexão da jarra de umidificação, sensores, circuitos e demais acessórios;
c) Verificação da compatibilidade e integração com o respirador Leistung, modelo Luft 3;
d) Configuração dos parâmetros de temperatura e funcionamento, conforme recomendações do fabricante;
e) Realização de testes operacionais, verificando o correto aquecimento, umidificação, monitoramento de temperatura e funcionamento dos alarmes e sistemas de segurança;
f) Entrega do equipamento em plenas condições de funcionamento e utilização.
TREINAMENTO
A empresa fornecedora deverá realizar treinamento operacional dos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, contemplando montagem e utilização do equipamento, instalação dos circuitos, configuração dos parâmetros, controle de temperatura, utilização dos sensores, procedimentos de limpeza, desinfecção e esterilização dos componentes reutilizáveis, identificação de falhas e cuidados de segurança, sem custos adicionais para a Administração Pública.
CONDIÇÕES DE ENTREGA
O equipamento deverá ser entregue novo, de primeiro uso, devidamente acondicionado, acompanhado de todos os acessórios, circuitos, sensores, jarra de umidificação, cânulas, cabos, conectores, manuais, certificados e documentos necessários à sua utilização, instalação e manutenção, em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.
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	R$ 10.000,00
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	REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE CAPILARES – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS
Características gerais:
 Equipamento automático destinado à limpeza, enxágue, medição do volume interno (priming), verificação da integridade das fibras e preenchimento dos filtros dialisadores com solução esterilizante química, conforme protocolo validado e recomendações do fabricante.
Construção: Estrutura confeccionada em material resistente, de fácil higienização e com proteção contra corrosão, adequada ao ambiente de utilização.
Funcionamento: Deverá realizar automaticamente as etapas de limpeza, medição do volume interno das fibras, teste de integridade e esterilização química dos dialisadores, permitindo o processamento conforme os protocolos aplicáveis.
Programas de operação: Deverá disponibilizar, no mínimo, 04 (quatro) programas ou ciclos operacionais, contemplando processamento de dialisadores convencionais, processamento de dialisadores de alto fluxo, sanitização do equipamento e preparação para operação, ou funcionalidades equivalentes.
Segurança operacional: Deverá possuir sistema de interrupção automática em caso de falhas operacionais, bem como alarmes sonoros e visuais para indicação de erros, irregularidades e conclusão dos ciclos.
Interface e visualização: Deverá possuir painel ou display digital que permita acompanhar as etapas do processamento, visualizar os resultados dos testes e identificar eventuais falhas, com interface em língua portuguesa ou disponibilização de manual e orientações operacionais em português.
Consumo e desempenho: Deverá apresentar consumo de água e tempo de processamento compatíveis com equipamentos dessa categoria, sendo desejável consumo aproximado de 4 litros de água por ciclo e tempo de processamento próximo de 9 minutos por dialisador, admitindo-se variações conforme tecnologia e fabricante, desde que mantida a eficiência operacional.
Solução esterilizante: Deverá permitir a utilização de solução esterilizante química à base de ácido peracético, desde que devidamente regularizada junto à ANVISA e compatível com as especificações e recomendações do fabricante do equipamento.
Acessórios mínimos: Deverá acompanhar o equipamento:
· 01 (um) recipiente ou galão de capacidade mínima de 20 litros para armazenamento da solução limpadora;
· 01 (um) recipiente ou galão de capacidade mínima de 20 litros para armazenamento da solução esterilizante;
· 01 (um) cabo de alimentação elétrica compatível;
· 01 (uma) mangueira para conexão ao sistema de drenagem;
· Mangueiras, conexões, adaptadores e demais acessórios necessários à instalação e ao funcionamento;
· Manual de operação e manutenção em língua portuguesa.
Alimentação elétrica: Tensão de alimentação de 220 V, 60 Hz, ou sistema compatível com a rede elétrica disponível no local de instalação.
REGULARIZAÇÃO SANITÁRIA – ANVISA
O equipamento deverá possuir regularização vigente junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), mediante registro, notificação ou outra modalidade de regularização aplicável à sua categoria, conforme legislação sanitária vigente. A licitante deverá apresentar documentação comprobatória da regularização, com identificação do produto e respectivo número de registro ou notificação, quando aplicável.
A solução esterilizante e os demais produtos químicos utilizados deverão possuir regularização sanitária válida junto à ANVISA, conforme sua classificação e finalidade de uso.
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
O equipamento deverá possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação e funcionamento, abrangendo peças, componentes, mão de obra e deslocamento técnico necessários à manutenção corretiva, sem qualquer ônus adicional para a Administração Pública.
A empresa fornecedora deverá disponibilizar assistência técnica especializada, bem como peças de reposição durante o período de garantia, responsabilizando-se pelo atendimento e solução dos problemas apresentados.
CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
A instalação do equipamento deverá ser realizada pela empresa fornecedora ou por profissional técnico autorizado e capacitado pelo fabricante, sem custos adicionais para a Administração Pública, incluindo:
a) Verificação prévia das condições físicas e técnicas do local de instalação, incluindo rede elétrica, abastecimento de água tratada para hemodiálise e sistema de drenagem;
b) Orientação quanto aos requisitos de infraestrutura necessários ao funcionamento adequado do equipamento, devendo a fornecedora informar previamente eventuais adequações necessárias;
c) Montagem, instalação, conexão e configuração de todos os componentes e acessórios;
d) Realização de testes de funcionamento e validação operacional, demonstrando que o equipamento executa corretamente todas as funções e ciclos previstos;
e) Entrega do equipamento em plenas condições de funcionamento e utilização.
TREINAMENTO
A empresa fornecedora deverá realizar treinamento operacional dos profissionais indicados pela Secretaria Municipal de Saúde, contemplando utilização do equipamento, execução dos programas, procedimentos de limpeza, sanitização, identificação de falhas, cuidados de segurança e manutenção preventiva, sem custos adicionais para a Administração Pública.
CONDIÇÕES DE ENTREGA
O equipamento deverá ser entregue novo, devidamente acondicionado, acompanhado de todos os acessórios, manuais, certificados e documentos necessários à sua utilização, instalação e manutenção, em local indicado pela Secretaria Municipal de Saúde.
	1
	R$ 35.755,27



                                                                                  VALOR TOTAL: R$ 143.071,91


6.2. Pesquisa de preços: 
6.2.1. Para esta pesquisa de preços foi utilizada mediana considerando a/as seguinte(s) fonte(s) de pesquisa:
	REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE CAPILARES 
	VALOR 

	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA
	 R$        35.400,00 

	PLATAFORMA BANCO DE PREÇOS – FUND. HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM
	 R$        35.755,27 

	VEXER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
	 R$        37.026,19 

	MEDIANA
	 R$        35.755,27



Observação: a respectiva pesquisa foi utilizada por não se encontrar nas plataformas de bancos de preços públicos três valores que atendam o objeto deste ETP, exceto o único valor encontrado referente a aquisição realizada pela FUND. HOSPITALAR SANTA TEREZINHA DE ERECHIM, que foi considerado para o cálculo da mediana conforme descrito no quadro acima.  
6.2.2. Para os demais itens foi realizada pesquisa de preços em banco de preços públicos considerando contratações de outros entes públicos.

7. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
7.1. Por ser objeto que permite o parcelamento por itens, a licitação deverá ser realizada com a divisão do objeto em itens distintos, a fim de proporcionar a ampliação da concorrência entre fornecedores.
8. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA:
8.1. Diante das informações expostas nos tópicos acima, a partir de estudos técnicos setoriais, a melhor solução para a necessidade da contratação é a realização de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, pelo procedimento comum fora do registro de preços.
9. JUSTIFICATIVA DO § 2º DO ART. 18 DA LEI 14.133/21:
9.1. Pelas características do objeto, não se aplicam os demais requisitos do §1º e incisos da Lei 14.133/21.

Rosário do Sul, 27 de outubro de 2026.



CLAUDINEY DO COUTO GUIMARÃES,
Agente Administrativo
Departamento de Licitação e Compras 
Secretaria Municipal de Saúde
Rua Voluntários da Pátria, 2296 – Centro – Rosário do Sul 
E-mail: licitacao@rosariodosul.rs.gov.br


image1.png
' Governo M‘unic.ipal
Rosdario

I»cdo Sul

NS Por todos nds





